FIȘA TEHNICĂ NR. 02

Echipament:	ECHIPAMENT TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ (CT)

CU 128 SLICE (1 buc.)

|  | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerințe minime și obligatorii) | Specificații tehnice ofertate (se completează de către Ofertant, precizând “DA”/”NU”. Se va indica referința în ofertă - pagina din ofertă unde se regăsesc informațiile pentru a demonstra corespondența) |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICAȚII/CARACTERISTICI ALE ECHIPAMENTULUI |  |
| 1. | Tehnologie de ultimă generație: Computerul tomograf, utilizează tehnologie cu 128 de slice-uri prin reconstrucția de la 64 slice-uri reale, capabil să achiziționeze volume mari de date la fiecare rotație, ceea ce permite imagini cu rezoluție spațială ridicată și reconstrucție rapidă, inclusiv în cazuri cu pacienți instabili sau copii |  |
| 2. | Gantry cu deschidere largă: Diametru de minim 75 cm, ceea ce facilitează scanarea pacienților obezi, a politraumaților și oferă confort sporit în urgență, reducând riscul de claustrofobie |  |
| 3. | Masă pacient robustă: Capacitate portanță minim 220 kg, cu mișcare precisă (0,5 mm), cu sistem de poziționare automată, ideal pentru pacienții critici și transferurile rapide SMURD |  |
| 4. | Viteză de achiziție: Rotație rapidă a gantry-ului (0,4 sec/rotație) - esențială pentru investigații la pacientul instabil sau la copii. Achiziție volumetrică într-un singur pasaj pentru întreg craniul sau abdomenul, reducerea semnificativă a timpului de examinare |  |
| 5. | Detector avansat: 64 de canale reale cu reconstrucție multiplanară și algoritmi de postprocesare integrați, permit imagini subțiri (min. 0,625 mm), cu detalii fine, utile în diagnosticarea precoce a leziunilor de AVC sau traumă |  |
| 6. | Pachete clinice specializate: o FastStroke: protocoale automate pentru AVC acut - achiziție rapidă și reconstrucție instantanee a imaginilor de perfuzie, angio-CT, scor Alberta automatizat, software de triere rapidă pentru pacientul eligibil la tromboliză/trombectomie. o Dynamic Shuttle: investigații dinamice, evaluare perfuzie cerebrală și cardiacă. o Neuro/Angio-CT: analiză detaliată a vaselor cerebrale, diagnostic diferențiat hemoragie/ischemie |  |
| 7. | Reducere avansată a dozei de radiații: Algoritmi integrați pot permit reducerea dozei cu până la 50%, fără compromis asupra calității imaginii, protejând în special pacienții tineri și pe cei cu patologie cronică necesită investigații repetate |  |
| 8. | Interfață digitală și integrare IT Consolă de comandă ergonomică, ecrane tactile, integrare completă cu sistemul PACS al spitalului, transfer automat al imaginilor și rapoartelor, arhivare digitală securizată, compatibilitate DICOM |  |
| 9. | Accesorii și dotări suplimentare incluse: Injector dublu automat pentru substanță de contrast, set complet de accesorii radioprotecție, mobilier dedicat, stație PACS client-server, software de postprocesare 3D, monitorizare digitală a funcționării, training digital și on-site, program de mentenanță predictivă |  |
| 10. | Conformare la standarde internaționale: Certificare CE, aviz ANMDM, conformitate cu normele NEMA XR-29-2013 și respectarea cerințelor nZEB privind consumul energetic redus |  |
| 11. | Set radioprotecție |  |
| 12. | Amenajare spațiu СТ |  |
|  | Garanție și suport tehnic: Garanție integrală de 24 luni, suport tehnic asigurat de furnizor cu piese originale și intervenții rapide, training specializat pentru personal medical și tehnic, acces la platforme de educație continuă (Digital Academy, masterclass-uri imagistice) |  |
|  | Durată minimă de funcționare: Minim 5 ani, conform specificațiilor și garanției producătorului |  |