FIȘA TEHNICĂ NR. 03

Echipament:	ECOGRAF PERFORMANT PORTABIL PRENTRU UPU (1 buc.)

|  | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerințe minime și obligatorii) | Specificații tehnice ofertate (se completează de către Ofertant, precizând “DA”/”NU”. Se va indica referința în ofertă - pagina din ofertă unde se regăsesc informațiile pentru a demonstra corespondența) |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICAȚII/CARACTERISTICI ALE ECHIPAMENTULUI |  |
| 1. | Ecograf mobil, multidisciplinar, compact, cu masă totală de maximum 80 kg. instalat pe un cadru cu roți pivotante și blocabile, conceput pentru examinări de tip cardiac, abdominal, renal, părți moi, musculoscheletal și vascular. |  |
| 2. | Echipamentul trebuie să fie prevăzut cu minim 3 porturi active pentru conectarea sondelor și minim un port suplimentar pentru sonde non-imagine. |  |
| 3. | Dispune de posibilitate de upgrade cu 4 porturi active pentru conectarea sondelor |  |
| 4. | Porturile periferice (USB, HDMI, LAN) trebuie să fie integrate și ușor accesibile |  |
| 5. | Să dispună de minim 4 porturi USB. |  |
| 6. | Monitor principal cu tehnologie LED, diagonala de minim 23.5 inch, rezoluție Full HD, cu posibilitate de reglaj al luminozității și contrastului. |  |
| 7. | Disponibilitate de upgrade cu monitor de minim 26.5 inch, cu tehnologie OLED și o rezoluție de 2,560 x 1,440 x 30bit |  |
| 8. | Montat pe braț articulat cu unghi de rotație de cel puțin ±300°, deplasare pe orizontală și verticală. |  |
| 9. | Ecran secundar tactil cu diagonală de minim 13.6 inch, rezoluție 1,920 x 1,080. |  |
| 10. | Monitorul să se poată roti -360°/+360°. |  |
| 11. | Consola dotată cu tastatură alfanumerică și sistem de ajustare ergonomic (înălțime și rotire). |  |
| 12. | Consola echipamentului să dispună de minim 6 suporturi de sonde. |  |
| 13. | Dispune de posibilitatea de upgrade cu un suport de sondă endocavitară. |  |
| 14. | Salvare de presetări individuale pentru acces rapid. |  |
| 15. | Nivelul de zgomot al echipamentului să nu depășească 34.9 dBA |  |
| 16. | Compatibilitate cu standard DICOM (Print, Store, Worklist). |  |
| 17. | Sistemul de operare trebuie să fie Windows 10 sau echivalent, cu SSD de minim 500 GB și memorie RAM de minim 16 GB. |  |
| 18. | Dispune de posibilitate de upgrade cu baterie externă. |  |
| 19. | Să dispună de posibilitate de scanare pe baterie minim 30 de minute. |  |
| 20. | Pornire din 'sleep mode' în maximum 25 secunde. |  |
| 21. | Moduri fundamentale: B-mode (2D), M-mode, Doppler Color, Power Doppler, Spectral Doppler Pulsat (PW), Spectral Doppler Continuu(CW) mod armonic, mod M Anatomic cu plasare liberă a cursorului în orice plan. |  |
| 22. | Mod de funcționare dual, în timp real, care să împartă ecranul în mod 2D și mod Color. |  |
| 23. | Moduri de funcționare Triplex (simultan 2D + Color + PW). |  |
| 24. | Să existe posibilitatea de upgrade cu modul 3D/4D. |  |
| 25. | Modul 2D |  |
|  | Minim 11 hărți de gri disponibile |  |
|  | Minim 16 hărți cromatice disponibile |  |
|  | 5 frecvențe disponibile în funcție de aplicație |  |
|  | Posibilitate de mărire a imaginii de minim 45 de ori |  |
| 26. | Modul M |  |
|  | Viteză de baleiere reglabilă: 60, 120, 180, 300, 360 Hz |  |
|  | M anatomic disponibil |  |
| 27. | Modul Color |  |
|  | Minim 11 hărți cromatice disponibile |  |
|  | PRF între 0.1- 25.5 kHz |  |
|  | TDI activ pe sonda sectorială |  |
| 28. | Modul PW |  |
|  | Posibilitatea reglării eșantionului între 0.5 ~ 25 mm |  |
|  | Posibilitate de calcul automat cu alegere a direcției de trasare |  |
|  | PRF între 1.1 ~ 35.5 KHz |  |
| 29. | Modul CW |  |
|  | Viteză de baleiere reglabilă între minim 15 ~ 115 mm/s |  |
|  | PRF între 1.8 ~ 52 KHz |  |
|  | Minim 20 filtre de perete disponibile |  |
|  | Posibilitate de calcul automat cu alegere a direcției de trasare |  |
| 30. | PROCESARE |  |
|  | Sistemul trebuie să dispună de funcții automate pentru optimizarea imaginii: reglare automată a TGC și DR, corecție automată a unghiului Doppler, reglare automată a liniei de bază și a PRF-ului. |  |
|  | Minim 8.000.000 canale de procesare pentru prelucrare în timp real a semnalului ecografic digital. |  |
|  | Gama dinamică de minim 370 dB pentru optimizarea contrastului între structuri tisulare. |  |
|  | Sistemul trebuie să fie compatibil cu transductori care acoperă întreaga gamă de frecvență 1 – 22 MHz, cu adâncime minimă de cel mult 2 cm și maximă de cel putin 54 cm. |  |
| 31. | Compatibilitate obligatorie: |  |
|  | - convex și microconvex cu frecvențele între 1.2- 9.7 MHz |  |
|  | - microconvex endocavitar cu câmpul de scanare ajustabil până la minim 200° și frecvențele între 2.3- 10.9 MHz |  |
|  | - biplan cu câmpul de scanare de minim 70 mm pentru componenta liniară și 205° pentru componenta convexă |  |
|  | - volumetric cu frecvențele între 1.3- 7.7 MHz |  |
|  | - liniar cu frecvențele între 2.2- 21.8 MHz |  |
|  | - liniar intraoperator cu câmpul de scanare de maxim 26 mm și frecvența maximă de cel puțin 21.8 MHz |  |
|  | - sectorial cu frecvențele între 1.1- 11.7 MHz |  |
|  | - transesofagian pentru adulți cu frecvențele între 3.2- 6.8 MHz |  |
|  | - transesofagian pediatric cu frecvențele între 2.1- 8.8 MHz |  |
|  | - creion cu frecvențele de 2 MHz și 6 MHz |  |
| 32. | Sistemul trebuie să includă o suită avansată de aplicații software dedicate specialităților clinice, cu funcționalități automate și semiautomate, după cum urmează: |  |
|  | Cuantificare a fracției de ejecție folosind segmentarea endocardului în sistolă și diastole cu afișare automată a curbei de volum. |  |
|  | Măsurare automată a grosimii intimei-medii a arterei carotide |  |
|  | Aplicație dedicată evaluării funcționale a vaselor, ce permite măsurarea rigidității arteriale, a IMT, precum și a vitezei undei pulsului la nivelul arterei carotide comune. |  |
|  | Analiză calitativă și cantitativă a deformării miocardice pentru camerele LV, RV și LA cu identificare automată a conturului endocardic și posibilitate de editare manuală. |  |
|  | Afișare integrată în format Bull’s Eye și reprezentare segmentară conform standardelor (17/18 segmente). |  |
|  | Vizualizări suportate – apicale (A4C, A3C, A2C) pentru strain longitudinal și axă scurtă (de bază, mediană, apicală) pentru strain radial și circumferential. |  |
|  | Posiblitate de reglare a grosimii dintre linia epicardică și linia de contur endocardică. |  |
|  | Export și integrare – export în format Excel, AVI și integrare a rezultatelor în rapoartele structurate ale pacientului. |  |
|  | Tehnologie avansată de analiză automată care clasifică imaginea ecografică cardiacă, recunoaște automat secțiunile transversale relevante și inițiază măsurători automate prin funcția de măsurare automată. |  |
|  | Modul avansat pentru vizualizarea microcirculației și a fluxului sanguin lent, cu afișare detaliată a intensității și direcției circulației la nivel capilar. |  |
|  | Tehnologie de randare 3D a fluxului sanguin, ce permite o vizualizare intuitivă a direcției și structurii vaselor mici. |  |
|  | Platforma va suporta integrarea unor module software opționale, reprezentând funcții avansate destinate utilizării clinice extinse: |  |
|  | Mod avansat de administrare și evaluare a substanțelor de contrast (opțional) |  |
|  | Permite activarea modului Flash |  |
|  | Vizualizare LVO (Left Ventricular Opacification) |  |
|  | Caracterizare automată a nodulilor tiroidieni și mamari, conform ghidurilor internaționale (optional) |  |
|  | Alocare scoruri de risc și generare automată de raport structurat. |  |
|  | Elastografie bazată pe compresie manual (optional) |  |
|  | Afișare în paralel cu imaginea B-mode |  |
|  | Factor de calitate a achiziției în timp real |  |
|  | Posibilitate de calcul al raportului de elasticitate dintre zona de interes și o zonă de referință |  |
|  | Tehnologie de elastografie bazată pe propagarea undelor de forfecare, pentru evaluarea gradului de elasticitate tisulară exprimat numeric în m/s și kPa (optional) |  |
|  | Tehnologie de fuziune imagistică ce permite suprapunerea ecografiei în timp real cu imagini volumetrice (CT, RMN) pentru localizarea precisă a leziunilor. (optional) |  |
|  | Funcții 3D/4D avansate (optional) |  |
|  | Reconstruire multiplanară a volumelor 3D/4D, cu afișaj sincronizat în 3 planuri ortogonale |  |
|  | Optiune STIC |  |
|  | CONFIGURAȚIE DE LIVRARE |  |
| 33. | TRANSDUCTORI: |  |
|  | Transductor sectorial, de tip single crystal, cu următoarele aplicații: abdomen, cardiac, TCD, vascular, toracic, pediatric |  |
|  | - activ minim între frecvențele 1.2- 4.8 MHz |  |
|  | - minim 80 de elemente |  |
|  | - câmp de vizualizare de minim 90° |  |
|  | - compatibil cu modul de lucru CW |  |
|  | Transductor linear de tip single crystal, cu următoarele aplicații: vascular, musculoscheletal, părți moi, abdomen, pediatric, toracic |  |
|  | - activ minim între frecvențele 2.1- 13.7 MHz |  |
|  | - minim 250 de elemente |  |
|  | - câmp de vizualizare de minim 49 mm |  |
|  | Transductor convex, de tip single crystal, cu următoarele aplicații: abdomen, obstetrică, ginecologie, vascular, MSK, pediatric, toracic, urologie |  |
|  | - active minim între frecvențele 1.2- 6.8 MHz |  |
|  | - minim 190 de elemente |  |
|  | - câmp de vizualizare de minim 65° |  |
| 34. | TEHNOLOGII ȘI MODURI DE LUCRU |  |
|  | Măsurori cardiace avansate |  |
|  | Mod de lucru CW |  |
|  | Modul ECG |  |
|  | DICOM |  |
|  | Cuantificare a fracției de ejecție folosind segmentarea endocardului în sistolă și diastole cu afișare automată a curbei de volum. |  |
|  | Măsurare automată a grosimii intimei-medii a arterei carotide |  |
|  | Aplicație dedicată evaluării funcționale a vaselor, ce permite măsurarea rigidității arteriale, a IMT, precum și a vitezei undei pulsului la nivelul arterei carotide comune. |  |
|  | Analiză calitativă și cantitativă a deformării miocardice pentru LV |  |
|  | Analiză calitativă și cantitativă a deformării miocardice pentru RV |  |
|  | Analiză calitativă și cantitativă a deformării miocardice pentru LA |  |
|  | Tehnologie avansată de analiză automată care clasifică imaginea ecografică cardiacă, recunoaște automat secțiunile transversale relevante și inițiază măsurători automate prin funcția de măsurare automată. |  |
| 35. | ACCESORII ȘI PERIFERICE |  |
|  | Tastatură fizică |  |
|  | Videoprinter alb-negru |  |
| 36. | ALTE CERINȚE OBLIGATORII |  |
|  | Perioada de garanţie: minim 24 luni de la data recepţiei |  |
|  | Termen de interventie – maxim 24 de ore de la primirea notificarii |  |
|  | Transportul, montarea şi punerea în funcţiune se realizează de către furnizor, costul acestor operaţii fiind incluse în preţ |  |
|  | Personal calificat instruit la producator pentru instalare, punere in funcţiune si instruire personal medical |  |
|  | In vederea sustinerii activiattii de service se va face dovada existentei personalului calificat. Documente solicitate: orice document emis de producator din care sa rezulte ca personalul ofertantului a fost instruit de producator, document nu mai vechi de 36 de luni. |  |
|  | Furnizorul sa detina autorizatie de distributie si service de la producator |  |
|  | Perioada de service post-garantie minima: 7 ani pe baza de contract şi asigurare piese de schimb şi consumabile |  |