FIȘA TEHNICĂ NR. 04

Echipament:	ECOGRAF PERFORMANT PORTABIL PENTRU NEUROLOGIE (1 buc.)

|  | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerințe minime și obligatorii) | Specificații tehnice ofertate (se completează de către Ofertant, precizând “DA”/”NU”. Se va indica referința în ofertă - pagina din ofertă unde se regăsesc informațiile pentru a demonstra corespondența) |
| --- | --- | --- |
|  | SPECIFICAȚII/CARACTERISTICI ALE ECHIPAMENTULUI |  |
| 1. | Sistem ecograf portabil – caracteristici tehnice generale |  |
|  | Sistem portabil, mobil, multifuncțional, conceput pentru utilizare la patul pacientului sau în locații externe |  |
|  | Interfață unificată cu flux de lucru și compatibilitate cu sisteme superioare din aceeași gamă |  |
|  | Suportă imagistică 2D, 3D, 4D, imagini panoramice și achiziție 3D liberă cu sonde ne-motorizate |  |
|  | Pachet software aplicații clinice cardiovasculare (cardiace adult, vasculare, transcranian Doppler (TCD) |  |
|  | Moduri imagistice avansate: Modul M anatomic, Doppler automat (flux, unghi și baleiere optimize printr-un singur buton), AutoScan în timp real |  |
|  | Funcționalitate Freehand 3D pentru achiziții spațiale necalibrate |  |
|  | Afișaj MaxVue cu peste un milion de pixeli suplimentari și câmp vizual cu peste 35% mai extins |  |
|  | Mod imagistic MicroFlow - rezoluție ridicată pentru fluxuri lente, cu artefacte reduse și rată înaltă de cadre |  |
|  | Panoramare 2D în timp real cu și fără modul SonоСТ |  |
|  | Integrare cu funcționalități de Doppler Tisular (TDI) |  |
|  | Modul M anatomic |  |
|  | IMT ce oferă măsurători automate ale grosimii intimei media în carotide și alte vase superficiale și elimină nevoia de a poziționa manual cursoarele, minimizând timpul necesar pentru a finaliza un studiu Pachet aplicații clinice cardiovasculare: - Software cu imagini specifice de țesut pentru traductori specifici în aplicații vasculare; - Software optimizat de afișare cu presetări specifice de țesut pentru imagini vasculare și aplicații Doppler, inclusiv TCD și transorbital; - Pachetele de analiză software includ protocoale și rapoarte vasculare; Asigură rapoarte ale aplicațiilor vasculare, Include TCD; - Software pentru imagini specifice de țesut pentru traductorii sectoriali și non-imagine static Doppler în aplicațiile Doppler Trans Craniene; - Pachete de analiză software care includ rapoarte și protocoale TCD și setări ale imaginilor |  |
| 2. | Funcționalități de conectivitate și integrare informatică |  |
|  | Vizualizare imagini DICOM din alte modalități (CT, RMN, mamografie, NM) în timpul examinării live |  |
|  | Modul Interogare-Preluare pentru imagini ecografice și imagini din alte surse |  |
|  | Tipărire și stocare în rețea, commit, listă de lucru pentru aplicații clinice variate |  |
|  | Funcții de securitate avansată (Securitate Plus) pentru protejarea datelor și împotriva accesului neautorizat |  |
| 3. | Flux de lucru, analiză și automatizare |  |
|  | Template-uri de raportare standardizate (ex. ACEP) |  |
|  | Analiză Doppler vasculară automată (High-Q): trasare în timp real, selecție automată a vitezei maximе, integrare rapidă în raport |  |
|  | Mod de vizualizare a acului de biopsie pentru ghidaj precis |  |
|  | Protocoale personalizabile Smart Exam pentru ghidare pas cu pas în examinare și generare automată de rapoarte |  |
|  | Software Physio pentru integrarea parametrilor fiziologici în procesul de examinare |  |
| 4. | Traductoare - detalii extinse |  |
|  | Traductor sectorial: tehnologie monocristal, 1-5 MHz, pentru cardiologie adulți/pediatrică, abdominal, transcranian, LVO. Moduri de lucru: 2D, Doppler Pulsat (PW), Doppler Continuu, Doppler Color, TDI, armonice, M și M color, XRES avansat |  |
|  | Traductor liniar: 3-12 MHz, pentru aplicații vasculare, cerebrovasculare, periferice, musculoscheletale. Moduri de lucru: 2D, Doppler orientabil, CPA, Auto Color, Auto Doppler, SonoCT, XRES, MFI. 160 elemente, 38 mm apertura |  |
| 5. | Echipamente și accesorii incluse |  |
|  | Cărucior medical ergonomic, cu înălțime ajustabilă, tastatură integrată, 3 porturi active pentru sonde, imprimantă termică alb-negru |  |
|  | Baterii suplimentare (3 unități) oferă autonomie suplimentară de 2 ore pe lângă cele 30 minute oferite de sistem |  |
|  | Cablu ECG cu 3 fire pentru adulți și cablu ECG cu 3 fire pentru copii |  |
|  | Manuale de utilizare disponibile în limbile română și engleză |  |
| 6. | Detalii privind funcționarea autonomă și durabilitatea |  |
|  | Include baterie internă cu durată de funcționare autonomă minimă de 30 minute, în funcție de traductor și moduri de lucru |  |
|  | Prin utilizarea bateriilor suplimentare, autonomia totală a sistemului ajunge la aproximativ 2 ore și 30 minute |  |
|  | Compatibilitate ridicată cu traductoare avansate din game variate, inclusiv imagistică 3D transesofagiană, Doppler transcranian și aplicații de urgență |  |
|  | Sistemul este construit pentru uz intensiv, cu componente ce permit utilizare continuă în regim spitalicesc |  |
|  | durata minimă de funcționare apreciată corespunzător funcțiunilor propuse: Durata de funcționare minima este de 5 ani |  |