Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți] 
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

Data: [ZZ/LL/AAAA]
PROPUNERE TEHNICA 

1. Rezumat  

 [Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie: 

i.
să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire; 

ii.
să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de autoritatea contractanta în caietul de sarcini; 

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.]   

Ofertantul va include un tabel in care va evidenția valorile aferente factorilor de evaluare in vederea obtinerii punctajului, dupa cum urmeaza:
	PENTRU LOT 1 – ECHIPAMENTE BLOC OPERATOR

	ofertantul va introduce termenul de garantie acordat
	ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regaseste informatia pentru a demonstra corespondenta

	ofertantul va introduce termenul de livrare acordat
	ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regaseste informatia pentru a demonstra corespondenta

	ofertantul va introduce daca in cadrul ofertei sunt incluse sau nu sunt incluse sesiunile de instruire / actualizare a cunostintelor referitoare la metodele și tehnicile de optimizare a consumurilor de energie electrică
	ofertantul va introduce daca in cadrul ofertei sunt incluse sau nu sunt incluse sesiunile de instruire / actualizare a cunostintelor referitoare la metodele și tehnicile de optimizare a consumurilor de energie electrică si va detalia modul de desfasurare al acestora
Lipsa informatiilor solicitate sau a documentului duce la neacordarea punctajului.

	ofertantul va mentiona consumul de energie electrică al fiecarui echipament ofertat
	ofertantul va introduce consumul de energie al fiecarui echipament ofertat conform scenariului de functionare si va indica numarul paginii din cadrul ofertei unde se regasesc documentele emise / detinute de catre producator sau emise de organisme abilitate din care reiese valoarea mentionata
Lipsa informatiilor solicitate sau a documentelor care confirma consumul de energie duce la neacordarea punctajului.


	PENTRU LOT 2 - ECHIPAMENTE AMBULATOR - EXPLORARI FUNCTIONALE

	ofertantul va introduce termenul de garantie acordat
	ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regaseste informatia pentru a demonstra corespondenta

	ofertantul va introduce termenul de livrare acordat
	ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regaseste informatia pentru a demonstra corespondenta

	ofertantul va introduce daca in cadrul ofertei sunt incluse sau nu sunt incluse sesiunile de instruire / actualizare a cunostintelor referitoare la metodele și tehnicile de optimizare a consumurilor de energie electrică
	ofertantul va introduce daca in cadrul ofertei sunt incluse sau nu sunt incluse sesiunile de instruire / actualizare a cunostintelor referitoare la metodele și tehnicile de optimizare a consumurilor de energie electrică si va detalia modul de desfasurare al acestora
Lipsa informatiilor solicitate sau a documentului duce la neacordarea punctajului.

	ofertantul va mentiona consumul de energie electrică al fiecarui echipament ofertat
	ofertantul va introduce consumul de energie al fiecarui echipament ofertat conform scenariului de functionare si va indica numarul paginii din cadrul ofertei unde se regasesc documentele emise / detinute de catre producator sau emise de organisme abilitate din care reiese valoarea mentionata
Lipsa informatiilor solicitate sau a documentelor care confirma consumul de energie duce la neacordarea punctajului.


	PENTRU LOT 3 - MOBILIER

	ofertantul va introduce termenul de garantie acordat
	ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regaseste informatia pentru a demonstra corespondenta

	ofertantul va introduce termenul de livrare acordat
	ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regaseste informatia pentru a demonstra corespondenta

	ofertantul va introduce daca ambalajul primar al produsului contine material reciclat
	ofertantul va introduce daca ambalajul primar al produsului contine material reciclat si va indica numarul paginii din cadrul ofertei unde se regasesc documentele emise / detinute de catre producator sau emise de organisme abilitate din care reiese in mod clar procentul de material reciclat continut de ambalajul primar. 
Lipsa informatiilor solicitate sau a documentului duce la neacordarea punctajului.


	PENTRU LOT 4 - STERILIZARE

	ofertantul va introduce termenul de garantie acordat
	ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regaseste informatia pentru a demonstra corespondenta

	ofertantul va introduce termenul de livrare acordat
	ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regaseste informatia pentru a demonstra corespondenta

	ofertantul va introduce daca in cadrul ofertei sunt incluse sau nu sunt incluse sesiunile de instruire / actualizare a cunostintelor referitoare la metodele și tehnicile de optimizare a consumurilor de energie electrică
	ofertantul va introduce daca in cadrul ofertei sunt incluse sau nu sunt incluse sesiunile de instruire / actualizare a cunostintelor referitoare la metodele și tehnicile de optimizare a consumurilor de energie electrică si va detalia modul de desfasurare al acestora
Lipsa informatiilor solicitate sau a documentului duce la neacordarea punctajului.

	Ofertantul va introduce consumul de energie al fiecarui echipament ofertat
	ofertantul va introduce date privind performanța energetică, EV și EW, a echipamentului, pe baza protocoalelor de testare conforme cu standardul EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, și 6.4) sau cu un standard echivalent. Testele trebuie efectuate în laboratoare, în conformitate cu cerințele generale ale standardelor EN ISO 17025, U.S. 21 CFR partea 820, ISO 13485 sau ale unui standard echivalent, în condițiile de testare menționate.
ofertantul va introduce tipul de ciclu utilizat trebuie să fie în conformitate cu EN 285 sau un standard echivalent.
ofertantul va introduce consumul de energie al fiecarui echipament ofertat, calculele care au stat la baza valorilor rezultate si va indica numarul paginii din cadrul ofertei unde se regasesc documentele emise / detinute de catre producator sau emise de organisme abilitate din care reies valoarile utilizate si rezultate. 
Lipsa informatiilor solicitate sau a documentelor care confirma consumul de energie duce la neacordarea punctajului.


	PENTRU LOT 5 – MODUL SOFTWARE

	ofertantul va introduce termenul de garantie acordat
	ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regaseste informatia pentru a demonstra corespondenta

	ofertantul va introduce termenul de livrare acordat
	ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regaseste informatia pentru a demonstra corespondenta


2. Descriere produse
Pentru toate pozitiile comunicate in prezentul caiet de sarcini din componenta celor 5 loturi:

Loc de livrare: Magazia Institutul Clinic de Urgente Oftalmologice “Prof. Dr. Mircea Olteanu” cu sediul in Piata Alexandru Lahovari nr. 1, Sector 1, Bucuresti.

Termen de livrare solicitat de catre autoritatea contractanta: in sarcini furnizorului pentru toate pozitiile din componenta celor 5 loturile, in maxim 90 de zile calendaristice de la semnarea contractului de furnizare produse pentru lot 1, lot 2, lot 3 si lot 4 si in maxim 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului de furnizare produse pentru lot 5.
Durata minima garanție: minim 24 luni de la data livrarii pentru fiecare pozitie din componenta celor 5 loturi sau asa cum este specificat in cadrul specificatiilor tehnice.
Termen de livrare ofertat: ………………. (ofertantul va introduce termenul maxim de livrare asumat pentru fiecare lot din prezentul formular de propunere tehnica)
	Nr. Lot
	 Denumire lot / denumire produs
	COD CPV
	 UM
	Cantitate 

	Lot 1 - Echipamente bloc operator

	1
	Microscop operator cu biom
	33122000-1
	bucata
	1

	2
	Aparat de anestezie copii si adulti
	33172100-7
	bucata
	1

	3
	Statie monitorizare cu defibrilator
	33195000-3
	bucata
	1


SPECIFICAŢII TEHNICE / CERINTE DE PERFORMANȚĂ / FUNCȚIONALE MINIME

SPECIFICATII TEHNICE ECHIPAMENTE BLOC OPERATOR

1. MICROSCOP OPERATOR CU BIOM

	Structura de baza

	Microscop chirurgical oftalmologic pentru retină

Microscop asistent coaxial

Sistem video digital

	Caracteristici tehnice

	Magnificare: zoom continuu

	Grade de magnificare: 4,2/5/6/7/8/9/11/13/15/17/19/21

	Tuburi Binoculare: paralele

	Oculare: 12,5x

	Total magnificare 4,2x – 21x

	Lentila obiectiv: f = 200 mm

	Optică apocromatică

	Microscop asistent coaxial cu tuburi variabile: 45º - 90º

	Translator X-Y

	Variator stereoscopic încorporat în capul optic pentru vedere stereoscopică îmbunătăţită pentru pupile mici

	Posibilitate iluminare prin fantă

	Unghi mărit de observaţie de minim 125º la utilizarea lentilei de observaţie 120 D

	Unitatea de port lentilă cu mecanism de focusare independent

	Sistem chirurgie pol posterior ce permite efectuarea intervenţiilor chirurgicale fără utilizarea fibrei optice de iluminare

	Sistem de iluminare multi-mod pentru imbunatatirea reflexului rosu si a contrastului chiar si in conditii de iluminare putin intensa 

	Posibilitate examinare intraoperatorie cu fluoresceină prin ataşarea filtrului AFG 

	Trei tipuri de unghiuri de iluminare:

 - unghiul complet de iluminare: +4 º ,+ 2 º, -2 º

-  unghi +2 º, -2 º (pentru capsulometrie anterioară)

- unghi +4 º cu filtru galben                                                                                         

	Sistem de blocare electromagnetic pentru poziţionarea rapidă a capului optic în timpul operaţiei

	Mecanism de focusare dublu monitorizat pentru elevaţia şi coborârea rapidă a capului optic în timpul operaţiei

	Cap optic ergonomic cu beam-splitter încorporat pentru o poziţie confortabilă în timpul operaţiei 

	Pedala multifuncţională pentru reglarea intensităţii iluminării şi pornirea/stingerea acesteia, zoom-ului magnificaţiei, focusului, selectarea unghiului de iluminare şi poziţionarea translatorului X-Y

	Sistem video digital din camera video HD de înaltă rezoluţie, monitor TV cu diagonală de minim 70 cm

	Set lentile pentru observarea fundului de ochi compus din minim: lentilă de 40 D, lentila de 80D, lentilă de 120D, lentilă de examinare a segmentului anterior, suport lentilă frontală, trusă sterilizare

	Alimentare AC 220-240V 50 Hz. Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.


2. APARAT DE ANESTEZIE COPII SI ADULTI

Descrierea aparatului:

Aparatul de anestezie generala sa poata fi utilizat la toate categoriile de pacienti (adulti, copii, nou-nascuti)

Aparatul de anestezie sa fie compus dintr-o unitate mobila cu sertar.

Aparatul de anestezie sa fie echipat cu:

- sistem de fixare pentru vaporizator Sevofluran; 

- masa de lucru cu iluminare si intensitate reglabila;

- sistem de evacuare a gazelor anestezice

- aspirator bronsic cu vase pentru secretii cu gel, de unica folosinta

- circuit pacient incalzit

- mixer electronic pentru gazul proaspat

- monitor complet pentru functie vitale

Circuitul pacient sa poata fi demontat si reasamblat intuitiv.

Sa fie alcatuit dintr-un numar mic de componente, fara a fi necesara utilizarea de scule sau dispozitive.

Sa includa doi senzori de debit cu supapa reglabila de limitare a presiunii la ventilatia manuala.

Sa nu necesite comutator pentru ventilatia manuala/automata.

Sa contina rezervor de calce sodata cu cartus interschimbabil in timpul anesteziei.

Sa includa ventilator electric resterilizabil, care sa poata fi comandat electronic si sa nu consume gaz motor.

Dozare de gaz proaspat sa se faca automat (O2/ Aer, O2/N2O) in interval de 0.2-15 L/min.

Debitmetrul mecanic suplimentar extern sa permita administrarea oxigenului prin canula sau masca.

Sa fie echipat cu iesire auxiliara pentru utilizarea circuitelor fara reinhalare, pentru livrarea unui amestec de gaz cu debitul de max. 15L/min si sa permita reglarea concentratiei de pe ecranul tactil.

Sa poata fi dotat cu senzor de lunga utilizare pentru masurarea concentratiei de oxigen.

Moduri de ventilatie:

Manual:

Aparatul va permite mentinerea respiratiei spontane, cu sau fara suport presional, precum si configurarea unui nivel de presiune pozitiva ajustabila.

Aparatul va permite ventilatie controlata în volum de la 5 ml volum curent. 

Aparatul va permite ventilatie controlata în volum, sincronizata cu respiratia pacientului, cu numar predefinit de respiratii obligatorii si cu sau fara suport de presiune pentru respiratia spontana. 

Aparatul va permite ventilatie în volum, cu sau fara sincronizare, cu sau fara suport presional, cu debit decelerat si fara vârfuri de presiune. 

Aparatul va permite ventilatie controlata în mod presiune. 

Aparatul va permite ventilatie controlata în mod presiune, declansata de aparat si controlata în timp. 

Aparatul trebuie sa dispuna de mod de ventilatie în apnee. 

Aparatul va permite ajustarea de catre utilizator a nivelului de terminare a fazei inspiratorii. 

Aparatul va dispune de trigger cu posibilitate de reglare a debitului. 

Aplicatii software specifice: 

Aparatul de anestezie sa utilizeze o aplicatie grafica pentru evidentierea facila a nivelului eficientei utilizarii gazului proaspat 

Sa afiseze consumul de gaz proaspat, consumul si absorbtia agentului anestezic, precum si absorbtia de O2 

Proceduri de recrutare pulmonara: 

Utilizatorul sa poata seta ca aparatul sa administreze continuu presiunea setata pentru un interval de timp prestabilit, in vederea efectuarii unei manevre de recrutare pulmonara intraoperatorii. 

Utilizatorul sa poata seta ca, in vederea efectuarii unei manevre de recrutare pulmonara intraoperatorie, aparatul sa administreze o presiune crescatoare si apoi descrescatoare in mai multi pasi, preconfigurati. 

Monitorizare si afisaj: 

Aparatul sa aiba un monitor tactil de maxim 16” pentru parametri de ventilatie, cu posibilitatea afisarii simultane a 3 curbe si 3 mini-trenduri 

Meniul sa poata fi configurat pentru afisarea in limba romana 

Sa poata afisa buclele curente si buclele de referinta pentru volum – presiune si volum – debit 

Sa poata monitoriza frecventa respiratorie impusa si spontana, volumul pe minut impus si spontan, volumul curent inspirator si expirator, presiunile de platou, inspiratorie, medie si PEEP, complianta dinamica, rezistenta si elastanta 

Sa permita recunoasterea in mod automat a tipului de agent anestezic utilizat si recunoasterea  amestecul de gaz anestezic 

Sa poata monitoriza concentratia minima alveolara in functie de varsta (MAC age), luand in considerare mai multi agenti ai amestecului de gaze

Configurari disponibile din meniul aparatului: 

Utilizatorul sa poate salva diferite configuratii de pornire a anesteziei: 

Sa permita configuratii ale ecranului (pozitia curbelor, tipul curbei, culoare, etc.) 

Sa permita setari de ventilatie (mod de ventilatie, parametrii, limite de alarma, etc.) 

Sa permita administrarea anesteziei in functie de profilul de pacient ales (adult, pediatric, neonat) 

Sa poata afisa cronometru si temporizator 

Echipamentul sa permita salvarea configuratiilor de ecran pe unitati de memorie externa, in vederea utilizarii pe alte echipamente

Verificarea si testarea aparatului 

Sa permita autotestarea complet automata la pornirea aparatului, care sa includa: 

- verificare ventilatorului si modul dozare gaze (verificarea livrarii de gaz, presiunile, functionarea ventilatorului si nivelul pierderilor, starea bateriei si a alimentarii electrice, complianta circuitului pacient, calibrarea valvelor si senzorilor, inclusiv senzorul pentru gazul anestezic)

- verificarea pierderilor din circuitul pacient (determinarea pierderilor, compliantei si rezistentei sistemului, precum si calibrarea valvelor si a senzorilor de debit), precum si functie de ajutor (grafic si text) in vederea stabilirii cauzelor 

Sa permita afisarea unui mesaj care sa indice necesitatea verificarii pre-anestezice zilnice a aparatului, care sa dispara doar dupa efectuarea testarii, si sa reapara dupa 24 de ore.

Pornirea si testarea aparatului sa poata fi programate la anumite momente de timp prestabilite (ora si zi) 

Aparatul va dispune de functie de monitorizare a starii accesoriilor si consumabilelor originale, cu generarea de avertizari in cazul expirarii sau depasirii termenului de valabilitate.

Alarme: 

Setarea limitelor de alarma sa poata fi efectuata individual sau automat 

Echipamentul va dispune de jurnal de alarme tehnice si de pacient 

Echipamentul va afisa mesaj pentru deconectarea pacientului

Echipamentul va permite salvarea jurnalelor de alama pe o memorie externa 

Echipamentul sa permita trimiterea jurnalelor de alarma online la unitatea de service 

Echipamentul va dispune de alarme apnee – CO2, debit, presiune 

Echipamentul va afisa mesaje privind starea consumabilelor – se repeta!!!

Siguranta in exploatare

Aparatul sa poata functiona pe acumulator intern timp de minim 45 de minute. 

In cazul lipsei sursei de oxigen, livrarea de N2O sa fie blocata de catre aparat. 

Sistemul pacientului sa fie prevazut cu valve de siguranta continue, care sa permita respiratia spontana in cazul defectarii aparatului. 

Pacientul sa poata fi ventilat cu aer ambiental, prin livrare de aer ambiental, asigurandu-se ventilarea acestuia chiar si in cazul defectarii tuturor surselor de alimentare cu gaz. 

Conectivitate

Aparatul sa contina un sistem inteligent de gestionare a accesoriilor originale. 

Aparatul sa permita service la distanta. 

Aparatul sa fie prevazut cu conector USB pentru salvarea jurnalelor de alarme, jurnalelor de erori, configuratiilor etc. 

Aparatul sa poata fi conectat la diverse retele IT. 

Aparatul sa poata fi conectat la sisteme care sa permita afisarea in timp real a starii echipamentului, nivelului de utilizare, consumului de gaze, modului de operare, debitului mediu de gaz proaspat si ratei de absorbtie a pacientului. 

Functii de baza

Monitorul sa fie destinat utilizarii pentru toate categoriile de pacienti: adulti, copii si nou-nascuti. 

Interfata utilizator si hardware-ul dispozitivului

Monitorul sa aiba o greutate de sub 5,5 kg. 

Monitorul sa fie prevazut cu ecran tactil color de maxim 16 inch, cu rezolutie de 1920 x 1080 pixeli. 

Monitorul sa fie echipat cu 4 interfete USB si o iesire HDMI. 

Monitorul sa fie echipat cu imprimanta termica incorporata.

Monitorizare si afisare

Monitorul sa poata afisa pana la 13 forme de unda si pana la 12 derivatii ECG cu 10 fire. 

Monitorul sa dispuna de mod demo, mod de noapte, mod bypass cardiac si mod de intubare. 

Monitorul sa poata fi utilizat pentru vizualizarea oxicardiorespirogramei la pacienti nou-nascuti. 

Monitorul sa permita vizualizarea marita a fonturilor, astfel incat parametrii sa poata fi observati de la distanta. 

Monitorul sa permita vizualizarea ECG pe intregul ecran sau pe jumatate de ecran. 

Monitorul sa permita functia de vizualizare pat la pat. 

Scalabilitate, flexibilitate si capabilitati de monitorizare a pacientului:

Monitorul sa permita utilizarea unui scanner de coduri de bare pentru admiterea pacientilor. 

Monitorul sa dispuna de 3 profiluri de configurare implicite si 25 de profiluri configurabile de catre utilizator. 

Monitorul sa permita transferul profilurilor intre monitoare prin interfata USB. 

Graficul de mini-trend afisat pe ecran sa poata fi selectat in intervalul 6 minute – 48 de ore. 

Intervalul de afisare a datelor de trend sa poata fi ajustat intre 1 secunda si 60 minute. 

Monitorul sa asigure stocarea pana la 2400 de ore de date despre tendinte si informatii pacient. 

Monitorul sa permita stocarea pana la 1000 de evenimente ale pacientului. 

Monitorul sa stocheze si sa afiseze pana la 1200 de rezultate ale masuratorilor NIBP. 

Retea, acces web

Monitorul sa permita conectivitate la retele cu fir si wireless. 

Monitorul sa poata fi conectat la o statie centrala pentru transmiterea informatiilor fiziologice si a alarmelor. 

Monitorul sa permita exportul direct de date in format HL7. 

Monitorul sa poata fi conectat la sistemul informatic al spitalului. 

Alarme

Monitorul sa permita selectarea modului “Bypass cardiac”, pentru eliminarea alarmelor inutile in timpul interventiilor chirurgicale. 

Monitorul sa permita selectarea modului “Intubare”, pentru eliminarea alarmelor inutile in timpul anesteziei generale. 

Monitorul sa ajusteze automat luminozitatea si volumul alarmelor pe timp de noapte. 

ECG si ritm cardiac

Monitorul sa permita monitorizarea ECG cu pana la 12 derivatii. 

Viteza de afisare a formelor de unda ECG sa poata fi reglata la 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s si 50 mm/s. 

Monitorizarea aritmiei

Monitorul sa poata determina 33 de clasificari de aritmie. 

Monitorul sa permita ajustarea intervalelor de prag pentru alarmele de aritmie. 

Procesarea segmentului ST si analiza QT

Monitorul sa efectueze simultan analiza segmentului ST pe toate derivatiile monitorizate. 

Monitorul sa afiseze valorile ST impreuna cu formele de unda ECG. 

Monitorul sa permita ca alarmele si limitele ST sa fie disponibile si ajustabile. 

Monitorul sa afiseze valorile analizei QT impreuna cu formele de unda ECG. 

Monitorul sa poata efectua simultan analize QTc, QT si ΔQTc pe toate derivatiile monitorizate. 

Monitorul sa permita selectarea formulei QTc dintre formulele: Bazett, Fridericia, Framingham si Hodges. 

SpO2

Monitorul sa permita monitorizarea SpO2 pentru adulti, copii si nou-nascuti. 

Monitorul sa accepte module SpO2 de tip Nellcor, Masimo si Drager. 

Monitorul sa permita utilizarea tehnologiei SpO2 independenta de furnizor, astfel incat 

utilizatorii sa poata schimba modeulele fara a fi nevoie sa modifice sistemul de monitorizare.

Monitorul sa dispuna de functia „NIBP Interlock” pentru a evita perfuzia scazuta cauzata de masurarea NIBP, care poate duce la citiri inexacte ale SpO2 si NIBP simultan pe acelasi membru.

Tensiune arteriala non-invaziva

Monitorul sa poata asigura monitorizarea oscilometrica non-invaziva a tensiunii arteriale pentru adulti, copii si nou-nascuti. 

Monitorul sa dispuna de o tasta fixa pentru pornirea si oprirea citirilor non-invazive ale tensiunii arteriale. 

Monitorul sa permita afisarea valorilor tensiunii sistolice, diastolice si medii. 

Temperatura

Monitorul sa permita masurarea simultana a doua temperaturi diferite. 

Monitorul sa poata calcula si afisa o citire delta atunci cand sunt utilizate mai multe sonde de temperatura. 

Monitorul sa permita monitorizarea temperaturii in intervalul 0 - 50°C. 

Conectarea aparatului de anestezie

Monitorul sa permita afisarea parametrilor de ventilatie in modurile „V/A Standard”, „V/A Full-Param” si „V/A Respiratory Loop”. 

Monitorul sa permita afisarea formelor de unda legate de presiuni, debite si valori transmise de la aparatul de anestezie. 

Monitorul sa poata calcula si afisa diferenta dintre presiunea inspiratorie si PEEP (driving pressure). 

Calcule

Monitorul sa poata efectua calcule pentru doze de medicamente, parametri hemodinamici, oxigenare, ventilatie si functie renala. 

Monitorul sa poata calcula dozele pentru minimum 15 medicamente, dintre care 5 definite de utilizator.

Raportare 

Informatiile pacientului, datele masurate si formele de unde sa poata fi imprimate cu inregistratorul termic integrat.

Imprimanta termina sa poata fi pornita la cerere manuala, la alarma sau la un interval de timp fix.

Monitorul sa permita salvarea datelor pacientului pe un stick USB.

Alimentare electrica

Cele doua baterii reîncarcabile ale monitorului sa permita o autonomie de 720 de minute de monitorizare continua.

Bateria monitorului sa poata fi schimbata de catre utilizator, în timpul operarii, fara a fi nevoie de un instrument. Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.
3. STATIE MONITORIZARE CU  DEFIBRILATOR 
	CERINTE TEHNICE:

	Sa fie un defibrilator manual bifazic trunchiat, cu compensare a impedantei, cu mod de AED automat, cu cardioversia sincronizata, functie de pacer si protectie IPX5

	Sa aiba o greutate maxima de 5 Kg si dimensiuni maxime de 30 x 20 x 30 cm 

	Ecranul:

	Sa fie protejat de un material securizat, tactil, color si cu o dimensiune de minim 8 inch, cu rezolutie de minim 1024x700 pixeli 

	Sa aiba auto iluminare, sa suporte screen shoturi, control prin gesturi, sa poate ingheta traseele, afisare pe 5 canale, sa aiba mod cu contrast marit, vitezele de afisare sa fie 6,25; 12,5; 25 si 50 mm/sec. 

Sa poata afisa cel putin 5 forme de unda 

	Alimentare:

	Sa se alimenteze la reteaua sitalului, sa aiba baterie interna reincarcabila de capacitate mare 4000 mAh minim, de tip litiu ion

	Sa aiba un indicator pentru evaluarea capacitatii ramase a bateriei 

	Sa suporte 200 defibrilari sau 4 ore de pacing.

	Detalii:

	Sa aiba pornirea sistemului foarte rapid in mai putin de 5 sec.
Incarcarea la 360 J sa fie maxim 10 sec si la valoarea de 200 J sa fie de max 4 sec, acestea valori sunt pentru pentru o baterie incarcata la maxim

	Sa aiba 60 ms de transfer, a energiei in cardioversia sincronizata, la varful de QRS 

	Traseul EKG sa fie afisat la maxim 3 sec dupa defibrilare

	Sa aiba selectia energiei in urmatorii pasi:intre 1-10, 15,20,25,30, 50, 70, 100,120, 150, 200, 300, 360J

	Butoane fizice pentru operatiunile importante (pornire, selectare energie, incarcare, soc, AED), buton rotativ pentru navigare

	Imprimanta:

	Sa aiba o imprimanta cu rezolutia ridicata cu tiparire pe 3 canale
Sa tiparesca rapoarte sub forma de : forme de unda in timp real, evenimente, tabele, alarme

	Sa aiba viteza selectabila 6,25; 12,5; 25 si 50 mm/sec

	Descriere interfata utilizator:

	Sa aiba rezistenta la un numar mare de tipuri de dezinfectanti conform indicatii producator

	Sa aiba un ecran tactil care sa functioneze usor chiar daca este umed sau personalul medical are manusi mai groase 

	Sa aiba culori diferite pentru parametrii si monitorizare 

	Sa aiba testarea complet automata

	Sa aiba mod de instructaj:
- disponibil pentru o persoana sau mai multe
- pentru resuscitare cardiopulmonara sau defibrilare

	Sa aiba un sistem de alarmare cu imagini grafice pentru usurinta in rezolvarea unor erori survenite 

	Sa aiba un mod de auto blocare pentru siguranta

	Sa aiba posibilitatea unui software integrat pentru management-ul pacientilor

	EKG: 
ECG cu 3/5 derivatii
Ritm cardiac: 15-300 bpm (adult)

	SpO2 cu posibilitate de alegere a minim 3 tehnologii 
Masimo, Nellcor sau tehnologie proprie

	Stocare
Sa aiba o memorie interna de min. 4 GB 
Sa poata transfera informatiile prin USB catre PC 
Sa aiba inregistrare vocala – minim 7 ore, 1000 evenimente/ pacient, EKG -120 ore 

	Conectivitate:
Sa aiba:
- posibilitate de conectare (la alte echipamente) prin Wi-Fi sau 4G
- posibilitate de conectare la o statie centrala de monitorizare

	Parametrii de monitorizare- optionali:

	Functie pentru resuscitare cardiopulmonara (CPR):
Sa aiba senzor CPR si parametri monitorizati (prin senzorul) : rata, adancime, recul, fractie compresie, timp intrerupere

	CO2
Interval: 0-150 mmHg

	NIBP
Interval masurare: 0-300 mmHg

	Impedanta respiratorie, ce utilizeaza tehnica impedanta trans-toracica, cu interval masurare: 0-200 rpm

	Configuratie minima de livrare:

	Dispozitivul propriu zis – 1 buc

	Carlig pentru sina pat - 1 buc

	Carcasa/ geanta de transport – 1 buc

	Set padele externe de defibrilare (adult-pediatric) – 1 set

	Set padele de unica folosinta – 2 seturi

	Cablu EKG cu 5 fire– 1 buc

	Modul SPO2 complet cu senzor– 1 set

	Functie pacemaker – 1 set

	CERINTE GENERALE:

	Dispozitivul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei. Dovada se va face prin furnizarea unei declaratii de conformitate sau certificat CE la directiva europena careia se supune echipamentul.

	GARANTIE SI POSTGARANTIE:

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.

	Timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere 

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

	Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului sa se efectueze la beneficiar, in locatia de livrare indicata de beneficiar. Aceste operatii sa fie incluse in pretul final al echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.


	Nr. Lot
	 Denumire lot / denumire produs
	COD CPV
	 UM
	Cantitate 

	Lot 2 - Echipamente ambulatoriu si explorari functionale

	1
	Autorefractometru
	33122000-1
	bucata
	2

	2
	Biomicroscop tonometru goldmann cu masa elevatie
	33122000-1
	bucata
	1

	3
	Tomograf in coerenta optica cu imagine fundus color cu masa elevatie
	33122000-1
	bucata
	1

	4
	Fundus camera cu masa elevatie
	33122000-1
	bucata
	1

	5
	Biometru in coerenta optica swept cu masa elevatie
	33122000-1
	bucata
	1

	6
	Laser yag cu masa elevatie
	33100000-1
	bucata
	1

	7
	Microperimetru cu fundus camera si masa elevatie
	33122000-1
	bucata
	1


SPECIFICATII TEHNICE ECHIPAMENTE AMBULATORIU SI EXPLORARI FUNCTIONALE

1. AUTOREFRACTOMETRU

Cerinte tehnice minime:

	Aparatul va fi  utilizat pentru masurarea erorilor de refractie, raza de curbura a corneei (puterea refractiva corneeana) si puterea cilindrica corneeana

	Ecran LCD color minim 6.5", inclinabil, incorporat

	Sa aiba sursa de lumina incorporata dioda superluminiscenta (SLD) cu CCD Camera, care sa permita masurarea ochilor cu cataracta densa sau de tip pseudophakic

	Sa permita masurarea distantei pupilare manual si automat, in gama 30mm-85mm cu pas de 1mm

	Sa permita masurarea diametrului corneei  in gama: 10mm-14mm, cu pas de indicare de cel mult 0.1mm

	Sa permita masurarea diametrului pupilei  in gama: 1mm-10mm cu pas de maxim 0.1mm

	Sa aiba functie de declansare automata pentru captare a celor mai bune imagini si generarea automata a masuratorilor

	Sa aiba functie de urmarire automata 3D a ochiului pe timpul masuratorilor

	Sa permita o afisare clara pe monitor si cu elemente simbolice sugestive care sa fie usor de recunoscut de catre operator

	Sa aiba joystick pentru aliniere si focusare

	Interfata LAN, RS 232C, USB

	Sa aiba imprimanta termica rapida incorporate,  cu incarcare usoara si autotaiere

	Alimentare  AC 100~240V 50/60 Hz

	Putere maxima 100VA

	Refractometrie

	Sa functioneze pe baza de principii de masurare care sa includa o zona de analiza larga a ochiului, arie de masurare diametru de la 1 mm la 6 mm, si arie de masurare zona centrala diametru de la 1 mm la 3,5 mm

	Sa fie prevazut cu sistem de autofogging pentru minimizarea efectului de acomodare la pacientii cu astigmatism puternic

	Sa masoare puterea refractiva sferica:  -30D/+25D cu pas selectabil de 0.01D/0.12D/0.25D (VD=12 mm)

	Sa masoare puterea refractiva cilindrica: 0 la -12D/+12D cu pas de 0.01D/0.12D/0.25D

	Sa masoare unghiul axial astigmatic de la 0˚ si 180˚ cu pas selectabil de 1˚ sau de 5˚

	Diametrul minim al pupilei necesar pentru efectuarea masuratorilor: minim 2mm

	Keratometrie

	Sa ofere posibilitatea de măsurători keratometrie cu metoda inelelor de mira  pentru a  reduce interferentele de pleoape

	Raza de curbura masurata:  5mm-13mm cu pas de 0.01mm

	Refractie corneeana: 25.96D la 67.5D cu pas selectabil de 0.01D/0.12D/0.25D

	Puterea refractiva cilindrica:  0 la +/-12D cu pas selectabil de 0.01D/0.12D/0.25D

	Unghiul axial astigmatic de la 0˚ si 180˚ cu pas selectabil de 1˚ sau de 5˚

	Mod masurare in plan sagital 25˚ de la centru (superior, inferior, temporal si nazal)

	Sa asigure posibilitatea de a compara vederea folosind corectia subiectiva si cea obiectiva (folosind diagramele de testare a cuitatii vizuale).

	Sa permita masurarea obiectiva a acomodarii cu imprimarea graficului de acomodare. Masuratoarea se va face corectand cilindrul pacientului pentru o reduce influenta astigmatismului.

	Sa ofere imagine de retro iluminare pentru determinarea opacitatii mediilor din ochi. Indicii de cataracta indica severitatea opacitatii si ajuta la evaluarea evoluției patologiei.

	Sa pemita masurarea acuitatii vizuale cu lentile si diagrame integrate. Se poate determina cu usurinta si acuitatea vizuala la aproape.

	Sa ofere posibilitatea de comparatie intre vederea corectata cu valorile din AR, vedere necorectata si valorile ochelarilor pacientului pentru a demonstra necesitatea schimbarii acestora.

	Sa aiba teste de contrast și efecte de strălucire.

Sa fie dotat cu masa cu elevatie electrica motorizata

Manevrabila pe roti duble, cu doua roti cu mecanism de blocare

Sa permita conectarea aparatelor la sursa de energie prin porturi similare

Sa fie dotata cu coloana actionare electrica pentru reglarea pe inaltime, min.700mm, maxim 910 mm

Greutate  masa : maxim 30 kg

Tensiunea de alimentare 230V/ 50 Hz

Dimensiuni blat masa min. 650x450 mm

Masa sa fie echipata cu patru roti blocabile. Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.


2. BIOMICROSCOP TONOMETRU GOLDMANN CU MASA ELEVATIE

Cerinte tehnice minime:

Configuratie:

Biomicroscop

Aplanotonometru

Masa cu elevatie electrica

Biomicroscop sa aiba minim urmatoarele caracteristici:

Tip microscop: Galilean cu tuburi convergente 6º

Gradul de marire: 5 pozitii : 6x, 10x, 16x, 25x, 40x

Camp investigat mm : 5.6x/8.5x/14.8x /25.6x /39.3x

Distanta interpupilara : 50 mm la 80 mm

Oculare cu marire:12.5x , 

Compensare ametropie : ±8D

Lungimea maxima a fantei : maxim 15 mm

Lungimea fantei: variabila continuu de la 1  la 15 mm

Latimea fantei : variabila continuu de la 0 la 15 mm

Index proiectie fanta : 1.35x

Deschidere fanta : 15, 9, 5.5, 0.3 mm

Filtre : albastru, rosu, verde (Red Free)

Rotatia sistemului de iluminare +/- 90°continue pe scala TABO

Intervalul de rotatie a fantei: +/- 90° 0-180 ºscala TABO cu interval 5º. Referinte la 0º/90º/180º

Sursa de lumina: LED alb

Filtru de bariera : galben

Deplasare biomicroscop (x,y,z): 114x108x30 mm±1 mm

Deplasare fina (x, y): 19 mm ± 1

Cursa suport barbie pacient : in intervalul 70-80 mm ± 1%

Distanta de lucru biomicroscop-pacient : 75 mm ± 5

Lumina de fixare: rosie ajustabila

Alimentare : 230V, 50Hz

Aplanotonometru:

Compatibilitate cu biomicroscop

Toleranta admisa masuratori: < 0.25 mN

Vizualizare prisma prin obiectivul biomicroscopului

Adaptor pentru biomicroscop

Ax de calibrare inclus

Deviatie standard: 0.49 mN 3s, 1,5% din valoarea nominala

Greutate: maxim 1 kg

Masa cu elevatie electrica

Echipata pentru conexiune echipamente oftalmologice

Lungime min.86 cm

Inaltime minima cu roti 58+10 cm

Latime exterioara a bazei: min.60 cm

Latime interioara a bazei: min.40 cm

Adancimea bazei: min.50 cm

Greutate: max.20 kg. Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.
3. TOMOGRAF IN COERENTA OPTICA CU IMAGINE FUNDUS COLOR CU MASA ELEVATIE

	CONFIGURATIE MINIMA: 
Tomograf

Calculator + Imprimanta color

Masa cu elevatie electrica

	Caracteristici:

	Echipamentul sa aiba principiul de lucru de ultima generatie: swept source oct cu viteza scanare minim 100000 Ascan/sec

	Echipamentul sa aiba lungime de unda pentru scanare mimim 1000 nm

	Echipamentul sa aiba inclusa fundus camera nonmidriatica color 

	Echipamentul sa realizeze examinare si fotografiere segment posterior si segment anterior

Echipamentul sa poata efectua minim urmatoarele moduri de investigatie:

	Moduri de lucru: Tomograf 3D

	Mod de lucru: Fundus Camera Color, soft Mosaic/Automosaic pentru imagine panormaica

	Mod de lucru: Red Free

	Mod de lucru: Fundus Camera & Tomogaf 3D

	Mod de lucru: Angiografie OCT 

	Mod de lucru: Tomografie segment anterior cu lentila atasabila

	Mod de lucru : Wide Angio OCT , minim 21 mm, cu lentila atasabila 

	Software control fixatie/pozitionare si imbunatatire imagine.

	Echipamentul sa includa sistem de compensare al miscarii involuntare a ochiului.

	Echipamentul sa poata realiza corelarea tomografiei cu poza color a retinei

	Echipamentul sa ofere posibilitate stereofotografie color

	Echipamentul sa poata realiza analiza 3D Macula si 3D Disc: comparatie cu baza de date normativa pentru stratul fibrelor nervoase si al celulelor ganglionare

	Echipamentul sa ofere posibilitatea disectiei interfetei vitroretiniene: retina, epiteliu pigmentar, coroida

	Echipamentul sa includa Sistem de urmarire in timp al tomografiilor de pol posterior

	Echipamentul sa asigure vizualizarea hartii stratului coroidei

	Echipamentul sa ofere minim urmatoarele protocoale de scanare: line, radial, 3D macula, 3D disc, 5 line cross, 3D Wide (H) + Line, 3DWide

	Ungiul campului minim 45°

	Sa aiba diametrul minim pupilar prin care se poate examina: minim 3,3mm fotografie fund de ochi color; 2, 50 mm tomografie

	Sa aiba suprafata extinsa de scanare retina: 6x6 mm, 4,5 x 4,5 mm, 3x3 mm, 12mm x 9mm

	Echipamentul sa aiba incorporata  tehnologie de reducere a zgomotului si imbunatatire la contrast

	Echipamentul sa asigure vizualizare circulatie intravasculara de inalta sensibilitate

	Echipamentul sa aiba functie de imbunatatire vizualizare pentru vitros

	Echipamentul sa aiba rezolutia in adancime ≤3mm

	Fixatia interna: matrice LCD cu posibilitatea schimbarii formei de fixatie si al pozitiei acesteia

	Scala dioptriilor: domeniul acoperit -33D - +40D

	Echipamentul sa poata asigura realizarea de Report Hood pentru urmarire Glaucomului

	Sa realizeze Analiza segmentului anterior

	Tiul fotografierii: IR

	Protocoale scanare: line, radial, 3D anterior

	Posibilitate vizualizare si masurare unghilui camerular

	Surafata de scanare pe cornee minim 16mm orizontal pentru vizualizarea camerei anterioare

	Tensiune de alimentare 220-240 V

	Sa fie livrat cu masa cu elevatie electrica in urmatarea configuratie:

	Suport pentru doua aparate: Tomograf si monitor

	Suport pentru calculator

	Elevatie electrica de minim 300mm

	Posibilitate incarcare a mesei minim 32kg. Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.


4. FUNDUS CAMERA CU MASA ELEVATIE

Cerinte tehnice:
Fundus camera non - midriatica, sistem integrat ce va avea incorporat camera digitala interna de inalta rezolutie si computer.

Echipament care sa permita screening rapid al retinopatiei diabetice, glaucomului și altor boli retiniene 

Evaluarea sa nu necesite dilatarea pupilei → examinare mai rapidă și mai confortabilă pentru pacient.Va reduce timpul de examinare al pacientului.
Sa aiba mod de lucru: non-midiatric; pupila mica.

Sa aiba camera CCD pentru captura si pentru aliniere,  rezolutie va fi de minim12 megapixeli

Echipamentul sa fie dotat cu ecran color LCD cu touch screen, rabatabil, min.8.4 inch cu meniu intuitiv si tastatura inclusa.

-PC, 4GB memorie, hard disk 1TB, monitor 

Configuratie sa includa masa cu elevatie electrica.

Sa ofere metode de focalizare: 

-lumina infrarosie cu indicator de focalizare; ajustabil de la -12 D la +15 D.

Unghi realizare a fotografiei: 45° (33° in modul fotografie pupila mica)

Distanta de lucru: maxim 50 mm de la lentila obiectivului la cornee

Diametru pupilar minim pentru fotografie: Ø4.00mm /Ø3.3mm in modul fotografie pupila mica

Sa aiba  posibilitatea de compensare ametropie:

-33 la +35 D total

-33 la  -7 D cu lentila de compensare -

-12 la +15 D fără lentila de compensare

+11 la +35 D cu lentila de compensare +

Echipamentul sa aiba sursă de lumină pentru observare: lampă cu halogen de 12 V, 50 W.

Sursă de lumină pentru captare: lampa Flash Xenon 300 Ws.

Echipamentul sa ofere control al intensitatii luminii: 17 niveluri de F1 (F4.0 +0.8 EV) la F17 (F16 +0.8 EV) ; incrementare 0,5 EV

Tinta fixare interna: LED ( max 9 puncte )

Sistemul sa aiba minim 5 functii automate pentru imbunatatirea utilizarii:

-functie 3D auto tracking

-functie focalizare automata

-functie de comutare automata de la modul anterior la fundus

-functie de declasare automata

-functie auto print/export

Mod navigare fotografii stereo si panorama

Miscare orizontala: maxim 40 mm inainte-inapoi, maxim 85 mm dreapta-stanga

Miscare verticala: maxim 35mm

Miscare suport barbie:  maxim 65mm, sus-jos , automat

Functia de urmarire automata a ochiului pe directiile X-Y-Z

Interfata: LAN, USB 2.0

Alimentare:  AC 100~240V 50/60 Hz

Putere maxima: 150VA. Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.
5. BIOMETRU IN COERENTA OPTICA SWEPT CU MASA ELEVATIE

Utilizare: Echipament destinat imbunatatirii operatiei de cataracta, prin calculul foarte exact al implantului de cristalin artificial

Metoda utilizata: biometrie in coerenta optica, metoda non-contact

Configuratie: 

· Biometru  non-contact, cu monitor cu control tactil

· Programe de masura si calcul implant artificial
Moduri de masura:

· adancime camera anterioara min. 0,7 – 8 mm

· lungime glob ocular 14-38 mm ±5%

· grosime cristalin natural min. 1 – 10 mm

· grosime cornee min. 0.2 – 1.2 mm

· keratometrie min. 5 – 11 mm

· calcul dioptrie cristalin artificial

· masurare “white-to-white” 8 – 16 mm ±5%

Repetabilitate:
· adancime camera anterioara 7 µm  ±5%

· lungime glob ocular 5 µm  ±5%

· grosime cristalin natural 6 µm  ±5%

· grosime cornee 2.5 µm  ±5%

· keratometrie 0,09D ±5%

· “white-to-white” 111 µm ±5%

Caracteristici:

· metoda non-contact cu tehnologie integrata SWEPT Source OCT pentru o buna reproductibilitate

· elimina riscul de infectii si leziuni corneene

· nu induce modificari ale globului ocular datorita masuratorii

· acceptat usor de pacient, nu necesita dilatare si anestezie

· afiseaza intreg lantul optic pentru a verifica mai usor fiecare achizitie 

· interfata grafica utilizator, timp redus de masurare

· masurare obiectiva, nu depinde de utilizator

· poate fi folosit de personal mediu

· recunoastere ochi stang/drept

· contine formule uzuale de calcul IOL: Hagis, Haigis-L (pentru pacienti LASIK/PRK),  Hagis T pentru calcularea implanturilor artificiale torice,  Holladay 2, SRK/T; Hoffer-Q

· formule Barrett Suite ce contin: Barrett Toric, Barrett True-K & Barrett Universal II

· licenta keratometrie totală ce permite măsurarea suprafața posterioara a corneei folosind tehnologia SWEPT Source OCT
· licenta pentru implantul de cristalin artificial toric fara marcaj permite captarea imaginei de referinta preoperator pentru utilizarea acestei imagini intraoperator, eliminand necesitatea de marcare a corneei preoperator.

· licenta topografie centrala ce ofera informatii importante asupra formei centrale a corneei care nu pot fi obtinute doar prin keratometrie.

· salvare date pe hardware si memorie cu interfata USB

· contine si se upgradeaza cu constante IOL de la toti producatorii, cu incarcare direct din Internet si/sau USB

· afisare simultana a minim 4 tipuri de cristalin artificial (producator sau model)

· imprimare date direct la imprimanta sau prin retea

· masa motorizata

· imprimanta

· posibilitate de cuplare la un sistem informatic de stocare, gestionare si vizualizare a datelor.

· Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.
6. LASER YAG CU MASA ELEVATIE

Cerinte tehnice:

Sistemul sa fie configurat ca platforma tratament ce include laser YAG si laser SLT

Sistemul sa permita tratamentul sigur prin disruptie mecanica cauzata de energia impulsurilor laserului YAG , lungime de unda 1064 nm

Sistemul sa asigure tratamentul trabeculoplastiei selective cu ajutorul laserului SLT

Sistemul sa aiba integrat biomicroscop pentru evaluare in timpul tratamentului

Design-ul optic sa asigure vizualizarea clara a patologiei si un tratament sigur prin optimizarea claritatii si contrastului precum si printr-o distanta focala extinsa .

Echipamentul sa fie dotat cu joystick pentru a permite chirurgului un nivel sporit de confort in timpul tratamentului prin utilizarea  butonului special si pentru schimbarea setarilor de tratament fara a muta privirea din oculare.

Echipamentul sa ofere urmatoarea configuratie:

Laser YAG, 1064 nm

Laser SLT, 532 nm

Biomicroscop cu grad de marire 5x, LED

Mentoniera

Control panel

Connector box

Masa cu elevatie electrica

Cerinte minime Laser YAG:

Laserul oftalmologic YAG pentru tratament sa poata fi utilizat in capsulotomia posterioara (in tratamentul cataractei secundare) si in iridotomie (in glaucom cu unghi inchis)

Laserul oftalmologic sa fie de tip Nd: YAG

Lungimea de unda:1064 nm

Durata unui puls:3 nsec

Modul de operare: tip Q-switched

Rata de repetitie a pulsului: 3 Hz (single) sau 1.5 Hz (burst)

Energia de iesire: 0.3 pana la 10.0 mJ/ puls 

Modul burst: 1, 2 sau 3 pulsuri/ declansare

Dimensiunea spotului: 8 μm

Unghiul conului:16°

Modificarea focusului: de la 0 la 500 μm

Laser pentru tintire

-Tip laser: dioda

-Lungimea de unda: 635 nm 

-Puterea de iesire: OFF(0µW), 0.5 la 25 μW

Laserul YAG sa utilizeze o energie foarte mica cu un prag de maxim 1,6 mJ oferind tratamente precise cu o energie foarte mica.

Laserul sa poate oferi functie de control al numarului de pulsuri laser si a cantitatii de curent electric consumat in vederea iradierii continue in intervale scurte de timp

Sa fie dotat cu un control panel cu urmatoarele functii:

-
Indicator emisie laser

-
Indicator focus (camera anterioara/posterioara)

-
Indicator numar pulsuri emise cu o singura declansare

-
Buton resetare numar impulsuri

-
Buton”burst” pentru setarea impulsurilor laser

-
Butoane reglare intensitate laser tintire, crestere/descrestere

-
Buton status unda laser, mod Ready (poate fi emisa) sau Standby (unda laser nu poate fi emisa)

-
Buton oprire  emisie laser

-
Scala intensitate unda laser

-
Display energie unda laser in gama: 0,3 la 10,0 mJ variabila continuu, pas de 0,1 mJ

-
Indicator de numarare a pulsurilor laser

-
Buton schimbare mod: comuta intre modul YAG si modul SLT.

Cerinte minime Laser SLT:

Laserul SLT care sa poata si utilizat in tratamentul trabeculoplastiei selective pentru glaucomul cu unghi deschis, prin aplicarea unor spoturi laser la nivelul trabecului

Sursa laser SLT: Nd:YAG

Lungime de unda: 532 nm

Durata unui puls: maxim 3 ns 

Modul de operare: tip Q-switched, dublat in frecventa

Rata de repetitie a pulsului: 3 Hz

Energia de iesire: 0.3 pana la 3.0 mJ/ puls

Dimensiunea spotului: maxim 400 μm

Unghiul conului: 5.5°

Laser pentru tintire

-Tip laser: dioda

-Lungimea de unda: 635 nm 

-Puterea de iesire: OFF(0mW), 0.04 la 0.3 mW

Densitate optica pentru protectia ochiului operatorului: 5 sau mai mult

Sa fie dotat cu control panel cu urmatoarele functii:

-
Indicator emisie laser

-
Indicator numar pulsuri emise cu o singura declansare

-
Buton resetare numar impulsuri

-
Butoane reglare intensitate laser tintire, crestere/descrestere

-
Buton status unda laser, mod Ready (poate fi emisa) sau Standby (unda laser nu poate fi emisa)

-
Buton oprire  emisie laser

-
Scala intensitate unda laser

-
Display energie unda laser in gama: 0,3 la 3,0 mJ

-
Indicator de numarare a pulsurilor laser

-
Buton schimbare mod: comuta intre modul YAG si modul SLT

Buton de urgenta, de blocare a laserului in conditii de functionare anormale.

Sa fie livrat cu lampa cu fanta inclusa care sa aiba urmatorele caracteristici minime: 

Ax optic: Tip Galilean

Distanta intre axul drept si axul stang: maxim 

22 mm.

Distanta focala lentile obiectiv: f=125 mm

Magnificare (camp vizual): 5X (40.7mm), 8X (25.7 mm), 12.5X (16.1 mm), 20X (10.1mm), 32X (6.4 mm)

Unghi stereoscopic: 6º

Distanta pupilara minima adjustabila: in intervalul 50-80 mm

Oculare cu marire: 12.5X

Apertura: 23mm

Compensare ametropie : ±8D

Iluminare: LED (de culoare alba)

Lungimea fantei: ø 0.2, 1, 3, 5, 9, 14 mm

Latime fanta : de la 0 la 14 mm

Rotatie fanta : 360°

Iluminare: continuua variabila de la 208,000lx la 160,000lx

Filtre: 

- filtru albastru

- filtru red-free

- filtru ND 15%

Lumina de fixare: LED (verde)

Deplasare lampa cu fanta: 

-orizontala: inainte-inapoi: maxim 80 mm; dreapta-stanga:maxim  100 mm;

ajustare fina: 5 mm

-verticala: 30 mm (motorizata)

Alimentare: AC 100 la 240 V, 50/60 Hz

Dimensiuni: max 350 x 425 x 580 mm / max. 19kg

Configuratia sa includa masa cu elevatie electrica

Elevatie blat minim :650-850 mm

Dimensiuni minime :740 mm x 460 mm x 650 mm-850 mm (latime x adancime x inaltime). Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.
7. MICROPERIMETRU CU FUNDUS CAMERA SI MASA ELEVATIE
Microperimetru automat destinat evaluării funcționale și morfologice a retinei, prevăzut cu fundus camera non-midriatică integrată, funcție de urmărire automată 3D a ochiului și posibilitate de microperimetrie scotopică (versiunea Type S), utilizat pentru cuantificarea sensibilității retiniene, analiza fixației și reabilitare vizuală. 
Configurație minimă solicitată

· Microperimetru automat 

· Fundus camera non-midriatică color integrată 

· Funcție de microperimetrie scotopică 

· Software dedicat pentru analiză și follow-up 

· Calculator medical dedicat 

· Monitor LCD 

· Tastatură și mouse 

· Masă cu elevație electrică 

Caracteristici generale

Echipament care sa permită:

· evaluarea sensibilității retiniene locale; 

· cuantificarea sensibilității maculare; 

· analiza stabilității fixației; 

· determinarea Preferred Retinal Locus (PRL); 

· efectuarea examinărilor de follow-up în aceeași locație retiniană; 

· suprapunerea hărții funcționale peste imaginea color de fund de ochi; 

· evaluarea comparativă pre și post tratament; 

· reabilitare vizuală prin biofeedback; 

· examinare scotopică pentru evaluarea funcției bastonașelor retiniene. 

Caracteristici tehnice minime

Microperimetrie

· Principiu de funcționare: perimetrie statică fundus-guided 

· Câmp vizual minim: 40° 

· Interval dinamic stimul: 0 – 34 dB 

· Intensitate maximă stimul: minimum 10.000 asb 

· Iluminare fundal: 

· 31.4 asb 

· 4 asb pentru examinare scotopică 

· Stimuli compatibili Goldman I / II / III / IV / V 

· Posibilitate selectare modele de test personalizate 

· Evaluare sensibilitate retiniană punctuală 

· Suprapunere automată a hărții funcționale peste imaginea fundus color 

· Analiză în timp real a fixației 

· Determinare automată PRL (Preferred Retinal Locus) 

· Evaluare TRL (Trained Retinal Locus) în modul de reabilitare vizuală. 

Echipamentul sa ofere funcții de tracking și follow-up:

· Sistem de urmărire automată 3D a ochiului (X-Y-Z) 

· Auto tracking și auto alignment 

· Compensarea mișcărilor oculare în timpul examinării 

· Funcție automată de follow-up cu reluarea testului în aceeași zonă retiniană 

· Comparare automată pre/post tratament 

· Reducerea variațiilor inter-operator 

· Evaluarea stabilității fixației la pacienți cu defecte centrale de câmp vizual. 

Echipamentul sa aiba Fundus camera integrata cu caracteristici tehnice minime:

· Fundus camera non-midriatică color integrată 

· Unghi de vizualizare: 45° ±5% 

· Cameră digitală integrată de minimum 12 megapixeli 

· Achiziție imagini color de înaltă rezoluție 

· Funcție Auto Shot pentru captură automată 

· Posibilitate documentare morfologie retiniană 

· Pupilă minimă necesară: maximum 4,0 mm 

· Focalizare fundus: -12 D la +15 D 

· Corecție dioptrii: -25 D la +15 D. 

Echipamentul sa poata efectua microperimetrie scotopică (Type S) cu urmatoarele functii:

· Funcție dedicată de microperimetrie scotopică 

· Evaluarea sensibilității bastonașelor retiniene 

· Pentru utilizare în: 

· degenerescență maculară legată de vârstă (AMD) 

· retinită pigmentară 

· distrofii retiniene 

· studii clinice și monitorizare tratament. 

Sa aiba integrat modul de reabilitare vizuală:

· Modul de biofeedback pentru pacienți cu vedere redusă 

· Reeducare fixație retinală 

· Relocare PRL către TRL 

· Creșterea stabilității fixației 

· Îmbunătățirea performanțelor vizuale funcționale și vitezei de citire. 

Interfață și ergonomie

· Ecran LCD color touch-screen minimum 10.4” 

· Interfață grafică intuitivă 

· Suport pentru analiză și export date 

· Masă electrică cu elevație 

· Suport pacient cu reglaj motorizat 

· Distanță de lucru aproximativ 45.7 mm. 
Echipamentul sa poata fi utilizat in urmatoarele aplicații clinice:

· Degenerescență maculară legată de vârstă (AMD) 

· Retinopatie diabetică 

· Edem macular diabetic 

· Retinită pigmentară 

· Distrofii retiniene 

· Maculopatii 

· Evaluare pre/post anti-VEGF 

· Monitorizare tratamente retiniene 

Reabilitare low-vision

Alimentare electrică:

· Alimentare: 100–240 VAC 

· Frecvență: 50/60 Hz 

· Consum maxim: 160 VA. 

· Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.
	Nr. Lot
	 Denumire lot / denumire produs
	COD CPV
	 UM
	Cantitate 

	 Lot 3 - Mobilier 

	1
	Paturi pacienti
	33192120-9 
	bucata
	60


SPECIFICATII TEHNICE MOBILIER (PATURI PACIENTI-SECTIA 1, 2, 3 SI CPU-S)

	CERINTE TEHNICE:

	Set compus din:

- Pat spital electric

- Noptiera

	a) PAT SPITAL- Caracteristici:

	Pat cu actionare electrica pentru minim urmatoarele miscari:

- inaltimea patului, 

- sectiunea spatarului

- sectiunea picioarelor

	Platforma patului:

- platforma in 4 sectiuni

- realizata din ABS sau polipropilena

- prevazuta cu margini ridicate pentru a impiedica alunecarea saltelei

- usor de curatat/ igienizat

- cadrul platformei sa dispuna pe ambele parti de suporturi pentru pungile de drenaj (capacitate: minim 3 Kg fiecare suport)

	Capetele de pat:

- realizate din ABS sau polipropilena

	Lateralele anticadere:

- realizate din material plastic, usor de curatat/ igienizat

- sa fie divizate si dispuse pe ambele parti

- sa fie prevazute cu manere de deblocare pentru coborarea lateralelor

- prevazute cu mecanisme de amortizare a miscarii de coborare

- prevazute cu indicatoare pentru unghiul de inclinare a spatarului precum 

- prevazute cu indicatoare pentru afisarea unghiului de ajustare Trendelenburg/ Antitrendelenburg

- inaltimea lateralelor (suprafata de izolare) sa fie de minim 400 mm, pentru a asigura protectia pacientului

	Functie automata de autoregresie: miscarea automata a sectiunii spre partea din spate, pentru a se crea o distanta fata de sectiunea pelvica si a reduce astfel presiunea in zona pelvisului si zona sacrala a pacientului

	Sa dispuna de locasuri pentru atasarea de accesorii (ex: perfuzor) in cele 4 colturi ale patului

	Prevazut cu manere pentru ajustarea manuala de urgenta CPR pe ambele laturi ale patului

	Patul sa fie prevazut cu baterie care sa-i asigure functionarea independent de alimentarea de la reteaua electrica

	Patul sa fie mobil pe roti, avand urmatoarele caracteristici:

- Diametru de minim 12,5 cm

- Pedale pe ambele laturi care sa permita urmatoarele ajustari: a)

	Patul sa fie echipat cu roti avand un diametru de minim 125 mm. Sa dispuna de un sistem bilateral de pedale care sa permita blocarea si deblocarea rotilor, precum si reglare roata directionala

	Extensie de pat integrata. Sa poata fi ajustata/ extinsa minim 30 cm in minim 2 trepte de reglare

	Miscarile electrice ale patului sa se realizeze prin intermediul:

- unei telecomenzi de mana 

- a unui panou de comanda (operator)

	Din panoul de comanda, operatorul sa aiba posibilitatea de a bloca reglarea functiilor telecomenzii de mana a pacientului. Blocarea functiilor sa fie semnalizata printr-un semnal acustic

	Telecomanda de mana- functii:

	- Buton de pornire/ oprire

	- Ajustarea patului pe inaltime sus/ jos

	- Reglarea sectiunii spatar

	- Reglarea sectiunii picioare (articulatia superioara- zona genunchilor)

	- Reglarea simultana a sectiunii spatar cu sectiunea picioarelor (autocontur)

	- Indicatori led pentru tipul de alimentare: de la reteaua electrica a spitalului sau de la baterie

	- Indicatori led pentru functia/functiile blocate din panoul de operare

	Panoul de comanda operator- functii:

	- Buton de pornire/ oprire

	- Ajustarea patului pe inaltime sus/ jos

	- Reglarea sectiunii spatar. Sa dispuna de un indicator led care sa indice inclinarea de 30°

	- Reglarea sectiunii picioare (articulatia superioara- zona genunchilor)

	- Reglarea simultana a sectiunii spatar cu sectiunea picioarelor (autocontur)

	- Reglarea in pozitia Trendelenburg/ Antitrendelenburg

	- Reglarea patului in pozitia de examinare: nivelarea sectiunilor platformei si reglarea ei la o inaltime confortabila pentru a permite examinarea pacientului

	- Buton dedicat pentru pozitia CPR: nivelarea sectiunilor platformei si reglarea ei pana la inaltimea sa minima

	- Reglarea patului in pozitia anti-soc: nivelarea sectiunilor platformei si reglarea ei in pozitia Trendelenburg

	- Buton dedicat pentru reglarea patului in pozitia de scaun cardiac: ajuta la prevenirea complicatiilor respiratorii ale pacientului 

	- Indicatori led pentru tipul de alimentare: de la reteaua electrica a spitalului sau de la baterie. 

	- Indicator led pentru afisarea nivelului de incarcare a bateriei

	- Indicatori led pentru functia/functiile blocate in telecomanda de mana

	Date tehnice si fizice:

	Inaltimea patului- interval minim de reglare: 39 – 78 cm

	Sectiunea spatar- reglare pana la minim 65°

	Trendelenburg/ Antitrendelenburg- reglare pana la minim 16°

	Sectiunea superioara a picioarelor- reglare pana la minim 30°

	SWL- Capacitatea de ridicare a patului in conditii de siguranta: minim 280 Kg 

	Patul sa fie incadrat in gradul de protectie la lichide IPX6

	Dimensiuni externe (L x l): minim 215 x 98 cm

	Dimensiunile platformei patului: minim 200 x 88 cm

	Alimentare electrica: 230 V / 50-60 Hz

	Puterea maxima absorbita: 450 V

	Greutatea patului fara accesorii: maxim 140 Kg

	Patul sa dispuna de o platforma de management cu urmatoarele caracteristici minime:

	Arhitectura generala:

	Client-server, accesibila din browser web standard (Chrome, Edge, Firefox)

	Orice dispozitiv: calculator, laptop, tableta, telefon mobil

	Interfata web responsiva, adaptata la orice dimensiune de ecran

	Sa nu necesite instalarea de software suplimentar pe statia de lucru

	Cerinte functionale:

	Sa dispuna de jurnal de audit al tuturor actiunilor: autentificare, deconectare, creare, modificare, stergere, comenzi dispozitive, comenzi grup

	Sa aiba posibilitatea de configurarea de praguri de consum personalizate

	Sa dispuna de tarif energie personalizat (RON/kWh)

	Sa aiba posibilitatea de adaugare, editarea si stergerea nodurilor din arborele de locatii

	Sa aiba posibilitatea de vizualizare a structurii in format arbore cu posibilitate de expandare/colapsare

	Sa realizeze asocierea dispozitivelor la noduri din structura arborescenta

	Sa aiba posibilitatea de cautare in structura organizationala

	Fiecare model sa contina: producator, denumire model, putere nominala (W), prag standby (W), prag alerta (W), tensiune minima/maxima (V)

	Sa aiba posibilitatea de configurarea comportamentului la revenirea alimentarii cu energie electrica (repornire automata sau mentinerea starii oprite)

	Sa aiba posibilitate de definire de activitati de mentenanta la nivel de model, aplicabile automat tuturor dispozitivelor din acel model

	Sa aiba posibilitatea editarii modelelor fara afectarea dispozitivelor deja asociate

	Sa realizeze afisarea datelor live per dispozitiv: putere instantanee (W), tensiune (V), curent (A), energie cumulata (kWh)

	Sa aiba posibilitatea testarii conexiunii la dispozitiv si afisarea datelor live inainte de salvare

	Sa dispuna de istoric complet al modificarilor aduse fiecarui dispozitiv

	Sa citeasca automat datele de la toate dispozitivele la intervale de maxim 60 de secunde

	Sa afiseze datele live fara reincarcarea manuala a paginii (actualizare automata)

	Sa afiseze urmatorii parametrii: putere (W), tensiune (V), curent (A), energie cumulata (kWh), stare (pornit/oprit/offline)

	Sa realizeze stocarea datelor istorice de consum pentru utilizare in rapoarte si grafice

	Sa aiba posibilitatea de afisare a unui indicator temporal al ultimei actualizari a datelor

	Sa detecteze si marcheze automat dispozitivele offline (fara raspuns).

	Sa porneasca si sa opreasca dispozitivele din interfata web, cu confirmare vizuala a executiei comenzii

	Sa aiba posibilitatea controlului dispozitivelor de pe orice dispozitiv cu acces la internet

	Sa inregistreze in jurnalul de audit a tuturor comenzilor de control (cine, ce dispozitiv, ora)

	Sa afiseze statusul curent al dispozitivului (pornit/oprit) actualizat in timp real

	Sa genereze automat alerte la depasirea pragului de putere configurat (W)

	Sa genereze automat alerte la tensiune sub limita minima sau peste limita maxima configurata (V)

	Sa genereze automat alerte la detectarea unui dispozitiv offline

	Minim trei statusuri pentru alerte: Activa, Confirmata (Acknowledged), Rezolvata

	Sa rezolve automat alertele cand conditia care le-a generat dispare

	Sa aiba posibilitatea confirmarii (acknowledge) alertelor de catre operator

	Sa filtreze alerte dupa status, tip si perioada de timp

	Sa trimita automat alertele pe email la adresa de contact a institutiei

	Sa afiseze un indicator vizual (badge) cu numarul de alerte active nerezolvate in interfata

	Notificari push in browser, inclusiv cand pagina aplicatiei nu este activa

	Sa aiba praguri de alerta configurabile separat pentru fiecare institutie, cu prioritate fata de pragurile modelului

	Sa aiba posibilitatea programarii actiunilor de pornire sau oprire a dispozitivelor la ore prestabilite

	Sa aiba posibilitatea de selectare a zilelor saptamanii pentru care se aplica programarea (individual sau toate zilele)

	Sa aiba posibilitatea de activare / dezactivarea programarilor fara stergerea acestora

	Sa aiba posibilitatea afisarea orei urmatoarei executii si a ultimei executii pentru fiecare programare

	Sa realizeze executia automata a programarilor cu o granularitate de cel mult 1 minut

	Sa inregistreze in jurnalul de audit a fiecarei executii automate

	Numarul de programari per dispozitiv sa nu fie limitat

	Posibilitatea configurarii de actiuni automate declansate la atingerea unui prag de putere (W) — depasire sau scadere sub valoare

	Posibilitatea configurarii de actiuni automate la depasirea unui consum zilnic (kWh)

	Posibilitatea configurarii de actiuni automate la depasirea unui cost zilnic estimat (moneda locala)

	Posibilitatea configurarii de actiuni automate la iesirea tensiunii din intervalul normal (V)

	Actiunile disponibile pentru automatizari: pornire dispozitiv, oprire dispozitiv, generare alerta

	Sa aiba optiunea de resetare zilnica a contorilor (kWh, cost) la miezul noptii

	Sa aiba posibilitatea de afisare a valorii curente fata de valoarea trigger si a ultimei declansari

	Sa realizeze activarea/dezactivarea automatizarilor fara stergerea configuratiei

	Cooldown de minimum 5 minute intre doua declansari consecutive ale aceleiasi automatizari

	Posibilitatea planificarii activitatilor de mentenanta per dispozitiv cu: tip activitate, data planificata, responsabil, status

	Tipuri de activitati: Verificare functionala, Intretinere, Mentenanta preventiva, Verificare consumabile, Inlocuire consumabile

	Statusuri activitati: Planificata, In desfasurare, Finalizata, Depasita (termen expirat)

	Marcarea automata ca Depasita a activitatilor cu termen expirat.

	Filtrarea activitatilor dupa status

	Activitatile de mentenanta sa poata fi definite la nivel de model si sa se aplice automat tuturor dispozitivelor din acel model

	Sa genereze rapoarte de consum pentru orice perioada de timp selectabila

	Sa realizeze filtrarea rapoartelor dupa dispozitiv si gruparea dupa: ora, zi, luna

	Exportul rapoartelor in format CSV (compatibil Microsoft Excel si Google Sheets)

	Exportul rapoartelor in format PDF, cu antet profesional si sumar total

	Sa aiba posibilitatea de calcul si afisarea costului estimat in moneda locala, bazat pe pretul per kWh configurabil

	Trimiterea automata a unui raport lunar pe email la adresa de contact a institutiei, la inceputul fiecarei luni

	Sa aiba posibilitatea de realizare a unui grafic comparativ al consumului pe ultimele 6 luni

	Sa afiseze istoricul modificarilor pretului energiei, cu aplicarea pretului corespunzator perioadei in rapoartele retrospective

	Sa aiba posibilitatea de realizare a unui grafic comparativ multi-dispozitiv — selectarea mai multor prize pentru comparatie pe acelasi grafic (24h, 7 zile, 30 zile)

	Sa dispuna de un tablou de bord cu indicatori statistici in timp real: total dispozitive, dispozitive online, alerte active, alerte critice

	Sa dispuna de minim urmatorii indicatori de consum agregat: putere curenta totala (W), tensiune medie (V), energie totala (kWh), cost estimat zilnic

	Sa dispuna de grafic de consum orar pe ultimele 24 de ore

	Sa dispuna de indicator vizual al proportiei dispozitivelor online/offline

	Sa aiba o lista a alertelor recente

	Sa aiba posibilitatea de actualizare automata a datelor fara reincarcarea paginii

	Sa dispuna de un buton de resetare date dashboard/consum acumulate pentru reinitializare curata a statisticilor

	Accesorii incluse la livrare:

	- Suport perfuzii cu 4 carlige- 1 buc

	- Saltea cu o grosime de minim 12 cm, din spuma poliuretanica, avand o densitate de minim 30 Kg/mc, completa cu husa detasabila din poliester, ignifuga si rezistenta la temperaturi ridicate- 1 buc

	- Platforma de management cu caracteristicile prezentate mai sus

	b) NOPTIERA- Caracteristici:

	Noptiera cu o fata 

	Panourile externe sa fie realizate din material plastic (polipropilena sau ABS)

	Partea interioara a noptierei sa fie realizata din structura metalica, vopsita cu pulberi

	Sa fie prevazuta cu un sertar monobloc din polipropilena/ ABS, cu maner integrat

	Sa fie prevazuta cu un compartiment cu usa realizata din polipropilena/ ABS, avand margini rotunjite, care sa aiba o deschidere de pana la minim 180°

	Sa dispuna in partile sale laterale de suport pentru prosoape, extractabil

	Topul sa dispuna de margini ridicate, pentru retentia fluidelor.

	Baza noptierei sa sa fie perforata pentru a permite drenarea lichidelor si pentru a facilita ventilatia

	Sa dispuna de un raft interior metalic, detasabil 

	Noptiera sa fie mobila pe roti duble pivotante, cu un diametru de minim 50 mm (minim 2 roti cu sistem de blocare)

	Dimensiunile noptierei: minim 500(L) x 500(l) x 900(h) cm

	CERINTE GENERALE:

	Dispozitivul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei. Dovada se va face prin furnizarea unei declaratii de conformitate sau certificat CE la directiva europena careia se supune echipamentul.

	GARANTIE SI POSTGARANTIE:

	Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.

	Timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere 

	SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

	Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului sa se efectueze la beneficiar, in locatia de livrare indicata de beneficiar. Aceste operatii sa fie incluse in pretul final al echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.




	Nr. Lot
	 Denumire lot / denumire produs
	COD CPV
	 UM
	Cantitate 

	 Lot 4 - Sterilizare 

	1
	Statie spalare decontaminare instrumente
	33100000-1
	bucata
	1

	2
	Sterilizator cu plasma 120 L
	33191000-5 
	bucata
	1

	3
	Sterilizatoare rapide
	33191100-6 
	bucata
	4


SPECIFICATII TEHNICE ECHIPAMENTE STERILIZARE

1. STATIE SPALARE DECONTAMINARE INSTRUMENTE
Masina de spalat - dezinfectant termic utilizata pentru curățarea, dezinfecția și uscarea instrumentelor microchirurgicale

Masina de spalat va fi utilizata pentru curățarea, dezinfecția și uscarea instrumentelor microchirurgicale, optima pentru flux mare de instrumente.

Echipamentul sa asigure un risc scazut de contaminare pentru personalul medical, sa prezente siguranță crescută, si sa paota fi integrat ușor în fluxul de sterilizare

Echipamentul sa ofere o reprocesare validata, fiabila si eficienta, cu conformitate deplina si trasabilitate digitala

Sa fie  echipat cu toate optiunile necesare pentru validarea proceselor de dezinfectie in conformitate cu EN ISO 15883.

Echipamentul sa aiba uscare activă cu aer cald filtrat HEPA

Sa aiba sistem integrat de dedurizare a apei

Sa poata  realiza monitorizare automată a conductivității, a rotației brațului de pulverizare si a presiunii de clătire

Sa ofere control automat al dozării

Masina de spalat sa aiba minim functii de :

-Pre-curățare, 

-Curățare, 

-Neutralizare, 

-Clătire, 

-Dezinfectare 

-Uscare.

Documentatie si conectivitate:

- Sistem intern de înregistrare a loturilor

- Export prin USB, FTP sau rețea

- Compatibil cu software-ul de documentație

Interfață utilizator: 

-sa aiba ecran tactil color de minim 7 inch.                                                                                                      

-ecranul sa aiba functie de selecție programe , de monitorizare parametri /mesaje eroare și întreținere.

Sa prezinte urmatoarele caracteristici de siguranta:

- Monitorizare automată a sistemului

- Detectare a erorilor și alerte

Caracteristici tehnice:

Dimensiuni/capacitate:

Exterior:

Latime: maxim 60 cm; inaltime :maxim 85 cm; adancime :maxim  63cm/73.0 inclusiv afisaj

Interior:

Masina de spalat sa aiba camera din otel inoxidabil cu doua brate de pulverizare rotative

Sa contina sistem adaptor optional pentru instrumente goale

Volumul camerei min. 160 litri/ maxim 55 x 52 x 55 cm

Capacitatea maximă va fi: până la minim 90 seturi instrumente/ciclu si până la minim 24 segmente flexibile

Sa aiba urmatorii parametri de proces:                                                                                                                                     Temperatură spălare: 40–60°C ; Temperatură dezinfecție: până la 90–93°C.                                                                
 Durată ciclu: standard: ~60–90 min ; program rapid: mai scurt (în funcție de încărcare).

Sistemul de spalare:

- sa utilizeze tehnologie care crește debitul și eficiența spălării ; 

-sa poata realiza distribuția uniformă a apei pe ambele niveluri.

Sistem de uscare sa aiba urmatoarele caracteristici:

-filtrare HEPA 

- avantaje: de reducere a coroziunii, de eliminarea a uscarii manual si de pregatire directa a instrumentelor pentru sterilizare.

Echipamentul sa aiba in configuratie coșuri și adaptoare dedicate:

-suporturi pentru seturi de cataractă

- conexiuni pentru instrumente cu lumen

Masina de spalat sa ofere minim urmatoarele programe (400 V): 

-program Universal : maxim 45 min;

program Universal +: maxim 58 min; 

program Intensiv : maxim 60 min; 

program Oftalmologie: maxim 60 min.

Configuratie va avea:

1x coș inferior

1x modul injector

2x suporturi Flex

1x coș superior

8 tăvi MELAstore pentru seturi oftalmologice/cataractă

Tavile vor ajuta la fixarea  microinstrumentele, vor preveni deteriorarea lor, vor permite flux standardizat (spălare → sterilizare)

Alimentare : 400V,50 Hz,3x16 A

Consum energie : maxim 10 kW.

Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.
2. STERILIZATOR CU PLASMA 
	Specificatie

	Configuratie

	Sterilizator cu plasma la joasa temperatura  de capacitate mare cu 1 usa

	sterilizator cu peroxid de hidrogen la joasa temperatura  de capacitate mare cu o usa

	cosuri de incarcare – 2 buc

	agent sterilizant – pentru minim 30 cicluri de sterilizare

	imprimanta

	

	A. CARACTERISTICI TEHNICE

	Echipamentul sa fie destinat sterilizarii dispozitivelor medicale metalice si nemetalice utilizate in domeniul sanatatii

	Sterilizatorul sa corespunda (sa respecte) urmatoarelor standarde de calitate si siguranta:

	ISO 14971 – Dispozitive Medicale

	ISO 14937 – Sterilizarea produselor de ingrijire a sanatatii

	IEC 61010-1 – Cerinte de siguranta pentru echipamentele electrice pentru masurare, control si utilizare

	IEC 61010-2-040

	Sterilizatorul cu peroxid de hidrogen vaporizat sa fie complet automat, sa aibe programe prestabilite pentru cele mai comune procese de sterilizare pentru uz general in spitale.

	Ciclurile programului sa foloseasca indepartarea mecanica a aerului si injectarea de peroxid de hidrogen vaporizat iar aerarea sa se faca printr-un convertor catalitic de indepartare a reziduurilor.

	Usa sa fie automata cu actionare prin comanda de pe panoul frontal si prin actionare cu piciorul a unui comutator situat in zona inferioara a echipamentului

	Usa sa fie coborata si ridicata de un motor cu functionare liniara

	Usa sa fie etansata cu un o-ring din cauciuc siliconic

	Temperatura de functionare pentru instrumentele din interiorul camerei sa nu depaseasca 55(C

	Volumul total al camerei sa fie de minim 120 litri

	Dimensiunile camerei de sterilizare sa fie de:

latime: minim 485 mm

inaltime: minim 435 mm

adancime: minim 770 mm

	Echipamenutul sa fie dotat cu roti 

	Accesul service sa se faca prin partea frontala a echipamentului

	Sterilizatorul sa accepte comunicatii Ethernet semi-duplex de minim 100 Mbit/s

	Sa accepte routare si firewall pentru blocarea anumitor porturi si trafic

	Sticlele de sterilizant H2O2 sa contina minim 59% g/g peroxid de hidrogen

	Sticlele de sterilizant sa prezinte o eticheta RFID pentru a confirma termenul de valabilitate si volumul ramas pentru efectuarea ciclurilor

	Agentul sterilizant sa fie sub forma de flacoane inchise, cu multipla utilizare (cel putin pentru 15 cicluri de sterilizare/flacon)

	Trapa unde se introduce agentul sterilizant sa fie complet automata inchisa si deschisa de un motor electric.

	Functionarea trapei sa fie controlata prin intermediul butoanelor de pe panoul de control

	Echipamentul sa dispuna de program special pentru eliminarea restului de agent sterilizant ramas in flacon 

	Camera sterilizatorului si usile sa fie realizare in otel inoxidabil de inalta calitate AISI 316L/1.4404

	Suprafetele intrioare ale camerei sa fie bine lustruite si colturile interne rotunjite pentru a facilita curatarea

	Camera sa fie complet izolata si sa fie montata pe un cadru din otel carbon vopsit si sa aibe picioare reglabile.

	Camera sa disupuna de 2 rafturi de incarcare retractabile cu dimenisunea de minim 160 x 420 x 715 mm (IxLxA)

	Camera sa fie prevazuta cu o conexiune ISO 2861, DN16 KF pentru vacuum/manometru

	Echipamentul sa fie echipat cu o pompa mecanica de vid, de inalta perforanta, cu o viteza de pompare in intervalul 60- 65m3/h si cu o capacitate de vapori apa in intervalul 1400 - 1500 g/h. 

	Pompa sa fie montata pe izolatoare de vibratii pentru o functionare silentioasa

	Echipamentul sa fie dotat cu convertor catalic care sa controleze emisiile prin diescompunera oricarui reziduu de peroxid in vapori de apa si oxigen

	Sa fie prevazut u filtru de aer HEPA H14 cu o eficienta de separare in intervalul de 95% - 99%pentru dimensiuni ale particulelor de  0,1-0,3 (m

	Toate supapele de proces sa fie confectioante din otel inoxidabil si sa fie actionate actionate electric

	Conductele pompelor sa fie specializate PharMed BPT, sau echivalent, cu compatibilitate ridicata si durata de viata superioara siliconului conventional

	Conexiune curent electric: 220 V – 16 A

	Echipamentul sa fie dotat cu minim urmatoarele caracteristici pentru siguranta personalului:

	· Protectie la inchiderea usii la intalnirea unui obstacol

	· Sa previna obstrcutia de strivere la 150N in cazul defectarii protectiei usii

	· In cazul caderii de curent electric toate canalele catre exterior sa fie blocate pentru a preveni scurgerile de H2O2 in afara camerei.

	· Alarme de eroare

	· Test de emisii – conform standardelor de sanatate in munca

	· Program de golire a sticlei de H2O2

	· Termostate pe toate suprafetele incalzite care sa previna supraincalzirea componentelor in cazul defectiunilor electrice

	· Siguranta electrica – echipamentul sa fie conform cu standardele relevante de siguranta electrica

	· Fara margini ascutite – echipamentul sa fie proiectat fara margini ascutite pentru a preveni interctiunea in punctele de acces la care poate ajunge un utilizator

	Agentul sterilizant extras din flacon sa fie masurat pentru a asigura controlul cantitatii care urmeaza sa fie injectat in camera.

	Sistemul de injectie sa sa foloseasaca masurarea micro-dozarii si sa aibe senzori de nivel pentru o precizie sporita si pentru controlul cantitatii de H2O2

	Sa fie prevazut cu ecran senzotactil (“touchscreen”) color, cu diagonala de cel putin 10” in zona de incarcare 

	Sistemul de control sa fie operat pintr-o interfata de utilizator foarte usor de utilizat, sa controleze toate functiile sistemului si sa monitorizeze operatiunile sistemului

	Sa avertizeze atat vizual cat si acustic orice defectiune a programului si sa ofere indicatii vizuale despre starea procesului.

	Sistemul sa aiba o baterie de rezerva incorporata pentru caderi de tensiune cu o functionare de pana la 10 secunde

	Ecranul senzotactil sa fie situat desupra camerei de sterilizare

	Echipamentul sa fie dotat cu un sistem independent de monitorizare si documentare isi care impiedica deschiderea usilor in stare nesigura

	Datele de proces sa poata fi timparite pe hartie si sa poata fi stocate in retea.

	Echipamentul sa fie dotat cu cititor RFID in partea de control pentru autentificarea utilizatorului fara a mai fi nevoie de introducerea ID-ului si a parolei fiecarui utilizator.

	Sa prezinte conexiune USB pe panoul frontal pentru descaracarea istoricului ciclurilor

	Echipamentul sa fie dotat cu imprimanta termica

	Sterilizatorul sa poata fi setat sa porneasca automat 

	Echipamentul sa fie dotat cu minim 5 programe:

	Program fara lumen – timp proces maxim 30 minute 

Instrumente medicale metalice si nemetalice, inclusiv endoscoape rigide fara lumen

	Program pentru lumen flexibil – timp proces 45 minute 

Instrumente metalice si nemetalice fara lumen

Lumen de politetrafluoretilena mai mare sau egal cu 1 mm diametreu interior

Endoscoape flexibile cu un singur canal cu u lumen mai mare sau egal cu diametrul intern de 1,2 mm

Endoscoape flexibile cu doua canale cu lumen mai mare sau egal cu diametrul intern de 0,8 mm

	Program pentru lumen rigid – timp proces maxim 60 minute 

Instrumente metalice si nemetalice fara lumen

Lumen din otel inoxidabil mai mare sau egal cu diametrul interior de 0,7 mm

Endoscoape semirigide cu un singur canal cu lumen mai mare sau egal cu diametrul intern de 1 mm

Endoscoape semirigide cu doua canale cu lumen mai mare sau egal cu diametrul intern de 0,8 mm

	Program pentru golirea sticlei de H2O2

	Program testare a ratei de scurgere

	Consumul electric pentru oricare dintre programele de mai sus sa nu depaseasca 3100 W

	Dimensiuni exterioare:

Latime: maxim 800 mm

Adancime: maxim 950 mm

Inaltime: maxim 1800 mm.

Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.


3. STERILIZATOR RAPID

Autoclav cls B cu vacuum fractionat, ce asigura  sterilizarea instrumentelor cu orificii

Ciclu clasa S cu uscare: maxim 15 min

Ciclu Cls B fara uscare: maxim 3,5 min

Ciclu Cls B cu uscare instrumente ambalate: maxim 20 min

Sterilizarea  instrumentelor conf. standard EN 13060

Sterilizare Cls B si S

Echipamentul sa ofere sistem validare cicluri sterilizare

Echipamentul sa fie dotata cu usa cu maner cu o singura actionare si siguranta

Echipamentul sa nu evacueze aburi in atmosfera, si sa fie fara recipient de condensare

Echipamentul sa fie complet automatizat cu control cu microprocesor

Sa prezinte minim 2 programe automate de steriliz clasa B, un program clasa S si 5 programe specifice

Sa fie pre-programat pentru testul Helix, testul Dick&Bowie si testul de vacuum

Sa oferre notificare automata la expirare termen service

Sa realizeze distribuire omogena a caldurii

Sa contina sistem activ de injectare a aburului, preincalzire apa.

Sa aiba vacuum fractionat 2, 3 si 4 faze

Sa ofere minim 8 Programe

Program rapid cu uscare oprire automata: maxim 19 min

Sa fie realizat cu rezervoare din otel tip AISI 316: 2

Sa prezinte autodiagnoza + asistare remediere defectiuni

Sa aiba conectare PC si imprimanta

Camera sterilizare: dimensiuni maxime : Ø 240 x P. 384 mm

Capacitate camera sterilizare: minim 18 l

Putere maxima: 2000 W

Putere medie: 800 W

Sa aiba rezervor apa: minim 2 x 4 L

Sa aiba ciclu de uscare

Sa aiba ciclu noapte oprire automata

Sa aiba Control Proces Evaluare

Sa aiba in confirguratie imprimanta integrata

Sa aiba dozator volumetric

Sa poate realiza controlul calitatii apei 

Sa contina filtru bacteriologic

Sa aiba Contor cicluri

Timpi de sterilizare: maxim 3,5  - 20 min

Sa fie furnizat cu minim 4 bucati tavi cu dimensiouni: 2 buc – maxim 18 x 32 cm
2 buc – maxim 22 x 32 cm

Sa ofere minim urmatoarele PROGRAME:

1. 134°C cls B: Min 4 minute -  Maxim 6 minute

2. 121°C cls B:  minim 19 minute – maxim 21 minute

FLASH (Rapida) 134°C cls S: minim 2 minute – maxim 4 minute

Sterilizare speciala Selectata de operator, reglaje individ: temperature intre 105 – 135 grade Celsius , timp de sterilizare intre 3 si 10 minute, uscare intre 5 si 12 minute, 2-3-4 vacuumuri.

Bowie & Dick 134°C: 3,5 min sterilizare, 134 grade Celsius, uscare 10 minute, 3 vacuumuri

Helix Test: 134 grade Celsius, 3.5 minute sterilizare, 10 minute uscare, 3 vacuumuri

Vacuum Test: 20 min

Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere
	Nr. Lot
	 Denumire lot / denumire produs
	COD CPV
	 UM
	Cantitate 

	Lot 5 - Modul software

	1
	Modul software laser inele / tunel intrastromal
	48180000-3
	bucata
	1


SPECIFICATII TEHNICE 

MODUL SOFTWARE PENTRU INELE/TUNELE INTRASTROMALE
Descriere generala:

Modulul software va fi utilizat in procedurile chirurgicale la nivelul corneei, in special in tratamentul keratoconusului si a altor ectazii corneene, ca alternativa la transplantul de cornee.

Modul software care sa poata fi utlizat pentru realizarea de segmente și proceduri de tunel complet personalizate, combinând într-o singură platformă laser femtosecunda versatilă toate caracteristicile necesare pentru segmente și tuneluri inelare FEMTO -CAIRS si pentru inele intracorneene sintetice
Modul care sa permita realizarea personalizata a segmentelor și tunelurilor corneene si care sa integreze toate funcționalitățile necesare pentru implantarea segmentelor inelare intracorneene (din tesut alogenic sau materiale sintetice) pe o platformă laser femtosecunda.

Cerinte tehnice si configuratie:

Software care sa permita realizarea urmatoarelor proceduri:

Modul pentru segmente inelare (Ring Segments Module):

· Configurare complet personalizabilă a geometriei segmentelor (simetrice sau cu profil conic/tapered), in functie de anatomia si necesitatile fiecarui pacient

· Posibilitatea repoziționării și rotației segmentelor pentru optimizarea utilizării țesutului donator în cazul implanturilor alogenice (CAIRS)

· Scanare OCT circulară de nouă generație, integrata, care sa permita vizualizarea în timp real a segmentului și ajustarea precisă a grosimii și poziției acestuia în stroma corneană.

Software care  să permită realizarea completă a unui flux procedural integrat, cu următoarele etape principale:

1. Crearea și configurarea segmentului (alogenic sau sintetic) conform parametrilor geometrici doriți.

2. Planificarea și crearea tunelului stromal cu ajutorul laserului femtosecundă, folosind ghidaj OCT pentru poziționare precisă în profunzime.

3. Implantarea segmentului în tunelul creat, cu posibilitatea ajustării intraoperatorii a poziției și orientării acestuia. 
Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere.
SE VA COMPLETAT DE CATRE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU FIECARE POZITIE DIN COMPONENTA LOTULUI OFERTAT
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță / funcționale propuse
	Specificaţii tehnice / cerinte

functionale extinse propuse
	Deviatii de la specificaţiile

tehnice / cerintele

functionale extinse solicitate
	Impactul deviatiilor

asupra indeplinirii

obiectului contractului

	[OFERTANTUL VA INTRODUCE
DENUMIREA PRODUCATORULUI, SI DATELE DE CONTACT ALE ACESTUIA – ADRESA COMPLETA, E-MAIL, TELEFON, PERSOANA RESPONSABILA CU VANZARILE / CALITATEA)
	[Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile

tehnice / cerintele functionale minime

solicitate, precizand “DA”/”NU”

pentru a indica corespondenţa]

DA 􀜆            NU 􀜆
Referinta in oferta: 

[pentru fiecare specificatie / cerinta, ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta]
	-
	-
	-


Garantie 

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor aparute in perioada de garantie în contextul cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.
Livrare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.

Ambalare si etichetare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv preluarea si eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Transport

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Instalare, testare, punere in functiune

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la instalare, testare si punere in functiune, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului, conform tabel:

	Activitati realizate
	Modalitatea de indeplinire
	Resurse utilizate (ex: resurse umane, echipamente, etc.)
	Durata activitatii
	Informatii suplimentare relevante in legatura cu activitatea, acolo unde este aplicabil

	[descrieti activitatea realizata]
	[descrieti modalitatea efectiva de realizare a activitatii]
	[precizati resursele utilizate pentru realizarea activitatii]
	[introduceti durata activitatii de la data de inceput pana la data de finalizare a activitatii]
	[introduceti informatii aditionale, daca este cazul – de exemplu: activitati realizate cu participarea subcontractantiilor, activitati realizate de un anumit membru al asocierii]


Instruire personal pentru utilizare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la instruirea personalului pentru utilizare, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului, conform tabel:

	Activitati realizate
	Modalitatea de indeplinire
	Resurse utilizate (ex: resurse umane, echipamente, etc.)
	Durata activitatii
	Informatii suplimentare relevante in legatura cu activitatea, acolo unde este aplicabil

	[descrieti activitatea realizata]
	[descrieti modalitatea efectiva de realizare a activitatii]
	[precizati resursele utilizate pentru realizarea activitatii]
	[introduceti durata activitatii de la data de inceput pana la data de finalizare a activitatii]
	[introduceti informatii aditionale, daca este cazul – de exemplu: activitati realizate cu participarea subcontractantiilor, activitati realizate de un anumit membru al asocierii]


Mentenanta preventiva in perioada de garantie

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la mentenanta preventiva, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului, conform tabel:

	Activitati realizate
	Modalitatea de indeplinire
	Resurse utilizate (ex: resurse umane, echipamente, etc.)
	Durata activitatii
	Informatii suplimentare relevante in legatura cu activitatea, acolo unde este aplicabil

	[descrieti activitatea realizata]
	[descrieti modalitatea efectiva de realizare a activitatii]
	[precizati resursele utilizate pentru realizarea activitatii]
	[introduceti durata activitatii de la data de inceput pana la data de finalizare a activitatii]
	[introduceti informatii aditionale, daca este cazul – de exemplu: activitati realizate cu participarea subcontractantiilor, activitati realizate de un anumit membru al asocierii]


Mentenanta corectiva în perioada de garanție / post-garanție

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la mentenanta corectiva, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului

Piese de schimb si material consumabile pentru activitatile din programul de mentenanta corectiva dupa perioada de garantie

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la piese de schimb si material consumabil, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.
