SPECIFICATIA TEHNICA 
Produs:  Holter EKG 12 canale
Nr. aparate:

Model/Tip:
	SPECIFICATIE
	DA
	NU
	REFERINTA SUSTINATOARE

	A.     CONFIGURATIE
	
	
	

	Unitate holter EKG pentru monitorizare 12 canale
	
	
	

	Cablu pentru pacient maxim 7 fire pentru monitorizarea pe 3 si pe 7 canale
	
	
	

	Cablu pentru pacient maxim 10 fire pentru monitorizarea pe 12 canale
	
	
	

	Software in limba romana
	
	
	

	Set electrozi autoadezivi – 1 set 
	
	
	

	Memorii externe tip SD 2GB – minim 2 buc.
	
	
	

	Cititor de card SD
	
	
	

	Incarcator cu minim 2 acumulatori  tip AA NiMH
	
	
	

	Port multi USB 
	
	
	

	Cablu transfer date 
	
	
	

	Geanta de transport
	
	
	

	Manual de utilizare in limba romana
	
	
	

	Marcaj CE
	
	
	

	
	
	
	

	B.  CARACTERISTICI TEHNICE
	
	
	

	Inregistrare pe 12 canale
	
	
	

	Inregistrare continua minim 96 ore
	
	
	

	Transmisie date prin USB sau prin card SD
	
	
	

	Ecran LCD cu rezolutie minim 120 x 60
	
	
	

	Ecran grafic care sa permita vizualizarea numelui pacientului, a unei derivatii EKG la alegere, data, ora si lipsa contact electrod
	
	
	

	Tastatura minim 5 butoane
	
	
	

	Buton pentru pacient 
	
	
	

	Conector USB pentru transfer date
	
	
	

	Inregistrare vocala minim 5 secunde pentru evenimente
	
	
	

	Semnalizare individuala pentru contactul electrozilor cu pacientul
	
	
	

	Semnalizare acustica si vizuala pentru baterie descarcata
	
	
	

	Stocare date pe card tip SD minim 2GB
	
	
	

	Frecventa de inregistrare a semnalului minim 1,8 kHz cu rezolutie digitala 24 biti
	
	
	

	Senzori de miscare  pe doua axe incorporate in aparat care sa permita schimbarea perioadei de monitorizare a pacientului pentru intervalul zi / noapte ; relaxare / miscare
	
	
	

	Detectare stimulator cardiac
	
	
	

	Alimentare: baterii alcaline sau acumulatori 
	
	
	

	Dimensiuni maxime: 105 x 65 x 25 mm
	
	
	

	Greutate maxim 140 g
	
	
	

	
	
	
	

	C.     SOFTWARE
	
	
	

	Software in limba romana
	
	
	

	Posibilitatea ca software-ul sa accepte informatii si sa poata integra intr-o baza de date comuna, urmatoarele investigatii : ECG repaus, ECG efort, monitorizarea tensiunii arteriale, spirometrie, test de efort cardiopulmonar si modulul pentru preventia mortii subite cardiace

	
	
	

	Posibilitate de a importa sau exporta baza de date a pacientilor
	
	
	

	Posibilitate de a modifica interfata cu utilizatorul
	
	
	

	Posibilitate introducere medicament, dozaj si istoric medicament
	
	
	

	Posibilitate introducere motiv admitere
	
	
	

	Posibilitate selectare model pacemaker si recunoastere automata
	
	
	

	Posibilitate vizualizare in timp real a traseului ekg si contactului electrozilor pe PC inaintea parasirii de catre pacient a cabinetului medical
	
	
	

	Acces simultan la datele complete ale unei examinari din doua locatii diferite, indiferent de distanta dintre acestea
	
	
	

	Posibilitatea de a partaja informatii despre pacienti
	
	
	

	Posibilitatea de utilizare a software-ului atat pentru adulti cat si pentru pediatrie
	
	
	

	Posibilitatea de accesa simultan rezultatele examinarilor provenite de la mai multe computere din retea
	
	
	

	Posibilitatea de a afisa functia sistemului nervos autonom al pacientului pentru identificarea afectiunilor aferente
	
	
	

	Posibilitatea de a evalua tulburarile de conducere detectand valorile extreme
	
	
	

	Posibilitatea de a anonimiza datele pacientilor
	
	
	

	Sa permita salvarea unui numar nelimitat de pacienti si examinari
	
	
	

	Posibilitate de a utiliza software-ul local si in retea
	
	
	

	Sa permita vizualizarea usoara si rapida a valorilor critice
	
	
	

	Softul sa permita detectarea usoara si rapida a fibrilatiei atriale si a modificarilor de segment ST
	
	
	

	Analiza pacemaker si pacemaker plus
	
	
	

	Analiza stimulatorului cardiac
	
	
	

	Analiza segmentelor ST si ST Plus
	
	
	

	Analiza ritm
	
	
	

	Marcarea ritmului ventricular si supraventricular prin culoare diferita
	
	
	

	Impartirea evenimentelor pe ore
	
	
	

	Monitor activitate pacient
	
	
	

	Variatii ale ritmului cardiac sub forma grafica, histograme si evenimente
	
	
	

	Analiza HRV Plus
	
	
	

	Analiza segmenului ST pe toate canalele si pe toata durata monitorizarii
	
	
	

	Analiza segmentelor QT, QTc si PQ 
	
	
	

	
	
	
	

	D. CONDITII DE GARANTIE SI SERVICE
	
	
	

	Durata: minim 12 luni
	
	
	

	Timpul maxim de interventie: 48 ore la sediul beneficiarului
	
	
	

	
	
	
	

	E. CONDITII DE POST GARANTIE SI SERVICE
	
	
	

	Durata: minim 10 ani
	
	
	

	Timpul maxim de interventie: 48 ore la sediul beneficiarului

	
	
	

	
	
	
	

	F. SCOLARIZARE
	
	
	

	Personal medical
	
	
	

	Personal tehnic
	
	
	


