SPECIFICATIA TEHNICA

## Produs: Holter TA pentru monitorizare 48 ore

Nr. aparate:

Model/Tip:

|  | DA | NU | REFERINTA SUSTINATOARE |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### A. CONFIGURATIE |  |  |  |
| Unitate achizitie TA |  |  |  |
| Manseta pacient |  |  |  |
| Cablu pentru conectare PC |  |  |  |
| Dimansiuni: max: 90 x 88 x 29 mm |  |  |  |
| Greutate: max: 140 g (cu batería inclusa) |  |  |  |
| Conector USB-C standardiza |  |  |  |
| Geanta de protectie si curea de sustinere a modului |  |  |  |
| Software TA |  |  |  |
| ##### Manual de utilizare in limba romana |  |  |  |
| ##### Marcaj CE |  |  |  |
| ##### B. CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| Domeniul de masurare: minim 25 − 260 mmHg |  |  |  |
| Durata inregistrarii: minim 51 ore plus mínimum 3 ore de masuratori în plus pentru prevenirea sindromului White Coat |  |  |  |
| Interval de masurare minim intre 5 si 90 de minute, Zi, noapte, Dimineata si perioada speciala |  |  |  |
| Capacitatea memoriei: minim 600 masuratori |  |  |  |
| Acuratete: 3 mmHg sau 2% din valoarea masurata |  |  |  |
| Alimentare: acumulator cu incarcare externa |  |  |  |
| Ecran grafic LCD pentru afisare masuratori minim 27 x 12 mm, rezolutie mínima 128x54 |  |  |  |
| Posibilitatea de a ascunde valorile TA (prevenirea stresului pacientului) |  |  |  |
| Comunicare cu calculatorul prin cablu |  |  |  |
| Metoda de monitorizare a tensiunii arteriale: oscilometrica |  |  |  |
| Masurarea tensiunii arteriale in timpul umflarii |  |  |  |
| Umflare a mansetei cu pompa controlata automat |  |  |  |
| Dezumflare a mansetei automat |  |  |  |
| Mod de lucru al aparatului: continuu |  |  |  |
| Utilizare mansete de diferite dimensiuni |  |  |  |
| Posibilitatea de a realiza masuratori manuale de catre pacient |  |  |  |
| Rapoarte ce pot fi adaptate de utilizator |  |  |  |
| Software de analiza compatibil cu sistemul de operare Windows 11 |  |  |  |
| Software medical in limba romana |  |  |  |
| Posibilitatea modificarii normelor pentru adult si pediatric |  |  |  |
| Posibilitatea setarii limitelor pentru hipotensiune si hipertensiune |  |  |  |
| Posibilitatea selectarii parametrilor afisati pe raport |  |  |  |
| Posibilitatea introducerii medicamentului prescris in software |  |  |  |
| Date masurate : Presione sistolica, Presiune diastolica, Frecventa cardiaca, Rata puls |  |  |  |
| Parametrii calculati : Presiunea pulsului, Tensiunea arterială medie, Index diurnal (%),Indicele de timp pentru hipertensiune (%), Impact hiperbaric (mmHg), Impact hipobaric (mmHg), Indice de timp hipotensiv (%), Morning Surge, Deviatia standard (mmHg), Coeficient de variație (%) |  |  |  |
| Posibilitatea ca software-ul sa accepte informatii si sa poata integra intr-o baza de date comuna, urmatoarele investigatii : ECG repaus, ECG efort, monitorizarea holter, spirometrie, test de efort cardiopulmonar si modulul pentru preventia mortii subite cardiace |  |  |  |
| Softul sa permita gestionarea bazei de date |  |  |  |
| Softul sa permita operarea in retea |  |  |  |
| Posibilitatea de a personaliza raportul prin inserarea logo-ului propriu |  |  |  |
| Standarde aplicate : BHS (British Hypertension Society), AAMI |  |  |  |
| C. CONDITII DE GARANTIE SI SERVICE |  |  |  |
| Durata: minim 12 luni |  |  |  |
| Timpul maxim de interventie: 48 ore la sediul beneficiarului |  |  |  |
| D. CONDITII DE POST GARANTIE SI SERVICE |  |  |  |
| Durata: minim 10 ani |  |  |  |
| Timpul maxim de interventie: 48 ore la sediul beneficiarului |  |  |  |
| E. SCOLARIZARE |  |  |  |
| Personal medical |  |  |  |
| Personal tehnic |  |  |  |