SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

MONITOR FUNCȚII VITALE MULTIPARAMETRIC

Denumire Echipament: Monitor funcții vitale multiparametric

Cantitate: 12

Tip/Model:

Producator/Tara:

| Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- |
| Echipamentul ofertat trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață și utilizarea în România, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare. În acest sens, se solicită îndeplinirea următoarelor cerințe minime: Echipamentul să fie conform Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR), cu aplicarea marcajului CE, corespunzător clasei din care face parte dispozitivul. Certificat CE și Declarație de Conformitate, emise în baza Regulamentului (UE) 2017/745 sau, după caz, certificat conform Directivei 93/42/EEC, aflat în perioada de tranziție către MDR, conform art. 120 din MDR, cu dovada inițierii procesului de tranziție. Producătorul echipamentului să dețină un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 13485, aplicabil dispozitivelor medicale. Ofertantul (distribuitorul) să dețină un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 13485, pentru activitățile de furnizare, distribuție și, după caz, instalare a dispozitivelor medicale. (Se va anexa dovada certificării, valabilă la data depunerii ofertei.) Ofertantul să dețină Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății, valabil la data depunerii ofertei. (avizul de funcţionare va cuprinde producătorii produselor ofertate în oferta tehnica) Reprezentantul de service al producătorului în România să aibă implementat un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 9001, pentru activități de service și reparații ale echipamentelor ofertate. (Se va anexa dovada certificării.) Personalul tehnic (specialistii service) sa fie instruiti la producator si certificati de catre acesta (se va atasa o dovada in acest sens) si dovada ca persoanele titulare ale diplomelor sunt angajatii contractantului sau contractantul dispune de acestia pentru executarea contractului (Se vor anexa documente justificative.) Se va face dovada existenței unui service autorizat pe teritoriul României, pentru acest tip de echipament, care să dețină Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății pentru activitatea de service valabil |  |
| Specificatii tehnice |  |
| Monitorul de pacient este destinat monitorizării, afișării, revederii, salvării, alarmării și transferului de parametri fiziologici multipli. |  |
| Monitorul de pacient este destinat utilizării pentru monitorizarea, afișarea, revederea, stocarea, alarmarea și transferarea mai multor parametri fiziologici, inclusiv ECG (selectabili derivații, detectarea aritmiei, analiza segmentelor ST, monitorizarea QT/QTc și a valorilor pentru ritmul cardiac (HR)), respirație (Resp), temperatură (Temp), saturația de oxigen a pulsului (SpO2), frecvența pulsului (PR), presiunea arterială neinvazivă (NIBP), presiunea arterială invazivă (IBP), debitul cardiac (C.O.), nivelurile de dioxid de carbon (CO2). |  |
| Alarme auditive si vizuale ai parametrilor monitorizati; |  |
| Protectie impotriva caderilor si rezistenta la apa; |  |
| Conexiune Wi-Fi |  |
| Luminozitate reglabila a ecranului |  |
| Tip de protecție împotriva șocurilor electrice Clasa I |  |
| Grad de protecție împotriva infiltrării apei :IPX1 (protejat contra efectelor nocive ale căderii verticale a picăturilor de apă) |  |
| Mod de funcționare: Continuu |  |
| Dimensiune: maxim 400mm×300 mm×200 mm |  |
| Greutate: maxim 5 kg |  |
| Tensiune de intrare Între 100 și 240 V c.a.; Frecv 50/60 Hz |  |
| Tip baterie Li-Ion reincarcabila, 2600 mAh Durata baterie ≥ 4.5 h |  |
| Ecran 12,1", color, tactil Rezolutie 1280x800 px |  |
| Recorder Metodă Matriceală Rezoluție orizontală 16 puncte/mm (viteză hârtie 25 mm/s) Rezoluție verticală 8 puncte/mm Lățime hârtie 50 mm Viteză hârtie 25 mm/s, 50 mm/s Precizie: ±5% N umăr de canale pentru undă Maxim 3 |  |
| Intrare pentru alimentare c.a. 1 Conector de rețea 1, RJ45 standard, 100 Base-TX, IEEE 802.3 Conector USB 2, USB 2.0 Conector multifuncțional 1 Conector pentru ieșire video 1, 15 pini, D-sub Bornă de împământare echipotențială 1 |  |
| Stocarea datelor Tendințe: • Card intern: până la 4 ore de date de tendințe, cu o rezoluție de cel puțin 5 secunde sau până la 120 de ore de date de tendințe, cu o rezoluție de cel puțin 1 minut sau până la 1200 de ore de date de tendințe cu o rezoluție de cel puțin 10 minute. • Card extern: până la 240 de ore de date de tendințe, cu o rezoluție de cel puțin 1 minut sau până la 2400 de ore de date de tendințe cu o rezoluție de cel puțin 10 minute Evenimente: • Card intern: 1000 de evenimente, inclusiv alarme pentru parametri, evenimente de aritmie, alarme tehnice • Card extern: 5000 de evenimente, inclusiv alarme pentru parametri, evenimente de aritmie, alarme tehnice ș.a.m.d. • 128 de evenimente de aritmie. Măsurători NIBP • Card intern: 1600 de seturi. • Card extern: 5000 de seturi. Forme de undă complete: Până la 120 de ore pentru o formă de undă. Durata de stocare specifică depinde de tipul de forme de unde stocate și de numărul acestora. Vizualizare OxyCRG: Până la 24 de ore de evenimente OxyCRG. |  |
| Afisare minim 10 forme de unda |  |
| ECG Tip derivatie ECG cu 3, 5, 6, 12 canale Derivatii I, II, III aVR, aVL, aVF, Va, Vb, V1-V6 Viteza derulare 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s Ritm cardiac 10-350 bpm Precizie ±1 bpm sau ±1% |  |
| Analiza segmentului ST Interval de măsurare-2,5 - 2,5 mV RTI Acuratețe-0,8 - 0,8 mV: În afara acestui interval: ±0,02 mV sau ±10%, valoarea care este mai mare. Nespecificată. Rezoluție 0,01 mV |  |
| Analiză QT/QTc Interval de măsurare QT: 200 până la 800 ms QTc: 200 până la 800 ms QT-HR: 15 - 150 bpm pentru adulți, 15 - 180 bpm pentru copii și nou-născuți Acuratețe QT: ±30 ms Rezoluție QT: 4 ms QTc: 1 ms |  |
| Respiratie Metoda: impedanta transtoracica Derivație Opțiunile sunt derivații de tip I, II și Auto. Formă de undă de excitare a respirației < 300 μA RMS, 64 kHz (±10 %) Prag minim de impedanță respiratorie 0,3 Ω Interval de impedanță a liniei de bază 200 - 2500 Ω (utilizând un cablu ECG cu o rezistență de 1 kΩ) Lățime de bandă 0,2 - 2,5 Hz (-3 dB) Viteză de baleiere 3 mm/s, 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s sau 50 mm/s, mai puțin de 5 % erori Interval de masurare 0-200 rsp - CO2, ECG 4-70 rsp - SpO2 adulti Precizie: ±1-2 rsp Timp de alarmă pentru apnee 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s |  |
| SpO2 Interval masurare: 0-100% Precizia: 1% Interval masurare puls: 20-300 bpm |  |
| NIBP Metoda oscilometrie Mod de funcționare Manual, Auto, STAT, Secvență, Ceas Intervale de repetiție în modul Auto 1 min, 2 min, 2,5 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h, 4 h, 8 h Durată ciclu pentru modul 5 min Durată maximă de măsurare Adulți, Copii: 120 s Nou-născuți: 90 s Interval presiune: 10-290 mmHg Presiuni afisate: sistolica, diastolica, medie Presiune umflare manseta: adult: 280 mmHg pediatrie: 210 mmHg neonatal: 140 mmHg |  |
| Temperatura Tehnică Rezistență termică Mod de funcționare Mod direct Interval de măsurare 0 - 50 °C (32 - 122 °F) Rezoluție 0,1 °C Acuratețe ±0,1 °C sau ±0,2 °F (exclusiv eroarea de sondă) Rată de reîmprospătare ≤2 s Timp minim pentru măsurători exacte: Suprafață corporală: <100 s Cavitate corporală: <80 s |  |
| CO2 (optional) Metoda: flux lateral, secundar, principal Interval masurare: 0-150 mmHg Rezolutie: 1 mmHg |  |
| IBP (optional) Interval masurare: -50-360 mmHg Rezolutie: 1 mmHg Precizie: ±2% sau ±1 mmHg |  |
| Set de livrare: Monitor ATI x 1 buc. Cablu ECG x 1 buc. Tub adaptor manseta NIBP x 1 buc. Senzor SpO2, adult x 1 buc. Sonda temperatura x 1 buc. Manseta NIBP, adult, reutilizabila, cu conector, 25-35cm x 1 buc. Cablu de alimentare x 1 buc. Suport montare pe perete x 1 buc. Manual de utilizare x 1 buc. |  |
| Servicii conexe |  |
| Transportul gratuit la sediul beneficiarului |  |
| Instalare si punere in fuctiune gratuita la sediul beneficiarului |  |
| Instruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivului Ofertantul va asigura si un instructaj pentru optimizarea eficienței energetice, incluzând elemente de ajustare și reglaj fin al parametrilor de consum de energie electrică ai echipamentului (de exemplu, modul „standby”), în vederea optimizării consumului de energie electrică. Instructajul poate fi inclus în formarea clinică și tehnică pe care trebuie să o asigure ofertantul. |  |
| Garanţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune, |  |
| În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţie |  |
| Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrării |  |
| Timpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 72 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar |  |
| Termen de livrare: maxim 90 zile |  |