SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

PULSOXIMETRU DIGITAL

Denumire Echipament: Pulsoximetru digital

Cantitate: 6

Tip/Model:

Producator/Tara:

| Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- |
| Echipamentul ofertat trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață și utilizarea în România, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare. În acest sens, se solicită îndeplinirea următoarelor cerințe minime: Echipamentul să fie conform Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR), cu aplicarea marcajului CE, corespunzător clasei din care face parte dispozitivul. Certificat CE și Declarație de Conformitate, emise în baza Regulamentului (UE) 2017/745 sau, după caz, certificat conform Directivei 93/42/EEC, aflat în perioada de tranziție către MDR, conform art. 120 din MDR, cu dovada inițierii procesului de tranziție. Producătorul echipamentului să dețină un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 13485, aplicabil dispozitivelor medicale. Ofertantul (distribuitorul) să dețină un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 13485, pentru activitățile de furnizare, distribuție și, după caz, instalare a dispozitivelor medicale. (Se va anexa dovada certificării, valabilă la data depunerii ofertei.) Ofertantul să dețină Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății, valabil la data depunerii ofertei. (avizul de funcţionare va cuprinde producătorii produselor ofertate în oferta tehnica) Reprezentantul de service al producătorului în România să aibă implementat un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 9001, pentru activități de service și reparații ale echipamentelor ofertate. (Se va anexa dovada certificării.) Personalul tehnic (specialistii service) sa fie instruiti la producator si certificati de catre acesta (se va atasa o dovada in acest sens) si dovada ca persoanele titulare ale diplomelor sunt angajatii contractantului sau contractantul dispune de acestia pentru executarea contractului (Se vor anexa documente justificative.) Se va face dovada existenței unui service autorizat pe teritoriul României, pentru acest tip de echipament, care să dețină Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății pentru activitatea de service valabil |  |
| Specificatii tehnice |  |
| Pulsoximetru utilizat pentru monitorizarea continuă și de scurtă durată a saturației funcționale cu oxigen a arterelor (SpO2) și determinarea ritmului pulsului adulților, copiilor și a nou-născuților. |  |
| Domeniu de utilizare: medii spitalicești, în transport de urgență, unități de urgență sau chiar la domiciliul pacientului. |  |
| Monitorizare: valoare SpO2, puls, pletismograma, tendinte de lunga si scurta durata, afisaj grafic tip bara |  |
| Indicator: calitate semnal, amplitudine puls, stare baterie, alarma anulata, detectare senzor, deconectare senzor |  |
| Prevazut cu port senzor SpO2. |  |
| Prevazut interfață USB 2.0 |  |
| Prevazut cu butoane cu săgeți (sus/jos) multifunctionare pentru: 1. Derularea prin elementele de meniu. 2. Creșterea/scăderea valorilor parametrilor. 3. Afișarea monitorizării: pot fi utilizate drept comenzi rapide în modul de economisire a energiei pentru volum/afișare |  |
| Prevazut cu alarme sonore pentru: Alarmă sonoră Pornită/Oprită. Alarma sonoră poate fi întreruptă pentru o perioadă maximă de două minute. Alarma optică rămâne activată. |  |
| Indicatorul LED pentru nivelul bateriei Cele trei segmente reprezintă nivelul de încărcare a bateriei. Simbolul e roșu intermitent atunci când nivelul de energie al bateriei e scăzut. |  |
| Afișaj (afișaj color TFT, 65000 culori, 128 x 160 pixeli, 1,77”) |  |
| Saturația cu oxigen, frecvența pulsului, pletismograma, graficul cu bare, tendințele pe termen scurt și lung. |  |
| Indicatori: Calitatea semnalului, amplitudinea impulsului, starea bateriei, pauza alarmei sonore, detectarea senzorului, deconectarea senzorului. |  |
| Dispozitivul poate memora mai mult de 480 de ore de date de monitorizare. |  |
| Atunci când dispozitivul este închis toate datele măsurate sunt automat memorate în memoria dispozitivului, împreună cu limitele alarmei și data și ora. |  |
| Seturile de date pot fi, de asemenea memorate și procesate cu ajutorul programului pentru computer |  |
| Alarme vizuale si auditive pentru parametrii monitorizati |  |
| Prevazut cu interfață USB 2.0 |  |
| Prevazut cu buton ON/OFF |  |
| Valori masurate SpO2: de la 0 la 100% Precizie SpO2: +/- 2% (de la 70 la 100%) |  |
| Valori masurate ritm puls: de la 20 la 300 (bpm) Precizie +/- 1 cifre (=100 bpm), +/- 1% (> 100 bpm) |  |
| Indice de circulație (modulare procentuală infraroșu): Interval funcțional: 0,1 – 20% (fără mișcare) |  |
| SpO2 (Saturație funcțională cu oxigen): 70 – 100 %: Arms≤ 2% (fără mișcare, inclusiv circulație scăzută 3) 1, 4 60 – 80% :Arms ≤ 2% (fără mișcare, inclusiv circulație scăzută 3) 1, 4 70 – 100 %: Brațe ≤ 3% (stare de mișcare) 2 <60%: nespecificat |  |
| Intervalul limitelor de alarmă: SpO2 45–100 % Puls 20–300 bpm. |  |
| Nivelul mediu semnalului de alarmă la o distanță de 1 m: Alarme cu prioritate scăzută 58 dB(A) Alarme de prioritate medie 60 dB(A) Alarme de prioritate ridicată 62 dB(A) |  |
| Clasificare: Dispozitiv clasa IIb, în conformitate cu MDD 93/42/CEE |  |
| Dimensiuni (L x l x Î): maxim 12 x 6 x 2,5 cm |  |
| Greutate maxim 200 g (cu baterii, fără senzor) |  |
| Sursă de alimentare: 3 baterii alcaline (1,5 volți, tip AA LR6) Alternativă: 3 baterii reîncărcabile NiMh, 1,2 volți, tip AA HR6, 1200 mAh |  |
| Standarde aplicate IEC 60601-1, Ed. 3.1 (Siguranța de bază) IEC 60601-1-2, Ed 4.0(Compatibilitate electromagnetică) EN ISO 80601-2-61:2019 (Pulsoximetre) IEC 60601-1-8 (Ed. 2.1) (Monitoare de alarmă medicală) EN ISO 10993-1:2020; EN ISO 10993-5:2009; ISO 10993-10:2021; EN ISO 10993-23:2021 (Senzori biocompatibili) |  |
| Specificatii de livrare |  |
| Pulsoximetru x 1 buc. |  |
| Senzor SpO2 reutilizabil x 1 buc. |  |
| Husa de protectie din silicon x 1 buc. |  |
| Software x 1 buc. |  |
| Cablu USB x 1 buc. |  |
| Senzor SPO2, reutilizabil, adult, silicon x 1 buc. |  |
| Senzor SPO2, reutilizabil, pediatric, silicon x 1 buc. |  |
| Servicii conexe |  |
| Transportul gratuit la sediul beneficiarului |  |
| Instalare si punere in fuctiune gratuita la sediul beneficiarului |  |
| Instruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivului |  |
| Garanţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune, |  |
| În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţie |  |
| Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrării |  |
| Timpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 72 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar |  |
| Termen de livrare: maxim 90 zile |  |