SPECIFICATII TEHNICE

TENSIOMETRU AUTOMAT CU MANSETA

Denumire Echipament: Tensiometru automat cu manseta

Cantitate: 2

Tip/Model:

Producator/Tara:

| Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- |
| Echipamentul îndeplineste toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România |  |
| Specificatii tehnice |  |
| Tensiometru automat cu manseta care sa functioneaza cu ajutorul unei tehnologi care asigură detectarea automată a presiunii de umflare corecte. |  |
| Detectează pulsurile neregulate și decide automat dacă rezultatul măsurătorii este fiabil sau trebuie repetat. |  |
| Detectarea precoce a Detecției posibilelor fibrilații atriale reduce șansa de accident vascular cerebral cu 66%. |  |
| Sunt afișate doar rezultatele exacte. |  |
| Ecranul dublu care să permită compararea rezultatele recente cu alte valori zilnice, în timp ce monitorizarea inteligentă vă actualizează automat rezultatele pe telefonul dvs., prin Bluetooth, prin aplicația gratuită OMRON Connect pentru iOS / Android. |  |
| Detector de bătăi neregulate ale inimii (FA) |  |
| Ghid de înfășurare a manșetei |  |
| Precizie 360°: măsurători precise din orice poziție în jurul părții superioare a brațului |  |
| Memorie măsurători. x utilizator 100x2 |  |
| Mod invitat |  |
| Detectarea mișcării corpului |  |
| Indicator ușor de culoare pentru tensiune arterială ridicată care sa semnaleaze în cazul în care valorile depășesc standardele EHS pentru măsurători automate la domiciliu (85 presiune sistolică și/sau 135 presiune diastolică) |  |
| Medie ultimele 3 măsurători (Media ultimelor 3 măsurători efectuate în 10 minute) |  |
| Detectare fibrilație atrială la fiecare măsurare |  |
| Comparare măsurători cu citirile anterioare |  |
| Conexiune aplicație/Bluetooth |  |
| Metodă de măsurare: oscilometrică |  |
| Interval de măsurare: - Presiune: 0 mmHg până la 299 mmHg ± 3 mmHg - Puls: 40 până la 180 min ± 5% din citirea afișată |  |
| Umflarea este controlata de pompa electrica. |  |
| Dezumflare: supapă automată de eliberare a presiunii |  |
| Putere nominală: 6VCC 4W |  |
| Sursă de alimentare: 4 baterii "AA" 1,5 V |  |
| Durata de viață a bateriei (Nr. de măsurători): 1000 |  |
| Greutate (aparat + manșetă) fără baterii: maxim 650 g |  |
| Dimensiuni: maxim 200x120xh 85 mm |  |
| Materiale manșetă: nailon și poliester |  |
| Circumferință măsurabilă (cm): 22-42 (braț) |  |
| Servicii conexe |  |
| Transportul gratuit la sediul beneficiarului |  |
| Instalare si punere in fuctiune gratuita la sediul beneficiarului |  |
| Instruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivului |  |
| Garanţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune, |  |
| În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţie |  |
| Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrării |  |
| Timpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 72 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar |  |
| Termen de livrare: maxim 90 zile |  |