SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

APARAT CPAP

Denumire Echipament: Aparat CPAP

Cantitate: 2

Tip/Model:

Producator/Tara:

| Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- |
| Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România |  |
| Specificatii tehnice |  |
| Aparat de ventilare CPAP |  |
| Posibilitate de reglare inteligenta a presiunii in functie de schimbarea rezistentei cailor respiratorii la pacienti in diferite pozitii corporale si diferite stadii de somn pentru a preveni aparitia apneei |  |
| Potrivit pentru monitorizare sforaitului, sindromului de apnee obstructiva in somn si relaxare musculara. |  |
| Zgomot sa fi de maxim 28 dB |  |
| Dispozitivul principal si umidificatorul trebuie sa poata fi separate rapid si utilizate cu usurinta atat in stationar cat si in timpul transferului pacientului. |  |
| Identifica cu exactitate apneea centrala si apneea obstructiva si astfel putem evita disconfortul de ventilatie cauzat de presiunea ridicata. |  |
| Prevazut cu algoritm de urmarire a fluxului adaptat pentru a reduce presiunea de iesire a CPAP / APAP prin detectarea miscarii expiratorii a utilizatorului si urmarirea efortului de expiratie. |  |
| Arie de utilizare: adult, greutate > 30 kg |  |
| Ecran: min. 3.5'' |  |
| Greutate: maxim 1.5 kg |  |
| Sa prezinta urmatoarele caracteristici: portabil, silentios, tehnologie iinteligenta de uscare, eliberare de presiune expiratorie, recunoste puseele de apnee centrala in somn |  |
| Memorie: card SD |  |
| Presiunea: 4 - 20 cmH2O |  |
| Rampa ( timpul ): 0 - 60 |  |
| Presiunea expiratorie (min): Elex nivelul 1 - 7 |  |
| Umidificator: Sistem de umidificare incalzit, minim 5 nivele ajustabile |  |
| Filtru HEPA: PM 2.5 ( optional ) |  |
| Alarme: Alimentare scazuta, scurgeri, schimbarea filtrului |  |
| Specificatii de livrare |  |
| Aparat ventilare CPAP – 1 buc. |  |
| Masca nazala CPAP – 1 buc. |  |
| Masca faciala CPAP– 1 buc. |  |
| Furtun de colectare – 1 buc. |  |
| Cablu de alimentare – 1 buc. |  |
| Manual de utilizare – 1 buc. |  |
| Servicii conexe |  |
| Transportul gratuit la sediul beneficiarului |  |
| Instalare si punere in fuctiune gratuita la sediul beneficiarului |  |
| Instruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivului Ofertantul va asigura si un instructaj pentru optimizarea eficienței energetice, incluzând elemente de ajustare și reglaj fin al parametrilor de consum de energie electrică ai echipamentului (de exemplu, modul „standby”), în vederea optimizării consumului de energie electrică. Instructajul poate fi inclus în formarea clinică și tehnică pe care trebuie să o asigure ofertantul. |  |
| Garanţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune, |  |
| În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţie |  |
| Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrării |  |
| Timpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 72 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar |  |
| Termen de livrare: maxim 90 zile |  |