SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

VENTILATOR MECANIC CU MODUL INVAZIV ȘI NEINVAZIV

Denumire Echipament: Ventilator mecanic cu modul invaziv și neinvaziv

Cantitate: 1

Tip/Model:

Producator/Tara:

| Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- |
| Echipamentul ofertat trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață și utilizarea în România, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare. În acest sens, se solicită îndeplinirea următoarelor cerințe minime: Echipamentul să fie conform Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR), cu aplicarea marcajului CE, corespunzător clasei din care face parte dispozitivul. Certificat CE și Declarație de Conformitate, emise în baza Regulamentului (UE) 2017/745 sau, după caz, certificat conform Directivei 93/42/EEC, aflat în perioada de tranziție către MDR, conform art. 120 din MDR, cu dovada inițierii procesului de tranziție. Producătorul echipamentului să dețină un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 13485, aplicabil dispozitivelor medicale. Ofertantul (distribuitorul) să dețină un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 13485, pentru activitățile de furnizare, distribuție și, după caz, instalare a dispozitivelor medicale. (Se va anexa dovada certificării, valabilă la data depunerii ofertei.) Ofertantul să dețină Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății, valabil la data depunerii ofertei. (avizul de funcţionare va cuprinde producătorii produselor ofertate în oferta tehnica) Reprezentantul de service al producătorului în România să aibă implementat un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 9001, pentru activități de service și reparații ale echipamentelor ofertate. (Se va anexa dovada certificării.) Personalul tehnic (specialistii service) sa fie instruiti la producator si certificati de catre acesta (se va atasa o dovada in acest sens) si dovada ca persoanele titulare ale diplomelor sunt angajatii contractantului sau contractantul dispune de acestia pentru executarea contractului (Se vor anexa documente justificative.) Se va face dovada existenței unui service autorizat pe teritoriul României, pentru acest tip de echipament, care să dețină Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății pentru activitatea de service valabil |  |
| Specificatii tehnice |  |
| Echipament de ventilatie destinat pacientilor adult, pediatric si neonat. |  |
| Moduri de ventilatie: |  |
| Aparatul sa fie capabil sa furnizeze urmatoarele moduri de ventilare: |  |
| - Ventilatie controlata in volum: |  |
| a. Ventilare mecanica obligatorie controlata cu volum constant (VC-CMV) |  |
| b. Ventilare mecanica obligatorie controlata cu volum constant, asistata (VC-AC) |  |
| c. Ventilare mecanica controlata cu volum constant, sincronizata cu respiratia pacientului, care permite respiratia spontana in faza de expirare si care asigura un suport de presiune pentru efortul inspirator al pacientului (VC-SIMV / PS) |  |
| d. Ventilatie cu flux decelerat, auto reglabil, pentru evitarea varfurilor de presiune, la modurile de ventilatie controlate in volum, care permite pacientului sa respire spontan in orice moment al ciclului de ventilatie si sa asigure un volum garantat. |  |
| e. Mod de ventilatie care garanteaza livrarea catre pacient a minut-volumului presetat, in timpul de inspir presetat, indiferent de numarul de respiratii spontante (MMV) (optional) |  |
| - Ventilatie controlata in presiune: |  |
| a. Respiratie spontana cu asigurarea unei presiuni pozitive (CPAP) |  |
| b. Respiratie spontana asistata de presiune (PS) |  |
| c. Ventilatie obligatorie controlata in presiune, asistata, care permite respiraitia spontana in cursul intregului ciclu respirator (PC-AC) |  |
| d. Ventilatie cu suspin (sigh ventilation) |  |
| e. Ventilatie mecanica care permite respiratie spontana pe doua nivele de presiune pozitiva alternative si sincronizarea expirarii, cu suport presional aditional la respiratia spontana (BIPAP/PS) |  |
| f. Ventilatie obligatorie controlata in presiune, cu frecventa respiratorie minima garantata (PC-PSV) |  |
| g. Ventilatie obligatorie controlata in presiune, care permite respiratia spontana in cursul intregului ciclu respirator (PC-CMV) |  |
| h. Ventilare mecanica controlata cu presiune constanta, sincronizata cu respiratia pacientului, care permite respiratia spontana in cursul intregului ciclu respirator si asigura un suport de presiune pentru respiratia spontana (PC-SIMV / PS) |  |
| i. Ventilatie cu respiratie spontana la o presiune continuu pozitiva, cu descarcare scurta de presiune (APRV) cu Auto Release - Thigh 0,1 - 30 sec, Tlow 0,05 – 30 sec, Phigh 1-95 mbar, Plow 0-50 mbar (optional) |  |
| j. mod de ventilatie care asigura respiraţie spontană cu nivel de presiune pozitivă continuă, cu sau fără suport în volum (CPAP/VS) |  |
| k. mod de ventilatie cu respiratie spontana asistata de un suport de presiune ce se autoregleaza proportional cu efortul respirator al pacientului (PPS) (optional) |  |
| l. Aparatul dispune de posibilitatea de a efectua ventilatie mecanica noninvaziva pe masca (NIV) la pacientii pediatric si adulti in toate modurile de ventilatie, iar la nou nascuti, in modurile de ventilatie CPAP si PC-CMV. |  |
| - Functii suplimentare de ventilatie |  |
| a. Ventilare in caz de apnee. Utilizatorul sa poata seta ca, in cazul in care aparatul detecteza incetarea respiratiei spontane pe o durata presetata de utilizator, sa porneasca ventilarea cu volum garantat, cu setarile alese in prealabil de acesta (optional) |  |
| b. Revenire automata de la ventilarea in caz de apnee: aparatul sa treaca automat la modul anterior de ventilare, daca pacientul prezinta o respiratie spontana suficienta (optional) |  |
| c. Ventilare cu suspin pentru toate modurile de ventilatie mentionate mai sus (optional) |  |
| d. Ventilare cu compensarea rezistentei tubului (ATC) in functie de tipul de tub setat si a diametrul interior al acestuia |  |
| e. Aparatul sa reduca automat debitul de gaz furnizat cand se detecteaza o deconectare |  |
| f. Aparatul sa permita administrarea terapiei cu oxigen prin aplicare unui debit continuu cu ajutorul mastii O2, concentratia si debitul putand fi setate |  |
| - Functii pentru diagnostic: |  |
| a. Ventilatorul sa permita manevra de masurare PEEP intrinsec cu ajustarea automata a timpului de masurare si indica valorile masurate pentru PEEP intrinsec si volumul rezidual |  |
| b. Ventilatorul sa permita manevra de masurare automata a presiunii de ocluziune P01 |  |
| c. Ventilatorul sa calculeze si sa afiseze forta inspiratorie negativa a pacientului (efortul maxim de inhalare al pacientului dupa expirare) |  |
| d. sa afiseze valoarea RSB (rezultatul raportului dintre frecvenţa respiratorie spontană şi volumul tidal) |  |
| e. Ventilatorul sa calculeze si sa afiseze raportul dintre frecventa respiratiilor spontane pe minut si volumul curent |  |
| e. Ventilatorul sa calculeze si sa afiseaza indexul C20/C, care rezulta din impartirea compliantei aferente ultimei parti dintr-o respiratie, la complianaa a intregii respiratii. |  |
| f. Utilizatorul sa poata “ingheta” ecranul pentru evaluarea formelor de unda in timp real |  |
| g. Utilizatorul sa poata accesa prin atingerea ecranului texte explicative in limba romana care descriu manevrele de diagnostic, de terapie precum si modurile de ventilatie |  |
| h. tinere prelungita inspire pentru maxim 40 sec pentru pacientii adulti si pediatrici si maxim 5 secunde pentru pacientii neo. |  |
| i. tinerea expirarii pentru maxim 45 sec pentru pacientii adulti si pediatrici si maxim 30 secunde pentru pacientii neo |  |
| k. terapie O2: cu concentratie de oxygen 21- 100% Volum, debit continuu 2- 50 l/min |  |
| - Caracteristici generale |  |
| Aparatul sa fie dotat cu un ecran tip touchscreen cu diagonala de minim 15”, cu o rezolutie de min 1366 x 768 |  |
| Ecranul sa se poata monta pe sasiul aparatului sau pe o sina metalica standard la capul patului |  |
| Ecranul sa poata fi inclinat in sus si in jos prin apasarea unui buton de blocare/deblocare |  |
| Tastele aparatului, comenzile si mesajele afisate pe ecran (ex. mesaje de alarma) sa fie in limba romana |  |
| Ghidarea operatorului sa se faca prin texte detaliate afisate pe ecran in limba romana |  |
| Configuratia aparatului si setarile de ventilatie sa poata fi descarcate si apoi reincarcate, printr-un stick de memorie USB, pe mai multe ventilatoare de acelasi tip |  |
| Datele stocate in jurnal sa poata fi descarcate pe un stick de memorie USB pentru a fi analizate pe un calculator |  |
| Aparatul sa dispuna de nebulizator pneumatic pentru medicamente, conectat al ventilator si sincronizat cu livrarea de gaz proaspat in ciclul de inspir |  |
| Ecranul aparatului sa permita: |  |
| afisarea simultana a minim trei forme de unda in timp real |  |
| reprezentarea a cel putin trei ciclii de ventilatie succesivi |  |
| reprezentarea grafica a presiunii aerului, debitului, volumului respirator, CO2 expirat |  |
| afisarea curbelor intre diferite combinatii a doi parametrii (bucle) |  |
| utilzatorul poate mari, micsora sau “ingheta” curbelor tip “bucla” |  |
| salvarea curbelor de referinta |  |
| afisare de evolutii in timp (trend) de la 2 ore pina la 7 zile |  |
| cursor si citirea valorilor numerice |  |
| prezentarea tuturor valorilor masurate sub forma tabelara |  |
| utilizatorul poate selecta tipul de umidificare (cu umidificator sau cu filtru) pentru o masurare mai precisa a parametrilor de volum |  |
| utilizatorul poate selecta daca compensarea pierderilor sa fie activa sau nu |  |
| utilizatorul poate selecta ca configuratie de pornire daca ventilatia in apnee sa fie activa |  |
| aparatul monitorizeaza minut volumul pierderilor |  |
| utilizatorul poate salva 6 configuratii de ecran pe care le poate accesa ulterior |  |
| pentru fiecare configuraţie de ecran se pot salva urmatoarele setari: |  |
| - forme de undă, bucle, trenduri sau trenduri scurte afişate pe ecranul principal |  |
| - 3 seturi de valori măsurate |  |
| - taste touch screen suplimentare pe ecran |  |
| Aparatul sa permita programarea automata a alarmelor pre- si post-oxigenare si anularea selectiva a alarmelor in timpul aspiratiei pacientului (faza de preoxigenare maximum 3 minute respectiv post oxigenare maximum 2 minute si aspiratie 2 minute) |  |
| Aparatul sa dispuna de senzori de oxigen si flux a caror calibrare se face automat fara deconectarea pacientului |  |
| Aparatul sa permita reglarea urmatorilor parametrii de ventilatie: |  |
| Frecventa respiratorie (0,5 – 150 resp/min) |  |
| debit inspirator (2-120 l/min) |  |
| PEEP (0 – 50 mbar) |  |
| presiune suspin 0- 20 mbar |  |
| interval de timp intre suspine 20 sec – 180 min, ciclu suspin: 1- 20 exhalari |  |
| suport presiune intre 0-95 mbar |  |
| Concentratie de oxygen (21- 100%Vol) |  |
| Timp de inspir (0,1 – 10 sec) |  |
| Volum curent (20 – 3000 ml) |  |
| Sensibilitate trigger (0,2 – 15 L/min) |  |
| durata de crestere pentru suportul in presiune 0- 2 sec |  |
| criteriu de incheiere al inspirului 5 - 70% PIF |  |
| criteriu de incheiere expir 1 - 80% PEF |  |
| compensare tub 0 - 100%, compensare inspire activat/dezactivat, compensare expir activat/dezactivat |  |
| suport presiune proportionala 0-300 mbar/L/s |  |
| Asist volum – compensarea compleantei 0 - 4000 mbar/L sau 10000 – 0,3 mL/mbar |  |
| Aparatul sa dispuna de: |  |
| - masurarea frecventei respiratiei, compliantei, rezistentei |  |
| - monitorizarea tahipnee (fmax) in toate modurile de ventilatie ce includ respiratiie spontana |  |
| - afisarea compliantei dinamice, Minut Volumul pierderi,si a rezistentei expiratorii in timp real,Vds/VTe, etCO2, productie de CO2, Vds, VTCO2 |  |
| Aparatul sa recunoasca automat rezistenta si complianta furtunurilor de pacient in momentul conectarii acestora |  |
| Aparatul sa permita afisarea presiunii maxime, de platou, medii si endexpiratorii |  |
| Aparatul sa permita afisarea minut volumului, volumului tidal si respiratiei spontane |  |
| Monitorizarea concentratiei de O2 inspirat |  |
| Alarme: |  |
| Aparatul sa afiseze mesaje de alarma vizuale si acustice in concordanta cu prioritatea lor, in limba romana |  |
| Utilizatorul sa poata accesa texte in limba romana care descriu in detaliu posibila cauza a alarmelor precum si modalitatile de remediere a problemelor ce au cauzat alarma respective |  |
| Aparatul sa permita setarea automata a limitelor de alarmare la ventilatie |  |
| Aparatul sa permita reglarea limitelor de alarmare pentru urmatorii parametri : |  |
| Minut-volum |  |
| Frecventa respiratiilor spontane |  |
| Volumul inspirator |  |
| Timp apnee |  |
| Presiunea aerului |  |
| Frecventa respiratorie |  |
| Procedura de măsurare Buclă PV debit redus, cu determinarea celor doua puncte de inflexiune pentru presiunile de peep si pmax. |  |
| Software pentru afişare grafică sub forma de plaman, a complianţei şi a rezistenţei, precum şi a volumului pe minut spontan şi impus. Mişcarea diafragmei indică respiraţiile impuse sincronizate sau respiraţiile asistate (declanşate) |  |
| Sa poata fi conectat in retea si sa suporte diverse functii: |  |
| – Afişarea formelor de undă şi date de parametru |  |
| – Semnalizarea alarmelor – Transferul setărilor aparatului şi al datelor pacientului |  |
| – Mod de service, acces la jurnalizări |  |
| Jurnal de alarme, service la distanta |  |
| Setari inteligente: |  |
| Quick Set: ( La setarea directă a unui parametru de ventilare, modificările aduse unei setări devin imediat funcţionale pentru pacient. |  |
| Utilizatorul sa poata observa imediat efectul pe care setarea modificată îl are asupra pacientului. Setarea selectată în final nu trebuie reconfirmată. |  |
| Stare directa a parametrilor de ventilatie, Depăşirea limitei setate a unui parametru prin setare direct), setare cuplata a parametrilor de ventilatie (PEEP/Pins psi RR/Ti) |  |
| Brat articulat pentru sustinerea tubulaturii |  |
| Sa permite conectarea si sincronizarea cu aparatul de monitorizare a ventilatieie prin EIT. Datele de ventilatie sa fie vizualizate pe ecranul aparatului de monitorizare prin EIT |  |
| Nebulizator pentru medicamente |  |
| sistem de umidificare cu reglaj de temoperatura si ram incalzit: |  |
| - 3 niveluri de umidificare |  |
| - 3 moduri de operare: intubate, NIV, liber |  |
| - detectare automata a nivelului de apa |  |
| - ecran color de 3.5” |  |
| Servicii conexe |  |
| Transportul gratuit la sediul beneficiarului |  |
| Instalare si punere in fuctiune gratuita la sediul beneficiarului |  |
| Instruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivului Ofertantul va asigura si un instructaj pentru optimizarea eficienței energetice, incluzând elemente de ajustare și reglaj fin al parametrilor de consum de energie electrică ai echipamentului (de exemplu, modul „standby”), în vederea optimizării consumului de energie electrică. Instructajul poate fi inclus în formarea clinică și tehnică pe care trebuie să o asigure ofertantul. |  |
| Garanţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune, |  |
| În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţie |  |
| Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrării |  |
| Timpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 72 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar |  |
| Termen de livrare: maxim 90 zile |  |