SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

DEFIBRILATOR CU MONITOR CU FUNCȚII DE RESUSCITARE

Denumire Echipament: Defibrilator cu monitor cu funcții de resuscitare

Cantitate: 2

Tip/Model:

Producator/Tara:

| Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- |
| Echipamentul ofertat trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață și utilizarea în România, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare. În acest sens, se solicită îndeplinirea următoarelor cerințe minime: Echipamentul să fie conform Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR), cu aplicarea marcajului CE, corespunzător clasei din care face parte dispozitivul. Certificat CE și Declarație de Conformitate, emise în baza Regulamentului (UE) 2017/745 sau, după caz, certificat conform Directivei 93/42/EEC, aflat în perioada de tranziție către MDR, conform art. 120 din MDR, cu dovada inițierii procesului de tranziție. Producătorul echipamentului să dețină un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 13485, aplicabil dispozitivelor medicale. Ofertantul (distribuitorul) să dețină un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 13485, pentru activitățile de furnizare, distribuție și, după caz, instalare a dispozitivelor medicale. (Se va anexa dovada certificării, valabilă la data depunerii ofertei.) Ofertantul să dețină Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății, valabil la data depunerii ofertei. (avizul de funcţionare va cuprinde producătorii produselor ofertate în oferta tehnica) Reprezentantul de service al producătorului în România să aibă implementat un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 9001, pentru activități de service și reparații ale echipamentelor ofertate. (Se va anexa dovada certificării.) Personalul tehnic (specialistii service) sa fie instruiti la producator si certificati de catre acesta (se va atasa o dovada in acest sens) si dovada ca persoanele titulare ale diplomelor sunt angajatii contractantului sau contractantul dispune de acestia pentru executarea contractului (Se vor anexa documente justificative.) Se va face dovada existenței unui service autorizat pe teritoriul României, pentru acest tip de echipament, care să dețină Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății pentru activitatea de service valabil |  |
| Specificatii tehnice |  |
| Defibrilator cu monitor de functii vitale integrat Monitorizare pacient Defibrilator Manual Defibrilator Automat de tip AED Functii avansate de Pacer |  |
| Display capacitiv touchscreen de minim 8 inch cu afisare de pana la 5 unde simultan, campuri de monitorizare si culori evidentiatoare pentru fiecare parametru in parte, cu o rezolutie de minim 1024 x 768 pixeli |  |
| Butoane fizice pentru operatiunile importante (pornire, selectare energie, incarcare, soc, AED), buton rotativ pentru navigare |  |
| Posibilitate de a utiliza cu usurinta ecranul touchscreen si atunci cand ecranul este umed sau atunci cand se utilizeaza cu mai multe perechi de manusi |  |
| Certificare IPX5 (rezistent la apa) Certificare IP5X (rezistenta impotriva corpurilor straine) Protectie la cadere de la 1,5 m Protectie la cadere de la 3 m cu geanta de transport |  |
| Certificare pentru transport rutier sau aerian |  |
| Posibilitate de a fi utilizat la temperaturi de la -20 – 55 grade Celsius |  |
| Rezistent la pana la 49 tipuri de dezinfectanti |  |
| Pornire a sistemului foarte rapid (in mai putin de 2 min) |  |
| Incarcare foarte rapida a socurilor (mai putin de 3 secunde pana la 200j) |  |
| Mod instructaj disponibil pentru o persoana sau mai multe |  |
| Mod instructaj pentru resuscitare cardiopulmonara sau defibrilare |  |
| Auto-test complet automat |  |
| Mod de auto blocare pentru o siguranta sporita |  |
| Acumulatori ce asigura pana la 220 de defibrilari, 6,5 ore de monitorizare sau 4,5 ore de pacing |  |
| Software integrat pentru management-ul pacientilor |  |
| Sistem de alarmare cu imagini grafice ce indica cum se pot rezolva eventualele erori alarmate |  |
| Functii: defibrilare cu forma de unda bizafiza truncata, cardioversie sincronizata si AED bifazic |  |
| Functii de monitorizare: |  |
| EKG: ECG cu 3/5/12 derivatii Ritm cardiac: 15-300 bpm (adult) |  |
| SpO2 Pulsoximetrie multicompatibila cu alte tehnologii actuale: Masimo, Nellcor sau tehnologie proprie |  |
| Impedanta respiratorie Prin tehnica impedanta trans-toracica Interval masurare: 0-200 rpm |  |
| NIBP Interval: 0-300 mmHg Presiuni afisate: sistolica, diastolica, medie |  |
| CO2 - optional Interval: 0-150 mmHg |  |
| Functie pentru resuscitare cardiopulmonara (CPR) Senzor CPR Parametri monitorizati prin senzorul CPR: rata, adancime, recul, fractie compresie, timp intrerupere |  |
| Functii si aplicatii software – optional Functie ce ajuta la analiza neurologica a pacientului Functie ce emite avertizari cu privire la deteriorarea pacientului bazate pe semnele vitale monitorizate Functie pentru calcularea scorurilor cum ar fi: Glasgow, NEWS sau Heart |  |
| Memorie: Memorie interna de min. 4 GB 1000 de evenimente pentru fiecare pacient 120h de ECG consecutiv 200 ore trenduri tabelare 8 ore de inregistrare vocala Informatiile sa poata fi transferate catre un PC prin USB |  |
| Sistem de alimentare inteligent ce asigura monitorizare minim 6.5 ore sau 100 socuri sau 2h pacing |  |
| Imprimanta termica: Hartie de 110mm Max 6 forme de unda Raporteaza forme de unda in timp real, rezumat evenimente, trenduri tabelare, forme de unda inghetate, revizie, test utilizator sau configuratii. |  |
| Padele externe ce se convertesc rapid in padele pentru pediatrici, inlaturand suprafata metalica |  |
| Padele AED pentru adulti si pediatrici |  |
| Carlig pentru sina de pat integrat in carcasa defibrilatorului |  |
| Sursa alimentare de la 100 la 240 VAC (+/- 10%) cu o intensitate de la 0.8 pana la 1.8 A si un consum maxim de 195 W |  |
| Acumulatori integrati in aparat: 1 bucata |  |
| Timp incarcare: mai putin de 3 ore pana la 90% din capacitate si mai putin de 4 ore pana la 100% din capacitate, cu aparatul inchis |  |
| Greutate maxima de 4.5 kg cu baterie inclusa |  |
| Dimensiuni: maxim 285x170x265 mm |  |
| Conectivitate: Posibilitate de conectare la alte echipamente prin Wi-Fi, 4G, Bluetooth HL7 Posibilitate de a fi conectat la o statie centrala de monitorizare |  |
| SPECIFICATII DE LIVRARE Defibrilator 1 buc cu urmatoarea configuratie : - Padele AED si Pacing, unica utilizare 1 buc - Cablu monitorizare ECG 1 buc. - Electrozi ECG 10 buc - Senzor SpO2 adult 1 buc. - Manseta NIBP adult cu tub adaptor 1 buc. - Imprimanta termica cu hartie caroiata - Cablu de alimentare : 1 buc - Manual in limba romana : 1 buc |  |
| Servicii conexe |  |
| Transportul gratuit la sediul beneficiarului |  |
| Instalare si punere in fuctiune gratuita la sediul beneficiarului |  |
| Instruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivului Ofertantul va asigura si un instructaj pentru optimizarea eficienței energetice, incluzând elemente de ajustare și reglaj fin al parametrilor de consum de energie electrică ai echipamentului (de exemplu, modul „standby”), în vederea optimizării consumului de energie electrică. Instructajul poate fi inclus în formarea clinică și tehnică pe care trebuie să o asigure ofertantul. |  |
| Garanţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune, |  |
| În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţie |  |
| Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrării |  |
| Timpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 72 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar |  |
| Termen de livrare: maxim 90 zile |  |