SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Pompa volumetrica de perfuzie

Denumire Echipament: Pompa volumetrica de perfuzie

Cantitate: 12

Tip/Model:

Producator/Tara:

| Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- |
| Echipamentul ofertat trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață și utilizarea în România, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare. În acest sens, se solicită îndeplinirea următoarelor cerințe minime: Echipamentul să fie conform Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR), cu aplicarea marcajului CE, corespunzător clasei din care face parte dispozitivul. Certificat CE și Declarație de Conformitate, emise în baza Regulamentului (UE) 2017/745 sau, după caz, certificat conform Directivei 93/42/EEC, aflat în perioada de tranziție către MDR, conform art. 120 din MDR, cu dovada inițierii procesului de tranziție. Producătorul echipamentului să dețină un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 13485, aplicabil dispozitivelor medicale. Ofertantul (distribuitorul) să dețină un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 13485, pentru activitățile de furnizare, distribuție și, după caz, instalare a dispozitivelor medicale. (Se va anexa dovada certificării, valabilă la data depunerii ofertei.) Ofertantul să dețină Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății, valabil la data depunerii ofertei. (avizul de funcţionare va cuprinde producătorii produselor ofertate în oferta tehnica) Reprezentantul de service al producătorului în România să aibă implementat un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 9001, pentru activități de service și reparații ale echipamentelor ofertate. (Se va anexa dovada certificării.) Personalul tehnic (specialistii service) sa fie instruiti la producator si certificati de catre acesta (se va atasa o dovada in acest sens) si dovada ca persoanele titulare ale diplomelor sunt angajatii contractantului sau contractantul dispune de acestia pentru executarea contractului (Se vor anexa documente justificative.) Se va face dovada existenței unui service autorizat pe teritoriul României, pentru acest tip de echipament, care să dețină Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății pentru activitatea de service valabil |  |
| Specificatii tehnice |  |
| Sa poata fi utilizata la adulti, adolescenti, copii si nou nascuti. |  |
| Sa poata administra intermitent sau continuu lichide parenterale, enterale, sange, produse sanguine |  |
| Sa permita administrarea pe cai intravenoasa, intraarteriala, subcutanata, epidurala si enterala |  |
| Sa poata fi folosita in unitati de asistenta medicala, ambulatoriu, domiciliu pacient precum si in situatii medicale de transport terestru si aerian |  |
| Sa permita stivuirea a maxim 3 pompe pentru folosirea cu pacienti internati |  |
| Sa permita utilizarea individuala cu posibilitate de fixara atat pe bara verticala cat si pe bara orizontala |  |
| Pompa sa aiba un sistem de protectie impotriva curgerii libere prin prezenta unei cleme care impreuna cu clema din linia de perfuzie sa fie securizata |  |
| Sa aiba debit de administrare: |  |
| Intre 0.01 mL/h – 99.99 mL/h in trepte de 0.01 mL/h |  |
| Intre 100.0 mL/h – 999.9 mL/h in trepte de 0.1 mL/h |  |
| Intre 1,000 mL/h – 1,200 mL/h in trepte de 1 mL/h |  |
| Sa aiba volumul de administrare intre 0.01 – 9,999: |  |
| 0.01 mL – 99.99 mL in trepte de 0.01 mL |  |
| 100.0 mL – 999.9 mL in trepte de 0.1 mL |  |
| 1,000 mL – 9,999 mL in trepte de 1 mL |  |
| Sa aiba functie de mentinere a venei deschise: |  |
| Pentru debit ≥ 10 mL/h: debitul de mentinere a venei de deschise sa fie minim 2.9 mL/h |  |
| Pentru debit < 10 mL/h: debitul de mentinere a venei deschise sa fie de minim 1 mL/h |  |
| Pentru debit < 1 mL/h: debitul sa fie setat |  |
| Sa aiba functie de standby ajustabila intre 1 minut si 24 de ore |  |
| Moduri de terapie minim necesare: |  |
| Mod continuu |  |
| Mod rampa |  |
| Mod PCA |  |
| Mod TCI |  |
| Mod intermitent |  |
| Mod tip Piggyback |  |
| Sa aiba minim 8 niveluri de presiune ocluzie |  |
| Sa permita ajustarea presiunii intre cel putin 0.067 – 1.1 bari (50 – 875 mmHg) |  |
| Ecran si indicatori |  |
| Sa aiba ecran touch rezistiv de tip TFT-LCD de cel putin 5 inchi, cu rezolutie minim 790 x 230 |  |
| Sa aiba senzor de luminozitate |  |
| Sa aiba indicator pentru administrare |  |
| Sa aiba indicator luminos atat pentru alarme de prioritate mica cat si pentru alarme cu prioritate inalta |  |
| Sa aiba indicator pentru conectarea la priza |  |
| Pompa sa afiseze cel putin urmatoarele informatii pentru perfuzia curenta (in situatiile in care se aplica): |  |
| Denumirea unitatii de asistenta selectate |  |
| Denumirea profilului de pacient selectat |  |
| Denumirea medicamentului selectat |  |
| Informatii suplimentare despre medicamentul selectat |  |
| Greutatea pacientului selectat |  |
| Inaltimea pacientului selectat |  |
| Suprafata corporala a pacientului selectat |  |
| Denumirea si descrierea consumabilului selectat |  |
| Volumul de perfuzat total ramas |  |
| Timpul de perfuzare pana la finalul perfuziei |  |
| Viteza setata pentru functia de mentinere a venei deschise |  |
| Timpul ramas pana la finalul functiei de mentinere a venei deschise |  |
| Durata de viata a acumulatorului |  |
| Sa afiseze timpul necesar pana la urmatoarea interventie de service |  |
| Librarie de medicamente |  |
| Sa permita instalarea de librarie de medicamente in care pot intra cel putin 9,999 de medicamente |  |
| Libraria de medicamente sa poata fi separata in cel putin 30 de categorii de medicamente |  |
| Libraria de medicamente sa permita includerea a cel putin 31 de profile de pacient |  |
| Bolus |  |
| Sa permita administrare bolus cu debit intre 1 – 1,200 mL/h |  |
| Sa permita administrarea de bolus manual sau bolus cu volum sau doza preselectata |  |
| Sa aiba functie de administrare bolus conform unui bolus anterior |  |
| Sa aiba precizie de administrare bolus de ± 5% pentru bolus de peste 1ml |  |
| Alarme |  |
| Sa aiba indicatori vizuali si acustici pentru alarme, cu text clar pe afisaj |  |
| Sa aiba alarme pentru cel putin urmatoarele situatii: ocluzie presiune, alarma amonte, alarma pentru functia de mentinere a venei deschise, acumulator gol, linie perfuzie neintrodusa sau introdusa necorespunzator |  |
| Sa aiba alarme pentru cand temperatura pompei este foarte ridicata sau foarte scazuta |  |
| Pre-alarme |  |
| Sa aiba functie de pre-alarma pentru cand volumul preselectat a fost perfuzat aproape complet, pentru cand timpul preselectat este aproape finalizat, pentru cand acumulatorul este aproape gol |  |
| Istoric |  |
| Sa aiba istoric pentru cel putin 999 de intrari cu functie de suprascriere |  |
| Sa aiba istoric pentru cel putin 99 de evenimente pentru diagnosticul pompei |  |
| Sa memoreze istoricul chiar si atunci cand pompa este oprita sau are acumulatorul scos |  |
| Acumulator |  |
| Sa aiba acumulator reincarcabil de tip Litiu-Ion |  |
| Acumulatorul sa aiba timp de functionare de aproximativ 8 ore la 100 mL/h WiFi activat |  |
| Acumulatorul sa aiba timp de functionare de aproximativ 13 ore la 100 mL/h WiFi dezactivat |  |
| In timpul functionarii pe acumulator sa afiseze pe ecran statusul bateriei in ore si minute |  |
| Acumulatorul sa se poata reincarca in aproximativ 4 ore |  |
| Sa aiba posibilitatea de trecere automata in modul de alimentare prin acumulator in cazul penelor de curent sau a deconectarii de la priza |  |
| Greutate si dimensiuni |  |
| Sa aiba greutate de maxim 2 kg fara accesorii |  |
| Sa aiba dimensiuni aproximative de 216 x 71 x 171 mm |  |
| Conexiuni minim necesare |  |
| Sa aiba conexiune pentru alimentare cu curent |  |
| Sa aiba port pentru accesorii pentru alimentare la 12V si chemare personal medical |  |
| Sa aiba permita comunicarea cu statia prin infrarosu |  |
| Wi-Fi |  |
| Sa aiba interfata WiFi |  |
| Interfete compatibile minim necesare: 802.11a, 802.11b, 02.11g, 02.11n, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise |  |
| Standarde de securitate minim necesare: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2), FIPS 140-2 Nivel 1 |  |
| Criptari minim necesare: Wireless Equivalent Privacy (WEP, algoritm RC4), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP, algoritm RC4), Advanced Encryption Standard (AES, algoritm Rijndael) |  |
| Acordarea cheii de criptare sa se faca static (lungimi 40 si 128 biti) |  |
| Sa aiba protocol de autentificare extensibil prepartajat (PSK) 802.1X cu urmatoarele tipuri minim necesare: EAP-TTLs, PEAP-GTC, PEAp-MSCHAPv2, PEAP-TLS |  |
| Interfata de WiFi sa aiba puterea radianta efectiva mai mica de 100 mW |  |
| Sa poata opera cu benzi de frecventa de 2.4 GHz |  |
| Canale de operare 2.4 GHz minim necesare: |  |
| ETSI: 13 (3 fara suprapunere) |  |
| FCC: 11 (3 fara suprapunere) |  |
| MIC: 14 (4 fara suprapunere) |  |
| KC: 13 (3 fara suprapunere) |  |
| Sa poata opera cu benzi de frecventa de 5 GHz |  |
| Canale de operare 5 GHz minim necesare: |  |
| ETSI: 19 fara suprapunere |  |
| FCC: 24 fara suprapunere |  |
| MIC: 19 fara suprapunere |  |
| KC: 19 fara suprapunere |  |
| Caracteristici generale minim necesare |  |
| Sa permita andocarea intr-o statie dedicata |  |
| Sa aiba functie de blocare a afisajului pentru a preveni utilizarea accidentala |  |
| Sa fie conform IEC 60601-1 |  |
| Sa aiba protectie impotriva lichidelor si particulelor minim IP 44 |  |
| Sa permita ajustarea nivelului acustic al alarmei intre cel putin 45 dB(A) si 70 dB(A) |  |
| Sa aiba precizie de administrare de ± 3% conform IEC 60601-2-24 |  |
| Servicii conexe |  |
| Transportul gratuit la sediul beneficiarului |  |
| Instalare si punere in fuctiune gratuita la sediul beneficiarului |  |
| Instruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivului Ofertantul va asigura si un instructaj pentru optimizarea eficienței energetice, incluzând elemente de ajustare și reglaj fin al parametrilor de consum de energie electrică ai echipamentului (de exemplu, modul „standby”), în vederea optimizării consumului de energie electrică. Instructajul poate fi inclus în formarea clinică și tehnică pe care trebuie să o asigure ofertantul. |  |
| Garanţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune, |  |
| În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţie |  |
| Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrării |  |
| Timpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 72 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar |  |
| Termen de livrare: maxim 90 zile |  |