SPECIFICATII TEHNICE

TRUSĂ INTUBAȚIE CU LARINGOSCOP

Denumire Echipament: Trusă intubație cu laringoscop

Cantitate: 2

Tip/Model:

Producator/Tara:

| Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- |
| Echipamentul ofertat trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață și utilizarea în România, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare. În acest sens, se solicită îndeplinirea următoarelor cerințe minime: Echipamentul să fie conform Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR), cu aplicarea marcajului CE, corespunzător clasei din care face parte dispozitivul. Certificat CE și Declarație de Conformitate, emise în baza Regulamentului (UE) 2017/745 sau, după caz, certificat conform Directivei 93/42/EEC, aflat în perioada de tranziție către MDR, conform art. 120 din MDR, cu dovada inițierii procesului de tranziție. Producătorul echipamentului să dețină un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 13485, aplicabil dispozitivelor medicale. Ofertantul (distribuitorul) să dețină un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 13485, pentru activitățile de furnizare, distribuție și, după caz, instalare a dispozitivelor medicale. (Se va anexa dovada certificării, valabilă la data depunerii ofertei.) Ofertantul să dețină Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății, valabil la data depunerii ofertei. (avizul de funcţionare va cuprinde producătorii produselor ofertate în oferta tehnica) Reprezentantul de service al producătorului în România să aibă implementat un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 9001, pentru activități de service și reparații ale echipamentelor ofertate. (Se va anexa dovada certificării.) Personalul tehnic (specialistii service) sa fie instruiti la producator si certificati de catre acesta (se va atasa o dovada in acest sens) si dovada ca persoanele titulare ale diplomelor sunt angajatii contractantului sau contractantul dispune de acestia pentru executarea contractului (Se vor anexa documente justificative.) Se va face dovada existenței unui service autorizat pe teritoriul României, pentru acest tip de echipament, care să dețină Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății pentru activitatea de service valabil |  |
| Specificatii tehnice |  |
| TRUSĂ INTUBAȚIE CU LARINGOSCOP compusa din: |  |
| Laringoscop compus din 4 lame MC-INTOSH Nr. 1-2-3-4, adult, maner, baterie reincarcabila pentru laringoscop si incarcator x 1 buc. |  |
| Deschizator gura, elicoidal x 1 buc. |  |
| Foarfeca - 14,5 cm x 1 buc. |  |
| Pipa GUEDEL adult 4, rosu, 100mm x 1 buc. |  |
| Pipa GUEDEL adult 3, galben, 90mm x 1 buc. |  |
| Pipa GUEDEL adult 2, verde, 80mm x 1 buc. |  |
| Pensa pentru prins limba x 1 buc. |  |
| Pensa MAGILL, L15cm x 1 buc. |  |
| Geanta de transport x 1 buc. |  |
| Specificatii tehnice laringoscop compus din 4 lame MC-INTOSH Nr. 1-2-3-4: |  |
| Toate componentele pot fi cu usurinta demontate pe durata sterilizarii pentru a impedica deteriorarea si pentru a asigura o durata lunga de viata a unitatii |  |
| Lame compatibile RMN |  |
| 4 lame tip Mc-INTOSH Nr. 1-2-3-4 |  |
| Diametru fascicol lumina: 4mm |  |
| Nivel de iluminare: 12.500lux (3.5V) |  |
| Autoclavabil la 134ºC, 4000 cicluri |  |
| Baterie reincarcabila Li-Ion pentru laringoscop |  |
| Putere 3.5V/1300 mAh |  |
| Incarcator laringoscop |  |
| Poate încărca baterii de 2.5V și 3.5V de tip NiCa, NiMH sau Li-ion, indiferent de starea de încărcare. |  |
| Unitatea este proiectată pentru a preveni supraîncărcarea bateriilor și permite încărcarea simultană a mânerelor pentru copii și adulți |  |
| Geanta de transport prevăzută cu 2 buzunare interne transparente, un buzunar extern, compartiment intern cu 2 fermoare pe ambele părți, mâner și curea de transport. |  |
| Servicii conexe |  |
| Transportul gratuit la sediul beneficiarului |  |
| Instalare si punere in fuctiune gratuita la sediul beneficiarului |  |
| Instruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivului |  |
| Garanţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune, |  |
| În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţie |  |
| Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrării |  |
| Timpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 72 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar |  |
| Termen de livrare: maxim 90 zile |  |