SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

PAT TERAPIE INTENSIVĂ ELECTRIC REGLABIL

Denumire Echipament: Pat terapie intensivă electric reglabil

Cantitate: 6

Tip/Model:

Producator/Tara:

| Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- |
| Echipamentul ofertat trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață și utilizarea în România, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare. În acest sens, se solicită îndeplinirea următoarelor cerințe minime: Echipamentul să fie conform Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR), cu aplicarea marcajului CE, corespunzător clasei din care face parte dispozitivul. Certificat CE și Declarație de Conformitate, emise în baza Regulamentului (UE) 2017/745 sau, după caz, certificat conform Directivei 93/42/EEC, aflat în perioada de tranziție către MDR, conform art. 120 din MDR, cu dovada inițierii procesului de tranziție. Producătorul echipamentului să dețină un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 13485, aplicabil dispozitivelor medicale. Ofertantul (distribuitorul) să dețină un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 13485, pentru activitățile de furnizare, distribuție și, după caz, instalare a dispozitivelor medicale. (Se va anexa dovada certificării, valabilă la data depunerii ofertei.) Ofertantul să dețină Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății, valabil la data depunerii ofertei. (avizul de funcţionare va cuprinde producătorii produselor ofertate în oferta tehnica) Reprezentantul de service al producătorului în România să aibă implementat un Sistem de Management al Calității certificat conform ISO 9001, pentru activități de service și reparații ale echipamentelor ofertate. (Se va anexa dovada certificării.) Personalul tehnic (specialistii service) sa fie instruiti la producator si certificati de catre acesta (se va atasa o dovada in acest sens) si dovada ca persoanele titulare ale diplomelor sunt angajatii contractantului sau contractantul dispune de acestia pentru executarea contractului (Se vor anexa documente justificative.) Se va face dovada existenței unui service autorizat pe teritoriul României, pentru acest tip de echipament, care să dețină Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății pentru activitatea de service valabil |  |
| Specificatii tehnice |  |
| Pat terapie intensiva pentru pacienti cu risc crescut |  |
| Constructie robusta si stabila pe sasiu tip trapez care sa ofere un spatiu de minim 190 mm pana la podea |  |
| Suprafata pentru pacient din 4 sectiuni (3 mobile: spatar, coapse, gambe si una fixa – pelvis) confectionate din materiale usor de curatat si dezinfectat |  |
| Tabliile de la cap si de la picioare sa fie acoperite cu plastic rezistent la agenti mecanici, chimici si termici |  |
| Tabliile de la capetele patului detasabile pentru largirea accesului la pacient in cazuri de urgenta (manevre de resuscitare) sau pentru mobilizarea pacientului |  |
| Balustradele laterale din 2 bucati superioare si inferioare, rabatabile ce permit un acces usor al personalului medical la pacient si urmaresc miscarea de ridicare a spatarului |  |
| Balustradele laterale sa aiba o inaltime de minim 39 cm si lungimea lor sa acopere ¾ din lungimea suprafetei de pacient pentru o protectie optima |  |
| Rabatarea balustradelor sa se faca lin prin actionarea unui mecanism cu ajutorul unei singure maini |  |
| Balustradele laterale din acelasi material ca tabliile patului, rezistent la agenti mecanici, chimici si termici |  |
| Electromotoare silentioase pentru reglare: sectiunilor patului, inaltimii, TR/ATR |  |
| Sactiunea de gambe sa poata fi ridicata manual in minim 4 trepte |  |
| Mecanism de auto-retragere (cu min 10 cm) in timpul inclinarii spatarului pentru reducerea presiunii abdominale si a fortelor de frictiune dintre saltea si tesut |  |
| Autoretragerea sa se faca prin glisarea telescopica a unei portiuni din suprafata de pacient marcata cu gradatii ce indica unghiul de inclinare al spatarului |  |
| Posibilitatea de extindere a lungimii patului cu 20 cm in trepte de 4 cm, printr-un mecanism actionabil cu o singura mana |  |
| Patul sa fie prevazut cu sistem de cantarire inclus |  |
| Balustradele laterale superioare sa fie prevazute cu cate un panou de comanda incastrat pe fetele exterioare care sa permita activarea intuitiva a urmatoarelor functii: reglarea sectiunilor suprafetei de pacient (reglarea inaltimii si a sectiunilor spatar si coapse), pozitie scaun cardiac, pozitie zero, CPR electric, TR/ATR, TR de urgenta, pozitie de mobilizare si functii de blocare |  |
| La nivelul panoului de comanda sa poata fi actionate butoane de blocare/ deblocare selectiva a anumitor functii |  |
| Pentru siguranta pacientului,la nivelul panoului de comanda sa fie semnalizat faptul ca patul nu este pozitionat la inaltimea cea mai de jos |  |
| La nivelul balustradelor inferioare patul sa fie prevazut cu un panou de comanda cu interfeta LCD touchscreen pentru personalul medical |  |
| Prin intermediul interfetei LCD touchscreen sa poata fi controlate sistemul de cantarire si sistemele de alarmare |  |
| Patul sa fie echipat cu echipotential pentru a se putea utiliza in siguranta aparatele necesare resuscitarii sau pentru alte interventii intravasculare |  |
| Mecanism bilateral pentru deblocarea rapida a spatarului in aproximativ 5 secunde, pentru efectuarea resuscitarii cardio-respiratorii – CPR mecanic |  |
| Patul sa fie prevazut cu indicator luminos care sa semnalizeze necesitatea interventiei service |  |
| La nivelul panoului de control sa existe un indicator vizual pentru nivelul de incarcare al acumulatorului intern al patului |  |
| Acumulator pentru asigurarea autonomiei de functionare a patului pe timpul transportului pacientului sau in cazul caderii retelei de alimentare. |  |
| Patul sa fie prevazut cu pedale bilaterale pentru reglarea pe inaltime a patului |  |
| Pentru evitarea actionarii accidentale, pedalele sa fie prevazute cu un sistem de siguranta de deblocare |  |
| Pe fata interioara a balustradelor laterale patul sa fie prevazut cu elemente de control pentru pacient |  |
| Patul sa fie prevazut si cu o telecomanda cu fir de la nivelul careia sa poata fi activate reglajele elctrice pentru ajustarea sectiunilor patului, ajustarea pe inaltime si pozitie de mobilizare |  |
| Pentru a impiedica alunecarea pacientului si pentru o pozitionarea comfortabila si ergonomica a acestuia, patul sa fie prevazut optional cu functia de autocontur automat (la aprox 5 secunde de la ridicarea sectiunii spatarului aceasta sa fie urmata de ridicarea simultana a sectiunii coapse) |  |
| Patul sa dispuna de un sistem de alarmare pentru pozitionarea spatarului. Acesta sa permita setarea pragurilor la 30° sau 45° |  |
| Balustrada laterala sa fie prevazuta cu un indicator de unghi pentru afisarea valorilor TR/ATR |  |
| Valoarea unghiului la care este pozitionat spatarului sa fie afisat pe panoul LCD |  |
| Patul sa fie prevazut cu un sistem de alarmare parasire pat cu o alarma sonora activata pentru trei situatii alese de catre utilizator: cand pacientul se afla prea aproape de una din laterale sau se ridica de pe spatar in sezut, cand pacientul se indeparteaza de centrul patului catre un punct de parasire a patului pentru a evita caderile accidentale si pentru cazul parasirii patului de catre pacient. |  |
| Alarma pentru parasire pat sa poata fi setata de catre personalul medical in functie de situatia dorita, putand opri alarma sau seta nivelul si tipul alertei sonore |  |
| Sistemul de alarmare parasire pat sa permita suspendarea acestuia pentru o perioada de timp care sa permita efectuarea anumitor manevre asupra pacientului |  |
| Pentru monitorizarea pacientilor instabili hemodinamic ce urmeaza proceduri specifice (pacienti cu arsuri, cu tratament de dializa etc) si pentru dozarea corecta a medicatiei, patul sa fie prevazut cu un cantar electronic integrat omologat OIML de clasa III |  |
| Sa permita afisarea greutatii in format digital la nivelul panourilor LCD |  |
| Pe langa afisarea valorii greutatii curente sa permita si afisarea valorii variatiei fata de o valoare salvata anterior |  |
| Sa permita calcul indice IMC |  |
| Sa dispuna de o functie ce permite adaugarea de accesorii aditionale fara a modifica valoarea greutatii |  |
| Patul sa fie prevazut cu lumina de noapte care sa ofere informatii asupra pozitiei de siguranta (inaltimea cea mai de jos) prin diferite culori |  |
| Suprafata de pacient sa fie prevazuta cu minim 6 puncte de sustinere pentru curelele de imobilizare pacient |  |
| Patul sa dispuna de orificii pentru montare stativului de infuzie, pentru fixarea tijei de ridicare a pacientului sau a altor accesorii |  |
| 4 roti cu diametrul de min. 150 mm cu minim 1 roata directionala |  |
| Sistem centralizat de blocare a rotilor prin actionarea facila cu piciorul a unei bare situate la capatul dinspre picioare pe toata latimea patului |  |
| Patul sa fie prevazut cu alarma pentru neactivarea sistemului de blocare al rotilor atunci cand patul este conectat la o sursa de curent electric |  |
| Elemente de protectie la lovirea peretilor in timpul transportului |  |
| Suprafetele sa fie netede, usor de curatat cu substante de curatat si dezinfectante uzuale |  |
| Patul sa permita si curatarea cu ajutorul aburului fierbinte |  |
| Patul sa fie prevazut cu saltea pasiva antidecubit |  |
| Sa permita distribuirea optima a greutatii pacientului pentru prevenirea formarii escarelor de decubit pana la minim gradul 3 inclusiv. |  |
| Design care sa se adapteze formei corpului, reducand presiunea si frecarea suprafetei si care sa distribuie fluxul de aer pentru a reduce acumularea de umezeala |  |
| Salteaua sa fie fabricata din spuma de inalta rezistenta, pe laterale densitatea acesteia sa fie mai crescuta |  |
| Sa nu contina latex si sa fie radiotransparenta |  |
| Husa saltelei sa fie din poliuretan multielastic, cu propietati antibactericide si antifungice permeabila la vapori si impermeabila la lichide |  |
| Husa sa fie detasabila, cu margini lipite fara cusaturi, usor de curatat si dezinfectat |  |
| Sa dispuna, optional, de o solutie pentru efectuarea radiografiilor pulmonare fara a necesita mutarea sau repozitionarea pacientului |  |
| Lungimea saltelei: 2000 mm ±2% |  |
| Latimea saltelei: 900 mm ±2% |  |
| Grosimea saltelei: intre 130 - 150 mm |  |
| Capacitatea maxima de incarcare: minim 250 kg. |  |
| Date tehnice pat: |  |
| - dimensiuni externe: 2160 x 1000 mm ±5% |  |
| - dimensiuni interne: 2000 x 900 mm ±2% |  |
| - Inaltime minima: 440 mm ±2% |  |
| - Înălţime maxima: 810 mm ±2% |  |
| - Trendelenburg : minim 170 |  |
| - AntiTrendelenburg : minim 170 |  |
| - Unghi de ridicare spatar minim 65° |  |
| - Unghi de ridicare coapse minim 28° |  |
| - Unghi de ridicare gambe minim 22° |  |
| - Extensie platforma pacient manuala: minim 20 cm |  |
| - Greutatea totala suportata pe pat (sarcina utila): minim 220 Kg |  |
| - Tensiune de alimentare : 230V /50-60Hz |  |
| Clasa de protectie IPX4 |  |
| Patul sa respecte in totalitate conditiile impuse de standardul IEC 60601-2-52 |  |
| Accesorii incluse: |  |
| Suport lenjerie |  |
| Bare cu carlige pentru accesorii (bilateral) |  |
| Servicii conexe |  |
| Transportul gratuit la sediul beneficiarului |  |
| Instalare si punere in fuctiune gratuita la sediul beneficiarului |  |
| Instruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivului Ofertantul va asigura si un instructaj pentru optimizarea eficienței energetice, incluzând elemente de ajustare și reglaj fin al parametrilor de consum de energie electrică ai echipamentului (de exemplu, modul „standby”), în vederea optimizării consumului de energie electrică. Instructajul poate fi inclus în formarea clinică și tehnică pe care trebuie să o asigure ofertantul. |  |
| Garanţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune, |  |
| În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţie |  |
| Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrării |  |
| Timpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 72 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar |  |
| Termen de livrare: maxim 90 zile |  |