FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 29

Denumire produs/echipament: Aparat de radiologie digitala fix

Cantitate: 1  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Coloana telescopica pentru ansamblul tub-cupola cu fixare in podea sau tavan 2. Masa pacient 3. Generator de inalta tensiune 4. Ansamblu tub-cupola 5. Stand vertical 6. Grile antidifuzoare 7. Detector digital mobil – 1 buc 8. Consola achizitie 9. Accesorii |  |  |
| 1. Coloana telescopica pentru ansamblul tub-cupola cu fixare in podea sau tavan Deplasare verticala minim 145 cm Rotatia tubului: minim ± 135 grade Rotatia ansamblului tub-cupola: +180/-90 grade Inaltime minima fata de podea: maxim 35 cm Display tactil pe coloana tubului RX de minim 10”, rezolutie minim 800 x 640, cu minim: reglare parametri de expunere, control miscari mecanice, informatii pacient, selectie programe de organ |  |  |
| 2. Masa pacient Lungime: minim 230 cm Latime: minim 80 cm Deplasare longitudinala : minim ± 38 cm Deplasare transversala : minim ± 10 cm Greutate maxima pacient: minim 205 kg |  |  |
| 3. Generator de inalta tensiune Frecventa generator: minim 90 kHz Putere de iesire minim 55 kW kV maxim: minim 150 kV Domeniu mAs: sa includa minim domeniul 0.5 - 800 mAs Control automat al parametrilor de expunere ai generatorului 4. Ansamblu tub-cupola Tub RX cu 2 campuri focale: camp focal mic: maxim 0.6 mm camp focal mare: maxim 1.2 mm Capacitate inmagazinare caldura anod: minim 350 kHU Capacitate de inmagazinare a carcasei tubului minim 1.350 kHU SID masa: minim 110 cm SID stand vertical: minim 250 cm Colimator Manual cu indicator luminos Unghi de rotatie: minim ± 45 grade |  |  |
| 5. Stand vertical Fixare pe podea si/sau perete Deplasare cursa verticala motorizata/electrica: minim 140cm Inaltime minima fata de podea: maxim 35 cm |  |  |
| 6. Grila antidifuzare Pentru masa pacient: minim 10:1, minim 40 l/cm – 1 buc Pentru stativ vertical: minim 10:1, minim 40 l/cm – 1 buc |  |  |
| 7. Detector digital mobil – 1 buc Wireless(fara fir) Dimensiuni fizice: maxim 47 x 47 cm Dimensiunea suprafetei active: min 42.5 x 42.5 cm Greutate detector: maxim 4.55 kg Matrice detector mobil: min 3000 x 3000 pixeli Rezolutie spatiala: min 3.5 lp/mm Dimensiune pixel: max 150 μm Greutatea maxima suportata: min. 100 kg Autonomie detector mobil: minim 900 imagini Timp de incarcare detector: maxim 4 ore Timp pana la previzualizare imagine: maxim 3 secunde Posibilitate de inserare si incarcare atat in stand vertical cat si in masa |  |  |
| 8. Consola achizitie Capacitate de stocare interna: minim 10.000 imagini Posibilitate de salvare si editare minim 2000 programe de organ Posibilitate de stocare imagini pe surse externe (CD,DVD,USB sau HDD extern) in format DICOM si TIFF Calculator (PC) cu tastatura si mouse Monitor cu diagonala de minim 19" Consola de comanda pentru generatorul Rx si controlul miscarii subansamblelor instalatiei Posibilitate de preluare lista pacienti din RIS Posibilitate de administrare date imagine, studiu, pacient Posibilitate de selectare a parametrilor de procesare a imaginilor Functii de postprocesare imagini Functii DICOM 9. ACCESORII: Imprimanta filme radiologice – 1 buc lnterfon Echipament de radioprotectie pentru gonada – 1 buc,tiroida – 1 buc , sort(halat) de radioprotectie – 1 buc DAP-metru |  |  |