FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 31

Denumire produs/echipament: Ecograf evaluare sarcina

Cantitate: 1  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Unitatea de baza conform cerintelor de mai jos 2. Sonda convexa – 1 buc 3. Sonda endocavitara – 1 buc 4. Videoprinter – 1 buc |  |  |
| Ecograf destinat examinarilor de specialitate cu aplicatiile specifice destinatiei, respectiv: - Obstetrica ginecologie |  |  |
| Consola de lucru, pe roti, compacta, cu minim 3 porturi pentru conectare simultana a sondelor Consola reglabila pe inaltime minim 10 cm Display LCD/LED cu diagonala de minim 19” Rezolutie minim 1920x1080 Rotire stanga/dreapta minim 150 grade Ecran tactil cu diagonala de minim 9” si rezolutie minim 1280 x 800 Sistemul sa fie prevazut cu tastatura alfanumerica Capacitate de stocare: minim 450GB Minim 800.000 canale de procesare Gama dinamica: minim 250dB Adancime scanare maxima: minim 35 cm Sondele sa acopere banda de minim 2.5 – 15 MHz |  |  |
| Sa permita conectarea minim a urmatoarelor tipuri de sonde: - convexe - microconvexe - sectoriale(phased array) adult - endocavitare - liniare - volumetrice |  |  |
| Moduri de operare minime: 2D(B) Doppler Pulsat Angio-Doppler Doppler Power Directional |  |  |
| Sa fie prevazut cu preseturi specifice aplicatiei/aplicatiilor impuse sau posibilitate de stabilire de catre utilizator a unor preseturi |  |  |