FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 32

Denumire produs/echipament: Server PACS HIS RIS

Cantitate: 1  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: Sistem PACS pentru arhivare și vizualizare de imagini, cu modul pentru teleradiologie, dezvoltat pe tehnologii web (PACS „web-based”), cu viewer universal ZFP („zero-footprint”) pentru diagnostic imagistic accesibil de pe orice platformă, Windows, Mac sau Linux. Accesarea sistemului PACS și a viewer-ului ZFP de pe orice calculator din spital, chiar și din afara spitalului, de către utilizatorii autorizați, în mod securizat, fără descărcare și instalare de software. Viewer ZFP accesibil și pe dispozitive mobile (tablete, telefoane) cu sistem de operare Windows, Android, iOS. Arhitectură „multi-tenant” prin care sistemul software poate găzdui și servi mai multe locații/spitale/organizații printr-o singură instanță software instalată. Capabilități pentru a suporta locații multiple prin extinderea sistemului PACS la o arhitectură distribuită. Managementul datelor între locații, posibilitatea de a crea listă de studii globală și liste de studii separate pe locație. Toate interfețele cu instrumente de control pentru utilizator rulează în browser web. Administrare centralizată de la distanță. Gestiune centralizată a utilizatorilor și a permisiunilor de utilizare a sistemului PACS. Posibilitate de lucru cu certificat SSL pe server și comunicație criptată. Acceptă imagini de la cel putin următoarele echipamente de imagistică: CT, RM, DX, CR, XA, US, NM, PT, MG. Interfață bidirecțională HL7, acceptă mesaje ORM, ORU, ADT. Interfață DICOM 3.0: DICOM Query/Retrieve SCP/SCU DICOM C-Store SCP/SCU DICOM C-Find SCP/SCU DICOM C-Move SCP/SCU Funcție pentru transfer automat al examinărilor imagistice, pe baza de reguli, către alte noduri DICOM din rețea. Funcție de compresie fără pierderi a imaginilor în arhivă. Funcție de compresie JPEG a imaginilor cu o rată de cel putin 50:1 (configurabilă de către utilizator), pentru a asigura transmiterea de la server la viewer ZFP (client) cu viteze rezonabile pe lățimi de bandă reduse. Atașare documente medicale în formate non-DICOM la examinări (ex. PDF). Export examinare pe CD/DVD cu viewer DICOM compatibil cu Windows, MacOS si Linux. |  |  |
| Hardware Server platformă tower (2 buc): Intel Xeon min. 2 GHz, 8 nuclee, min. 16 GB memorie, 2x240 GB SSD in RAID, 2x2TB HDD SATA 7.2K RPM in RAID, Windows Server sau echivalent compatibil cu aplicatiile software medicale. UPS 2000 VA. Statii PC (14 buc): min Intel core-i3, min. 8 GB memorie, 512 GB SSD, unitate CD/DVD, Windows 11 Professional, monitor 23.8” diagonala 1920x1080 Statie PC postprocesare(1 buc): min Intel core-i3, min. 8 GB memorie, 512 GB SSD, unitate CD/DVD, Windows 11 Professional, monitor administrare date pacienti minim 21", minim 2 monitoare medicale de rezolutie 5MP fiecare sau minim 1 monitor medical de rezolutie 12MP Scanner/cititor card de identitate - 1 buc Imprimanta - 5 buc |  |  |
| Viewer PACS zero-footprint (ZFP) cu funcții avansate pentru diagnostic, licență pentru 20 utilizatori medici, cu următoarele funcționalități: Aplicație web cu amprentă zero (browser-based HTML5) nu necesită instalare de software, plugin-uri, Active X, Citrix. Interfața utilizator în Română și Engleză. Suport pentru „Hanging Protocols” și configurararea acestora de către utilizatori. Posibilitatea de a afișa istoricul imagistic (toate studiile anterioare) în momentul în care utilizatorul cheamă spre vizualizare studiul curent. Posibilitate de afișare imagini pe minimum 4 monitoare în același timp. Posibilitate de adăugare note text interactive la examinări prin mesagerie de tip chat integrată în viewer. Aceste note rămân salvate în baza de date, atașate la examinări. Posibilitate de comparare a două sau mai multe studii ale aceluiași pacient. Derulare sincronizată a seriilor. Afișare linii de referință între plane. Vizualizare dinamică de tip CINE cu modificarea vitezei de derulare a imaginilor. Window width/Window Level (ferestre pentru contrast și luminozitate) cu presetări pentru diferite țesuturi și organe. Scurtături pe tastatură pentru presetari WW/WL. Zoom interactiv, zoom 1:1, zoom regiune de interes. Oglindire și rotație imagini. Negativ imagine Filtrare: edge enhancement, denoising. Funcții de interpolare imagini pentru imbunătățirea calității lor: ex. Linear, Lanczos. Măsurători HU ROI (densități cu prezentarea statistica a pixelilor capturați). Funcție de măsurare a distanțelor și unghiurilor, unghi Cobb, unghi Wiberg, distanța patelară TT-TG, cerc, unități Hounsfield. Etichetare vertebre pe imagini RMN sau CT. Creare și salvare imagini de referință cu reconstrucții sau măsurători pe imagini, cu salvarea stării aplicației. Export imagini în format DICOM cu posibilitate de anonimizare. Posibilitate de redactare rezultat direct din interfața viewer-ului ZFP. Dictare digitală nativă, integrată în viewer ZFP. Posibilitate de lucru cu microfon obișnuit sau cu dictafoane specializate (ex. SpeechMike) Posibilitate de creare șabloane pentru rezultate tipizate. |  |  |
| Posibilitate de lucru cu rezultate predefinite, selectarea lor dintr-o listă și modificarea lor de către radiolog. Atașare imagini la rezultate. Suport pentru flux de lucru dictare/transcriere în viewer ZFP: 1) radiologul dictează rezultatul; 2) starea examinării se schimbă în Dictat; 3) Transcriptionistul preia examinarea și transcrie rezultatul; 4) Starea examinării se modifică în Transcris; 5) Radiologul verifică calitatea transcrierii și face eventual modificări după care semnează rezultatul. 6) Starea examinării se schimbă in Cu Rezultat. Stările examinărilor sunt semnalate in lista de lucru cu coduri de culoare sau anumite simboluri pentru diferențiere. Adaugare automată a unei poze cu semnătura și parafa medicului radiolog la sfârșitul rezultatului. Distribuție rezultat către alte aplicații prin rețea ca: fișier DICOM, atașat la mesaj HL7. Revendicare examinări de către utilizatorii radiologi cu afișarea numelui în dreptul examinării revendicate în lista de studii. Posibilitate de a anula revendicarea. Suport pentru flux de lucru „peer review” (evaluare colegială „inter pares”). Posibilitate pentru utilizatori să-și creeze liste de lucru personalizate, cu examinări interesante pentru cercetare, conferințe, cursuri, etc. Marcare studii și imagini folosind #hashtag-uri. Funcție de căutare în PACS după #hashtag. Click pe un hashtag redirecționează viewer-ul direct către imaginea pe care a fost pus acel hashtag cu afișarea acesteia. Posibilitate de creare #hastag-uri private (vizibile doar de cel care le crează) sau publice (vizibile de către toti utilizatorii din sistem). Panou de vizualizare și management al tuturor hashtagurilor. Partajare studiu prin transmiterea unui link web (adresa URL) pe EMAIL. Destinatarul are acces numai la studiul partajat, folosind un cont de utilizator. Studiul în cauză nu se mută/transferă de pe server pe parcursul procesului de accesare şi vizualizare de imagini de către destinatar. Se va utiliza o procedura de streaming de imagini. MPR (reformatări multiplanare interactive, oblice). MIP (“maximum intensity projection”). Accesibil de pe orice calculator din spital fără instalare de software. MIP gros cu configurarea grosimii feliei (“slab” MIP). Minimum IP. Accesibil de pe orice calculator din centrul medical fără instalare de software. Posibilitate de modificare distanță dintre slice-uri (pe examinări volumetrice CT sau RMN) din interfața web a aplicației. VR (“Volume Rendering”). Accesibil de pe orice calculator din spital fără instalare de software. Posibilitate de salvare rotație imagine VR sau MIP (număr de cadre configurabil) și salvare ca serie DICOM în PACS sau export animație în format AVI. Instrument de decupare de tip “free-hand” pe randări VR sau MIP pentru eliminarea anumitor structuri obstructive. Decupare cu forme predefinite (ex. cubice sau sferice) in modul VR pentru izolarea și afișarea Volumelor de Interes (VOI). Vizualizarea structurilor vasculare intracraniene pentru diagnosticul anevrismelor si a altor boli vasculare. Functionalitate accesibila de pe orice calculator din spital fara instalare de software, ruleaza in browser web. Se va prezenta captura de ecran din aplicatie cu aceasta functionalitate pentru a demonstra indeplinirea cerintei. Modul avansat pentru imagistica vasculara cu CT in viewer ZFP: posibilitate de eliminare tesut osos. Cuantificarea stenozelor. Imagistica MPR curbat. Evaluare vasculara in sectiune, minim: diametru si arie. Accesibil de pe orice calculator din spital fara instalare de software, ruleaza in browser web, fara licentiere suplimentara, in aceeasi interfata a viewer-ului ZFP. Se va prezenta captura de ecran din aplicatie cu aceasta functionalitate pentru a demonstra indeplinirea cerintei. Modul avansat pentru analiza pulmonara cu CT in viewer ZFP: segmentarea leziunilor oncologice si masurarea lor. Accesibil de pe orice calculator din spital fara instalare de software, ruleaza in browser web, fara licentiere suplimentara, in aceeasi interfata a viewer-ului ZFP. Se va prezenta captura de ecran din aplicatie cu aceasta functionalitate pentru a demonstra indeplinirea cerintei. Colonoscopie virtuala in viewer ZFP: analiza non-invaziva si evaluarea in vederea stabilirii unui diagnostic al leziunilor aferente colonului prin vizualizarea endoscopica, in pozitii prone si supine. Disectie virtuala. Functii de masurare si marcare polipi pe imagini. Accesibil de pe orice calculator din spital fara instalare de software, ruleaza in browser web, fara licentiere suplimentara, in aceeasi interfata a viewer-ului ZFP. Se va prezenta captura de ecran din aplicatie cu aceasta functionalitate pentru a demonstra indeplinirea cerintei. Evaluare scor de calciu pe examinari cardio CT fara substanta de contrast, in viewer ZFP. Accesibil de pe orice calculator din spital fara instalare de software, ruleaza in browser web, fara licentiere suplimentara, in aceeasi interfata a viewer-ului ZFP. Se va prezenta captura de ecran din aplicatie cu aceasta functionalitate pentru a demonstra indeplinirea cerintei. Fuziune de imagini PET si CT in viewer ZFP. Segmentare leziune cu afisarea valorilor SUV (Standard Uptake Value). Accesibil de pe orice calculator din spital fara instalare de software, ruleaza in browser web, fara licentiere suplimentara, in aceeasi interfata a viewer-ului ZFP. Se va prezenta captura de ecran din aplicatie cu aceasta functionalitate pentru a demonstra indeplinirea cerintei. RMN de san in acelasi viewer ZFP: Analiza curbelor de incarcare cu substanta de contrast pentru examinari DCE-MRI de san. Segmentare leziuni mamare si clasificarea lor in cele 3 categorii de risc: persistent, platou, descrescator. Harti parametrice de culoare care indica rapiditatea incarcarii in faza initiala cat si forma curbei in faza intarziata. Accesibil de pe orice calculator din spital fara instalare de software, ruleaza in browser web, fara licentiere suplimentara, in aceeasi interfata a viewer-ului ZFP. Se va prezenta captura de ecran din aplicatie cu aceasta functionalitate pentru a demonstra indeplinirea cerintei. RMN prostată in viewer ZFP: analiza multiparametrică prin afișarea alăturată a secventelor T2W, ADC, difuzie, DCE cu substractie și a curbelor de incărcare in regiuni de interes conturate de către utilizator. Se va prezenta captură de ecran din aplicatie cu această functionalitate pentru a demonstra indeplinirea cerintei. Calcul și afișare hărti ADC, conventional și exponential, in viewer ZFP. Accesibil de pe orice calculator din spital fără instalare de software, rulează in browser web, fără licentiere suplimentară, in aceeasi interfată a viewer-ului ZFP. Se va prezenta captură de ecran din aplicatie cu această functionalitate pentru a demonstra indeplinirea cerintei. Aplicatii maxilo-faciale in viewer ZFP: reconstructii panoramice după linii curbe trasate de utilizatori pe imaginile axiale provenite de la computer tomograf. Reconstructii paraxiale (MPR). Se va prezenta captură de ecran din aplicatie cu această functionalitate pentru a demonstra indeplinirea cerintei. |  |  |
| Teleradiologie Modul de teleradiologie, parte integrantă a sistemul PACS, care să permită atribuirea anumitor examinări cu medici din spital sau din alte unități medicale pentru teleradiologie și interpretarea examinărilor de la distanța. Interfața grafică cu meniuri ce permit atribuirea de examinări cu anumiți medici radiologi pentru vizualizarea imaginilor și scrierea rezultatelor. În interfața de atribuire manuală a unui studiu cu un medic pentru teleradiologie se afișează următoarele informații: a) orarul medicului cu disponibilitatea acestuia; b) specialitatea; c) încărcarea curentă (numarul de studii atribuite pentru teleradiologie); d) calitatea serviciilor oferite de acel medic (număr de rezultate livrate la timp, număr de rezultate livrate cu întârziere). Liste de lucru dedicate pentru examinări: a) cu rezultat dat; b) în lucru; c) ne-atribuite. Funcție de definire prioritate pentru fiecare examinare asociata cu un medic radiolog (critic, urgent, rutină, etc.) Monitorizare: 1) instrument pentru monitorizare număr de examinări atribuite pe medici și pe modalitati; 2) instrument monitorizare performanța (procent din rezultate livrate la timp, procent rezultate livrate cu întârziere, media timpilor în care s-au finalizat rezultatele (TAT turn-around-time) Configurări modul teleradiologie: - Definire orar disponibilitate medici teleradiologi - Definire specialități medici teleradiologi: Radiologie, Ecografie, Neuroradiologie, etc. - Definire timp acceptabil livrare rezultat (TR – Time to Report) pentru fiecare tip de prioritate: critic, urgent, rutină. Unelte pentru tele-radiolog: - Acces la viewer zero-footprint de la orice calculator conectat în retea sau pe Internet, fără descărcare și instalare de software - Acces la unelte avansate de postprocesare inclusiv măsurători, modificare ferestre, MPR, MIP, VRT. - Viewer-ul include modul de scriere rezultate cu editor de text integrat - Acces în viewer la biletul de trimitere sau alte documente medicale relevante Certificari Certificat CE pentru sistemul software PACS și viewer ZFP emis de un organism notificat (clasificare ca dispozitiv medical clasa IIa) și declarație de conformitate în acord cu Regulatmentul MDR. |  |  |
| Gestiune date pacienti si consultatii Modul receptie: inregistrare pacienti, servicii plati, conectare case de marcat, rapoarte incasari/de incasat, raportare SIUI Workflow imagistica medicala : modul avansat de operare specific domeniului de imagistica medicala, cuprinde DICOM Modality Worklist Acces online pacient, medic trimitator, partener Modul programari Modul ambulator : inregistrare pacienti, servicii, plati, scrisoare medicala, reteta online, bilete de trimitere, raportare SIUI Modul spitalizare de zi Modul dosar medical : implementare fise medicale pentru examinarile clinice Modul programari online Scanare documente din interfata de receptie – conectare scanere cu autofeed Integrare dispozitive tip scanner carte identitate/pasaport |  |  |