FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 33

Denumire produs/echipament: Mamograf

Cantitate: 1  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Stand de examinare 2. Generator RX 3. Tub RX 4. Detector digital 5. Consola de achizitie – operare 6. Accesorii mamograf |  |  |
| 1. Stand de examinare Distanta sursa – imagine: maxim 66 cm Miscare motorizata, pe verticala, a bratului: minim intervalul 70-150 cm Compresie motorizata si manuala cu forte de comprimare preselectabile Control automat si manual al expunerii Pedala de control Parametri de expunere preprogramabili pentru optimizare doza Posibilitate de selectare manuala a parametrilor de expunere Colimare automata la marimea campului de iradiere Factori de magnificare geometrica: minim 1.5 Camp de iradiere: minim 18x24 si 24x30 cm |  |  |
| 2.Generator RX Generator Rx Generator controlat de microprocesor Putere minima: 5 kW Timp maxim de expunere: minim 4 secunde Generator de inalta frecventa controlat de microprocesor kV minim: maxim 23kV kV maxim: minim 49kV mAs: sa acopere intreg intervalul 4 - 600 mAs |  |  |
| 3. Tub RX Anoda rotativa Numar de filtre: minim 1 Numar de focare: minim 2 Capacitate de stocare caldura a anodei: minim 200 kHU Capacitate totala de stocare caldura a tubului: minim 1.200 kHU |  |  |
| 4. Detector digital Tehnologie direct digitala Suprafata activa nominala de min 23 x 29 cm Marime pixeli de maxim 85 µm Adancime de digitizare: minim 12 bits |  |  |
| 5. Consola de achizitie – operare CPU: minim 4 nuclee, minim 3 GHz Capacitate de stocare: minim 150.000 imagini Minim 32 GB RAM Stocare pe CD sau DVD Monitor dedicat pentru operator: color sau alb-negru LCD: min. 19" Posibilitate de upgrade ulterior cu minim urmatoarele: a. tomosinteza (3D) cu o deplasare pe minim 25 grade si minim 25 proiectii pe examinare b. pachet hardware + software de efectuare mamografii cu substanta de contrast c. pachet hardware + software de efectuare biopsii stereotaxice |  |  |
| 6. Accesorii mamograf Placi de compresie: minim 2 buc de marimi diferite Dispozitiv magnificare minim 1 buc |  |  |