FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 38

Denumire produs/echipament: Autoclav

Cantitate: 1  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Autoclav 2. Sistem de incarcare 3. Dispozitiv de inregistrare grafica 4. Manometre analogice 5. Panouri otel inox laterale |  |  |
| Dimensiuni exterioare maxime(l x h x a): max 70 x 185 x 100 cm Dimensiuni camera minime(l x h x a): 40 x 40 x 65 cm Volum minim camera: 100 litri |  |  |
| Operare simpla, versatilitate Interfata touch screen cu vizibilitate maxima Control automat al ciclurilor Control al ciclurilor de sterilizare pe baza parametrului F0 Cicluri validate atat pentru spital cat si pentru utilizare in laborator Numarator al ciclurilor de sterilizare realizate Imprimanta digitala Imprimare in timp real a parametrilor ciclurilor de sterilizare Sistem de oprire a inchiderii usii (usilor) in cazul aparitiei unei obstructii Sistem de siguranta pentru deschiderea usilor in cazul aparitiei caderilor de current Sistem incorporat de economisire a energiei si apei Lista completa de erori asociate neconformitatii ciclurilor de sterilizare Echipament fabricat in totalitate din otel inox, camera si usile din otel inox AISI 316L Cu o usa Supape de control operate pneumatic Pompa de vacuum cu inel de apa Senzor/i de temperatura de inalta acuratete PT-100 si senzori de presiune absoluta Alarme sonore |  |  |