FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 46

Denumire produs/echipament: Robot dezinfectie

Cantitate: 1  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Robot dezinfectie |  |  |
| Sa fie proiectat și construit special pentru mediu spitalicesc Sursele trebuie sa emită radiații UV-C in lungime de unda continua de 254nm pentru efect germicidal maxim Distribuție cat mai uniforma a radiației in plan orizontal si in plan vertical Minim 8 surse UV-C de putere medie, care sa confere o putere totala minima de 440W Cantitatea de energie emisa la 3m timp de 5 minute trebuie sa fie peste 39mJ/cm2 Timpul de viață estimat pentru sursele UV (tuburi, becuri) trebuie sa fie de minim 9000 ore Nivelul de emisie al surselor UV trebuie sa fie dovedit prin documentația producătorului sau teste independente Alimentarea dispozitivului sa se poată face de la o priza 220v tipica |  |  |
| Criterii de siguranță: Dispozitiv mobil, dispus pe roti , acționat manual Fără generare ozon 4 x Senzori prezentă pentru acoperire360° Oprire automată la terminarea ciclului de dezinfectie sau la detectarea miscarii Siguranță fuzibilă 220v Roți blocabile Avertizare privind radiațiile UV imprimată pe carcasă Dispozitivul sa fie controlat de la distanta cu ajutorul unui terminal mobil conectat la un sistem de management integrat al operațiunilor de decontaminare Moduri de lucru: Manual / Temporizator Control: buton fizic / aplicație Android / IOS Conectivitate: Bluetooth, WI-FI |  |  |
| Contor durată viață lămpi Dispozitivul sa contorizeze durata de funcționare a surselor UV-C si anunță operatorul când lămpile se apropie de sfârșitul vieții si trebuie înlocuite Prevenirea pornirii cât timp este detectată mișcare în cameră |  |  |
| Date operaționale: Esențial este sa realizeze o trasabilitate 100% prin conectare cu platformă de management centralizat 1. Platforma software de management prin care: a. Se aloca sarcini personalului care se ocupa de ciclurile de decontaminare b. Se stabilesc timpii de expunere pentru fiecare camera/zona si se aloca automat c. Se creează si stochează conturi protejate cu parola pentru fiecare utilizator d. Sunt stocate toate ciclurile de decontaminare (utilizator, camera, ora, durata, evenimente neprevăzute) e. Urmărirea performanței angajaților |  |  |
| Aplicația mobila care: a) Permite autentificarea cu utilizator si parola fiecărui membru din echipa responsabila de ciclurile de decontaminare b) Notifica utilizatorul daca este detectata prezenta oamenilor in zona care urmează sa fie executata decontaminarea si nu-i permite acestuia sa pornească dispozitivul c) Emite notificări utilizatorului atunci când ciclul este întrerupt din cauza prezentei neautorizate a personalelor in zona in care se face un ciclu de decontaminare d) Notifica utilizatorul in eventualitatea in care una sau mai multe surse UV-C nu funcționează e) Înregistrează durata de utilizare a dispozitivului si emite notificări utilizatorului când sursele sunt aproape de sfârșitul vieții si atunci când ele trebuie înlocuite f) Înregistrează si raportează ciclurile de utilizare cu detaliile utilizatorului, incinta/salonul unde a fost folosit, data si ora, durata ciclului si eventualele evenimente survenite in timpul ciclului de dezinfecție (ex: întreruperea ciclului de decontaminare generat de accesul neautorizat al persoanelor in încăpere, defecțiune a aparatului, etc) si încarcă in baza de date stocata local sau in cloud pentru referințe ulterioare g) Generarea de coduri QR unice pentru spatii ce pot fi scanate cu aplicația mobilă h) Definirea de sarcini ce trebuie îndeplinite zilnic de fiecare angajat i) Rapoarte privind numărul de sarcini îndeplinite de fiecare angajat |  |  |
| Sa aiba un design si un gabarit adecvat pentru funcționarea într-un mediu destinat asistentei medicale Sa fie construit din materiale rezistente, adecvate mediului spitalicesc, inox medical sau suprafețe antibacteriene (vopsea antibacteriana sau plastic antibacterian) Temperatura de lucru : 5 - 50°C Umiditate: 5-50% Control: Dispozitivul trebuie sa poată fi controlat de la distanta printr-un telefon sau o tableta prin WIFI sau Bluetooth Trasabilitate: Sesiunile de dezinfecție si erorile detectate (senzorul de mișcare, senzor de coliziune) sa fie înregistrate într-un sistem centralizat si sa poată fi vizualizate ulterior Date gabaritice: înălțime maxima 190 cm pentru a putea fi mobilizat in încăperi si lifturi, lățime maxima 50 cm pentru a putea fi mobilizat intre mobilier de spital dintr-un salon si pe coridoare înguste |  |  |