FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 47

Denumire produs/echipament: Lampa UV aer-suprafete

Cantitate: 20  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Lampa UV aer/suprafete |  |  |
| Sa indeplineasca urmatoarele 2 elemente distincte prin sistem integrat sau separat: - aparat de dezinfectie aer prin UV in prezenta umana - aparat de dezinfectie aer si suprafete prin UV |  |  |
| Aparat de dezinfectie aer prin UV in prezenta umana Design ergonomic care sa permita amplasarea pe pardoseala sau suspendat pe perete Permite filtrarea și retinerea macroparticulelor prin filtrul absorbant de particule Clasa M5 (EN 779:2012) Componentele majore ale echipamentului sa fie minim urmatoarele: • Filtru Clasa M5 sau echivalent • Ventilatorul sa asigure un debit de minim 180mc • Lampi UV-C fara emisie de ozon • Durata de viata a lampilor UVC sa fie de minim 9000 ore • Puterea minima a lampilor UVC - 110W • iradianta la 10 cm sa fie minim 29mW/cm2 • Monitorizare timp de functionare si alerta cand trebuie inlocuite lampile uvc • Programarea facila a dispozitivului cu ajutorul unui App Conectivitate: Bluetooth 4.0 (LE) / Wi-Fi (2.4GHz) Control din buton sau prin intermediul unei aplicatii mobile Posibilitate de inrolare intr-o platforma care sa monitorizeze starea dispozitivelor si timpul de functionare si care genereaza alerte atunci cand apar defectiuni sau cand trebuie efectuata mentenanta (inlocuirea filtrelor si a lampilor UVC) Carcasa dispozitivului sa fie metalica, robusta, adaptata mediului spitalicesc si sa permita o curatare usoara Lampa UV-C sa genereze o lungime de unda primara de lumina de 253,7nm. O a doua emisie este In lungimea de unda vizibila (albastra), rezultând culoarea caracteristica albastra In timp ce functioneaza Tensiune 230 VAC, 50/60 Hz |  |  |
| Aparat de dezinfectie aer si suprafete prin UV Sa fie proiectat și construit special pentru mediu spitalicesc Sursele trebuie sa emita radiatii UV-C in lungime de unda continua de 253,7nm fara generare de ozon, pentru efect germicidal maxim Minim 2 surse UV-C, care sa confere o putere totala minima de 110W Cantitatea de energie emisa la 2m timp de 15 minute trebuie sa fie peste 65 mJ/cm2 Timpul de viata estimat pentru sursele UV (tuburi, becuri) trebuie sa fie de minim 9000 ore Conectarea dispozitivului sa se poata face de la o priza 220V tipica Criterii de siguranta: Dispozitivul este controlat de la distanta cu ajutorul unui terminal mobil conectat la un sistem de management integrat al operatiunilor de decontaminare Conectivitate: Bluetooth, WI-FI Dispozitivul mobil contorizeaza durata de functionare a surselor UV-C si anunta operatorul si administratorul când lampile se apropie de sfârșitul vietii si trebuie Inlocuite Dispozitivul are senzori de prezenta pentru a preveni Inceperea unui ciclu de decontaminare in cazul in care pacientii sau personalul medical se afla in zona tratata. Dispozitivul este dotat cu senzori de prezenta pentru a INTRERUPE ciclul de decontaminare in cazul in care pacientii sau personalul medical intra in spatiul tratat in timpul unui ciclu de decontaminare de la o distanta de minim 8 m Fara generare ozon Avertizare privind radiatiile UV imprimata pe carcasa Date operationale: Posibilitate de a se conecta la o platforma care sa realizeze o trasabilitate 100% a ciclurilor de decontaminare 1. Platforma software de management prin care: a. Se aloca sarcini personalului care se ocupa de ciclurile de decontaminare b. Se stabilesc timpii de expunere si pozitiile pentru fiecare camera/zona si se aloca automat c. Se creeaza si stocheaza conturi protejate cu parola pentru fiecare utilizator d. Sunt stocate toate ciclurile de decontaminare, (utilizator, camera, ora, durata, evenimente neprevazute) e. Control: platforma web integrata cu aplicatie Android / IOS f. Operarea manuala directa a lampilor la nevoie Rapoarte structurate pe angajati, incaperi, sectii 2. Aplicatia mobila care: a. Permite autentificarea cu utilizator si parola fiecarui membru din echipa responsabila de ciclurile de decontaminare b. Notifica utilizatorul daca este detectata prezenta oamenilor in zona care urmeaza sa fie executata decontaminarea si nu-i permite acestuia sa porneasca dispozitivul c. Emite notificari utilizatorului atunci când ciclul este Intrerupt din cauza prezentei neautorizate a personalelor in zona in care se face un ciclu de decontaminare d. Notifica utilizatorul in eventualitatea in care una sau mai multe surse UV-C nu functioneaza e. Inregistreaza durata de utilizare a dispozitivului si emite notificari utilizatorului când sursele sunt aproape de sfârșitul vietii si atunci când ele trebuie Inlocuite f. Inregistreaza si raporteaza ciclurile de utilizare cu detaliile utilizatorului, incinta/salonul unde a fost folosit, data si ora, durata ciclului si eventualele evenimente survenite in timpul ciclului de dezinfectie (ex: Intreruperea ciclului de decontaminare generat de accesul neautorizat al persoanelor in Incapere, defectiune a aparatului, etc) si Incarca in baza de date stocata local sau in cloud pentru referinte ulterioare 3. Operarea automata prin scanarea codurilor QR 4. Se va oferi instruire specializata pentru tot personalul care va utiliza dispozitivul Durabilitate: 1. Este construit din materiale rezistente, adecvate mediului spitalicesc, sau suprafete antibacteriene (vopsea antibacteriana sau plastic antibacterian) 2. Temperatura de lucru : 5 - 50°C 5. Umiditate: 5-95% (fara condens) Control: 1. Dispozitivul trebuie sa poata fi controlat de la distanta cu ajutorul unui telefon mobil sau tableta prin WIFI sau Bluetooth 2. Dispozitivul poate fi programat pentru pornire automata in functie de programul de lucru in incaperile unde este instalat Trasabilitate: Sesiunile de dezinfectie si erorile detectate (senzorul de mișcare) sa fie Inregistrate Intr-un sistem centralizat si sa poata fi vizualizate ulterior cu posibilitatea filtrarii lor |  |  |