FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 49

Denumire produs/echipament: Electrocardiograf portabil

Cantitate: 2  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Electrocardiograf portabil 2. Cablu de pacient 10 fire 3. Electrozi 4. Hartie termica (minim 1 rola/top) |  |  |
| Electrocardiograf portabil cu 12 canale de achizitie simultana si interpretare |  |  |
| Ecranul sau fie touchscreen, color, TFT, cu o rezolutie minima de 800X480 VGA Dimensiunile ecranului: minim 7 inch Greutate maxima 3 kg Electrocardiograful sa aiba tastatura alfa numerica, pentru introducerea datelor, cu butoane iluminate Imprimanta termica sa fie integrata si cu o rezolutie mare. Viteza de printare sa fie de minim 25 mm/ sec. Sa functioneze pe baterie si la sursa de curent: Alimentare : la 100 – 240 VAC, 50/60 Hz si acumulator (baterie) reincarcabil integrat. Timpul maxim de incarcare a bateriei la capacitate maxima a fie de maxim 4 ore (a se specifica) |  |  |
| Capacitatea acumulatorului : minim 300 de ECG-uri la o singura incarcare sau 120 de minute de inregistrare continua a ritmului (se va specifica) Electrocardiograful sa aiba posibilitatea de interpretare grafica a segmentului ST intr-o diagrama usor de interpretat care sa ofere 12 imagini diferite ale activitatii electrice a inimii Sa existe un program de interpretare pentru analize pediatrice cu o baza de date de cel putin 600 de declaratii interpretative Sa aiba posibilitate de masuratori extinse: minim 45 masuratori de analiza morfologie in fiecare din cele 12 derivatii si min 20 de parametri analiza de ritm Sa ofere explicatii selectabile pentru fiecare interpretare. Interpretarile sa fie conforme cu recomandari ale unor institutii internationale acreditate. Criteriile de interpretare sa se faca diferit, in functie de sexul pacientului Sa aiba integrat, instrumente de ajutor pentru diagnosticare rapida a pacientilor: criterii care sa sugereze una din cele patru zone probabile ale ocluziei arterei coronare |  |  |
| Sa sublinieze cel putin 4 stări care necesită examinare medicală imediată (ex: ischemie acuta, frecventa cardiaca foarte mare, infart miocardic acut, blocaj cardiac etc.) Ritmul cardiac sa fie afisat in continuu pe ecranul electrocardiografului Sa existe posibilitatea de previzualizare a raportului complet inainte de tiparirea sau stocarea acestuia Format de tiparire rapoarte: 3X4 , 6X2, 12x1 cu minim o derivatie de ritm pentru achizitia ECG cu 12 derivatii Sa existe posibilitatea de a indentifica calitatea semnalului si inversarea/deconectarea electrozilor Harta anatomica afisata pe ecran care sa arate localizarea si eticheta fiecarei derivatii care este deconectata sau da un semnal slab |  |  |