FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 50

Denumire produs/echipament: Spirometru

Cantitate: 1  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Spirometru |  |  |
| Sa memoreze minim 10.000 de teste Sa fie prevazut cu baterie reincarcabila Sa fie prevazut cu ecran tactil LCD cu rezultate pe ecran si previzualizare curbe pentru evaluarea imediata a datelor Software PC inclus Sa fie prevazut cu testarea in timp real pe PC, si sa ofere curbe Real Time Flow / Volum si Volum / Timp cu comparatie PRE / POST Bronchodilator. Sa se livreze cu turbina reutilizabila Testul de spirometrie FVC, VC, IVC, MVV, PRE / POST Compararea bronhodilatatorului cu o gama larga de parametri selectabili. Senzor de temperatura incorporat pentru conversia BTPS. O gama completa de parametri selectabili |  |  |
| Sa poata functiona atat in mod autonom, cat si conectat la PC prin Bluetooth 2.1 sau USB. |  |  |
| Parametrii de spirometrie: FVC, FEV1, FEV1 / FVC, FEV1 / VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, Lung Age, Extrap. Volum, FET, FEV3, FEV3 / FVC, FEV6, FEV1 / FEV6, FIVC, FIV1, FIV1 / FIVC, PIF, VC, tTOT, MVV masurat, MVV calculat. |  |  |
| Alimentare: ion litiu 3,7 V, baterie reincarcabila de 1100 mA cu minim 45 de ore de masurare Precizie volum: maxim ± 3% sau 50 ml (oricare e mai mare) Precizie debit: maxim ± 5% sau 200 ml (oricare e mai mare) Senzor de temperatura: semiconductor (0-45 ° C) |  |  |
| Senzor de debit: turbina digitala bidirectionala Interval de debit: ± 16 L / s Afisaj: ecran tactil LCD retroiluminat cu rezolutie de minim 128x64 pixeli |  |  |