FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 56

Denumire produs/echipament: Monitor de transport

Cantitate: 1  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Monitor de transport 2. Set accesorii pacient adult(ECG,NIBP,SpO2) |  |  |
| Echipament de monitorizare ECG,HR,RR,SpO2,Puls,TA la pacienti adulti, copii,nou-nascuti Ecran tactil color plat cu diagonala minim 6”, rezolutie minima 1024 x 480, care sa afiseze simultan minim 3 forme de unda si sa afiseze ora curenta Greutate maxima 2 kg Ecranul sa aiba proprietati antimicrobiene avansate de tip gorila glass sau echivalent |  |  |
| Sa poata monitoriza ECG folosind electrozi si cabluri combinatie minima de fire intre 3 si 10 fire Monitorizare ECG cu 12 derivatii folosind cabluri cu 6 fire Analiza aritmie pe toate derivatiile ECG care sa includa detectare si analiza aritmii ventriculare, calcul frecventa cardiaca, alarme inclusiv pentru asistole, bradicardie si fibrilatie ventriculara Monitorizare frecventa cardiaca min. 15-300 bpm adult SpO2 min. 0-100% cu afisare curba de pletismografie si puls interval min. 25-240 bpm NIBP manual,automat,secvential sau STAT cu interval de masurare sys 30-260 mmHg, dya min 10-240 mmHg, mean 20-250 mmHg si acuratete +/- 5mmHg |  |  |
| Sa poata fi upgradat astfel incat: - sa poata afisa minim 5 forme de unda - sa poata masura CO2 - sa se poata conecta la reteaua spitalului fara fir - sa poata monitoriza PiCCO |  |  |