FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 67

Denumire produs/echipament: Test efort

Cantitate: 1  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Cicloergometru sau banda de testare la efort cu modul ECG integrat sau separat 2. PC de lucru 3. Software compatibil |  |  |
| Banda de alergat/cicloergometrul să dispună de modul EKG cu 12 derivații integrat Interval de măsurare a ritmului cardiac să fie minim 25 – 300 bpm, rezoluție 1 bpm Banda de alergat să permită monitorizarea intervalului ST: minim ± 3 mm (10 mm/mV) Sensibilitate: minim 2.5/5/10/20 mm/mV Viteza de înregistrare: minim 25/50/100 mm/s Să dispună de minim următoarele filtre: - Filtre interferențe de rețea: niciunul,50 Hz,60 Hz - Filtre interferențe musculare: niciunul, 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - Filtru linie izoelectrică: niciunul, 0.15 Hz, 0.45Hz, 0,75 Hz, 1.5 Hz Banda de alergat să fie prevazută cu minim 3 butoane ce asigură oprirea de urgență Banda de alergat să fie prevazută cu comunicare de tip RS-232 pentru conectarea la PC Nivel înclinație: minim 0% - 25%, cu reglare în trepte de 0.5% Echipamentul să fie prevăzut cu protecție la defibrilare, tip CF Echipamentul să fie încadrat în clasa 1 de protecție la șocurile electrice Echipamentul să aibă compatibilitate electromagnetică |  |  |
| Modul EKG: Masurarea a 12 derivatii standard pentru diagnosticare Interval masurare rata pulsului: min. 25 – 300 bpm +/-2% Rezolutie : 1bpm Monitorizarea nivelului segmentului ST:min. ± 3 mm (10 mm/mv) Rezolutie: 0.1 mm Amplificare: min. 2,5/5/10/20 mm/mV Viteza de inregistrare: min. 25/50/100 mm/s Filtre musculare de min. 25Hz, 35 Hz, 50 Hz Banda de testare la efort sa fie dotata cu minim urmatoarele: - cablu pacient - electrozi de unica folosinta - tub pasta abraziva |  |  |
| PC de lucru: Sa fie prevazut cu scriitor de dvd-uri, imprimanta laser si monitor de tip LCD cu diagonala de minim 21 inch Consumul maxim de energie sa fie sub 900W Interfete de comunicare: minim LAN si minim 6 conexiuni USB Clasa de protectie electrica minim I |  |  |
| Software analiza: Software-ul să permită înregistrarea a 12 derivații standard Software-ul să permită măsurători automate ale ritmului cardiac, nivel și panta segment ST Software-ul să permită imprimarea și arhivarea raporturilor de examinări Software-ul să permită înregistrarea și afișarea simultană a semnalului EKG pentru toate cele 12 derivații, pe ecranul PC-ului Software-ul să permită analiza punctelor importante pe semnalul EKG (BL, J, ST) cu posibilitate corecție manuală Echipamentul să dispună de afișaj în timp real pentru ritmul cardiac Prezentarea fazelor examinării să cuprindă minim urmatoarele informații: - sarcina curentă - durata etapelor examinării - durata totală a exercițiului Software-ul să permită controlul valorilor predictive ale ritmului cardiac maxim (PMHR) și observare %PMHR Software-ul să permită înregistrarea și observarea a consumului de oxigen de repaus (echivalent metabolic = MET) Software-ul să permită revizuirea trendurilor pentru toți parametri măsurați în timpul examinării Software-ul să permită analiza automată a aritmiilor Software-ul să dispună de alarme pentru monitorizarea parametrilor și aritmiilor Software-ul să permită imprimarea în timp real a electrocardiogramelor pe imprimanta cu hârtie tip A4 Imprimarea și arhivarea raportului de examinare să conțină minim urmatoarele: - date despre pacient - electrocardiogramă înregistrată pe toată durata examinării - media complexelor P-QRS-T - valoarea sarcinii - valoare ritm cardiac - nivel si panta segment ST - MET (consum de oxigen de repaus) Să fie disponibilă afișarea pe ecran a raportului de examinare înainte de a fi imprimat Sensibilitate: minim 2.5/5/10/20 mm/mV Viteza de inregistrare: minim 25/50/100 mm/s |  |  |