FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 68

Denumire produs/echipament: Set echipamente analiza rapida

Cantitate: 1  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Set echipamente analiza rapida compus din: Analizor creatinina+uree Analizor urini |  |  |
| 1. Analizor creatinina+uree Tip de procesare: automata, sa nu necesite prelucrare anterioara sau centrifugare separate Sa proceseze urmatorii 21 parametri minim obligatorii: calciu, magneziu, glucoza, acid uric, colesterol total, colesterol HDL, trigliceride, uree (sau azot ureic), bilirubina totala, proteine totale, transaminaza glutam piruvica, gamaglutamil transpeptidaza, fosfataza alcalina, creatinina, fosfor anorganic, albumina, lactat dehidrogenaza, amilaza, fructozamina, trigliceride, creatin fosfokinaza Sa permita si determinarea unui singur parametru sau maxim doi parametri, din cei minim 21 obligatorii enumerati la conditia 3, intr-o singura masuratoare atunci cand este solicitat si suficient lucrul unui singur parametru sau daca sunt suficienti doi parametri, rezultand astfel eficienta la cost minim Sa foloseasca chimia uscata ca tip de reactivi Sa aiba volum mic (≤250 microlitri) al esantionului de sange pentru prelucrare Sa nu necesite calibrare cu truse sau kit-uri de calibrare. Obiectul cu care se face calibrarea sa fie inclus in pretul si ambalajul consumabilelor Centrifugarea sa se realizeze automat de catre aparat cu ajutorul centrifugii incorporate Volumul probei in cazul lucrului direct din ser sa fie sub 100μl In configuratia de livrare furnizorul va asigura si minim 20 determinari uree-creatinina |  |  |
| 2. Analizor urini Sa functioneze pe principiul reflexiei fotometrice a minim 4 lungimi de unda Sa prelucreze pana la minim 100 teste/ora Sa fie prevazut cu ecran tactil color de minim 3" cu interfata intuitiva Sa fie prevazut cu port pentru tastatura Sa fie prevazut cu masurare automata prin detectarea stripului Sa permita imprimarea automata a rezultatelor testelor Se va livra cu teste pentru minim 20 analize |  |  |