FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 85

Denumire produs/echipament: Ecograf urologie

Cantitate: 1  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Ecograf conform cerintelor de mai jos 2. Sonda convexa – 1 buc 3. Sonda endocavitara – 1 buc |  |  |
| Ecograf portabil destinat examinarilor de specialitate cu aplicatiile specifice destinatiei, respectiv: - Urologie Echipament portabil, de tip laptop sau tableta, cu conexiune la sondele aferente prin fir sau wireless Display cu diagonala de minim 9" Rezolutie minim 1280x800 Sistemul sa fie prevazut cu tastatura fizica sau virtuala Capacitate de stocare: minim 250GB Minim 60.000 canale de procesare Gama dinamica: minim 150dB Adancime scanare maxima: minim 30cm Sa permita conectarea minim a urmatoarelor tipuri de sonde: - convexe - liniare - sectoriale(phased array) adult - endocavitare |  |  |
| Moduri de operare minime: 2D(B) Doppler Pulsat Angio-Doppler Doppler Power Directional |  |  |
| Sa fie prevazut cu preseturi specifice aplicatiei/aplicatiilor impuse sau posibilitate de stabilire de catre utilizator a unor preseturi |  |  |