Formularul nr. 1

PROPUNERE TEHNICĂ

Ofertant: ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici)

Data: ___.___.______

Anunț de participare: SCN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare)

Obiectul contractului: Furnizare de INSTRUMENT Real-Time PCR

Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse, din Caietul de Sarcini,

- aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.

(Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.)

Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitatile ce trebuie realizate și graficul de indeplinire a contractului sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

- demonstrarea îndeplinirii cerintelor minime si corespondenta cu specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse,

- obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire

- evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Se recomandă ca Propunerea Tehnică  să cuprindă secțiunile mai jos identificate.

# Rezumat

Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie:

- să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;

- să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de AC în Caietul de sarcini;

Ofertantul va include un tabel in care evidenția valorile aferente factorilor de evaluare in vederea obtinerii punctajului.

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.

# Descriere produse

| Descriere cerință minimă | Cerință minimă solicitată | PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI |
| --- | --- | --- |
| Denumire produs | INSTRUMENT Real-Time PCR sau echivalent | (se va menționa modelul / denumirea exactă a produsului ofertat) |
| Cantitate | 1 | (se va completa cantitatea ofertată) |
| Unitate de măsură | complet |  |
| Cerințe privind calitatea | Echipamentul livrat va fi nou si sigilat in ambalajul original. |  |
| Termen de livrare | maxim 60 de zile de la data semnării contractului | (se va menționa termenul de livrare ofertat) |

► Cerințe minime înscrise în caietul de sarcini la Capitolul 5

| Specificații tehnice/cerințe de performanță/funcționale minime | Specificații tehnice/cerințe de performanță/funcționale extinse/dorite | Specificații tehnice/cerințe funcționale propuse | Specificații tehnice/cerințe funcționale extinse propuse | Deviații de la specificațiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Autoritatea contractantă introduce Specificațiile tehnice/cerințele de performanță/funcționale minime] | [Autoritatea contractantă introduce Specificațiile tehnice/cerințele de performanță/funcționale extinse/ dorite] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificațiile tehnice/cerințele funcționale minime solicitate, precizând “DA”/”NU” pentru a indica corespondența] DA ☐ NU ☐ Referința in oferta: [introduceți pagina din oferta unde se regăsesc informațiile pentru a demonstra corespondenta] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificațiile tehnice/cerințele funcționale extinse solicitate, precizând “DA”/”NU”/”PARȚIAL” pentru a indica corespondența] DA ☐ NU ☐ PARȚIAL ☐ Referința in oferta: [introduceți pagina din oferta unde se regăsesc informațiile pentru a demonstra corespondenta] | [Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificațiile tehnice/ cerințele funcționale extinse solicitate, specificați care sunt deviațiile] |
| Instrumentul trebuie să fie un sistem automat de amplificare PCR cu detecție în timp real (Real-Time PCR) cu bloc de 96 de godeuri și volum de reacție 0.2 ml; | - | Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței: (ofertanții vor detalia în acest spațiu modul de îndeplinire a cerinței) | - | - |
| Instrumentul trebuie să fie validat pentru utilizarea în aplicațiile de identificare umană (HID = Human IDentification); | - |  | - | - |
| Blocul termic trebuie să fie compatibil cu tuburi și strip-uri cu volumul de 0,2mL și plăci cu 96 de godeuri; | - |  | - | - |
| Volumul de soluție analizată trebuie să fie cuprins între 10 µL -100 µL; | - |  | - | - |
| Instrumentul trebuie să conțină un bloc de tip Peltier sau echivalent, care să permită un control precis al temperaturii, prin crearea unor zone de temperatură separate, controlate individual (permite o diferență de până la 5 grade între două zone adiacente); | - |  | - | - |
| Instrumentul trebuie să aibă o rampă maximă de creștere / descreștere a temperaturii de 6,5°C /secundă; | - |  | - | - |
| Instrumentul trebuie să conțină o sursă de tip LED; | - |  | - | - |
| Instrumentul trebuie să fie instalat cu toate calibrările necesare efectuate; | - |  | - | - |
| Alimentare cu electricitate între 100 - 240 V; | - |  | - | - |
| Greutate: maximum 30kg; | - |  | - | - |
| Instrumentul trebuie să fie accesibil prin partea din față și să aibă dimensiuni maxime de 30x55x45cm (lățime, adâncime, înălțime), pentru eficientizarea spațiului de lucru; | - |  | - | - |
| Instrumentul trebuie să prezinte un ecran de tip touch – screen, care să permită operarea instrumentului fără ajutorul unui computer; | - |  | - | - |
| Instrumentul trebuie să prezinte un port USB care să permită transferul de date; | - |  | - | - |
| Instrumentul trebuie să aibă o memorie internă de cel puțin 10 GB; | - |  | - | - |
| Instrumentul trebuie să aibă un sistem ce combină 6 seturi de filtre de excitație-emisie decuplate, pentru colectarea a minimum 21 de combinații de lungimi de undă în timpul unui singur experiment de tip multiplex; | - |  | - | - |
| Instrumentul trebuie să aibă un nivel de discriminare demonstrat între 5.000 - 10.000 de copii țintă, cu o acuratețe de 99,7%; | - |  | - | - |
| Instrumentul trebuie să fie livrat și cu aplicațiile software specifice funcționării și analizei datelor. Software-ul instalat pe un computer (PC sau laptop, ce va pus la dispoziție de către beneficiar), trebuie să: - permită analiza datelor offline, fără să fie necesară accesarea serviciilor on-line (cloud). Software-ul instalat în instrument (software integrat pentru controlul instrumentului, accesat direct prin intermediul ecranului de tip touch-screen) trebuie să: - permită conversia protocoalelor de la modelele mai vechi; - permită controlul instrumentului printr- un computer conectat în rețea cu acestal; - conțină un modul de optimizare, care să permită alegerea celui mai bun număr de cicluri de amplificare; - redea date de fluorescență brute și multi - component. | - |  | - | - |
| Instrumentul trebuie să includă și să fie livrat cu consumabilele necesare instalării și punerii în funcțiune | - |  | - | - |
| Durata de exploatare asigurată echipamentului va fi de minimum 3 ani peste durata garanţiei asigurata de furnizor. | - |  | - | - |
| Durata de garanție acordată echipamentului va fi de minimum 24 de luni de la data instalării și punerii în funcțiune. | - |  | - | - |

### Evidențierea aspectelor din ofertă care relevă abordarea referitoare la factorii de evaluare stabiliți în anunțul de participare simplificat

| Factori de evaluare | PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI |
| --- | --- |
| Oferta stabilită ca fiind câştigătoare este cea care întruneşte punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi privind componenta financiară și componenta tehnică: Punctajul cel mai mare se calculează pe baza formulei: P = P1 + P2 + P3 + P4 P = punctaj total | - |
| Componenta financiară: P1 = Prețul ofertei Pentru preţul cel mai mic se va acorda punctajul maxim respectiv 40 de puncte. Pentru ofertele care nu au obţinut punctaj maxim, calculul se va face după formula: P1 = (preţ ofertă cu valoarea cea mai mică / preţ ofertă operator economic) * 40 Prețurile care se compară, în vederea acordării punctajului, sunt prețurile fără TVA declarate în Formularul de ofertă/SEAP. | - |
| Componenta tehnică: P2 = Garanția extinsă P2 = 30 puncte - Oferta se va puncta cu 30 puncte dacă echipamentul ofertat dispune de 36 luni garanție (de la data instalării și punerii în funcțiune). Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare “ Garanția tehnică extinsă”, cu o valoare de 30 de puncte din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de 30% din totalul criteriului de atribuire, se va acorda, după cum urmează: I. Pentru o garanție tehnică ofertată sub minimul de 24 luni (de la data instalării și punerii în funcțiune), oferta va fi respinsă ca neconformă. II. Pentru Garanție tehnică ofertată de 24 luni (de la data instalării și punerii în funcțiune), oferta va fi declarată conformă şi punctată cu 0 puncte. III. Pentru Garanția tehnică extinsă ofertată de 36 luni (de la data instalării și punerii în funcțiune), oferta va fi declarată conformă şi punctată cu 30 puncte. Pentru o garanție tehnică extinsă mai mare de 36 de luni, oferta nu se punctează suplimentar.Nu se acordă punctaj intermediar. Garanția extinsă care se compară, în vederea acordării punctajului, este cea declarată în propunerea tehnică depusă de ofertant. Perioada de garanție va fi exprimată în luni calendaristice, fără zecimale, iar ofertantul va menționa că decurge de la data instalării și punerii în funcțiune. | Referință: Informații prezentate în propunerea tehnică pentru evidențierea modului de îndeplinire a factorului: (se va evidenția modul de îndeplinire a factorilor de evaluare, în vederea acordării punctajului) |
| P3 = Instructajul pentru optimizarea eficienței energetice P3 = 10 puncte - Oferta se va puncta cu 10 puncte dacă ofertantul va asigura Instructajul pentru optimizarea eficienței energetice. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare “Instructajul pentru optimizarea eficienței energetice”, cu o valoare de 10 de puncte din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de 10% din totalul criteriului de atribuire, se va acorda, după cum urmează: I. Se va puncta cu 10 de puncte dacă ofertantul va asigura un instructaj incluzând elemente de ajustare si reglaj fin al parametrilor de consum de energie electrică a echipamentului (de exemplu, modul „stand-by”), în vederea optimizării consumului de energie electrică. Aplicarea factorului de evaluare se va realiza numai pentru ofertele care conțin, în cadrul propunerii tehnice, o descriere concretă a instructajului în domeniul optimizării energetice. Instructajul pentru optimizarea eficienței energetice care se analizează, în vederea acordării punctajului, este cel declarat în propunerea tehnică depusă de ofertant. | Referință: Informații prezentate în propunerea tehnică pentru evidențierea modului de îndeplinire a factorului: (se va evidenția modul de îndeplinire a factorilor de evaluare, în vederea acordării punctajului) |
| P4 = Durata de exploatare peste perioada de garanție P4 = 20 puncte - Oferta se va puncta cu 20 puncte dacă Durata de exploatare peste perioada de garanție ofertată este de 5 ani. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare „Durata de exploatare peste perioada de garanție”, cu o valoare de 20 de puncte din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de 20% din totalul criteriului de atribuire, se va acorda, după cum urmează: I. Pentru Durata de exploatare peste perioada de garanție ofertată sub minimul de 3 ani, oferta va fi respinsă ca neconformă. II. Pentru Durata de exploatare peste perioada de garanție ofertată de 3 ani, oferta va fi declarată conformă şi punctată cu 0 puncte. III. Pentru Durata de exploatare peste perioada de garanție ofertată de 5 ani, oferta va fi declarată conformă şi punctată cu 20 puncte. Pentru o Durată de exploatare peste perioada de garanție mai mare de 5 de ani oferta nu se punctează suplimentar. Nu se acordă punctaj intermediar. Durata de exploatare peste perioada de garanție care se analizează, în vederea acordării punctajului, este cea declarată în propunerea tehnică depusă de ofertant. Durata de exploatare peste perioada de garanție va fi exprimată în ani, fără zecimale. | Referință: Informații prezentate în propunerea tehnică pentru evidențierea modului de îndeplinire a factorului: (se va evidenția modul de îndeplinire a factorilor de evaluare, în vederea acordării punctajului) |

### Locul de livrare al produselor, condiții de livrare, ambalare, etichetare, transport

► Cerințe înscrise în caietul de sarcini la Capitolul 7

| Specificații tehnice / cerințe de performanță /funcționale minime | Am luat cunoștintă, îmi asum și voi respecta cerințele menționate de autoritatea contractantă |
| --- | --- |
| Furnizorul are obligaţia de a livra produsul la locația achizitorului, în condiţia de livrare franco-depozit-achizitor, la Locul de livrare din Str. Dinu Vintilă, nr. 10, sector 2 București, în maxim 60 de zile de la data semnării contractului. Livrarea este considerată efectuată după instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului. La livrare bunurile vor fi însoţite de următoarele documente: - Factura fiscală; - Certificat de calitate şi conformitate; - Certificat de garanţie; Furnizorul are obligaţia de a ambala bunurile pentru ca acesta să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. Furnizorul trebuie să asigure și să suporte costurile aferente transportului produsului achiziționat până la locația beneficiarului, instalarea, punerea în funcțiune și testarea instrumentului. | DA ☐ NU ☐ |

### Garanția produselor

► Cerințe înscrise în caietul de sarcini la Capitolul 6. B.

| Specificații tehnice / cerințe de performanță /funcționale minime | Propunerea tehnică a ofertantului |
| --- | --- |
| Termen de garanție: Minim 24 de luni de la data instalării și punerii în funcțiune. | (se va indica perioada exactă de garanție ofertată; fără a folosi formulari de tipul „minim x luni”) |
| Specificații tehnice / cerințe de performanță /funcționale minime | Am luat cunoștintă, îmi asum și voi respecta cerințele menționate de autoritatea contractantă |
| - Garanția va acoperi toate costurile rezultate din remedierea defecțiunilor apărute în perioada de garanție. Furnizorul va suporta toate cheltuielile ocazionate de defecţiunile apărute în perioada de garanţie inclusiv cele care rezultă din orice acţiune sau lipsă de acţiune a Furnizorului în perioada de garanţie şi/sau din folosirea unor echipamente sau materiale defectuoase. - Testarea și repunerea în funcțiune este răspunderea furnizorului pe toată durata garanției; - Pentru defecte majore ale echipamentelor care necesită o durată de depanare mai mare de 30 zile lucrătoare, Furnizorul va asigura înlocuirea echipamentului cu unul identic sau echivalent, cu obligaţia de a respecta cerinţele minime ofertate, pe baza cărora s-a realizat atribuirea contractului; - Echipamentul înlocuit va prelua garanţia rămasă, conform contractului; - Perioada de garanție se va majora cu timpul de nefuncționalitate a echipamentului, în intervalul de reparare al acestuia; | DA ☐ NU ☐ |

### Instalare, punere în funcțiune, testare, instruirea

► Cerințe înscrise în caietul de sarcini la Capitolele 6. C. și 6. D.

| Specificații tehnice / cerințe de performanță /funcționale minime | Am luat cunoștintă, îmi asum și voi respecta cerințele menționate de autoritatea contractantă |
| --- | --- |
| # Instalarea, punerea în funcțiune, testarea, autorizarea - Furnizorul va instala produsul în spațiile indicate de Achizitor, din locația unde acesta va fi livrat, numai cu personal autorizat și certificat din partea producătorului / distribuitorului. - Furnizorul trebuie să instaleze Instrumentul corespunzător, asigurându-se în același timp că spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate; - Furnizorul va realiza toate configurările/setările necesare pentru a pune produsul în funcțiune. Punerea în fucțiune include toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile neceare pentru o funcționare optimă; - Furnizorul va efectua toate testele funcționale ale produsului pentru a asigura funcționarea acestuia în parametri agreați; | DA ☐ NU ☐ |

| Specificații tehnice / cerințe de performanță /funcționale minime | Propunerea tehnică a ofertantului |
| --- | --- |
| # Instruirea personalului pentru utilizare - Furnizorul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este acela de a transfera personalului cunoștințele necesare pentru a utiliza instrumentul conform instrucțiunilor date de producător; - Furnizorul trebuie sa asigure instruirea personalului utilizator, realizată de specialiști cu expertiză dovedită în utilizarea și întreținerea instrumentului ofertat. Activitățile de instruire vor fi realizate de personal calificat, instruit și autorizat de producător; - Instruirea va include și module dedicate aplicării principiilor de utilizare sustenabilă a instrumentului, cu accent pe reducerea consumului de energie, minimizarea deșeurilor generate, utilizarea raționabilă a consumabilelor și respectarea normelor de protecție a mediului. - Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului utilizator cel puțin următoarele: - Înțelegerea diferitelor componente ale produselor, - Înțelegerea tuturor funcționalităților produselor, - Operarea produselor. - Informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator. - Depistarea problemelor și diagnosticarea de bază. - Furnizorul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul este pe deplin instruit, pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produselor. - Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română. - Furnizorul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care includ cel puțin manualul de utilizare și operare, fișe tehnice etc. - Instruirea de specialitate, va fi asigurată pentru 3 (trei) persoane, timp de 1 zi; - Realizarea sesiunii de instruire se va consemna prin proces verbal semnat de părţi; | (se va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor din caietul de sarcini, la nivel declarativ, acoperind toate cerințele din tabel, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora) |

| Activități realizate | Modalitatea de îndeplinire | Resurse utilizate (resurse umane, echipamente etc.) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea (acolo unde este aplicabil) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (descrieți activitatea realizata) | (descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității) | (precizați resursele utilizate pentru realizarea activității) | (introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității) | (introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate de un anumit membru al asocierii) |
| ... |  |  |  |  |

Instruirea personalului pentru utilizare

(se va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor din caietul de sarcini, la nivel declarativ, acoperind toate cerințele din tabelul de mai sus, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora)

### Recepția produselor

► Cerințe înscrise în caietul de sarcini la Capitolul 8

| Specificații tehnice / cerințe de performanță /funcționale minime | Am luat cunoștintă, îmi asum și voi respecta cerințele menționate de autoritatea contractantă |
| --- | --- |
| Recepția instrumentului se va efectua pe baza de proces verbal semnat de reprezentanții Autorității contractante, în termen de maxim 30 zile de la livrare. Livrarea este considerată efectuată după instalarea, punerea în funcțiune și instruirea presonalului. Achizitorul are dreptul de a inspecta şi/sau testa bunurile pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnică. Dacă, în urma inspecţiilor şi testelor, bunurile corespund specificaţiilor din propunerea tehnică, se va încheia procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă. Dacă vreunul din bunurile inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor din propunerea tehnică, pe baza procesului-verbal de reclamaţie, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia ca în termenul de livrare şi fără a modifica preţul contractului: a) de a înlocui bunurile refuzate sau b) de a face toate modificările necesare pentru ca bunurile să corespundă specificaţiilor lor tehnice. | DA ☐ NU ☐ |

### Modalități și condiții de plată

► Cerințe înscrise în caietul de sarcini la Capitolul 9

| Specificații tehnice / cerințe de performanță /funcționale minime | Am luat cunoștintă, îmi asum și voi respecta cerințele menționate de autoritatea contractantă |
| --- | --- |
| Facturile vor fi emise și completate în conformitate cu legislația româna în vigoare, conținând numărul contractului, datele de emitere şi de scadenţă, precum și codul CPV principal al achiziției. Termenul contractual de plată este de 30 de zile calendaristice de la data recepției produselor. Plata se va face în baza următoarelor documente: - factură (transmisă electronic, conform O.U.G nr. 120/2021); - certificat de calitate şi conformitate; - certificat de garanţie. - procesul-verbal de recepție cantitativă şi calitativă; - proces verbal de realizare a instruirii Achizitorul nu acordă avans furnizorului. | DA ☐ NU ☐ |

# Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă- achizitor și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

► Cerințe înscrise în caietul de sarcini la Capitolul 10

| Specificații tehnice / cerințe de performanță /funcționale minime | Am luat cunoștintă, îmi asum și voi respecta cerințele menționate de autoritatea contractantă |
| --- | --- |
| Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24. Autoritatea contractanta- achizitor solicita ofertantilor sa precizeze in cadrul ofertelor faptul ca la elaborarea acestora au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, in conformitate cu dispozitiile art. 51 din Legea nr. 98/2016. Detalii privind reglementarile obligatorii in domeniile mentionate mai sus, se pot obtine prin accesarea adreselor: www.anpm.ro si www.mmuncii.ro. Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă: - Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; - H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare. | DA ☐ NU ☐ |

# Managementul/Gestionarea acordului-cadru și activități de raportare în cadrul acordului-cadru

► Cerințe înscrise în caietul de sarcini la Capitolul 11

| Specificații tehnice / cerințe de performanță /funcționale minime | Am luat cunoștintă, îmi asum și voi respecta cerințele menționate de autoritatea contractantă |
| --- | --- |
| Părţile contractante vor desemna câte un administrator de contract. Acestia vor urmări derularea contractului conform documentelor justificative agreate. Comunicarea dintre părţi în vederea urmăririi stadiului derulării contractului precum şi pentru anunţarea unor evenimente neanticipate se va face prin intermediul telefonului, mail-ului sau / şi în scris în funcţie de natura informaţiilor care trebuie cunoscute. | DA ☐ NU ☐ |

# Alte Cerinţe

► Cerințe înscrise în caietul de sarcini la Capitolul 6. E.

| Specificații tehnice / cerințe de performanță /funcționale minime | Propunerea tehnică a ofertantului |
| --- | --- |
| - Instrumentul Real-Time PCR și procesele de fabricație trebuie să asigure minimizarea riscului de contaminare AND, adecvat utilizării în aplicații forensic, acest lucru urmând a fi demonstrate prin documentația tehnică, cerificări (precum ISO 18385 sau echivalent) sau alte dovezi relevante. Autoritatea contractantă va accepta orice mijloc de probă care demonstrează conformitatea cu cerința, în condițiile respectării principiului echivalenței; - Ofertantul va prezenta documente justificative (certificate de instruire, atestate, diplome etc.) care să ateste faptul că personalul nominalizat pentru activitățile de instruire, instalare și punere în funcțiune este calificat și a fost instruit în conformitate cu cerințele tehnice ale producătorului instrumentului ofertat; - Orice referire din cuprinsul documentației de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică un anumit aviz, certificat, diplomă, declarație, origine, sursă, producție, procedeu special, marcă de fabrică sau de comerț, brevet de invenție, licență de fabricație, standarde naționale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau alt document solicitat se vor citi şi interpreta ca fiind însoțite de mențiunea "sau echivalent" – fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în caietul de sarcini. | Referință: Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței: |

# Anexe la Propunerea Tehnică

| Specificații tehnice/cerințe de performanță/funcționale minime | Propunerea tehnică a ofertantului |
| --- | --- |
| Propunerea tehnică va fi întocmită în conformitate cu Formularul de propunere tehnică, din secţiunea – Formulare utilizate în cadrul procedurii şi va fi însoţită în mod obligatoriu de: - Prospecte, fișe tehnice, manuale de utilizare, broșuri sau alte documente tehnice emise de producătorii produsului ofertat, din care să rezulte specificațiile tehnice acestuia; | (se va completa cu denumirea documentelor tehnice emise de producător, atașate ofertei) |
| - Diplome / certificate sau alte documente similare care să ateste că personalul ofertantului este autorizat și certificat din partea producătorului / distribuitorului echipamentului pentru care se depune ofertă să efectueze operațiuni de instalare și punere în funcțiune a echipamentului respectiv; | (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile) |
| Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă | Modalitatea de îndeplinire |
| Ofertantul trebuie să țină cont, la elaborarea ofertei, de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și care se referă la condițiile privind sănătatea și securitatea muncii se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. Modalitate de îndeplinire: Ofertantul va include în ofertă Formularul nr. 9 -Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă | DA ☐ NU ☐ |
| Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale obligatorii Modalitate de îndeplinire: Ofertantul va include în ofertă Formularul nr. 7 - Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale obligatorii | DA ☐ NU ☐ |
| Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Modalitate de îndeplinire: Ofertantul va include în ofertă Formularul nr. 8 - Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal | DA ☐ NU ☐ |
| Declarație că produsele ofertate nu sunt EOL (End Of Life) sau EOS (End of Sales/Support) Modalitate de îndeplinire:În vederea demonstrării calității și a faptului că produsele nu sunt scoase din fabricație, ofertantul va prezenta o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că produsele ofertate nu sunt EOL (End Of Life) sau EOS (End of Sales/Support) și că acestea beneficiază de suport activ. | DA ☐ NU ☐ |