FISA TEHNICA nr. 19

Denumire: SISTEM AUTOMATIZAT DE PREPARARE A MEDICATIEI CITOSTATICE PERSONALIZATE

Model/AN DE FABRICAȚIE:

Producator/Tara:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | DA | NU | Denumirea documentului si pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONFIGURATIE |  |  |  |
|  | Aparat automat pentru prepararea medicatiei citostatice |  |  |  |
|  | Echipament cu flux de aer laminar pentru citostatice |  |  |  |
| 2 | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | Aparat automat pentru prepararea medicatiei citostatice |  |  |  |
|  | Sistem automatizat pentru prepararea medicatiei citostatice personalizate |  |  |  |
|  | Sa fie compact, rapid si usor de instalat |  |  |  |
|  | Sa fie usor accesibil pentru curatare si dezinfectie |  |  |  |
|  | Sa fie controlat complet prin computer in timpul functionarii |  |  |  |
|  | Sa poata fi montat pe un LAF sau isolator preexistent standard |  |  |  |
|  | Sa poata fi montat in spatii de diferite dimensiuni (mici, medii, mari) |  |  |  |
|  | Capacitate recipiente finale produs individualizat specific (pungi IV, pompe, seringi,flacoane): minim 10 |  |  |  |
|  | Sa prepare simultan pina la 10 flacoane cu pana la 4 medicamente diferite |  |  |  |
|  | Inregistrare gravimetrica a tuturor etapelor de productie, fara cantarirea manuala inainte si dupa preparare |  |  |  |
|  | Inregistrare, raportare si documentare controlate gravimetric |  |  |  |
|  | Inregistrare si trasabilitate completa a numerelor de lot ale flacoanelor cu medicamente, a pungilor IV si consumabilelor |  |  |  |
|  | Functionare computerizata de sine statoare sau cu date din software extern (sa poata fi interfatat cu sistemele informatice din farmacie) |  |  |  |
|  | Identificare controlata cu camera a produselor |  |  |  |
|  | Posibilitate manipulare doze in pungi sau flacoanele existente cu perfuzii atasate |  |  |  |
|  | Sa poata extrage fluidul din pungile IV sau din flacoanele existente in spital pentru a realiza anumite volume |  |  |  |
|  | Sa poata produce intre 20-40 recipiente finale pe ora, cu un singur operator |  |  |  |
|  | Retetele sa poate fi introduse si monitorizate computerizat de la distanta |  |  |  |
|  | Reducere optima a lichidului rezidual in fiole |  |  |  |
|  | Adecvat pentru preparate specifice pacientului/ad-hoc si pentru dozare |  |  |  |
|  | Manipulare flacoane cu pulbere de medicament reconstituita |  |  |  |
|  | Deviatia la dozare < 3 % (≥ 10 ml) / < 5 % (< 10 ml) |  |  |  |
|  | Sa se potriveasca in orice camera curata normala si prin usi inguste, fara sa fie necesare modificari majore ale camerei curate |  |  |  |
|  | Consum redus de energie: maxim 100 W |  |  |  |
|  | Sa utilizeze prize electrice standard |  |  |  |
|  | Emisie termica redusa (sa nu necesite statii de climatizarea aerului in camera curate – racire sau incalzire) |  |  |  |
|  | Usor de curatat, intretinut si operat (risc foarte redus de contaminare) |  |  |  |
|  | Rezistent la agenti de curatare si dezinfectie obisnuiti |  |  |  |
|  | Sa se poata dezinfecta cu acid peracetic sau peroxid de hidrogen vaporizat |  |  |  |
|  | Durata curatarii maxim 20 minute |  |  |  |
|  | Sa asigure protectia personalului la substante periculoase |  |  |  |
|  | Sa poata fi operat facil: software cu instructiuni clare |  |  |  |
|  | Sa poata fi operat facil prin ecran tactil (inclusiv cu manusi) |  |  |  |
|  | Gestionarea comenzilor si crearea loturilor (sugestii flacoane) |  |  |  |
|  | Gestionare facila a produselor si a materialelor |  |  |  |
|  | Interfata intre softul propriu si softul de retele (XML, HL7,) |  |  |  |
|  | Importare comenzi si export de date |  |  |  |
|  | Posibilitate rapoarte detaliate si rezumate ale ciclurilor de productie |  |  |  |
|  | Instalare rapida: in maxim 4 zile |  |  |  |
|  | Durata scurta instruire operator: maxim 4 zile |  |  |  |
|  | Compus din: preparator si server dedicat |  |  |  |
| 3 | PREPARATOR |  |  |  |
|  | Cadru sustinut de 4 picioare |  |  |  |
|  | Dimensiuni maxime Lxlxh (inclusiv punga): 1100 × 400 × 630 mm |  |  |  |
|  | Greutate (neincarcat); maxim 15 kg |  |  |  |
|  | Sarcina la podea: maxim 3.75 kg/picior de sustinere |  |  |  |
| 4 | Materiale |  |  |  |
|  | Tuburi si placi AISI 304 |  |  |  |
|  | Manipulator seringi AISI 316/PETP |  |  |  |
|  | Clame AISI 304 |  |  |  |
|  | Adaptoare AISI 304/PETP |  |  |  |
|  | Curele PU |  |  |  |
|  | Ghidaj cabluri silicon |  |  |  |
|  | Capace PETP |  |  |  |
|  | Garnituri Viton |  |  |  |
| 5 | Conexiuni, consum electric, nivel zgomot |  |  |  |
|  | Tensiune 230V, frecventa 50Hz |  |  |  |
|  | Consum electric: maxim 100 W |  |  |  |
|  | Conexiune electrica: priza 1 CEE 7/7 |  |  |  |
|  | Timp de operare ramas in cazul unei caderi de curent: minim 30 min |  |  |  |
|  | Nivel zgomot: maxim 65dB (A) |  |  |  |
| 6 | Cerinte zona de preparare |  |  |  |
|  | Conexiuni electrice: minim 2 circuite electrice diferite (≥ 16 A): unul pentru preparator, unul pentru camera IP (optional) |  |  |  |
|  | Prize: minim 2 langa preparator |  |  |  |
|  | Conexiuni Ethernet: minim 2 × RJ45: 1 pentru preparator, 1 pentru camera IP (optional) |  |  |  |
| 7 | Caracteristici PC |  |  |  |
|  | Rezolutie minima: FHD 1920X1080 |  |  |  |
|  | Echivalent I7/8GB RAM/ Windows 11 Pro |  |  |  |
|  | Diagonala maxim 23.8” |  |  |  |
|  | Sa fie de tip AIO(ALL IN ONE) |  |  |  |
|  | Greutate: maxim 11 kg |  |  |  |
|  | Camera foto |  |  |  |
|  | Digitala USB 5 megapixeli |  |  |  |
|  | Unitate de cantarire |  |  |  |
|  | Capacitate maxima de cantarire: 2 kg |  |  |  |
|  | Greutate masurabila minima: 0,2 g |  |  |  |
|  | Eroare: +/-0,05 g |  |  |  |
|  | Material: AISI 304 |  |  |  |
|  | Imprimanta |  |  |  |
|  | Conexiune date USB |  |  |  |
|  | Etichete DK-22251, Lungime continua 62 mm x 15,24 m |  |  |  |
|  | Conexiune electrica: 1 europlug |  |  |  |
|  | Camera IP |  |  |  |
|  | Conexiune Ethernet: 1 x RJ45 |  |  |  |
|  | Conexiune electrica: 1 europlug |  |  |  |
| 8 | IT, software |  |  |  |
|  | Viteza retea: minim 100 Mbit/s |  |  |  |
|  | Server dedicat: Windows Server 2019 sau mai mare Statii de lucru: Windows 10 sau mai mare |  |  |  |
|  | Volum planificat de solutie purtatoare plus medicament pentru recipient produs final |  |  |  |
|  | Posibila reglarea vitezei de extractie si injectare pentru medicamente / solutii purtatoare cu diferite viscozitati |  |  |  |
|  | Pachete software retete cu asistenta: XML (Axis, Chimio, Cito-*, CMS, SAP, SteriBase), HL7 (BD Cato) |  |  |  |
|  | Urmarire si trasabilitate recipiente sursa si produs final, gestionare flacoane, numere lot |  |  |  |
|  | Plan de incarcare si lista de selectare generate automat pe baza combinarii comenzilor in lot |  |  |  |
|  | Dozarea calculata cu inregistrare gravimetrica |  |  |  |
|  | Definire utilizatori cu date si autorizari personale, cu unul sau mai multe roluri pentru fiecare utilizator |  |  |  |
|  | Limba romana |  |  |  |
|  | Generare de rapoarte privind acuratetea si timpul de productie |  |  |  |
|  | Inregistrarea tuturor etapelor de productie |  |  |  |
|  | Posibilitate intretinere la distanta: TeamViewer |  |  |  |
|  | Limbi asistenta: engleza, franceza, romana |  |  |  |
|  | Intertinere la distanta sa fie asigurata in zilele lucratoare, in intervalul orar 9-17 |  |  |  |
|  | Timp de raspuns: 15 minute |  |  |  |
| 9 | Curatare |  |  |  |
|  | Timp de curatare: maxim 20 min |  |  |  |
| 10 | Performante |  |  |  |
|  | Randament / ora: pungi IV / seringi: 20 – 40, in functie de volumul de umplere |  |  |  |
|  | Randament / ora: pompe: 10 – 15, in functie de volumul de umplere |  |  |  |
|  | Numar maxim recipiente produs final pe ciclu de productie: 10 |  |  |  |
|  | Numar maxim flacoane pe ciclu de productie: 10 |  |  |  |
|  | Numar maxim diferite medicamente diferite pe ciclu de productie: 4 |  |  |  |
|  | Volum minim de dozare gravimetrica: 3 ml |  |  |  |
|  | Volum minim de dozare volumetrica in functie de unitatea de cantarire: sub 3 ml |  |  |  |
|  | Volumul maxim de dozare sa fie in functie de recipientul cu produs final |  |  |  |
|  | Eroarea la dozare: maxim 5 % |  |  |  |
|  | 3 moduri de productie: pentru 10 sau 15 recipiente sursa/produs final - specific pacientului / ad hoc (pentru versiune compacta - lot - dozare |  |  |  |
| 11 | Consumabile |  |  |  |
|  | Sa functioneze cu toate tipurile de seringi si flacoane din dotarea spitalului |  |  |  |
| 12 | ECHIPAMENT CU FLUX DE AER LAMINAR PENTRU CITOSTATICE |  |  |  |
|  | Hota microbiologica clasa II, special conceputa pentru manipularea citostaticelor |  |  |  |
|  | Flux laminar vertical |  |  |  |
|  | 3 filtre HEPA H14 cu eficienta 99.999% pentru particule cu Ø > 0.3 um |  |  |  |
|  | Filtru de exhaustare din carbon, conform DIN 12980 |  |  |  |
|  | Sistem de control cu microprocesor si afisaj cu cristale lichide si iluminare LED / touchscreen |  |  |  |
|  | Display de control de minim 7 inch (18 cm) |  |  |  |
|  | Meniu display in 7 limbi |  |  |  |
|  | Viteza constanta a fluxului de aer |  |  |  |
|  | Flux de aer ajustabil |  |  |  |
|  | Semnale acustice si vizuale |  |  |  |
|  | Masa de lucru confectionata din inox si impartita in 3 parti (autoclavabile) si prevazuta cu sertar pentru eventuale scurgeri |  |  |  |
|  | Panou frontal din sticla dubla termorezistenta fara rama, inclinata la 8° |  |  |  |
|  | Panou ridicat electric cu posibilitate de inchidere completa a spatiului de lucru |  |  |  |
|  | Inaltime maxima de ridicare a panoului frontal in timpul lucrului: 250 mm |  |  |  |
|  | Inaltime maxima de ridicare a paoului frontal: 500 mm |  |  |  |
|  | Interior confectionat din inox |  |  |  |
|  | Lampa UV permanenta in partea de sus a hotei |  |  |  |
|  | Timer pentru monitorizarea orelor de functionare a lampii UV |  |  |  |
|  | Lumina alba fluorescenta 1200 lux |  |  |  |
|  | Putere lampa bactericida minim 30W |  |  |  |
|  | Optiune de valva de aer, gaz sau scurgere |  |  |  |
|  | Ventilator silentios cu nivel de zgomot maxim 56 dB |  |  |  |
|  | Roti cu blocare |  |  |  |
|  | Prize electrice in interior: minim 2, rezistente la apa |  |  |  |
|  | Alimentare electrica: 230V/50 Hz |  |  |  |
|  | Consum de energie in timpul lucrului: maxim 165 W cu lumina si maxim 55 W fara lumina |  |  |  |
|  | Conforma cu normele europene EN12469, EN61010-1:2010, EN61326-1:2013 |  |  |  |
|  | Dimensiuni |  |  |  |
|  | Dimensiuni exterioare: Latime x Adancime x Inaltime (mm): ± 1640-1650 x 2060-2070 x 780-790 mm |  |  |  |
| 13 | ALTE CERINTE |  |  |  |
|  | Echipamentul să fie nou, an de fabricație min 2025. |  |  |  |
|  | Furnizorul să asigure piese de schimb pentru cel puțin o perioadă de 8 ani. Furnizorul va depune declarație pe propria răspundere. |  |  |  |
|  | Furnizorul să dețină Aviz de functionare pentru activitatea de import si/sau distributie , instalare și mentenanță/reparație dispozitive medicale emis de ANMDM pentru echipamentul ofertat. - Se depune aviz în termen de valabilitate. |  |  |  |
|  | Furnizorul va face dovadă că dispune de personal calificat pentru activitatea de service și întreținere. - Se depun documente de calificare a personalului angajat responsabil de activitatea de service și întreținere. |  |  |  |

ÎNTOCMIT,