FISA TEHNICA nr. 2

Denumire: SISTEM SPIROMETRU

Model/AN DE FABRICAȚIE:

Producator/Tara:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | DA | NU | Denumirea documentului si pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONFIGURATIE |  |  |  |
|  | Sistem spirometru – 1 set |  |  |  |
| 2 | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | Sistemul a astmului, dar si a altor boli ce afecteaza sistemul respirator. |  |  |  |
|  | Sistemul spirometru sa prezinte urmatoarele caracteristici: - instrument de diagnosticare a astmului, a bolii pulmonare obstructive cronice, dar si a altor afectiuni respiratorii; - sistem sa fie dotat cu o tableta cu software specializat de inregistrare; - masuratori precise; - selectare automata a celei mai bune respiratii cu o revizuire clara si intuitiva a masuratorilor; - optiune de comparare a diferitelor masuratori; - masuratorile si datele pacientului sa fie stocate automat pentru revizuiri, analize; - autocalibrare automata. |  |  |  |
|  | Spirometrie rapida: Mod de masurare: FEV6 Parametri: PEF, FEV1, FEV6, FEV1/FEV6 |  |  |  |
|  | Spirometrie primara: Moduri de masurare: FVC, SVC,Pre & Post-Drug phase Parametri: PIF, FIVC, SVC, IVC, IC, EC, IRV, ERV, TV, MVV, FR |  |  |  |
|  | Spirometrie avansata: Moduri de masurare: FVC, FIVC, FVC+FIVC, SVC, MVV,TV, Pre & Post-Drug phase, modul de stimulare (animatie) Parametri: EU-PEF, PEF, VEMS 0,5, VEMS, VEMS, VEMS, VEMS, FEV25, FEF50, FEF75, FEV25-75, FET, VEXT, VC, FEV1/VEMS6, VEMS1/FVC, VEMS1/VC, PIF, FIVC, SVC, IVC, IC, EC, IRV, ERV, TV, MVV, FR |  |  |  |
|  | Raza de masurare: - Interval de volum: 0-14 L Interval debit: +/- 14L/sec |  |  |  |
|  | Interfata de lucru: DICOM, HL7, XML, GDT, JSON |  |  |  |
|  | Tip baterie: reincarcabila cu litiu-polimer |  |  |  |
|  | Capacitate baterie: 620 mAh - Utilizare continua: min. 4 h Timp incarcare: max. 1 h |  |  |  |
|  | Intrare: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 350 mA Iesire: 5V DC |  |  |  |
|  | Ecran: min. 1280x800 px |  |  |  |
|  | Stocare: min. 8 GB |  |  |  |
|  | RAM: min. 1 GB |  |  |  |
|  | Camera foto: min. 5 MP |  |  |  |
|  | Conectare: WI-FI, Bluetooth |  |  |  |
|  | Securitate: autentificare in 2 pasi, parola utilizator, cod PIN |  |  |  |
|  | Timp functionare: >8 h |  |  |  |
|  | Dimensiuni statie de incarcare: - Lungime: 400 mm ±3% - Latime: 200 mm ±3% - Inaltime: 38 mm ±3% Greutate: 675 g ±3% |  |  |  |
|  | Dimensiuni modul: - Lungime: 40 mm ±3% - Latime: 40 mm±3% - Inaltime: 140 mm ±3% Greutate: 220 g ±3% |  |  |  |
| 3 | ALTE CERINTE |  |  |  |
|  | Echipamentul să fie nou, an de fabricație min 2025. |  |  |  |
|  | Furnizorul să asigure piese de schimb pentru cel puțin o perioadă de 8 ani. Furnizorul va depune declarație pe propria răspundere. |  |  |  |
|  | Furnizorul să dețină Aviz de functionare pentru activitatea de import si/sau distributie , instalare și mentenanță/reparație dispozitive medicale emis de ANMDM pentru echipamentul ofertat. - Se depune aviz în termen de valabilitate. |  |  |  |
|  | Furnizorul va face dovadă că dispune de personal calificat pentru activitatea de service și întreținere. - Se depun documente de calificare a personalului angajat responsabil de activitatea de service și întreținere. |  |  |  |

ÎNTOCMIT,