FISA TEHNICA nr. 20

Denumire: SISTEM PENTRU ADMINISTRAREA MEDICATIEI SI PREPARAREA NUTRITIEI

Model/AN DE FABRICAȚIE:

Producator/Tara:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | DA | NU | Denumirea documentului si pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONFIGURATIE |  |  |  |
|  | Echipament de preparare pentru nutritie parenterala cu 24 de canale |  |  |  |
| 2 | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | Sa fie un sistem precis pentru dozarea si umplerea lichidelor medicale |  |  |  |
|  | Sa poata fi folosit in: - pregatirea formulelor de nutritie parenterala totala - dozare neonatala, pediatrica si adulta - umplerea dispozitivelor de pompa din elastomer si seringi filtrare sterile |  |  |  |
|  | Sa permita dozarea volumetrica precisa printr-un sistem integrat de verificare in permanenta a debitului solutiei, fara a fi necesar o balanta separata |  |  |  |
|  | Sa accepta diverse sisteme software externe unde lucrarile create extern sa poata fi trimise prin retea |  |  |  |
|  | Sa permita caracteristici precum: - gestionarea containerelor - verificarea configuratiei - documentatie de lot si fabricatie - gestionarea dinamica a utilizatorilor conexiune la distanta pentru asistenta externa receptie |  |  |  |
|  | Carcasa integral din otel inoxidabil |  |  |  |
|  | Sa permita operarea usoara prin intermediul unui ecranului tactil de minim 9 inch |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu interfata USB, LAN si pedala integrare optionala a cantarelor de laborator, imprimante si scanere |  |  |  |
|  | Echipament sa prezinte minim 4 module de preparare a cate 6 canale cu senzori integrati de masurare in permanenta a debitului solutiei, display, scanner healthcare |  |  |  |
|  | Unitate de control trebuie sa fie prevazuta cu unitate centrala de procesare integrata, inclusiv interfata BUS, USB, LAN si comutator de picior |  |  |  |
|  | Caracteristici fizice: |  |  |  |
|  | Dimensiuni verticale : max 440x180x420 mm (LxAxH) |  |  |  |
|  | Dimensiuni orizontale : max 440x405x195 mm (LxAxH) |  |  |  |
|  | Greutate echipament: max. 25 kg |  |  |  |
|  | Dimensiuni unitate de control: max 275x250x85 mm (LxAxH) |  |  |  |
|  | Greutate unitate de control: max 3,3 kilograme |  |  |  |
|  | Alimentare electrica: 110-240V, 50-60 Hz |  |  |  |
|  | Consum maxim de energie : max 300 W |  |  |  |
|  | ACURATETE (PRECIZIE) |  |  |  |
|  | Toleranta maxima cu seringa de 2 ml: 0,5 ml* - 5% |  |  |  |
|  | Toleranta maxima cu seringa de 10 ml: 0,5 ml*- 5% |  |  |  |
|  | Toleranta maxima cu seringa de 50 ml: 0,5 ml*- -% |  |  |  |
|  | Toleranta maxima cu seringa de 2 ml: 2 ml* - 1% |  |  |  |
|  | Toleranta maxima cu seringa de 10 ml: 2 ml*- 2% |  |  |  |
|  | Toleranta maxima cu seringa de 50 ml: 2 ml* -% |  |  |  |
|  | Toleranta maxima cu seringa de 2 ml: 10 ml* - 1% |  |  |  |
|  | Toleranta maxima cu seringa de 10 ml: 10 ml*- 1% |  |  |  |
|  | Toleranta maxima cu seringa de 50 ml: 10 ml*- 1% |  |  |  |
|  | Sa fie compatibil cel putin cu urmatoarele tip seringa: 50 ml / 10 ml / 2 ml |  |  |  |
|  | Debit maxim pe canal: |  |  |  |
|  | cu seringa de 50 ml: 200 ml/min |  |  |  |
|  | cu o seringa de 10 ml: 60 ml/min |  |  |  |
|  | cu o seringa de 2 ml: 16 ml/min |  |  |  |
|  | Putere minima pe canal: 0,1 ml |  |  |  |
|  | Putere maxima pe canal: 9999,9 ml |  |  |  |
| 5 | ALTE CERINTE |  |  |  |
| 5.1 | Echipamentul să fie nou, an de fabricație min 2025. |  |  |  |
| 5.2 | Furnizorul să asigure piese de schimb pentru cel puțin o perioadă de 8 ani. Furnizorul va depune declarație pe propria răspundere. |  |  |  |
| 5.3 | Furnizorul să dețină Aviz de functionare pentru activitatea de import si/sau distributie , instalare și mentenanță/reparație dispozitive medicale emis de ANMDM pentru echipamentul ofertat. - Se depune aviz în termen de valabilitate. |  |  |  |
| 5.4 | Furnizorul va face dovadă că dispune de personal calificat pentru activitatea de service și întreținere. - Se depun documente de calificare a personalului angajat responsabil de activitatea de service și întreținere. |  |  |  |

ÎNTOCMIT,