FISA TEHNICA nr. 21

Denumire: POMPA PENTRU SERINGA AUTOMATA, INJECTOMAT

Model/AN DE FABRICAȚIE:

Producator/Tara:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | DA | NU | Denumirea documentului si pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONFIGURATIE |  |  |  |
|  | Pompa pentru seringa automata |  |  |  |
| 2 | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | Seringa electrica cu carcasa principala tip monobloc, compacta cu protectie integrala a pompei de administrare |  |  |  |
|  | Sa poata fi utilizata la nou-nascuti, copii si adulti |  |  |  |
|  | Sa permita administrarea intermitenta sau continua a lichidelor parenterale si a anestezicelor in regim TCI, fie prin mod control plasma (controlul concentratiei plasmatice) fie prin mod control loc de actiune (controlul concentratiei la locul de actiune) |  |  |  |
|  | Modurile TCI sa poata fi folosite la pacienti cu greutate intre 5 si 200 kg |  |  |  |
|  | Sa aiba disponibile cel putin urmatoarele modele farmacocinetice: Marsh, Schnider, Minto, Gepts, Scott, Paedfusor, Kataria |  |  |  |
|  | Sa aiba posibilitate de functionare la 3000 m deasupra nivelului marii |  |  |  |
|  | Sa aiba posibilitate de functionare intre minim 700hPa si maxim 1060 hPa |  |  |  |
|  | Sa aiba posibilitate de a comunica, de la distanta, cu un sistem informatic al spitalului |  |  |  |
|  | Sa aiba cel putin 5 moduri de perfuzare, dozare cu minim 10 unitati de concentratie si minim 30 unitati de dozare |  |  |  |
|  | Sa fie prevazuta cu posibilitate doza de incarcare si calculare automata a ratei de administrare cu interval de unitati intre 0,01 - 9999 unitati pe timp cuprins intr-un interval de 1’-24 h |  |  |  |
|  | Debit general 0,1-1200 ml/h cu posibilitate selectare a pasului de crestere de 0,01 ml/h pentru intervalul 0,1-9,99 ml/h |  |  |  |
|  | Selectare debit cu minim 3 pasi de crestere atat in administrare clasica, cat si in perfuzie in rata |  |  |  |
|  | Sa ofere posibilitate de preselectare debit si preselectare timp cu un minim de 72h |  |  |  |
|  | Bolus, increment max. 50 ml (0-1200 ml/h) |  |  |  |
|  | Bolus programat in doza si volum/timp, automat, manual |  |  |  |
|  | Amorsare a setului, manuala si prin seringa, cu minim doua optiuni de setare, prin afisare mesaje de ghidaj |  |  |  |
|  | Stivuire in siguranta pana la 3 seringi, fara elemente suplimentare |  |  |  |
|  | Clema rotativa de fixare integrata pe stativ, bara, sina, brat, mobilier dedicat |  |  |  |
|  | Sa poata utiliza minim 100 de tipuri de seringi, |  |  |  |
|  | Interval dimensiuni seringi intre 5 ml si 50/60 ml (5, 10, 20, 30/35, 50/60 ml) |  |  |  |
|  | Sa fie prevazuta cu baterie inteligenta si tehnologie de ultima generatie, LIB, 2.2 Ah, max. 100g, cu sectiune distincta in seringa electrica, nefiind necesara testare prealabila a securitatii electrice |  |  |  |
|  | Functionare in mod baterie minim 11h la 5 ml/h |  |  |  |
|  | Sa fie prevazuta cu minim 2 nuclee de procesare a informatiilor |  |  |  |
|  | Sa fie usor de transportat, cu o greutate de max. 2,3 kg, cu ambalaj din minim carton reciclat, de max. 530 g. |  |  |  |
|  | Sa aiba un display LCD, monocrom de minim 60x40 mm |  |  |  |
|  | Acuratete mecanism +/- 1% |  |  |  |
|  | Sa fie echipata cu sistem de leduri cu cate minim doua functionalitati per led in administrare coroborat cu pictograme dedicate pe display |  |  |  |
|  | Standby programabil de la 1 min la 24 ore, optiune pornire perfuzie la finalul pauzei, automat sau manual |  |  |  |
|  | Blocare automata a tastaturii, integral, prin apasarea unei singure taste si minim trei posibilitati de activare |  |  |  |
|  | Meniu in limba romana cu functie rapida de pornire perfuzie |  |  |  |
|  | Mod nocturn cu minim doua posibilitati de activare, inclusiv automat, prin reducerea luminozitatii display-ului si silentiozitate taste |  |  |  |
|  | Maxim trei tipuri de prioritati in alarmare |  |  |  |
|  | Intensitate sunet alarma cu prioritate maxima intre min. 55 dB si max. 65 dB, cu posibilitate de reglare in 5 pasi |  |  |  |
|  | Sa fie silentioasa, cu intensitate sunet pompa in timpul functionarii la 1200 ml/h incadrat la un numar de decibeli de max. 35 |  |  |  |
|  | Sa permita profiluri si terapii personalizabile cu minim 9000 de concentratii, dilutii, rate si medicamente caracterizate prin incarcari de date de la distanta sau cablu dedicat |  |  |  |
|  | Sa aiba functie de intretinere a venei in administrare continua sau oprita, in doza sau debit, pastrata cu setari multiple pana la max. 5 ml/h, in crestere de 0,1 ml |  |  |  |
|  | Tasta dedicata pentru istoric si grafic pentru minim urmatoarele elemente de administrare: volum administrat, doza administrata, presiune si valori, concentratie, ritm de administrare |  |  |  |
|  | Control al presiunii in interval minim 25 – max. 920 mmHg, prin cel putin 3 moduri, cu posibiltati multiple de selectie, cu vizualizare in mod dinamic a valorii exacte a presiunii, in orice moment al administrarii |  |  |  |
|  | Sa permita activare si dezactivare sistem intern anticipativ de verificare a presiunii cu reglaj automat pentru evitarea aparitiei ocluziilor |  |  |  |
|  | Sa aiba posibilitate reprezentare grafica a presiunii |  |  |  |
|  | Cu sistem anti bolus |  |  |  |
|  | Cu memorie interna a cel putin 1200 repere de administrare |  |  |  |
|  | Sa fie echipata cu sistem intern de atentionare data mentenanta prin mesaj dedicat si afisat pe display |  |  |  |
|  | Sa fie prevazuta cu sistem de prealarma (minim 2) si alarma (minim 8) atat acustic, cat si prin mesaje afisate pe display-ul principal |  |  |  |
|  | Sa permita integrare in modul mobil dedicat de alimentare si alarmare |  |  |  |
| 3 | ALTE CERINTE |  |  |  |
|  | Echipamentul să fie nou, an de fabricație min 2025. |  |  |  |
|  | Furnizorul să asigure piese de schimb pentru cel puțin o perioadă de 8 ani. Furnizorul va depune declarație pe propria răspundere. |  |  |  |
|  | Furnizorul să dețină Aviz de functionare pentru activitatea de import si/sau distributie , instalare și mentenanță/reparație dispozitive medicale emis de ANMDM pentru echipamentul ofertat. - Se depune aviz în termen de valabilitate. |  |  |  |
|  | Furnizorul va face dovadă că dispune de personal calificat pentru activitatea de service și întreținere. - Se depun documente de calificare a personalului angajat responsabil de activitatea de service și întreținere. |  |  |  |

ÎNTOCMIT,