FISA TEHNICA nr. 22

Denumire: POMPA VOLUMETRICA PERISTATICA, INFUZOMAT

Model/AN DE FABRICAȚIE:

Producator/Tara:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | DA | NU | Denumirea documentului si pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONFIGURATIE |  |  |  |
|  | Pompa volumetrica peristaltica |  |  |  |
| 2 | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | Dimensiuni: maxim 140 cm inaltime x 350 cm lungime x 175 mm adancime |  |  |  |
|  | Greutate maxim 2 Kg |  |  |  |
|  | Sa fie prevazuta cu ecran LCD monocrom de culoare albastra, dimensiune minim 60 mm x30 mm (128x64 pixeli) |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu dispozitiv autorotativ pentru fixarea aparatului pe bara vericala (max 20-40 mm) si/sau pe bara orizontala/sina (25-35 x 10 mm) |  |  |  |
|  | Sa prezinte posibilitatea de stivuire in conditii de siguranta pe acelasi stativ pana la 3 aparate |  |  |  |
|  | Sa fie intuitiv in toate etapele: instalarea setului de perfuzare, configurarea, monitorizarea |  |  |  |
|  | Domeniu debit: |  |  |  |
|  | - 0,1 -1500ml/h in modul macro (1 ml/h - ritm de crestere) |  |  |  |
|  | - 0,1 - 100 ml/h în modul micro (0,1 ml/h - ritm de crestere) |  |  |  |
|  | Acuratetea debitului: ± 5% si chiar mai bine în majoritatea situatiilor clinice |  |  |  |
|  | Volum de perfuzat: de la 1 la 9999 ml in modul normal si de la 0,1 la 999,9 ml in modul micro |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu 5 moduri de perfuzare: |  |  |  |
|  | - volum/timp/debit – perfuzie definita in functie de volum si timp sau debit |  |  |  |
|  | - volum/debit - perfuzie definita in functie de volum si debit, cu calcul automat al timpului de perfuzat |  |  |  |
|  | - timp/debit - perfuzie definită în funcție de timp și debit, cu calcul automat al volumului de perfuzat |  |  |  |
|  | - doza/rata – cu posibilitate calcul dozare medicație |  |  |  |
|  | - debit simplu ml/h – perfuzie definita in functie de debit (acest mod este valabil doar impreuna cu un sensor de picaturi optional fixat in camera de picurare si conectat la pompa |  |  |  |
|  | Durata perfuzarii sa se poata modifica de la 0h la 168h cu cresteri de 0h01min |  |  |  |
|  | Bolus automat sau manual cu debit între 50 ml/h si 1500 ml/h (50 ml/h - ritm de creștere) |  |  |  |
|  | Pauza sa se poata programa de la 1 minut la 24 ore (ritm de crestere din minut in minut) |  |  |  |
|  | Modul de noapte sa ofere pobilitatea de scadere a luminozitatii ecranului si a luminilor verzi, eventual oprirea sunetului tastelor |  |  |  |
|  | Modul de noapte sa poata fi programat manual sau stabilit automat intr-un interval de timp |  |  |  |
|  | Functie memorare evenimente: sa fie posibila memorarea in timp real pana la 1500 evenimente |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu biblioteca de medicamente ce poate fi creata cu ajutorul unui program ce include: reglare dilutie, autorizarea modurilor de perfuzie, moduri de perfuzie implicite, debitul si limitele bolusului in ml/h |  |  |  |
|  | Capacitate stocare biblioteca - pana la 240 medicamente setate ce pot fi stocate in 4 biblioteci de medicamente diferite |  |  |  |
|  | Controlul presiunii sa fie disponibil in doua moduri standard: |  |  |  |
|  | - mod variabil - de la 50 pana la 750mmHg, 25-50mmHg ritm de crestere; |  |  |  |
|  | - mod ”3 niveluri” – presiune inalta (de la 250 la 750 mmHg), presiune medie (de la 150 la 700 mmHg), presiune joasa (de la 50 la 300 mmHg) |  |  |  |
|  | Controlul presiunii sa se realizeze printr-un sistem de presiune dimanic special (DPS - Dynamic Pressure System) ce anunta eventualele variatii de presiune pentru a putea anticipa o eventuala scurgere de lichid sau o eventuala obstrucție a liniilor de administrare |  |  |  |
|  | Sa fie posibila reprezentarea grafica a variatiei presiunii de ocluzie, printr-o pictograma |  |  |  |
|  | Sa dispuna de sistem anti-bolus care sa efectueze reducerea semnificativa a bolusului dupa ocluzie (max 0,2 ml) |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu diferite alarme si prealarme, astfel: |  |  |  |
|  | - verde pentru perfuzia in progres |  |  |  |
|  | - portocaliu pentru pre-alarma si atentionare |  |  |  |
|  | - rosu pentru alarma |  |  |  |
|  | Toate alarmele sa fie reprezentate prin: indicatoare luminoase, cuvinte scrise, pictograme si indicatoare acustice |  |  |  |
|  | Vizibilitate mare pana la 5 metri |  |  |  |
|  | Controlul instalarii setului sa presupuna verificarea pozitionarii setului de perfuzie, usa inchisa, verificarea pozitionarii clemei, test OCS |  |  |  |
|  | Controlul aparatului sa presupuna controlul parametrilor: mecanism decuplat (alarma), baterie nivel scazut (pre-alarma), baterie descarcata (alarma),capacitatea bateriei (in ore si minute) vizualizata pe ecranul aparatului, programare neconfirmata, defectiune tehnica (alarma)- comunicare eroare de conectare |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu sistem de atentionare preventiva pentru mentenanta |  |  |  |
|  | Alimentare de la retea: 100V-240V/50-60 Hz cu impamantare functionala |  |  |  |
|  | Consum maxim de energie: 15 VA |  |  |  |
|  | Baterie 6 V 1,8 Ah-NiMH |  |  |  |
|  | Durata de viata a bateriei: minimum 8h la un debit intermediar de 25ml/h si la orice debit mai mic de 125ml/h |  |  |  |
|  | Inlocuire baterie - compartiment separat (sa nu necesite testare pentru securitate electrica) |  |  |  |
| 3 | ALTE CERINTE |  |  |  |
|  | Echipamentul să fie nou, an de fabricație min 2025. |  |  |  |
|  | Furnizorul să asigure piese de schimb pentru cel puțin o perioadă de 8 ani. Furnizorul va depune declarație pe propria răspundere. |  |  |  |
|  | Furnizorul să dețină Aviz de functionare pentru activitatea de import si/sau distributie , instalare și mentenanță/reparație dispozitive medicale emis de ANMDM pentru echipamentul ofertat. - Se depune aviz în termen de valabilitate. |  |  |  |
|  | Furnizorul va face dovadă că dispune de personal calificat pentru activitatea de service și întreținere. - Se depun documente de calificare a personalului angajat responsabil de activitatea de service și întreținere. |  |  |  |

ÎNTOCMIT,