FISA TEHNICA nr. 3

Denumire: VIDEOBRONHOSCOP ADULT CU MONITOR

Model/AN DE FABRICAȚIE:

Producator/Tara:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | DA | NU | Denumirea documentului si pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONFIGURATIE |  |  |  |
|  | Videobronhoscop therapeutic -1 buc |  |  |  |
| 2 | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | Adancimea campului vizual: minim 3-100 mm |  |  |  |
|  | Minim 4 butoane cu functii setabile |  |  |  |
|  | Unghi de vedere: minim 120° |  |  |  |
|  | Deflexie: min. sus 210°, jos 130° |  |  |  |
|  | Diametrul maxim al tubului de insertie: 5,2 mm |  |  |  |
|  | Canal instrumentar: min. 2,0 mm |  |  |  |
|  | Lungimea de lucru minim 600 mm |  |  |  |
|  | Compatibil cu sterilizarea la temperature joasa |  |  |  |
|  | Compatibil terapiei fotodinamice |  |  |  |
|  | Conector rotativ cu autonomie de 180° |  |  |  |
|  | Compatibil cu videoprocesorul din dotarea spitalului |  |  |  |
| 3 | ALTE CERINTE |  |  |  |
|  | Echipamentul să fie nou, an de fabricație min 2025. |  |  |  |
|  | Furnizorul să asigure piese de schimb pentru cel puțin o perioadă de 8 ani. Furnizorul va depune declarație pe propria răspundere. |  |  |  |
|  | Furnizorul să dețină Aviz de functionare pentru activitatea de import si/sau distributie , instalare și mentenanță/reparație dispozitive medicale emis de ANMDM pentru echipamentul ofertat. - Se depune aviz în termen de valabilitate. |  |  |  |
|  | Furnizorul va face dovadă că dispune de personal calificat pentru activitatea de service și întreținere. - Se depun documente de calificare a personalului angajat responsabil de activitatea de service și întreținere. |  |  |  |

ÎNTOCMIT,