FISA TEHNICA nr. 5

Denumire: ASPIRATOR

Model/AN DE FABRICAȚIE:

Producator/Tara:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | DA | NU | Denumirea documentului si pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I. CONFIGURATIE |  |  |  |
|  | - Aspirator - Stand mobil - Pedala pentru picior - Vas de aspiratie policarbonat 2000 ml, cu capac Filtru microbiologic |  |  |  |
| 2 | II. CARACTERISTICI TEHNICE SI FUNCTIONALE |  |  |  |
|  | Sa poata fi utilizat in urmatoarele specialitati: Chirurgie, Ortopedie, ATI, Endoscopie, Aspiratie toracica, Ginecologie |  |  |  |
|  | Echipamentul sa fie mobil |  |  |  |
|  | Sa necesite mentenanta scazuta |  |  |  |
|  | Sa poata functiona in mod continuu |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu un manometru apa |  |  |  |
|  | Dotat cu bara euro rail din otel inoxidabil ce asigura flexibilitate maxima. |  |  |  |
|  | Prevazut cu vas de aspiratie de 2L |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu pedala pentru picior |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu bara euro rail pentru accesorii |  |  |  |
|  | Suprafetele exterioare sa poata fi curatate cu detergent uzual |  |  |  |
|  | Să includă un suport pe 4 roti, cu sistem de blocare, ușor de curățat și dezinfectat |  |  |  |
| 3 | Date tehnice: |  |  |  |
|  | Capacitatea nominala de absorbtie sa fie de minim 40l/min |  |  |  |
|  | Debit aspirare: controlat de microprocesor |  |  |  |
|  | Vacuum: minim intervalul 0 – 93 kPa, 0 – 698 mmHg cu functie de stand-by |  |  |  |
|  | Vacuum drenaj: minim intervalul -5 la -20 kPa |  |  |  |
|  | Vacuum pulsat: minim intervalul 0 la 93 kPa |  |  |  |
|  | Drenaj de lunga durata: cu manometru de apa |  |  |  |
|  | Puterea de intrare sa fie de 110VA |  |  |  |
|  | Voltaj: 230V / 50-60 Hz |  |  |  |
|  | Dimensiunile echipamentului (l x h x L): maxim 550 × 250 × 450 mm |  |  |  |
|  | Greutatea echipamentului fara accesorii: maxim 11 kg |  |  |  |
| 4 | ALTE CERINTE |  |  |  |
|  | Echipamentul să fie nou, an de fabricație min 2025. |  |  |  |
|  | Furnizorul să asigure piese de schimb pentru cel puțin o perioadă de 8 ani. Furnizorul va depune declarație pe propria răspundere. |  |  |  |
|  | Furnizorul să dețină Aviz de functionare pentru activitatea de import si/sau distributie , instalare și mentenanță/reparație dispozitive medicale emis de ANMDM pentru echipamentul ofertat. - Se depune aviz în termen de valabilitate. |  |  |  |
|  | Furnizorul va face dovadă că dispune de personal calificat pentru activitatea de service și întreținere. - Se depun documente de calificare a personalului angajat responsabil de activitatea de service și întreținere. |  |  |  |

ÎNTOCMIT,