FISA TEHNICA nr. 9

Denumire: SPIROMETRU CU TURBINA REUTILIZABILA SI OXIMETRIE

Model/AN DE FABRICAȚIE:

Producator/Tara:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii) | DA | NU | Denumirea documentului si pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONFIGURATIE |  |  |  |
|  | Spirometru |  |  |  |
|  | Turbina spirometru reutilizabila |  |  |  |
|  | Cablu USB |  |  |  |
|  | Cablu alimentare |  |  |  |
|  | Geanta transport |  |  |  |
| 2 | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
|  | Sa fie prevazut cu ecran LCD color de tip touch screen sau superior, de minim 7 inch |  |  |  |
|  | Capacitate de stocare: minim 1000 teste |  |  |  |
|  | Sa include soft cu minim: baza de date, platforma interactiva de lucru, aplicatii interactive pentrucopii |  |  |  |
|  | Oimetrie SpO2: minim intervalul 0-99% |  |  |  |
|  | Rata puls: minim intervalul 18-300 bpm |  |  |  |
|  | Detalii tehnice spirometrie: |  |  |  |
|  | Senzor de flux: turbina digitala bidirectionala sau superior |  |  |  |
|  | Volum: minim 10 L |  |  |  |
|  | Precizie volum: ±3% sau 50 mL |  |  |  |
|  | Rata flux: ±16 L/s |  |  |  |
|  | Precizie flux: ±5% sau 200 mL/s |  |  |  |
|  | Rezistenta dinamica:<0.5 cm H2O/L/s |  |  |  |
|  | Senzor de temperatura: semiconductor (0-45°C) |  |  |  |
|  | Teste disponibile: FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST |  |  |  |
|  | Parametrii masurati: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV1/PEF, FEV1/VC, FEV1/FEF0.5, DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575. FEF7585, FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC, FIF25, FIF50, FIF75, R50, MVVcal. PIF, IRV, VC, EVC, IVC, IC, ERV. IRV, FEV1/VC. TV, VE, RR, fi, te, ti/t-tot, TV/ti, MVV |  |  |  |
|  | Detalii tehnice oximetrie: |  |  |  |
|  | Metoda de masurare: absorbtie infrarosie si rosie |  |  |  |
|  | Distanta SpO2:0-99% |  |  |  |
|  | Precizie SpO2: ±2% intre 70-99% SpO2 |  |  |  |
|  | Numar mediu de batai ale inimii pentru calcul %SpO2: 8 batai |  |  |  |
|  | Interval Puls: 18-300 BPM |  |  |  |
|  | Precizie puls: +2 BPM sau 2% |  |  |  |
|  | Interval mediu pentru calculul pulsului cardiac: 8 secunde |  |  |  |
|  | Indicator calitate semnal: 0.8 segmente pe display |  |  |  |
|  | Test disponibil: Spot |  |  |  |
|  | - Parametrii masurati: - Sp02% minim, maxim, mediu - BPM minim, maxim, mediu - Durata testului: % - Durata bradicardie (120 BPM) - % de timp cu SpO2-90% (T90%, T89%) T5 |  |  |  |
|  | Dimensiuni: maxim 250 x 220 x 55 mm |  |  |  |
| 3 | ALTE CERINTE |  |  |  |
|  | Echipamentul să fie nou, an de fabricație min 2025. |  |  |  |
|  | Furnizorul să asigure piese de schimb pentru cel puțin o perioadă de 8 ani. Furnizorul va depune declarație pe propria răspundere. |  |  |  |
|  | Furnizorul să dețină Aviz de functionare pentru activitatea de import si/sau distributie , instalare și mentenanță/reparație dispozitive medicale emis de ANMDM pentru echipamentul ofertat. - Se depune aviz în termen de valabilitate. |  |  |  |
|  | Furnizorul va face dovadă că dispune de personal calificat pentru activitatea de service și întreținere. - Se depun documente de calificare a personalului angajat responsabil de activitatea de service și întreținere. |  |  |  |

ÎNTOCMIT,