
FORMULARE UTILIZATE ÎN CADRUL PROCEDURII

pentru aplicarea

LICITAŢIEI DESCHISE

organizată on-line, în baza Legii nr. 98/2016

pentru atribuirea acordului-cadru de 
furnizare reactivi de laborator
CUPRINS
	21.
Acord de asociere


62.
Instrument de garantare


83.
Formular propunere tehnică


544.
Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul protecției muncii


555.
Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului


566.
Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale


577.
Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal


588.
Formular de ofertă





	


1. Acord de asociere

ACORD DE ASOCIERE

Nr. _____________ din ____.____.________
CAPITOLUL I – PĂRȚILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

____________________,  cu sediul în ____________, str. _____________nr. ____, telefon ___________, înmatriculată la Registrul Comerțului din ________________sub nr. ____________, cod unic de înregistrare __________________, cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiarul-plătitor _______________, deschis la __________________, adresa banca: ____________, reprezentată de ___________________________ având funcția de __________________, în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
și 

_____________________, cu sediul în ________________, str. _____________, nr.____, telefon ______________, înmatriculată la Registrul Comerțului din ____________, sub nr. ______________, cod unic de înregistrare ___________, cont _________________, deschis la _________________, reprezentată de ________________________, având funcția de _____________ , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din: 

· Lider de asociere: _____________________;

· Asociat 1: _____________________;

· Asociat n: _____________________.
având ca scop:

                          a) participarea la procedura organizată de Unitatea Militară 0929 București pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare reactivi de laborator; 

 b) derularea / implementarea în comun a acordului-cadru în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 

Art. 2.2 Asocierea va încheia acordul-cadru cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarată caștigătoare, urmare a transmiterii de către Autoritatea contractantă - Achizitor (Unitatea Militară 0929 București) a comunicării rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (cf. Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.     

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru semnat cu Unitatea Militară 0929 București și Unitatea Militară 0521 București, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Achizitor și Beneficiarul-plătitor.

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Părțile convin că Liderul de asociere este ______________________ .
Acordul-cadru atribuit va fi semnat cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor de către Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Achizitor și Beneficiarul-plătitor, să poarte întreaga corespondență cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor și, totodată, va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor.

Art. 4.2. Se împuterniceşte ______________, având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune, depunerea acesteia şi semnarea acordului-cadru în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Achizitorului și Beneficiarului-plătitor în ceea ce privește toate responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu acordul-cadru.  

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor asumate prin contract, de către Partea culpabilă. 

Art. 4.5. În situația în care Beneficiarii-plătitori suferă un prejudiciu în implementarea / derularea acordului-cadru de furnizare reactivi de laborator, se va îndrepta împotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Încetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:

a) neîncheierea, din orice motiv, a acordului-cadru între Asociere, Achizitor și Beneficiarul-plătitor;

b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului acordului-cadru;

c) la încetarea de plin drept a acordului-cadru încheiat între Asociere, Achizitor și Beneficiarul-plătitor, în conformitate cu prevederile acordului-cadru.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ________________ - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente acordului-cadru de furnizare reactivi de laborator.
Datele de identificare sunt următoarele:

Numele titularului de cont: ________________
Adresa: ________________
Număr TVA: ________________
Reprezentant legal: ________________
Telefon / E-mail: ________________
Denumire bancă: ________________
Adresă bancă: ________________
Număr cont bancar: ________________
IBAN: ________________

Asociatul ________________ - în calitate de Lider al Asocierii, va emite și încasa factura aferentă acordului-cadru prin intermediul sucursalei sale din România, aceasta având următoarele date de identificare:

Denumire: ________________
Sediul social: ________________
Cod Unic de Înregistrare: ________________
Număr de ordine în Registrul Comertului: ________________
Cont bancar: ________________
Denumire bancă: ________________
Adresa bancă: ________________
Reprezentant legal: ________________
Art. 6.2. (1) În caz de atribuire, asociaţii au convenit următoarele cote de participare în cadrul asocierii:

_________________% (în cifre și litere),

_________________% (în cifre și litere).
(2) În caz de atribuire, asociaţii au convenit că membrii asocierii vor presta fiecare activități componente ale obiectului acordului-cadru, după cum urmează: ______________ (se va menționa expres pentru fiecare asociat care sunt activitățile din cadrul obiectului acordului-cadru pe care le va executa).
Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării acordului-cadru, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau / și logistică ori de câte ori situația o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Părți, cât şi al Achizitorului și Beneficiarului-plătitor.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de livrare a produselor, cu prevederile acordului-cadru  ce se va încheia între ________________ (liderul de asociere), Achizitor și Beneficiarul-plătitor.

 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreună cu toate aspectele și toate efectele ce decurg din sau în legătură cu acestea vor fi guvernate de legea română.
 (2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere între membrii Asocierii sunt supuse instanțelor de drept comun.
(3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, Achizitor și Beneficiarul-plătitor, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi, ___.___.______, în ___ exemplare.

	LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)

	ASOCIAT 1

(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)


	ASOCIAT n

(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)

	


2. Instrument de garantare

	_______________

(denumire emitent garanție)
	


INSTRUMENT DE GARANTARE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a acordului-cadru 

Către
Unitatea Militară 0929 Bucureşti

Str. Franceză 48-50, sector 1, București
Având în vedere licitația dechisă pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare reactivi de laborator, cu anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare),  noi  ___________________ (denumirea emitentului garanției), având sediul înregistrat la ___________________ (adresa emitentului garanției), ne obligăm faţă de Unitatea Militară 0929 Bucureşti să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea Autorităţii contractante - Achizitorului, în limita a 1% din valoarea estimată a acordului-cadru pentru fiecare lot ofertat:
	Nr. și denumire lot
	Cuantum garanție de participare (lei)

	1 – ___________________ (denumire lot) 
	______,__

	2 – ___________________ (denumire lot)
	______,__

	...
	...


adică suma de ______,__ RON  (în litere şi în cifre) la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, în situaţia în care Autoritatea contractantă - Achizitorul declară că suma cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile de la literele a) – b) de mai jos (garanţia se execută necondiţionat, conform art. 154 din Legea nr. 98/2016).
a) ofertantul _____________________ (denumirea), și-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ___________________ (denumirea) a refuzat sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de ___.___.______.

Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română. 

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de participare sunt instanţele judecătoreşti din România.

Data completării: ___.___.______
Parafată de Banca / Societatea de Asigurări ___________________ (denumirea emitentului garanției) în data de ___.___.______. 

_________________

(semnatura și ştampila emitentului garanţiei de participare)
3. Formular propunere tehnică

PROPUNERE TEHNICĂ

Ofertant: ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici)
Data: ___.___.______
Anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare)
Obiectul acordului-cadru: furnizare reactivi de laborator
	Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

1. Evaluarea Propunerii tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice din Caietul de sarcini,

2. Aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de atribuire.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii tehnice.

Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitățile ce trebuie realizate și graficul de îndeplinire a acordului-cadru sunt componente cheie ale Propunerii tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

a) demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și corespondența cu specificațiile tehnice, 

b) obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire;

c) evidențierea beneficiilor pe care le oferă.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea contractantă - Achizitor ca răspuns la cerințele minime stabilite și specificațiile tehnice poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității contractante - Achizitorului.


1. REZUMAT
(Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 pagini (recomandat) și trebuie:

i. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate;

ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de AC/EC în Caietul de sarcini;

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.)
2. DESCRIERE PRODUSE OFERTATE
2.1. Cantitate și termen de livrare
:
	NNr. lot
	Denumire lot

	Cant. Max. Acord cadru

SOLICITATA 
	Cantitate maximă     acord-cadru

OFERTATĂ
	Termen de livrare 

SOLICITAT


	Termen de livrare

OFERTAT
	Termen de valabilitate

SOLICITAT


	Termen de valabilitate

OFERTAT

	1
	Reactivi pentru analizorul QIASTAT

	1.1
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Respiratorii inclusiv SARS - CoV 2 
	300
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	1.2
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Gastro-intestinale
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	1.3
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Meningo-encefalitice
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	2
	Reactivi pentru analizorul BIOFIRE

	2.1
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Respiratorii superioare inclusiv SARS - CoV 2 
	30
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	2.2
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Respiratorii inferioare 
	60
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	


	2.3
	RT-PCR Multiplex pentru Sepsis
	60
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	2.4
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Gastro-intestinale
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	2.5
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Meningo-encefalitice
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	2.6
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Articulare
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	3
	Reactivi pentru analizorul BACTALERT

	3.1
	FLACON - aerob
	400
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	3.2
	FLACON - anaerob
	400
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4
	Reactivi de imunologie pentru analizorul DxI 800

	4.1
	AgHBs
	70
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.2
	AgHBs confirm
	6
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.3
	AgHBs cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.4
	AgHBs QC
	40
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.5
	Anti HBs
	10
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.6
	Anti HBs cal
	12
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.7
	Anti HBs QC
	12
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.8
	Ac HCV 
	70
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.9
	Ac HCV cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.10
	Ac HCV QC
	40
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.11
	HIV - Ag p24, p26+Ac anti HIV 1/2
	50
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.12
	HIV cal
	30
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.13
	HIV QC
	40
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.14
	AFP
	50
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.15
	AFP cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.16
	CA 125 
	50
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.17
	CA 125 cal.
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.18
	CA 15-3
	50
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.19
	CA 15-3 cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.20
	CA 19-9
	80
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.21
	CA 19-9 cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.22
	CEA 
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.23
	CEA cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.24
	PSA
	150
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.25
	PSA cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.26
	PSA liber
	30
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.27
	PSA liber cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.28
	Testosteron
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.29
	Testosteron cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.30
	SHBG
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.31
	SHBG cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.32
	SHBG QC
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.33
	Inhibina A
	15
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.34
	Inhibina A cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.35
	Inhibina A QC
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.36
	Cortisol
	25
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.37
	Cortisol cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.38
	Feritină
	60
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.39
	Feritină cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.40
	Folat
	50
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.41
	Folat cal
	24
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.42
	Vitamina B 12
	60
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.43
	Vitamina B 12 cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.44
	T3 liber
	40
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.45
	T3 liber cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.46
	T4 liber 
	60
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.47
	T4 liber cal
	24
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.48
	TSH
	150
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.49
	TSH cal
	30
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.50
	ATPO 
	30
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.51
	ATPO cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.52
	PTH
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.53
	PTH cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.54
	25 OH Vitamina D
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.55
	25 OH Vitamina D cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.56
	IL-6
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.57
	IL-6 cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.58
	IL-6 QC
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.59
	Digoxin
	15
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.60
	Digoxin cal
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.61
	Digoxin cal S0
	16
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.62
	Contrad
	40
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.63
	Citranox
	50
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.64
	Eprubete de reacţie
	60
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.65
	Pungi de reziduuri DxI 800 
	50
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.66
	Soluţie spălare
	3000
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.67
	Substrat
	300
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.68
	Cupe proba 
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.69
	System check
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.70
	Sample diluent
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.71
	Immunoassay plus control L1
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.72
	Immunoassay plus control L2
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.73
	Immunoassay plus control L3
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.74
	Tumor marker plus control L1
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.75
	Tumor marker plus control L2
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.76
	Tumor marker plus control L3
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	4.77
	Specialty Immunoassay control
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	5
	Reactivi de urina pentru analizorul IRICELL

	5.1
	iQ Lamina case
	300
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	5.2
	iQ Control focus set
	60
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	5.3
	iQ Calibrator Pack
	30
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	5.4
	iQ System cleanser pack
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	5.5
	iQ Diluent Pack
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	5.6
	iChem Velocity Urine Chemistry Strips
	1500
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	5.7
	iChem Velocity Wash Solution
	350
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	5.8
	iChem Velocity CalChek Kit
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	5.9
	IRISpec CA/CB/CC
	300
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	5.10
	Desiccant
	50
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	6
	Stripuri urină pentru analizorul Combi Scan 500

	6.1
	Stripuri urină
	500
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	6.2
	Control P/N
	150
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	6.3
	Hârtie termică 
	300
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 6 luni de la data recepției
	

	7
	Reactivi pentru analizorul EUROBLOT 

	7.1
	Panel  IgE specifice anti alergene inhalatorii
	300
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.2
	Panel  IgE specifice anti alergene alimentare
	200
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.3
	Panel  IgE specifice anti alergene pediatrice
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.4
	Panel  IgE specifice anti alergene venin insecte
	80
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.5
	PROFIL ANA
	350
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.6
	PROFIL MIOZITA
	50
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.7
	PROFIL BOLI HEPATICE AUTOIMUNE
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.8
	PROFIL SCLERODERMIE
	50
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.9
	 Profil Miopatie
	50
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.10
	Profil boala gastrointestinala autoimuna IgA
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.11
	Profil boala gastrointestinala autoimuna IgG
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.12
	Profil anticorpi anti-neuronali
	50
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.13
	Profil sindrom neurologic paraneoplazic
	40
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.14
	Profil boala celiacă IgA
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.15
	Profil boala celiacă IgG
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.16
	Borrelia IgG
	60
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.17
	Borrelia IgM
	60
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.18
	Parvovirus IgM
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.19
	Parvovirus IgG
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.20
	Yersinia enterocolitica IgG
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.21
	Yersinia enterocolitica IgA
	10
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.22
	Treponema palidum westernblot IgG
	10
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.23
	Treponema palidum westernblot IgM
	10
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.24
	Profil Toxocara westernblot IgG
	20
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.25
	Kit mentenanta anuala EuroBlotOne
	6
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.26
	Setup clean 
	6
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.27
	TAVITE INCUBARE
	1.600
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.28
	Conjugat IgA
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.29
	Conjugat IgM
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	7.30
	Conjugat IgG
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	-
	

	8
	Reactivi pentru BACTERIOLOGIE - TESTARE SENSIBILITATE PRIN MICRODILUTIE

	8.1
	DETERMINARE MDR - BGN
	400
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 18 luni de la data recepţiei
	

	8.2
	DETERMINARE MDR - BGN RO
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 18 luni de la data recepţiei
	

	8.3
	DETERMINARE PSEUMODONAS
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 18 luni de la data recepţiei
	

	8.4
	DETERMINARE MRSA/GP
	300
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 18 luni de la data recepţiei
	

	8.5
	DETERMINARE CGP RO
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 18 luni de la data recepţiei
	

	8.6
	DETERMINARE ANTIFUNGIGRAMA
	300
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 18 luni de la data recepţiei
	

	8.7
	COLISTIN
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 18 luni de la data recepţiei
	

	8.8
	CEFIDEROCOL
	100
	
	în maxim 10 zile de la data înscrisă în comanda ferma
	
	minim 18 luni de la data recepţiei
	


	NR. LOT
	DENUMIRE REPER
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	1
	Reactivi pentru analizorul QIASTAT 

	1.1
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Respiratorii inclusiv SARS - CoV 2 
	Compatibil cu aparatul QIASTAT și destinat analizei probelor pe tampoane nazofaringiene (nasopharyngeal swab, NPS) prelevate de la pacienții suspecți de infecție respiratorie, pentru prezența acizilor nucleici virali sau bacterieni: Gripă de tip A, Gripă de tip A subtipul H1N1/2009, Gripă de tip A subtipul H1, Gripă de tip A subtipul H3, Gripă de tip B, Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, Virus paragripal 1, Virus paragripal 2, Virus paragripal 3, Virus paragripal 4, Virus sincițial respirator A/B, Metapneumovirus uman A/B, Adenovirus, Bocavirus, Rinovirus/Enterovirus, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila și Bordetella pertussis, SARS CoV- 2.

Kitul va contine următoarele:

- reactivi 

- casete - dispozitive din plastic, de unică folosință, care permit realizarea complet automată a testelor moleculare, pentru detecția patogenilor

- pipete

necesare determinarii a 6 teste

Pastrare la temperatura camerei

Termen de valabilitate: minim 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	1.2
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Gastro-intestinale
	Compatibil cu aparatul QIASTAT și destinat pentru detecția patogenilor gastrointestinali: paraziti-Entamoeba histolytica, Cryptosporidium, Giardia lamblia, bacterii: Vibrio spp, Campylobacter spp., Salmonella spp, Clostridium difficile (tcdA/tcdB), Yersinia enterocolitica, E. coli 5 tipuri: EAEC, ETEC, STEC, EPEC, EIEC, O157:H7, Shigella; enterovirusuri: Adenovirus, Norovirus, Rotavirus, Sapovirus, Astrovirus.

Kitul va contine următoarele:

- reactivi 

- casete - dispozitive din plastic, de unică folosință, care permit realizarea complet automată a testelor moleculare, pentru detecția patogenilor

- pipete

necesare determinarii a 6 teste

Pastrare la temperatura camerei

Termen de valabilitate: minim 6 luni de la data recepției


	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	1.3
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Meningo-encefalitice
	Compatibil cu aparatul QIASTAT și destinat pentru detecția a 15 tinte-acizi nucleici bacterieni, virali si levurici din esantioane de lichid cefalorahidian (LCR) obtinute prin punctie lombara de la indivizi cu semne si/sau simptome de meningita si/sau enecefalita. Urmatoarele organisme sunt identificate si diferentiate utilizand QIAstat-Dx Panel ME: Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis (incapsulat), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pyogenes, virusul Herpes Simplex 1, virusul Herpes Simplex 2, virusul Herpetic uman 6, Enterovirus, Parechovirusul uman, virusul Varicelo- Zosterian și Cryptococcus neoformans/gattii*;

Kitul va contine următoarele:

- reactivi 

- casete - dispozitive din plastic, de unică folosință, care permit realizarea complet automată a testelor moleculare, pentru detecția patogenilor

- pipete

necesare determinarii a 6 teste

Pastrare la temperatura camerei.

Termen de valabilitate: minim 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	2
	Reactivi pentru analizorul BIOFIRE

	2.1
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Respiratorii inclusiv SARS - CoV 2
	Se folosește pentru sistemele FilmArray.Torch si destinat analizei probelor pe tampoane nazofaringiene (nasopharyngeal swab, NPS) prelevate de la pacienții suspecți de infecție respiratorie, pentru prezența acizilor nucleici virali sau bacterieni: 

· SARS-Cov2, 

· Adenovirus, 

· Coronavirus 229E, 

· Coronavirus HKU1, 

· Coronavirus NL63, 

· Coronavirus OC43, 

· Metapneumovirusul uman, 

· Rinovirusul/Enterovirusul uman 

· Influenza A, inclusiv sub-tipurile H1, H1-2009 și H3, 

· Influenza B, 

· Coronavirusul sindromului respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV), 

· Virusul paragripal 1, 2, 3, 4, 

· Virusul sincițial respirator (RSV), 

· Bordetella parapertussis (IS1001), 

· Bordetella pertussis (ptxP), 

· Chlamydia pneumoniae, 

· Mycoplasma pneumoniae.

Pastrare la temperatura camerei, ambalaj 30 teste/kit.

Termen de valabilitate: minim 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	2.2
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Respiratorii inferioare
	Este un test de tip multiplex pentru amplificarea acidului nucleic, care se folosește pentru sistemele FilmArray.Torch, pentru a detecta și a identifica simultan mai mulți acizi nucleici de virusuri și bacterii respiratorii, precum și anumite gene de rezistență antimicrobiană, în esantioane de tip sputa (sputa indusă sau expectorată ori obținută prin aspirație endotraheală) sau în eșantioane din lavaj bronhoalveolar (LBA) (LBA sau mini-LBA) obținute de la persoane suspecte de infecții ale tractului respirator inferior. 

Bacteriile prezentate în continuare sunt raportate semicantitativ prin grupări reprezentând aproximativ 10^4, 10^5, 10^6 sau ≥ 10^7 copii genomice ale acidului nucleic bacterian per mililitru (copii/mL) de eșantion, pentru a ajuta în estimarea abundenței relative a acidului nucleic din aceste bacterii comune dintr-un eșantion:
Bacterii  raportate prin grupări de 10^4, 10^5, 10^6 sau ≥ 10^7 copii/ml:

Acinetobacter baumannii complex

Enterobacter cloacae complex

Enterobacter aerogenes

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae gr.

Moraxella catarrhalis

Proteus spp

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

Staphylococcus aureus

Streptococcus agalactiae


Streptococcus pneumoniae

          Streptococcus pyogenes

Bacteriile atipice, virusurile și genele de rezistență antimicrobiană prezentate în continuare sunt raportate calitativ:

Bacteriile atipice: -  Chlamydia pneumoniae 

· Legionella pneumophila 

· Mycoplasma pneumoniae
Virusurile: - Adenovirusul 

· Coronavirusul Metapneumovirusul uman 

·  Coronavirusul sindromului respirator din  Orientul Mijlociu (MERS-CoV)

·  Influenza A , B

· Virusul paragripal 

· Virusul sincițial respirator 

· Rinovirusul uman / Enterovirusul 

Genele de rezistența antimicrobiană: CTX-M, NDM, mecA/C, și MREJ, IMP, OXA-48-like, KPC, VIM.
Pastrare la temperatura camerei, ambalaj 30 teste/kit.

Termen de valabilitate: minim 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	2.3
	RT-PCR Multiplex pentru Sepsis
	Este un test cantitativ multiplexat in vitro pe bază de acid nucleic care se folosește pentru sistemele FilmArray.Torch, capabil să detecteze simultan și să identifice mai mulți acizi nucleici bacterieni și din levuri și să selecteze determinanții genetici ai rezistenței antimicrobiene. Testul se efectuează direct pe probe de cultură sanguină identificate ca fiind pozitive printr-un sistem de monitorizare continuă a culturilor sanguine. Rezultatele sunt destinate să fie interpretate împreună cu rezultatele colorației Gram. Sunt cercetati: 

· Enterococci, 

· Listeria monocytogenes, 

· Staphylococci (inclusiv diferențierea specifică a Staphylococcus aureus),

·  Streptococi (cu diferențierea specifică a Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae și Streptococcus pyogenes), 

· Acinetobacter baumannii, 

· Enterobacteriaceae (inclusiv diferențierea specifică a complexului Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus și Serratia marcescens), 

· Haemophilus influenzae, 

· Neisseria meningitidis (încapsulate), 

· Pseudomonas aeruginosa, 

· Candida albicans, 

· Candida glabrata, 

· Candida krusei, 

· Candida parapsilosis 

· Candida tropicalis. 

Panelul conține, de asemenea, teste pentru detectarea determinanților genetici ai rezistenței la meticilină (mecA), vancomicină (vanA și vanB) și carbapeneme (blaKPC) pentru a ajuta la identificarea organismelor antimicrobiene potențial rezistente în probele de cultură de sânge pozitive. Gena de rezistență antimicrobiană detectată poate fi sau nu poate fi asociată cu agentul responsabil pentru boală. 

Pastrare la temperatura camerei, ambalaj 30 teste/kit.

Termen de valabilitate: minim 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	2.4
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Gastro-intestinale
	Este un test in vitro calitativ pe bază de acid nucleic de tip multiplex destinat utilizării cu sistemele FilmArray Torch. FilmArray GI Panel poate detecta și identifica simultan acizii nucleici pentru diferite bacterii, virusuri și paraziți, direct din probele de scaun în mediu de transport Cary Blair, recoltate de la persoane cu semne și/sau simptome de infecție gastrointestinală. Următoarele tipuri de bacterii (inclusiv o serie de patotipuri diareigene E. coli/Shigella), paraziți și virusuri pot fi identificate folosind FilmArray GI Panel: 

· Campylobacter (C. jejuni/C. coli/C. upsaliensis) 

· Clostridium difficile (C. difficile) toxina A/B 

· Plesiomonas shigelloides 

· Salmonella spp.

· Vibrio (V. parahaemolyticus/V. vulnificus/V. cholerae), inclusiv identificarea specifică a Vibrio cholerae 

· Yersinia enterocolitica 

· Escherichia coli enteroagregativ (EAEC) 

· Escherichia coli enteropatogen (EPEC) 

· Escherichia coli enterotoxigen (ETEC) lt/st 

· Escherichia coli producător de toxină Shiga (STEC) stx1/stx2 (inclusiv identificarea specifică a serogrupului E. coli O157 din STEC) 

· Shigella/Escherichia coli enteroinvaziv (EIEC) 

· Cryptosporidium spp

· Cyclospora cayetanensis 

· Entamoeba histolytica 

· Giardia lamblia (cunoscută și sub denumirea de G. intestinalis și G. duodenalis) 

· Adenovirus F 40/41 

· Astrovirus 

· Norovirus GI/GII 

· Rotavirus A 

· Sapovirus (Genogrupurile I, II, IV și V)

Pastrare la temperatura camerei, ambalaj 6 teste/kit.

Termen de valabilitate: minim 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	2.5
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Meningo-encefalitice
	Este un test in vitro calitativ pe bază de acid nucleic, de tip multiplex, care se folosește pentru sistemele FilmArray Torch. FilmArray ME Panel poate detecta și identifica simultan mai mulți acizi nucleici bacterieni, virali și de ciuperci, direct din eșantioane de lichid cerebrospinal (LCR) obținute prin puncție lombară de la indivizi care prezintă semne și/sau simptome de meningită și/sau encefalită. Următoarele organisme sunt identificate utilizând FilmArray ME Panel: 

· Escherichia coli K1

· Haemophilus influenzae

· Listeria monocytogenes

· Neisseria meningitidis (încapsulat)

·  Streptococcus agalactiae 

· Streptococcus pneumoniae 

· Citomegalovirus

· Enterovirus

· Virusul herpes simplex 1

· Virusul herpes simplex 2 

· Virusul herpetic uman 6 

· Parecovirus uman

· Virus varicella zoster 

· Cryptococcus neoformans/gattii

Pastrare la temperatura camerei, ambalaj 6 teste/kit.

Termen de valabilitate: minim 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	2.6
	RT-PCR Multiplex pentru Inf. Articulare
	Este un test de diagnosticare in vitro pe bază de acid nucleic de tip multiplex, destinat utilizării cu sistemele BioFire FilmArray  Torch pentru detectarea calitativă și identificarea simultană a mai multor acizi nucleici bacterieni și din levuri și a anumitor gene de rezistență antimicrobiană din lichidul sinovial obținut de la persoane suspectate că suferă de o infecție articulară. Cu ajutorul Panelului destinat infectiiilor Intraarticulare pot fi identificate 39 de organisme si gene de rezistenta: 

· Anaerococcus prevotii/vaginalis 

· Clostridium perfringens 

· Cutibacterium avidum/granulosum 

· Enterococcus faecalis

·  Enterococcus faecium 

· Finegoldia magna

· Parvimonas micra

· Peptoniphilus 

· Peptostreptococcus anaerobius 

· Staphylococcus aureus 

· Staphylococcus lugdunensis 

· Streptococcus agalactiae

·  Streptococcus pneumoniae 

· Streptococcus pyogenes 

· Bacteroides fragilis 

· Citrobacter spp

· Complexul Enterobacter cloacae 

· Escherichia coli 

· Haemophilus influenzae 

· Kingella kingae

· Klebsiella aerogenes

· Klebsiella pneumoniae 

· Morganella morganii 

· Neisseria gonorrhoeae 

· Proteus spp. 

· Pseudomonas aeruginosa 

· Salmonella spp.

· Serratia marcescens 

· Candida albicans 

Genele de rezistență antimicrobiană 

CTX-M, KPC, OXA-48, NDM, vanA/B, IMP, mecA/C și MREJ (MRSA), VIM 

Pastrare la temperatura camerei, ambalaj 30 teste/kit.

Termen de valabilitate: minim 6 luni de la data recepției

Toate cele 6 paneluri prezinta consumabilele necesare,  continute in kit-ul cu pungile de reactivi – pipeta proba, flacon preparare a probei, flacon solutie hidratare, solutie buffer a probei.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	3
	Reactivi pentru analizorul BACTALERT

	3.1
	Flacon aerob
	Flacon pentru incubare aerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice) care să asigure recuperarea și detecția microorganismelor aerobe și a fungilor din sânge și din lichide biologice considerate în mod normal sterile; să conțină policarbonat, granule polimerice absorbante ≥1,6 g care neutralizează substanțele antimicrobiene, 30 ml de mediu complex, având următoarea compoziție:  o combinație de extracte de peptone/biologice (≥ 1,85% w/v), anticoagulant (≥ 0,083% w/v), vitamine și aminoacizi (≥ 0,00145% w/v), surse de carbon (≥ 0,45% w/v), oligoelemente (≥ 0,0005% w/v), precum și alte substraturi complexe de aminoacizi și carbohidrați în apă purificată . Flaconul conține atmosfera de N2, O2 și CO2 sub vacuum. Volum de sânge inoculat:  până la 10 ml. Eticheta flaconului să fie prevazută cu marcaj de avertizare a volumului corect de sânge ce trebuie introdus pe tipul de flacon și să prezinte cod de bare 2D. Flacoanele să poată fi inspectate și vizual pentru a observa culoarea senzorului plasat în partea de jos a fiecărui flacon. Insertul tehnic să conțină informații despre neutralizarea substanțelor antimicrobiene (peniciline, glicilcicline, poliene, macrolide, triazole, echinocandine, cefazolină, cefoxitin, ceftarolin, aminoglicozide, fluoroquinolone, lincozamide, glicopeptide și oxazolidinone) pe baza unei recuperări de 100% a microorganismelor testate. 
 Insertul tehnic să includă în detaliu toate caracteristicile de performanță precum sensibilitatea analitică (limita de detecție LoD), performanța de creștere, rezultatele studiilor clinice, datele privind introducerea întârziată a flacoanelor.

Impachetare: cutie cu 100 flacoane. 

Termen de valabilitate: minim 6 luni de la data recepției

Compatibil cu analizorul BACTALERT
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	3.2
	Flacon anaerob
	Flacon pentru incubare anaerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice), care să asigure recuperarea și detecția microorganismelor anaerobe și facultativ anaerobe din sânge și din lichide biologice considerate în mod normal sterile; să conțină policarbonat, granule polimerice absorbante ≥1,6 g care neutralizează substanțele antimicrobiene, 40 ml de mediu complex, care să conțină: o combinație de extracte de peptone/biologice (≥1,85% greutate/volum), anticoagulant (≥0,083% greutate/volum), vitamine și aminoacizi (≥0,00145% greutate/volum), surse de carbon (≥0,45% greutate/volum), oligoelemente (≥0,0005% greutate/volum), precum și alte substraturi complexe de aminoacizi și carbohidrați în apă purificată. Atmosfera să fie de N2 și CO2 sub vacuum. Volum de sânge inoculat:  până la 10 ml. Eticheta flaconului sa fie prevazuta cu marcaj de avertizare a volumului corect de sânge ce trebuie introdus pe tipul de flacon și să prezinte cod de bare 2D. Flacoanele să poată fi inspectate și vizual pentru a observa culoarea senzorului plasat în partea de jos a fiecărui flacon.
Insertul tehnic să conțină informații despre despre neutralizarea substanțelor antimicrobiene (imipenem, meropenem, oxacilină, glicilcicline, macrolide, cefoxitin, ceftarolin, aminoglicozide, fluoroquinolone, lincozamide, ketolide și glicopeptide) pe baza unei recuperări de 100% a microorganismelor testate. Insertul tehnic să includă în detaliu toate caracteristicile de performanță precum sensibilitatea analitică (limita de detecție LoD), performanța de creștere, rezultatele studiilor clinice, datele privind introducerea întârziată a flacoanelor. 

Să prezinte certificat de testare a flacoanelor pentru rezistență la impact și presiune internă. Impachetare: cutie cu 100 flacoane. 

Termen de valabilitate: minim 6 luni de la data recepției

Compatibil cu analizorul BACTALERT
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4
	Reactivi de imunologie pentru analizorul DxI 800

	4.1
	AgHBs
	Principiul metodei: determinarea calitativa a HBsAg prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 2°-10 °C să fie de minim 3 luni. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare: 2*50 teste. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.2
	AgHBs confirm
	Principiul metodei: determinarea calitativa a HBsAg Confirmare prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 2°-10 °C să fie de minim 3 luni. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare: 2*50 teste. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.3
	AgHBs cal
	Necesar pentru calibrarea calitativa a HBsAg prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea Lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu 2 carduri pentru identificarea AgHBS si AgHBS CONFIRMARE. Stabilitatea calibratorului să fie de minim 3 luni in conditii de depozitare la 2°C-10°C si minim 90 zile dupa prima utilizare, la 2°-10 °C. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.4
	AgHBs QC
	Control necesar pentru verificarea interna a reactivului Ag HBs prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesar controlul de fiecare data cand se lucreaza cu reactivul. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea controlului in conditii de depozitare la 2°C-10°C sau -20°C si stabil la temperatura de 2°C-10°C timp de minim 3 luni dupa prima utilizare. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.5
	Anti HBs
	Principiul metodei: determinarea calitativa a Ab HBs II prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului să fie de minim 3 luni. Reactivul să fie  prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare: 2*50 teste. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.6
	Anti HBs cal
	Necesar pentru calibrarea calitativa a Anticorpi HBs II prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea Lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Sa fie prevazut cu card pentru identificare lot, valabilitate si concentratiile fiecarui calibrator. Stabilitatea calibratorului  in conditii de depozitare la 2°C-10°C si stabil la temperatura de 2°C -10°C timp de minim 90 de zile dupa prima utilizare. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.7
	Anti HBs QC
	Necesar pentru verificarea interna a reactivului de HBs  Ab. Să fie prevazut cu card pentru identificare LOT, valabilitate si concentratiile fiecarui control. Stabilitatea controlului in conditii de depozitare la 2°C-10°C si stabil la temperature de 2°C-10°C timp de minim 90 de zile dupa prima utilizare. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.8
	Ac HCV 
	Principiul metodei: determinarea calitativa a AcHCV prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 2°-10°C să fie de minim 3 luni. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare: 2*50 teste. Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.9
	Ac HCV cal
	Necesar pentru calibrarea calitativa a Anticorpilor de HCV   prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea Lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea calibratorului in conditii de depozitare la 2°C-10°C, si stabil 120 zile dupa prima utilizare la 2°C-10°C. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.10
	Ac HCV QC
	Necesar pentru verificarea interna si controlul de calitate a Anticorpilor de HCV prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesar control de fiecare data cand se lucreaza cu reactivul. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea controlului in conditii de depozitare la 2°C-10°C si stabil la temperatura de 2°C-10°C timp de 120 de zile dupa prima utilizare. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.11
	HIV - Ag p24, p26+Ac anti HIV 1/2
	Principiul metodei: determinarea calitativa a antigenelor p24, p 26 si a anticorpilor anti-HIV prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivuluila 2°-10°C să fie de minim 3 luni. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare: 2*100 teste. Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.12
	HIV cal
	Necesar pentru calibrarea calitativa a Ac HIV prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea Lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Kitul să fie sigilat. Stabilitatea calibratorului in conditii de depozitare la 2°C-10°C, si stabil 120 zile dupa pima utilizare la 2°C-10°C. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.13
	HIV QC
	Necesar pentru controlul de calitate a HIV prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesar controul de fiecare data cand se lucreaza cu reactivul. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea controlului in conditii de depozitare la 2°C-10°C si stabil la temperatura de 2°C-10°C timp de 120 de zile dupa prima utilizare. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.14
	AFP
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a Alfa Feto Proteinei prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 2°-10°C să fie de minim 3 luni. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare: 2*50 teste. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.15
	AFP cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a Alfa Feto Proteinei prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea calibratorului in conditii de depozitare la 2°C -10°C să fie de minim 3 luni. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.16
	CA 125 
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a CA 125 prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 2°-10°C să fie de minim 3 luni. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.17
	CA 125 cal.
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a CA 125 prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea Lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea calibratorului in conditii de depozitare la 2°C -10°C să fie de minim 3 luni. Impachetare: 2*50 teste. Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.18
	CA 15-3
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a CA 15-3 prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 2°-10°C să fie de minim 90 zile. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.19
	CA 15-3 cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a CA 15-3 prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea calibratorului in conditii de depozitare la 2°C -10°C să fie de minim 3 luni. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.20
	CA 19-9
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a CA 19-9 prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 2°-10°C să fie de minim 120 zile. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare: 2*50 teste. Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.21
	CA 19-9 cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a CA 19-9 prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea lotului de reactiv si nu fiecare cutie. să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea calibratorului in conditii de depozitare la -20°C si stabil la temperature de 2°C -10°C timp de minim 120 de zile. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.22
	CEA 
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a CEA prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 2°-10°C să fie de minim 3 luni. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare: 2*50 teste. Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.23
	CEA cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a CEA prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea calibratorului in conditii de depozitare la 2°C -10°C să fie de minim 3 luni. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.24
	PSA
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a  PSA (antigen prostatic)  prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 2°-10°C să fie de minim 120 zile. Reactivul este  prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare: 2*50 teste. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.25
	PSA cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a PSA (antigenul prostatic) prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea Lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea calibratorului in conditii de depozitare la 2°C -10°C să fie de minim 3 luni. Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.26
	PSA liber
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a Free PSA (antigen prostatic liber) prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 2°-10°C să fie de minim 3 luni. Impachetare: 2*50 teste. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.27
	PSA liber cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a Free PSA (antigenul prostatic liber) prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea calibratorului in conditii de depozitare la 2°C -10°C să fie de minim 3 luni. Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.28
	Testosteron
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a testosteronului prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului: pana la data de expirare inscrisa pe eticheta, la 2-100C, la bordul aparatului 28 zile. Curba de calibrare este valabila 14 zile. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare 2*50 de teste. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.29
	Testosteron cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a testosteronului prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Constituentii calibratorului: exista 6 calibratori cu concentratii diferite (S0-S5; 6 x 1 x 2.5 mL liquid). Kitul este sigilat. Stabilitatea calibratorului: pana la data de expirare inscrisa pe ambalaj, in conditii de depozitare la 2°C-10°C. Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.30
	SHBG
	Principiul metodei: determinarea cantitativa  a SHBG (sex hormone-binding globulin) prin chemiluminiscenta indirecta . Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului: pana la data de expirare inscrisa pe eticheta, la 2-100C; la bordul aparatului 28 zile. Curba de calibrare este valabila 28 zile. Reactivul este  prevazut cu cod de bare pentru identificare. Stabilitatea reactivului la 2°-10°C să fie de minim 3 luni. Impachetare 2*50 de teste. Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.31
	SHBG cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a SHBG (sex hormone-binding globulin) prin chemiluminiscenta indirecta.. Este necesara calibrarea lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Este  prevazut cu card pentru identificare. Constituentii calibratorului: exista 6 calibratori cu concentratii diferite (S0-S5; 6 x 1x 1.0 mL, lyoph). Kitul să fie sigilat. Stabilitatea calibratorului: liofilizat, pana la data de expirare inscrisa pe ambalaj, in conditii de depozitare la 2°C-8°C si stabil la temperatura de 2°C-8°C timp de 28 de zile dupa reconstituire. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.32
	SHBG QC
	Necesar pentru controlul intern de calitate a SHBG (sex hormone-binding globulin) prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesar controlul de fiecare data cand se lucreaza cu reactivul. Să fie prevazut cu card pentru identificare. 2 x 3 x 2mL, lyoph. Stabilitatea controlului:liofilizat, pana la data de expirare inscrisa pe ambalaj, in conditii de depozitare la 2°C-8°C si stabil la temperature de 2°C-8°C timp de 28 de zile dupa reconstituire. Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.33
	Inhibina A
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a Inhibinei A prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului: pana la data de expirare inscrisa pe eticheta, la 2-80C ; la bordul aparatului 28 zile. Curba de calibrare este valabila 28 zile. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare : 2*50 de teste. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.34
	Inhibina A cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a Inhibinei A prin chemiluminiscenta indirecta. Calibratorul este gata de lucru, nu necesita etapa intermediara de pregatire. Este necesara calibrarea lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Constituentii calibratorului: exista 7 calibratori cu concentratii diferite (S0-S6; 7 x 1 x 2.5 mL liquid). Kitul este sigilat. Stabilitatea calibratorului: pana la data de expirare inscrisa pe ambalaj, in conditii de depozitare la 2°C-8°C si stabil la temperature de 2°C-8°C timp de 28 de zile dupa prima utilizare. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.35
	Inhibina A QC
	Necesar pentru controlul intern de calitate a Inhibinei A prin chemiluminiscenta indirecta. Controlul este gata de lucru, nu necesita etapa intermediara de pregatire .Este necesar controlul de fiecare data cand se lucreaza cu reactivul. Să fie prevazut cu card pentru identificare. 3 x 2 x 2.5 mL, liquid. Stabilitatea controlului: pana la data de expirare inscrisa pe ambalaj, in conditii de depozitare la 2°C -8°C si stabil la temperatura de 2°C-8°C timp de 28 de zile dupa prima utilizare. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.36
	Cortisol
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a cortizolului seric si urinar prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 2°-10°C să fie de minim 3 luni. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare 2*50 de teste. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.37
	Cortisol cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a cortizolului seric si urinar prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea Lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea calibratorului să fie de minim 3 luni in conditii de depozitare la 2°C-10°C. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.38
	Feritină
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a Feritinei prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 20-100C să fie de minim 3 luni. Reactivul sa fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare 2*50 de teste. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.39
	Feritină cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a Feritinei prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea calibratorului la 20-100C să fie de minim 3 luni. Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.40
	Folat
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a Acidului folic prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 2-100C să fie de minim 3 luni. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare 2*50 de teste. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.41
	Folat cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a Folatului (Acid folic) prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea Lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea calibratorului in conditii de depozitare la -20°C si stabil la temperature de 2°C -10°C timp de minim 3 luni de zile dupa prima utilizare. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.42
	Vitamina B 12
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a Vitaminei B12 prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 2-100C să fie de minim 3 luni. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare 2*50 de teste. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.43
	Vitamina B 12 cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a Vitaminei B12 prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea Lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea calibratorului in conditii de depozitare la 2°C -10°C, să fie de minim 3 luni. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.44
	T3 liber
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a Free T3 prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 2°-8°C să fie de minim 3 luni. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare 2*50 de teste. Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.45
	T3 liber cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a Free T3 prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea calibratorului in conditii de depozitare la 2°C -10°C si stabil la temperature de 2°C -10°C timp de 4 luni dupa prima utilizare. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.46
	T4 liber 
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a Free T4 (tiroxina libera) prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 2°-8°C să fie de minim 3 luni. Reactivul este  prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare 2*50 de teste. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.47
	T4 liber cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a Free T4 (tiroxina libera) prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea Lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea calibratorului in conditii de depozitare la -20° (maxim 5 recogelari) să fie de minim 3 luni. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.48
	TSH
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a TSH prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 2°-10°C să fie de minim 3 luni. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare: 2*100 teste. Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.49
	TSH cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a TSH prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea Lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Este  prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea calibratorului in conditii de depozitare la 2°C -10°C să fie de minim 3 luni. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.50
	ATPO 
	Principiul metodei: determinarea cantitativa  a  anticorpilor TPO  prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 2°-10°C să fie de minim 3 luni. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare 2*50 de teste. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.51
	ATPO cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a anticorpilor  TPO  prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare lot, valabilitate si concentratiile fiecarui calibrator. Stabilitatea calibratorului in conditii de depozitare la 2°C -10°C si stabil la temperatura de 2°C -10°C timp de 120 zile dupa prima utilizare. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.52
	PTH
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a Parathormonului prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului la 2°-10°C să fie de minim 3 luni. Reactivul este  prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare 2*50 de teste. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.53
	PTH cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a Parathormonului prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea Lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea calibratoruluiin conditii de depozitare la 2°C-10°C să fie de minim 3 luni. Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.54
	25 OH Vitamina D
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a 25 OH Vitaminei D prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului să fie de minim 28 zile. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare 2*50 de teste. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.55
	25 OH Vitamina D cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a 25 OH Vitaminei D prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea Lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Stabilitatea calibratorului in conditii de depozitare la -15°C -30°C si stabil la temperature de 2°C -10°C timp de 56 de zile dupa prima utilizare. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepț
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.56
	IL-6
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a IL-6 prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului: pana la data de expirare inscrisa pe eticheta, la 2-100C; la bordul aparatului 28 zile. Curba de calibrare să fie valabila 28 zile. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare : 2*50 de teste. Kitul să fie sigilat. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.57
	IL-6 cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a IL-6 prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Constituentii calibratorului: exista 6 calibratori cu concentratii diferite (S0-S5; S0 x 1x 4.0 mL, S1-S5 x 1x 2.5 mL; liquid).). Kitul să fie sigilat. Stabilitatea calibratorului: pana la data de expirare inscrisa pe ambalaj, in conditii de depozitare la 2°C-10°C si stabil la temperatura de 2°C-10°C timp de 90 de zile dupa prima utilizare. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.58
	IL-6 QC
	Necesar pentru controlul de calitate a IL-6 prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesar controlul de fiecare data cand se lucreaza cu reactivul. Să fie prevazut cu card pentru identificare. 3 x 2 x 2.5mL liquid. Stabilitatea controlului: pana la data de expirare inscrisa pe ambalaj, in conditii de depozitare la -20°C si stabil la temperature de 2°C -10°C timp de 14 zile dupa prima utilizare.

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.59
	Digoxin
	Principiul metodei: determinarea cantitativa a DIGOXINEI prin chemiluminiscenta indirecta. Reactivul să fie gata de lucru și să nu necesite etapă intermediară de pregatire. Stabilitatea reactivului: pana la data de expirare inscrisa pe eticheta, la 2-100C; la bordul aparatului 14 zile. Curba de calibrare să fie valabila 28 zile. Reactivul să fie prevazut cu cod de bare pentru identificare. Impachetare 2*50 teste. Kitul să fie sigilat. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.60
	Digoxin cal
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a Digoxinei prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Constituentii calibratorului: exista 6 calibratori cu concentratii diferite ( S0-S5; 6 x 1 x 4.0 mL liquid). Să fie sigilat. Stabilitatea calibratorului: pana la data de expirare inscrisa pe ambalaj, in conditii de depozitare la 2°C -10°C. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.61
	Digoxin cal S0
	Necesar pentru calibrarea cantitativa a Digoxinei prin chemiluminiscenta indirecta. Este necesara calibrarea lotului de reactiv si nu fiecare cutie. Să fie prevazut cu card pentru identificare. Este sigilat. Stabilitatea calibratorului: pana la data de expirare inscrisa pe ambalaj, in conditii de depozitare la 2°C -10°C. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.62
	Contrad
	Detergent alcalin folosit la intretinerea sistemului. Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.63
	Citranox
	Detergent si solutie de curatare acida necesara pentru dezinfectarea aparatului in timpul mentenantei. Contine ingrediente acide. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.64
	Eprubete de reacţie
	Vase de reactie impachetate la cutie: 10 pungi cu 1000 eprubete fiecare. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.65
	Pungi de reziduuri DxI 800 
	Pungi speciale in care se depoziteaza vasele de reactie folosite: set de 100 pungi. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.66
	Soluţie spălare
	Detergent alcalin. Contine solutie tensioactiva de curatare a sistemului necesar spalarilor in timpul reactiilor si a spalarilor aparatului: 10litri/bidon. Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.67
	Substrat
	Substrat chemiluminiscent, care contine sare de dioxetan si fluoresceina. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.68
	Cupe proba 
	Compatibile cu rakurile aparatului. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.69
	System check
	Solutie lichida ce contine fosfataza alcalina necesara in momentul mentenantei pentru verificarea performantelor sistemului. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.70
	Sample diluent
	Necesar pentru dilutia probelor intens pozitive. Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.71
	Immunoassay plus control L1
	Control dedicat pentru controlul intern de calitateliofilizat pentru nivelul 1, low, in cazul kiturilor de AFP, CEA, Cortizol, DHEA, Digoxin, Estradiol, Estriol neconjugat, Feritina, Folat, FSH, hGH, Total Beta hCG, Insulina, LH, Progesteron, Prolactin, PSA, Free PSA, T3, T4, Free T3, Free T4, Testosteron, TSH, Vitamina B12. Să conțină 1 flacon a 5 ml continut liofilizat. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.72
	Immunoassay plus control L2
	Control dedicat pentru controlul intern de calitate liofilizat pentru nivelul 2, normal, in cazul kiturilor de AFP, CEA, Cortizol, DHEA, Digoxin, Estradiol, Estriol neconjugat, Feritina, Folat, FSH, hGH, Total Beta hCG, Insulina, LH, Progesteron, Prolactin, PSA, Free PSA, T3, T4, Free T3, Free T4, Testosteron, TSH, Vitamina B12. Contine 1 flacon a 5 ml continut liofilizat. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.73
	Immunoassay plus control L3
	Control dedicate pentru controlul intern de calitate liofilizat pentru nivelul 3 in cazul kiturilor de AFP, CEA, Cortizol, DHEA, Digoxin, Estradiol, Estriol neconjugat, Feritina, Folat, FSH, hGH, Total Beta hCG, Insulina, LH, Progesteron, Prolactin, PSA, Free PSA, T3, T4, Free T3, Free T4, Testosteron, TSH, Vitamina B12. Să conțină 1 flacon a 5 ml continut liofilizat. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.74
	Tumor marker plus control L1
	Control dedicat pentru controlul intern de calitate pentru nivelul 1, low, in cazul kiturlor de PSA, Free PSA, AFP, CEA, CA125, CA15-3, CA19-9, Tiroglobulina, Feritina, hCG. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.75
	Tumor marker plus control L2
	Control dedicat pentru controlul intern de calitate pentru nivelul 2, normal, in cazul kiturlor de PSA, Free PSA, AFP, CEA, CA125, CA15-3, CA19-9, Tiroglobulina, Feritina, hCG. 

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.76
	Tumor marker plus control L3
	Control dedicat pentru controlul intern de calitate pentru nivelul 3, high, in cazul kiturlor de PSA, Free PSA, AFP, CEA, CA125, CA15-3, CA19-9, Tiroglobulina, Feritina, hCG.  

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	4.77
	Specialty Immunoassay control
	Control dedicat pentru controlul intern de calitate in cazul kiturilor de Vitamina D, EPO, PTH, SHBG, A-TPO, Anti-Tiroglobulina. Un kit să conțină 4 flacoane a cate 5 ml fiecare (control LTA, nivel 1, 2 si 3). 
Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției.

Toate produsele ofertate în cadrul lotului să fie compatibile cu analizorul DXI 800 aflat în dotarea beneficiarului plătitor.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	5
	Reactivi de urina pentru analizorul IRICELL 
	· Reactivi de urina pentru analizorul IRICELL, analizor automat pentru determinarea  chimiei si microscopiei 

Reactivi necesari pentru teste de microscopie:
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	5.1
	iQ Lamina case
	· Bidon lamina prevazut cu sistem special de detectare a numarului de probe lucrate;

· Filtru: 1 buc pentru 2 flacoane;

· Lamina deplaseaza proba, avand o grosime de 5um, pozitionand proba exact in campul microscopului;

· Lamina este folosita si ca agent de curatare;

· Impachetare: flacon 7 litri

· Se pastreaza la 20 – 28grC.

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	5.2
	iQ Control focus set
	· Impachetare in cutii cu: 2 sticle de Focus, 1 sticla de Control Pozitiv si 1 sticla de Control Negativ;

· Controlul Pozitiv si Focus-ul contin eritrocite;

· Controlul Negativ este o solutie fara particule;

· Pachetul să conțină barcodurile specifice fiecarui lot;

· Control/Focus se pastreaza la 2 - 8(C;

· Control/Focus se foloseste zilnic;

· Solutia Focus controleaza si/sau schimba focalizarea microscopului;

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	5.3
	iQ Calibrator Pack
	· Pachetul să conțină barcodurile specifice fiecarui lot;

· Impachetare: 4 flacoane;

· Calibrator Pack se pastreaza la 2 - 8(C;

· Calibrarea se face o data pe luna;

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	5.4
	iQ System cleanser pack
	· Solutia Cleanser se foloseste zilnic;

· Solutia Cleanser se pastreaza la 20 - 28(C;

· Impachetare: 4 flacoane;

· Solutia Cleanser se foloseste pentru curatarea externa a aparatului, ptr intretinerea zilnica, pentru a curata flowcell-ul si tuburile prin care circula proba

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	5.5
	iQ Diluent Pack
	· Diluentul se foloseste zilnic;

· Impachetare: 4 flacoane;

· Diluentul se pastreaza la 20 - 28(C;

· Diluentul se foloseste pentru a clati Cleanser-ul din calea fluidica, pentru a face dilutiile;

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	5.6
	iChem Velocity Urine Chemistry Strips
	· Strip-urile se pastreaza la 2 – 30 0C 

·    Impachetare: 100 stripuri/kit;

· Realizeaza analiza biochimiei urinare;

· Parametrii determinati: Bilirubina, Urobilinogen, Cetone, Acid Ascorbic, Glucoza, Proteine (Albumina), Hematii, pH, Nitriti si Leucocite

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	5.7
	iChem Velocity Wash Solution
	· Filtrele se schimba de fiecare data cand se schimba bidonul de Wash Solution;

· Impachetare: 2 flacoane de 7 litri/kit;

· Wash Solution se pastreaza la 20 - 28(C;

· Wash Solution este folosit la curatarea sistemului fluidic al analizorului;

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	5.8
	iChem Velocity CalChek Kit
	· CalChek Strips si Reagent se pastreaza la 18-25(C;

· Impachetare: 2 cutii*5 stripuri, si 10 eprubete cu 10 ml reactiv;

· CalChek kit neinceput stabil: pana la data inscriptionata pe sticla;

· Strip-urile se folosesc o singura data;

· Reactivii se folosesc in maxim 8 ore;

· CalChek kit este folosit pentru verificarea calibrarii analizorului

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	5.9
	IRISpec CA/CB/CC
	iChem URINE CONTROL TRIPLET SET - Chemistry Controls
· Fiecare sticla: culoare bruna pentru a proteja continutul de lumina;

· Impachetare: 9 flacoane: 3 flacoane/fiecare nivel;

· CA/CB/CC se pastreaza la 2 - 8(C;

· Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției;

· Kitul controleaza toti parametrii de pe strip, inclusiv densitatea specifica.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	5.10
	Desiccant
	Cutie cu 30 plicuri cu silicagel, care se folosesc pentru absorbtia umiditatii in compartimentul cu stripuri.
Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	6
	Stripuri urină pentru analizorul Combi Scan 500

	6.1
	Stripuri urină
	Compatibile cu analizorul Combiscan 500

Un kit să conțină 150 de teste. 

Analiza urinii proaspat recoltata, necentrifugata, prin strip-uri reprezinta cea mai rapida si ieftina metoda si precede analizarea microscopica a sedimentului. 

Se recomanda ca probele cu rezultate positive sa fie in continuare investigate. Acest principiu este numit  “dipstick sieve”.

Strip-urile de urina Combi Screen®  care masoara si leucocitele completeaza acest principiu, ceea ce inseamna ca nu mai este necesar efectuarea sedimentului urinar daca leucocitele, sangele, nitritii si proteinele sunt negative iar pH-ul este < 7 si daca nu exista indicatii contrare (clinice sau aflate prin anamneza). 

Strip-urile Combi-Screen să acopere urmatorii 11 parametrii: Bilirubina, Urobilinogen, Corpi cetonici, Glucoza, Proteine, Sange , pH, Nitriti, Leucocite prin determinarea activitatii esterazei din granulocite, Densitate specifica, Acid ascorbic.

Strip-urile Combi Screen caracteristici: 
-Clasificarea clara a concentratiei de glucoza in domeniul de decizie clinica de 50 mg/dl.

- Stripurile să aibă protectie la acidul ascorbic pentru eliminarea rezultatelor fals negative ale glucozei in urina.

- Strip-urile să asigure un considerabil avantaj in diagnostic datorita nivelului cut-off  foarte bine definit dintre normal si patologic. 

- Rezultatele să fie intotdeauna clare.

- Să aibă o zona mai lunga pentru o mai buna manevrare. 
-  Sensibilitate :

· Glucoza : 40 mg/dl

· Acid ascorbic : 5-10 mg/dl

· Corpi cetonici : 5mg/dl acid acetic; 50mg/dl acetona
· Proteina : 15mg/dl albumina
· Sange : 5 hematii/µl 

· Nitriti : 0,05 – 0.1 mg/dl 

· Leucocite : 10 – 20 leucocite/ul
· Bilirubina :  0,5 – 1 mg/dl
· Urobilinogen : 1 – 2 mg/dl
Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	6.2
	Control P/N
	Kit control urina CombiScreenDIP Check

CombiScreenDIP Check este folosit in pentru validarea rezultatelor strip-urilor de urina CombiScreen11 SYS Plus folosite pe analizoareleCombiscan 500 si au valori dedicate acestor analizoare. Valorile obtinute sunt comparate cu intervalele continute in insertul kit-ului.


CombiScreenDIP Check să fie furnizat ca un kit cu 2 niveluri (15 mL nivel Normal, 15 mL nivel Patologic). Nivelul Normal să corespundă unei probe de urina normala. Nivelul Patologic să conțină o valoare patologica pentru: bilirubina, sange, glucoza, corpi cetonici, leucocite, nitriti, proteine si urobilinogen. Kit-ul să fie preparat din urina umana si să fie gata de folosinta. 


Controlul să poată fi tinut la 2-80 C, in loc intunecat. Dupa deschidere fiecare tub de control să fie valabil 75 zile sau 20 de imersari.

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	6.3
	Hârtie termică 
	Hartie termica - rolă cu urmatoarele dimensiuni 57mm latime, 50 mm diametru - special conceputa pentru analizoarele Combiscan 500.

Termen de valabilitate cel puţin 6 luni de la data recepției
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7
	Reactivi pentru analizorul EUROBLOT
	Caracteristici generale 
  - Reactivii să fie compatibili cu analizorul automat EUROBLOT ONE din dotarea laboratorului;  
 - Prospectele reactivilor să conţină informaţii despre caracteristicile testului: 

· performanţele metodei (specificitate, sensibilitate, limitări), 

· reacţii încrucişate
· limitele metodei

· certificat de calitate de la producător

· marca CE

 - Reactivii utilizați (substrat, soluţie de stopare) să fie interschimbabili si compatibili, atât pentru testele de alergii cât și pentru profilurile de boli autoimune, indiferent de lotul și tipul reactivilor utilizați în aceeași sesiune de lucru.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.1
	Panel  IgE specifice anti alergene inhalatorii
	Pneumalergenii conținuți în mod obligatoriu: Polen (Anthoxantum, Phleum, Secale, Dactylis, Betulla, Corylus, Alnus, Quercus, Ambrosia elatior, Artemisia, Plantago), acarienii din praf (Dermatophagoides pteronyssinus și farinae), epitelii animale (pisică și câine), mucegaiuri și fungi (Penicillium crysogenum/notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata), dar panelul poate include mai multi alergeni.

- Să prezinte în mod obigatoriu markeri pentru determinanții glucidici cu reacție încrucișată (anti-CCD)
- Reactivii (conjugat, substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare şi să nu necesite reconstituire
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.2
	Panel  IgE specifice anti alergene alimentare
	Trofoalergenii conținuți în mod obligatoriu: lapte, albuș, gălbenuș, cazeină, făină de grâu, gluten, susan, arahide, alune, fistic, semințe, portocale, căpșuni, ceapă, cartof, morcov, piersică, măsline, carne pește, pui, crustacee, mix carne, dar panelul poate include mai multi alergeni. .

- Să prezinte în mod obigatoriu markeri pentru determinanții glucidici cu reacție încrucișată (anti-CCD)
- Reactivii (conjugat, substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare şi să nu necesite reconstituire
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.3
	Panel  IgE specifice anti alergene pediatrice
	Conținutul kit-ului trebuie să cuprindă ca alergeni: polen graminee, polen arbori, acarieni din praful de casă, fungi și mucegaiuri, proteine din lapte (Alpha-Lactabulin, Beta-lactoglobulin, Albumina serica bovină), dar panelul poate include mai multi alergeni..

- Să prezinte în mod obigatoriu markeri pentru determinanții glucidici cu reacție încrucișată (anti-CCD)

- Reactivii (conjugat, substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare şi să nu necesite reconstituire
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.4
	Panel  IgE specifice anti alergene venin insecte
	Conținutul kit-ului trebuie să cuprindă ca alergeni: veninul de albine și de viespe comună.  
- Să prezinte în mod obigatoriu markeri pentru determinanții glucidici cu reacție încrucișată (anti-CCD)

- Reactivii (conjugat, substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare şi să nu necesite reconstituire
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.5
	PROFIL ANA
	Markerii detectați în mod obligatoriu: Mi-2, Ku, RNP/Sm, Sm, SS-A (anti-Ro-60), Ro-52 recombinat, SS-B,Scl-70, Pm-Scl100, PCNA, ADNdc, Nucleozomi, Histone, CENP, dar profilul poate contine mai multi markeri
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.6
	PROFIL MIOZITA
	Markerii detectați în mod obligatoriu: Mi-2, Ku, PM100, PM75, SRP, Jo-1, EJ, OJ, Ro-52, dar profilul poate contine mai multi markeri.

 Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare, dar profilul poate contine mai multe antigene
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.7
	PROFIL BOLI HEPATICE AUTOIMUNE
	Markerii detectați în mod obligatoriu: AMA-M2, M2-3E, SP100, PML, LKM-1, SLA/LP, dar profilul poate contine mai multi markeri. Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.8
	PROFIL SCLERODERMIE
	Markerii detectați în mod obligatoriu: Scl-70, Centromere A și B, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, PDGFR, Ro-52, dar profilul poate contine mai multi markeri.   Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.9
	Profil Miopatie
	Markerii detectați în mod obligatoriu: Mi-2alpha, Mi-2beta, TIF1, NXP2, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, SL-7, PL-12, Ej, OJ, dar profilul poate contine mai multi markeri.. Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.10
	Profil boala gastrointestinala autoimuna IgA
	Markerii detectați în mod obligatoriu: Tissue trasglutaminase, Gliadin-analogue fusion peptide, ASCA, dar profilul poate contine mai multi markeri..  Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.11
	Profil boala gastrointestinala autoimuna IgG
	Markerii detectați în mod obligatoriu: Tissue trasglutaminase, Gliadin-analogue fusion peptide, ASCA, Parietal Cell Antigen, Instruiesc factor, dar profilul poate contine mai multi markeri..  Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.12
	Profil anticorpi anti-neuronali
	Markerii detectați în mod obligatoriu: Amphiphystin, CV2, , Ri, Yo, Recoverin, SOX1. Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.13
	Profil sindrom neurologic paraneoplazic
	Markerii detectați în mod obligatoriu: Amphiphystin, CV2,PNMA2 , Ri, Yo, Recoverin, SOX1, TITIN,GAD65, dar profilul poate contine mai multi markeri. Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.14
	Profil boala celiacă IgA
	Gliadin-analogue fusion peptide, dar profilul poate contine mai multi markeri. Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.15
	Profil boala celiacă IgG
	Markerii detectați în mod obligatoriu: Tissue trasglutaminase, Gliadin-analogue fusion peptide, dar profilul poate contine mai multi markeri.. Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.16
	Borrelia IgG
	Markerii detectați în mod obligatoriu: VlsE Borrelia afzelii, VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE Borrelia garinii, Lipid Borrelia afzelii, Lipid Borrelia burgdorferi, p83, Flagelin, BmpA, OspC.  Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.17
	Borrelia IgM
	Markerii detectați în mod obligatoriu: VlsE Borrelia burgdorferi, Flagellin Borrelia afzelii, OspC Borrelia afzelii, OspC Borrelia burgdorferi, OspC Borrelia garinii, OspC Borrelia spielmanii.  Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.18
	Parvovirus IgM
	Markerii detectați în mod obligatoriu: Structure protein, Virus-like particler, Non-structure protein.  Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.19
	Parvovirus IgG
	Markerii detectați în mod obligatoriu: Structure protein, Virus-like particler, Non-structure protein. Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.20
	Yersinia enterocolitica IgG
	Markerii detectați în mod obligatoriu: YopD, YopN, YopE.  Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.21
	Yersinia enterocolitica IgA
	Markerii detectați în mod obligatoriu: YopD, YopN, YopE. Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.22
	Treponema palidum westernblot IgG
	Markerii regasiti bligatoriu: TpN15, TpN17, TpN47, tmpA. Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.23
	Treponema palidum westernblot IgM
	Markerii regasiti bligatoriu: TpN15, TpN17, TpN47, tmpA. Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.24
	Profil Toxocara westernblot IgG
	Să permită identificarea ANTIGENELOR: P110, P95, P35,P30.  Reactivii (substrat, soluţie de stopare) să fie gata de utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.25
	Kit mentenanta anuala EuroBlotOne
	Compatibil cu analizorul EUROBLOT ONE
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.26
	Setup clean
	Ce conține flacon de 500ml, compatibil cu analizorul EUROBLOT ONE
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.27
	TAVITE INCUBARE
	Negre, 44 stripuri, compatibil cu analizorul EUROBLOT ONE
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.28
	Conjugat IgA
	Flacon 3 ml, compatibil cu analizorul EUROBLOT ONE
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.29
	Conjugat IgM
	Flacon 3 ml, compatibil cu analizorul EUROBLOT ONE
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	7.30
	Conjugat IgG
	Flacon 3 ml, compatibil cu analizorul EUROBLOT ONE
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	8
	Reactivi pentru BACTERIOLOGIE - TESTARE SENSIBILITATE PRIN MICRODILUTIE

	8.1
	DETERMINARE MDR - BGN
	Trusa pentru determinarea concentratiei minime inhibitorii reale pentru urmatoarele antibiotic care sunt folosite indeosebi pentru bacilli gram negative (BGN) multidorg rezistenti (MDR) cu domeniu de concentraţie in godeuri (µg/ml): 
LEV: 0,5/ 1/ 2, CIP: 0,25/ 0,5/ 1/ 2, FOS: 128/64/32/16, TMO:32/ 128, CAZ: 1/ 2/ 4/ 8/ 16/ 32/ 64/ 128, CZB: 0,25/ 0,5/ 1/ 2/ 4/ 8/ 16/ 32, CTA:1/4; 2/4; 4/4; 8/4, CAA: 1/4; 2/4; 4/4; 8/4; 16/4

MER: 0,5/ 0,125/ 0,25/ 2/ 4/ 8/ 16/ 32/ 64/ 128 

MEE: 0,25/0,5/ 1/ 2/ 4/ 8/ 16/ 32, 

MEB: 0,25/0,5/ 1/ 2/ 4/ 8/ 16/ 32, 

PIT: 4/4; 8/4; 16/4; 32/4; 64/4, 

TGC: 0,25/ 0,5/ 1/ 2/ 4, 

COL: 1/ 2/ 4/ 8, 

CMP: 8/ 16, CTX: 1/ 2, 

IMP: 1/ 2/ 4/ 8, 

PIP: 8/ 16, T/S: 1/19; 2/38; 4/76, 

AMK: 4/ 8/ 16/ 32,

Martor sterilitate, Martor cultivare

Semnificatia abrevierilor:

LEV – LEVOFLOXACIN

CIP – CIPROFLOXACIN

FOS – FOSFOMICIN

TMO – TEMOCILLIN

CAZ – CEFTAZIDIM

CZB - Ceftazidim + 350 µg/ml 3-APB

CTA - Ceftolozane/Tazobactam

CAA - Ceftazidime/Avibactam

MER – MEROPENEM

MEE - Meropenem + 0,4 mM EDTA

MEB - Meropenem + 350 µg/ml 3-APB

PIT - Piperacillin/ Tazobactam

TGC – TIGECYCLIN

COL – COLISTIN

CMP – Chloramphenicol

IMP – IMIPENEM

PIP – Piperacillin

AMK - AMIKACIN

Metoda de testare a sensibilităţii la antimicrobiene trebuie sa corespunda normelor si recomandărilor EUCAST si optional CLSI 

Forma de prezentare: placi de 96 godeuri, impachetare – 40 placi/trusă
Trusele să poată fi păstrate la temperatura camerei (15-25°C).

Kiturile sunt livrate împreuna cu toate consumabilele necesare realizării testelor (mediu de cultura, vârfuri pipeta automata, rezervoare pipeta automata).

Posibilitatea de a verifica si vizual reactia 

Certificare CE-IVD pentru kituri.

Valabilitate minim 18 luni de la data recepţiei
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	8.2
	DETERMINARE MDR - BGN RO
	Trusa pentru determinarea CMI prin metoda microdiluțiilor, specifica consumului de antibiotic din Romania.

- Conține următoarele antibiotice: Amikacină, Amoxicilină/Clavulanat, Ampicilină, Ampicilină/Sulbactam, Aztreonam, Cefepim, Cefotzim, Cefotaxim/acid clavulanic, Cefoxitin, Ceftarolin, Ceftazidim, Ceftazidim/Avibactam, Ceftazidim/acid clavulanic, Ceftolozan/Tazobactam, Ceftriaxon, Cefuroxim, Cloramfenicol, Ciprofloxacin, Colistin, Ertapenem, Fosfomicină, Gentamicină, Imipenem, Imipenem/Relebactam, Levofloxacin, Meropenem, Minociclină, Nitrofurantoin, Piperacilină/Tazobactam, Temocilină, Tigeciclină, Tobramicină, Trimetoprim/Sulfometoxazol; se acceptă modificări ale conținutului de antibiotice în funcție de recomandările EUCAST.

Metoda de testare a sensibilităţii la antimicrobiene trebuie sa corespunda normelor si recomandărilor EUCAST si optional CLSI. 

Forma de prezentare: placi de 96 godeuri, impachetare – 100 placi/trusă
Trusele să poată fi păstrate la temperatura camerei (15-25°C).

Kiturile sunt livrate împreuna cu toate consumabilele necesare realizării testelor (mediu de cultura, vârfuri pipeta automata, rezervoare pipeta automata).

Posibilitatea de a verifica si vizual reactia.

Certificare CE-IVD pentru kituri.

Valabilitate minim 18 luni de la data recepţiei
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	8.3
	DETERMINARE PSEUMODONAS
	Trusa pentru determinarea CMI prin metoda microdiluțiilor.

-Conține următoarele antibiotice, în intervalele de concentrație specificate:
Amikacină (4–32 µg/mL), 

Aztreonam (1–16 µg/mL), 

Cefepim (1–8 µg/mL), 

Ceftazidim (0,25–32 µg/mL), 

Ceftazidim–avibactam (1/4–8/4 µg/mL), 

Ceftolozan–tazobactam (1/4–8/4 µg/mL), 

Ciprofloxacin (0,06–8 µg/mL), 

Colistin (1–8 µg/mL), 

Fosfomicină (16–128 µg/mL), 

Gentamicină (0,25–32 µg/mL), 

Imipenem (1–8 µg/mL), 

Levofloxacin (0,125–8 µg/mL), 

Meropenem (0,125–16 µg/mL), 

Piperacilină (4–32 µg/mL), 

Piperacilină tazobactam (1/4–128/4 µg/mL), 

Tobramicină (0,25–32 µg/mL), 

Trimetoprim–sulfometoxazol (1/19–8/152 µg/mL)

-Adecvată pentru testarea Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii și Stenotrophomonas maltophilia.
Metoda de testare a sensibilităţii la antimicrobiene trebuie sa corespunda normelor si recomandărilor EUCAST si optional CLSI 

Forma de prezentare: placi de 96 godeuri, impachetare – 40 placi/trusă
Trusele să poată fi păstrate la temperatura camerei (15-25°C).

Kiturile sunt livrate împreuna cu toate consumabilele necesare realizării testelor (mediu de cultura, vârfuri pipeta automata, rezervoare pipeta automata).

Posibilitatea de a verifica si vizual reactia 

Certificare CE-IVD pentru kituri.

Valabilitate minim 18 luni de la data recepţiei
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	8.4
	DETERMINARE MRSA/GP
	Trusa pentru determinarea CMI prin metoda microdiluțiilor.

Metoda de testare a sensibilităţii la antimicrobiene trebuie sa corespunda normelor si recomandărilor EUCAST si optional CLSI. 

-Permite detecția penicilinazelor stafilococice, a fenotipului MRSA prin testarea la oxacilină și cefoxitin, precum și detecția rezistenței induse (MLSBi) prin testarea combinată la eritromicină și clindamicină.

-Permite, pentru enterococi, detecția la ampicilină, detecția fenotipică a rezistenței la vancomicină (VRE) prin testarea la teicoplanin și vancomicină, diferențierea între Enterococcus faecium și Enterococcus faecalis și detecția rezistenței de nivel înalt la gentamicină.

-Permite, pentru streptococi, detecția rezistenței la penicilină, ceftarolin, eritromicină, vancomicină și chinolone

-Permite testarea la vancomicină, daptomicină, tigeciclină, linezolid și ceftarolin
Forma de prezentare: placi de 96 godeuri, impachetare – 40 placi/trusă

Trusele să poată fi păstrate la temperatura camerei (15-25°C).

Kiturile sunt livrate împreuna cu toate consumabilele necesare realizării testelor (mediu de cultura, vârfuri pipeta automata, rezervoare pipeta automata).

Posibilitatea de a verifica si vizual reactia.

Certificare CE-IVD pentru kituri.

Valabilitate minim 18 luni de la data recepţiei
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	8.5
	DETERMINARE CGP RO
	Trusa pentru determinarea CMI prin metoda microdiluțiilor.

Metoda de testare a sensibilităţii la antimicrobiene trebuie sa corespunda normelor si recomandărilor EUCAST si optional CLSI. 
-Conține următoarele antibiotice: Amikacină, Ampicilină, Cefepim, Cefoxitin, Ceftarolin, Ceftriaxon, Cefuroxim, Ciprofloxacin, Clindamicină, Daptomicină, Doxiciclină, Eritromicină, Eritromicină/Clindamicină, Acid fusidic, Gentamicină (inclusiv pentru rezistența înaltă), Imipenem, Levofloxacin, Linezolid, Meropenem, Minociclină, Moxifloxacin, Nitrofurantoin, Oxacilină, Penicilină G, Rifampicină, Streptomicină (pentru rezistența înaltă), Teicoplanin, Tetraciclină, Tigeciclină, Tobramicină, Trimetoprim–sulfometoxazol, Vancomicină; se acceptă modificări ale conținutului de antibiotice în funcție de recomandările EUCAST.

Forma de prezentare: placi de 96 godeuri, impachetare – 100 placi/trusă

Trusele să poată fi păstrate la temperatura camerei (15-25°C).

Kiturile sunt livrate împreuna cu toate consumabilele necesare realizării testelor (mediu de cultura, vârfuri pipeta automata, rezervoare pipeta automata).

Posibilitatea de a verifica si vizual reactia.

Certificare CE-IVD pentru kituri.

Valabilitate minim 18 luni de la data recepţiei
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	8.6
	DETERMINARE ANTIFUNGIGRAMA
	Trusa pentru determinarea CMI prin metoda microdiluțiilor, pentru urmatoarele antifungice care sunt folosite cu domeniu de concentraţie duble succesive in godeuri (µg/ml): 
APH 0,031-16,

ITR 0,031-4, 

FCA 0,02-128, 

VOR 0,0078-8, 

POS 0,0078-8, 

MIF 0,002-8, 

ANF 0,002-8, 

CAS 0.002-8, 

FCY 0.0625-32, 

Martor sterilitate, 

Martor cultivare

Semnificatia abrevierilor:

APH – AMPHOTERICINA B

ITR – ITRACONAZOL

FCA – FLUCONAZOL

VOR – VORICONAZOL

POS – POSACONAZOL

MIF – MICAFUNGIN

ANF – ANIDULAFUNGIN

CAS – CASPOFUNGIN

FCY – 5 FLUOROCITOSIN

Metoda de testare a sensibilităţii la antimicrobiene trebuie sa corespunda normelor si recomandărilor EUCAST /optional CLSI.

Forma de prezentare: placi de 96 godeuri, impachetare – 40 placi/trusă

Trusele pot fi păstrate la temperatura camerei (15-25°C).

Kiturile sunt livrate împreuna cu toate consumabilele necesare realizării testelor (mediu de cultura, vârfuri pipeta automata, rezervoare pipeta automata)

Posibilitatea de a verifica si vizual reactia. 

Certificare CE-IVD pentru kituri 

Valabilitate minim 18 luni de la data recepţiei
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	8.7
	COLISTIN
	Trusa pentru determinarea CMI prin metoda microdiluțiilor de colistin prin metoda microdilutiilor (testarea de concentratii multiple de antibiotic liofilizat). Metoda de testare a sensibilităţii la antimicrobiene trebuie sa corespunda normelor si recomandărilor EUCAST si optional CLSI. 
Forma de prezentare: trusa pentru 40 de teste - 5 placi a cate 8 stripuri x 12 godeuri Domeniu de concentratie colistin in godeuri (µg/ml): Control de crestere/0,0625/ 0,125/ 0,25/ 0,5/ 1/2/4/8/16/32/64.

Permite lucrul strip cu strip.

Trusele pot fi păstrate la temperatura camerei (15-25°C).

Kiturile sunt livrate împreuna cu toate consumabilele necesare realizării testelor (mediu de cultura, consumabie plastic)

Posibilitatea de a verifica si vizual reactia. 

Certificare CE-IVD pentru kituri 

Valabilitate minim 18 luni de la data recepţiei
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	8.8
	CEFIDEROCOL
	Trusa pentru determinarea CMI de cefiderocol prin metoda microdilutiilor (testarea de concentratii multiple de antibiotic liofilizat). Metoda de testare a sensibilităţii la antimicrobiene trebuie sa corespunda normelor si recomandărilor EUCAST si optional CLSI. 

Forma de prezentare: trusa pentru 40 de teste - 5 placi a cate 8 stripuri x 12 godeuri Domeniu de concentratie cefiderocol in godeuri (µg/ml): Control de crestere/0,003/0,06/ 0,125/ 0,25/ 0,5/ 1/2/4/8/16/32.

Permite lucrul strip cu strip.

Trusele pot fi păstrate la temperatura camerei (15-25°C).

Kiturile sunt livrate împreuna cu toate consumabilele necesare realizării testelor (mediu de cultura, consumabie plastic)

Posibilitatea de a verifica si vizual reactia. 

Certificare CE-IVD pentru kituri 

Valabilitate minim 18 luni de la data recepţiei

Interpretarea rezultatelor citirilor fotometrice, pentru toate trusele, se va face cu softul MICRONAUT-MERLIN, aflat în dotarea laboratorului beneficiarului plătitor.
	


2.1. Termen de valabilitate 
	CERINȚE MINIME DIN CAIETUL DE SARCINI:
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	 Termen de valabilitate 
Beneficiarul-plătitor are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în legătură cu perioada de valabilitate a produselor și/sau identificarea unor viciilor ascunse ale acestora.

La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la primirea acesteia, fără costuri suplimentare pentru beneficiarul plătitor. Produsele care, în timpul perioadei de valabilitate, le înlocuiesc pe cele returnate beneficiază de o nouă perioadă de valabilitate care decurge de la data înlocuirii acestora. 

Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să înlocuiască produsul în perioada convenită, beneficiarul-plătitor are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care beneficiarul-plătitor  le poate avea faţă de furnizor prin contract.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de valabilitate pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de valabilitate începe de la data semnării fără obiecțiuni de către beneficiarul plătitor a procesului verbal de recepție a produselor furnizate. 

Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreați de părți, având ca referința pentru determinarea defectelor specificațiile tehnice din caietul de sarcini
	(se va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor de la pct. 3. 2 din caietul de sarcini, acoperind toate cerințele din tabel, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora


2.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport

	CERINȚE MINIME DIN CAIETUL DE SARCINI:
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	Livrarea produselor solicitate se va face eșalonat, în baza comenzilor ferme, aferente contractelor subsecvente, transmise de beneficiarul-plătitor.

Furnizorul are obligația de a livra produsele pe bază de comandă fermă, în maxim 10 zile calendaristice de la data înscrisă în aceasta, la sediile Beneficiarului-plătitor din București / jud. Ilfov, adresa fiind comunicată în cadrul fiecărui contract subsecvent.

Condiţia de livrare este: franco depozit-beneficiar-plătitor.

Pentru neonorarea a două comenzi succesive pe produs, pe motive de calitate, acordul-cadru/contractul subsecvent se poate rezilia.

La livrare produsele vor fi însoţite de documente de certificare a calităţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de beneficiarul-platitor. 
De asemenea, Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către beneficiar-plătitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni. Toate materialele, echipamentele şi tehnologiile folosite vor fi în conformitate cu legislaţia privind securitatea muncii, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia mediului în vigoare în România şi cu standardele europene asimilate standardelor române în domeniul calităţii şi protecţiei mediului, precum şi cu legislaţia din domeniul dispozitivelor medicale.

Produsele trebuie să respecte condiţiile de ambalare şi etichetare prevăzute de legislaţia în domeniu şi vor fi însoţite de prospecte / instrucţiuni de folosire.

Produsele din import vor fi însoţite de documentele menţionate mai sus, traduse în limba română. 

În stabilirea mărimii și greutății ambalajului, Furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanţa față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare. Furnizorul îşi asumă riscurile pe care le implică transportul produselor până la sediile beneficiarului-plătitor.

Eticheta produselor trebuie să conţină următoarele informaţii: denumirea produsului, data expirării, numărul seriei de fabricaţie, condiţii speciale de păstrare şi/sau de manevrare, dacă este cazul. Aceste informaţii trebuie astfel inscripţionate încât să fie uşor de citit, clare şi să nu poată fi şterse.

Marcarea va respecta normele în vigoare, va fi clară, astfel încât produsele să poată fi identificate cu uşurinţă. 

Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Furnizorul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Furnizorului.
	(se va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor de la pct. 3.3 din caietul de sarcini, acoperind toate cerințele din tabel, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora)


3. Anexe la propunerea tehnică
	CERINȚE MINIME DIN CAIETUL DE SARCINI:
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	Prospecte, fişe tehnice sau alte documente tehnice, emise de producătorii produselor ofertate (pentru reactivi) , din care să rezulte specificaţiile tehnice ale produselor ofertate, în varianta originală și în traducere autorizată în limba română. Nu se acceptă fișe tehnice realizate de către ofertant, decât în cazul în care acesta este și producătorul.
	Referință: 

manual.pdf, pg. 1 

fisa_tehnica.pdf, pg. 1

brosura.jpg

...

(se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
Manual de instrucțiuni

Fișa tehnică

Broșură de prezentare

...

(se va completa cu denumirea documentelor tehnice emise de producător, atașate ofertei)

	Documente din care să reiasă că operatorul economic este abilitat să importe și/sau distribuie pe teritoriul ţării produsele ofertate. Documentele trebuie sa fie eliberate de organisme acreditate. Documentele care probează îndeplinirea criteriilor asumate - Avizul de funcționare, eliberat de Ministerul Sănătății, prin Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania, conform prevederilor art. 926 din Legea 95/2006, cu privire la Reforma in domeniul sănătății, dovada avizării funcționarii unității pentru activități de import, comercializare, depozitare, instalare şi/sau mentenanţă dispozitive medicale; se va depune si anexa la avizul de funcționare, cu lista producătorilor produselor ofertate. Documentele sunt necesare pentru a atesta ca operatorul economic este abilitat să importe și/sau distribuie pe teritoriul tarii produsele ofertate. 
	Referință: aviz_ANMDMR_si_anexa.pdf, pg. 3-4 (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile)

	Declarația de Conformitate UE (marcajul european de conformitate CE), dovada faptului că reactivii/dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (IVD) ofertate respectă prevederile Regulamentului (UE) 2017/746. Se va prezenta Declarația de Conformitate UE
 emisă de producătorul reactivului/dispozitivului medical ofertat, în varianta originală, cât și în traducere autorizată în limba română, din care reiese:

- denumirea completă și adresa producătorului;

- că dispozitivul pentru diagnostic in vitro (IVD) la care se referă declarația respectivă este în conformitate cu regulamentul (UE) 2017/746,

- clasa de risc a dispozitivului IVD (A, B, C sau D)
, 

- numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului la care se referă declarația de conformitate UE. Ofertantul va marca/indica pe declarație produsul ofertat.
- după caz, pentru dispozitivile încadrate în clasele A (dispozitive sterile)
, B, C si D: numele și numărul de identificare ale Organismului Notificat și identificarea certificatului sau certificatelor eliberat(e) de către acesta.

- în plus, în cazul în care producătorul dispozitivului ofertat nu este stabilit într-un stat membru UE, din Declarația de Conformitate trebuie să reiasă numele complet și adresa reprezentantului în UE
.

*Ca excepție la regulile de mai sus, în cazul în care produsul ofertat a fost introdus pe piață în baza Directivei 98/79/CE, se va prezenta Declarația de Conformitate UE emisă în baza Directivei 98/79/CE, însoțită în mod obligatoriu de documentele justificative care să facă dovada introducerii legale pe piață și a respectării condițiilor tranzitorii prevăzute la art. 110 din Regulamentului (UE) 2017/746.
	Referință: declaratie_CE.pdf, pg. 1 (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile)

	Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul protectiei muncii
	Referință: declaratie_social_munca.pdf, pg. x (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; recomandăm utilizarea modelului de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)

	Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și al protectiei mediului
	Referință: declaratie_mediu.pdf, pg. x (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; se va utiliza modelul de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)

	Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale obligatorii


	Referință: declaratie_clauze_contractuale.pdf, pg. 1 (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; recomandăm utilizarea modelului de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)

	Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal


	Referință: declaratie_GDPR.pdf, pg. 1 (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; recomandăm utilizarea modelului de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)


.
4. Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul protecției muncii

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR

DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MUNCII
Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), reprezentant legal al ___________________ (denumirea, J, CUI), declar pe propria raspundere că vom respecta și implementa acordul-cadru de furnizare reactivi de laborator, conform reglementărilor privind protecția muncii stabilite prin legislaţia naţională. 
De asemenea, declar pe propria răspundere că, la elaborarea ofertei, am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în Declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.
	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


5. Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR

DIN DOMENIUL  MEDIULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI

  Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), reprezentant legal al ___________________ (denumirea, J, CUI), declar pe propria raspundere că vom respecta și implementa contractul de furnizare reactivi de laborator, conform reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului stabilite prin legislaţia naţională.  
De asemenea, declar pe propria răspundere că, la elaborarea ofertei, am ţinut cont de obligaţiile referitoare la protecţia mediului şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în Declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


6. Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), reprezentant legal al ___________________ (denumirea, J, CUI), în nume propriu, declar că sunt de acord cu toate prevederile clauzelor contractuale şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora, pentru acordul-cadru de furnizare reactivi de laborator. 
	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


7. Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), domiciliat/ă în ___________________ (adresa completă), născut/ă la data de ___.___.______, în localitatea _____________, CNP _____________, carte de identitate seria ____ nr. __________, emisă la data de ___.___.______, de către ______________, în calitate de ______________ (funcția) al societăţii _______________ (denumirea, J, CUI), participant la achiziţia de furnizare reactivi de laborator, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Unitatea Militară 0929 Bucureşti, respectând prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018. 

Datele personale colectate sunt prelucrate în vederea derulării licitaţiei deschise şi pot face referire la acte de identitate ale persoanelor fizice, CV-uri sau alte documente care atestă pregătirea profesională necesară şi gradul de eligibilitate în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului acordului-cadru de achiziţie, alte documente prevăzute în caietul de sarcini (certificate de înregistrare/certificate de atestare a situaţiei fiscale / juridice, autorizaţii de funcţionare).

Datele nu vor fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului în condiţiile legii.

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări mă oblig să informez în scris Unitatea Militară 0929 Bucureşti.

Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu procesarea datelor personale în scopul descris în prezenta. 
	Data completării: ___.___.______
	Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


8. Formular de ofertă

FORMULAR DE OFERTĂ

Ofertant: ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici)
Data: ___.___.______
Anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare)
Obiectul acordului-cadru: furnizare reactivi de laborator 
Către
Autoritatea contractantă - Achizitor (Unitatea Militară 0929 București)
După examinării Documentației de atribuire, subsemnatul/ții, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată, să semnăm acordul-cadru ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea contractantă - Achizitor până la momentul depunerii Ofertei, ofertăm prețul total de _______,__ (________________________________) lei (introduceți suma în cifre și litere din propunerea financiară), fără TVA, la care se adaugă TVA de _______,__ (________________________________) lei (introduceți suma în cifre și litere), pentru Lotul / Loturile __ - _______________ (introduceți numărul și denumirea Lotului), potrivit anexei la prezentul formular.

Datele de identificare financiară sunt următoarele:

Titular cont: ___________________ (denumire și date identificare firmă)
Reprezentant: ___________________ (nume, prenume, date contact)
Cod IBAN Trezorerie: ___________________
Trezoreria: ___________________ (nume trezorerie)
Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că:

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru Anunțul de participare nr. CN_________ / ___.___.______ (introduceți numărul / data procedurii de atribuire) și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea contractantă - Achizitor ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea contractantă - Achizitor în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și H.G. nr. 395/2016;

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității contractante - Achizitorului, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul acordului-cadru; 

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea contractantă - Achizitor în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____ luni (introduceți numărul de luni, având în vedere punctul IV.2.6 din Fișa de Date a Achiziției – „Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 6 luni (de la termenul limită de depunere a ofertelor)”) de la data limită de depunere a Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate. 

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al Ofertantului ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici) în această procedură declar că:

i. Nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția.
ii. Noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea contractantă - Achizitorul și Beneficiarii-plătitori despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului.
iii. Noi, împreună cu subcontractanții ___________________ (introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă - Achizitorul solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă - Achizitor, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

iv. Noi, împreună cu terțul/terții susținători ___________________ (introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă - Achizitorul solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă - Achizitor, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției.
v. Am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

vi. Până la încheierea şi semnarea acordului-cadru de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea contractantă - Achizitor (Unitatea Militară 0929 București), prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

vii. Înțelegem că Autoritatea contractantă - Achizitorul:
a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea contractantă - Achizitorul răspunzătoare într-o astfel de situație.

viii. Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanție de bună execuție de 10% din prețul Contractului.

ix. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea acordului-cadru pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

x. Văzând prevederile art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

	Nr. crt.
	Referința din Propunerea tehnică sau Propunerea financiară
 (introduceți denumirea documentului din ofertă, numărul paginilor, de la paragraful nr. __ la paragraful nr. __)

	1.
	____________ (introduceți informația)

	2.
	____________ (introduceți informația)


De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile / informațiile mai sus menționate din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

	Nr. crt.
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară sunt confidențiale

	1.
	____________ (prezentați motivul)

	2.
	____________ (prezentați motivul)


Văzând prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, anexam la prezenta ofertă dovezile care conferă caracterul de confidenţialitate informatiilor din Propunerea noastră tehnică și financiară, astfel:

____________ (prezentați anexele cu dovezile)
	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


Anexa nr. 1 la formularul de ofertă 

CENTRALIZATOR DE PREȚURI
Ofertant: ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici)
Data: ___.___.______
Anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare)
Obiectul acordului-cadru: furnizare reactivi de laborator
	Nr. lot
	Denumire lot / produs ofertat
	U.M.
	Cantitate maximă Acord-cadru
	Preț unitar

(lei, fără TVA)
	VALOARE MAXIMĂ ACORD-CADRU

(lei, fără TVA)
	TVA (%)

	1.
	(introduceți denumirea lotului, precum și denumirea comercială a produsului ofertat)
	
	
	
	
	

	2.
	... 
	
	
	
	
	

	VALOARE TOTALĂ ACORD-CADRU (lei, fără TVA)
	
	


	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


� Îndrumările din cadrul formularelor sunt identificate prin culoarea albastră. Odată parcurse, acestea trebuie completate / eliminate.


� Prezentul Acord de asociere conţine clauzele obligatorii, părțile putând adăuga şi alte clauze. Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de asociere.


� Se va completa în cazul în care asociatul desemnat pentru emiterea și încasarea facturilor este persoană juridică nerezidentă în România.


� Notă: Instrumentul de garantare prezentat în cazul unei Asocieri de operatori economici ca dovadă a constituirii garanției de participare, trebuie să fie emis în numele Asocierii și să cuprindă mențiunea expresă că respectivul instrument de garantare acoperă în mod solidar toți membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarând că va plăti din garanția de participare sumele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile în cazul culpei oricăruia dintre membrii asocierii.


� Îndrumările din cadrul acestui formular sunt identificate culoarea albastră. Odată parcurse, acestea trebuie înlocuite / eliminate.


Ofertanţii vor întocmi propunerea tehnică prin completarea prezentului formular într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini, care face parte integrantă din documentaţia de atribuire. Propunerea tehnică va fi încărcată în SEAP şi în format editabil, semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.


Specificaţiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerinţe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă.


� Se vor completa coloanele indicate și se vor șterge din tabel loturile pentru care nu se depunde ofertă.


� Întocmită de producător pe baza certificatului emis de un Organism Notificat (Notified Body) – după caz, în funcție de clasa de risc a dispozitivului IVD 


� în conformitate cu regulile stabilite în anexa VIII a Regulamentului (UE) 2017/746


� Conform art. 48 alin. 10 din Regulamentului (UE) 2017/746: „Implicarea organismului notificat se limitează la aspectele legate de stabilirea, asigurarea și menținerea stării sterile”


� conform art. 11 din Regulamentului (UE) 2017/746


� Îndrumările din cadrul acestui formular sunt identificate prin culoarea albastră. Odată parcurse, acestea trebuie înlocuite / eliminate.


Se va completa numărul și denumirea lotului pentru care este depus formularul de ofertă. NU se acceptă ca formularul de ofertă să cuprindă mai multe loturi; acesta se va depune distinct pentru fiecare dintre loturile ofertate.





	
	NECLASIFICAT


1 / 19
8 / 19

