Aprobat,

Manager interimar,						          Avizat,

Prof. Dr. Catalin Codreanu				Director financiar-contabil interimar,

..................................................                      			    Ec. Sorin Guruianu

……………………………

CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia de

REACTIVI DE LABORATOR

2026

CAIETUL DE SARCINI face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si cea financiara. Contine in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, ambalare etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

PRECIZARI:

- Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

- Toate conditiile si caracteristicile listate in continuare in “Caietul de sarcini”, sunt obligatorii si eliminatorii. Orice oferta care se abate de la prevederile caietului de sarcini sau prezinta caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in acesta sau care nu satisfac cerintele impuse in acesta, va fi respinsa ca neconforma.

1. INFORMATII GENERALE

Autoritatea contractanta: CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE “DR. ION STOIA” (C.C.B.R. “Dr. Ion Stoia”)

Adresa: str. Thomas Masaryk  nr. 5, sector 2

Telefon: 021.210.10.39 / 0787.312.224

fax: 021.210.10.39

E-mail: administrativ@reumatologiedrstoia.ro

2. OBIECTUL ACHIZITIEI:

Achizitionarea de   pachete  de reactivi,  calibratori si consumabile de laborator compatibile cu analizoarele din dotarea spitalului, respectiv cu analizorul SYSMEX XN 1000,  cu analizorul de  biochimie  ARCHITECT C4000,  analizorul automat de biochimie tip MINDRAY BS-230, analizorul automat de imunologie prin metoda ELISA tip ALEGRIA, analizorul automat pentru urini, tip CLINITECK ADVANTUS, analizorul automat pentru VSH, tip SRS100/II,  prin metoda WESTERGREN, necesare Laboratorului Centrului Clinic de Boli Reumatismale “Dr. Ion Stoia”.

Cod CPV 33696200-0, reactivi de laborator:

- Pachet de reactivi compatibili cu analizorul automat de hematologie SYSMEX XN 1000

- Pachet de reactivi compatibili cu analizorul de biochimie ARCHITECT C4000

- Pachet reactivi de laborator compatibili cu analizorul automat de biochimie tip MINDRAY BS-230

- Pachet de reactivi de laborator compatibili cu analizorul automat de imunologie prin metoda ELISA tip ALEGRIA

- Pachet de reactivi de laborator compatibili cu analizorul automat pentru urini, tip CLINITECK ADVANTUS

- Pachet de reactivi de laborator compatibili cu  analizorul automat pentru VSH, tip SRS100/II,  prin metoda WESTERGREN

Reactivii trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate conform specificatiilor tehnice care fac parte integranta din acest caiet de sarcini.

3. PROCEDURA APLICATA:

In conformitate cu prevederile  art. 113 alin (1) din  Legea nr. 98/2016, se aplica Procedura simplificata pentru atribuirea contractului de achiziţie publica Reactivi de Laborator necesari spitalului, potrivit caruia „Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura simplificata in conditiile prevazute la art. 7 alin (2) ” din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare: „(2) Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru şi organizează concursurile de soluţii care privesc achiziţii publice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).”

Pragurile corespunzatoare procedurii simplificate sunt:

b) 705.819 lei, pentru contractele de achiziţie publică/ acordurile-cadru de produse şi de servicii;

c) 1.090.812 lei, pentru contractele de achiziţii publice/ acordurile-cadru de produse şi de servicii atribuite de consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora.

C.C.B.R. “Dr. Ion stoia” este o institutie subordonata Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Valoarea estimata a procedurii este de 703,729.29 fara TVA.

Valoarea estimata pentru fiecare lot se regaseste in tabelul urmator:

| Nr. lot. | Denumire lot | Valoare estimata, LEI (fara TVA) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pachet de reactivi compatibili cu analizorul automat de hematologie SYSMEX XN 1000 | 64,018.00 |
| 2. | Pachet de reactivi compatibil cu analizorul de biochimie ARCHITECT C4000 | 309,560.00 |
| 3. | Pachet reactivi de laborator compatibili cu analizorul automat de biochimie tip MINDRAY BS-230 | 33,527.00 |
| 4. | Pachet de reactivi de laborator compatibili cu analizorul automat de imunologie prin metoda ELISA tip ALEGRIA | 368,358.54 |
| 5. | Pachet de reactivi de laborator compatibili cu analizorul automat pentru urini, tip CLINITECK ADVANTUS | 7,776.00 |
| 6. | Pachet de reactivi de laborator compatibili cu analizorul automat pentru VSH, tip SRS100/II, prin metoda WESTERGREN | 1,260.00 |
| VALOARE TOTALA, LEI FARA TVA |  | 784,499.54 |

Produsele vor fi livrate in baza contractului de achizitie publica ce se va incheia in urma procedurii de achizitie „PROCEDURA SIMPLIFICATA” si numai in baza comenzilor emise de autoritatea contractanta. Transportul  se va efectua de catre ofertant cu mijloace proprii autorizate in domeniu.

Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre autoritatea contractanta in prezenta unui delegat imputernicit de ofertant. Daca unele produse nu corespund calitativ sau cantitativ,  autoritatea contractanta are dreptul  de a le respinge, iar ofertantul are obligatia de a le  inlocui intr-un termen stabilit prin contract.

4. DURATA CONTRACTULUI:

In urma aplicarii procedurii simplificate de achizitie publica se vor incheia contracte de furnizare cu fiecare  operator economic castigator, pentru toate  loturile pentru care a depus oferte castigatoare.

Durata contractului este pana la 31.12.2026 pentru o cantitate ce nu poate depasi cantitatea maxima din Caietul de sarcini si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

5. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Criteriul de atribuire ales, tinand cont de produsele achizitionate au specificatii tehnice foarte clar si precis definite,  este pretul cel mai scazut, conform art. 187 alin.(3) pct.d) din Legea nr.98/2016. Oferta financiara incarcata in SEAP va reprezenta pretul, in lei, fara TVA al intregului lot (pachet), in configuratia completa din caietul de sarcini pentru cantitatea solicitata.

CONDITII GENERALE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA PRODUSELE OFERTATE

1. Specificatiile tehnice pentru fiecare reactiv din lot sunt atasate caietului de sarcini.

2. Ambalajul fiecarui produs ofertat va fi inscriptionat cu data de fabricatie, nr. lot fabricatie, impachetare, data de expirare, conditiile de stocare, numele si adresa producatorului, compoziţia, modul de reconstituire, stabilitatea, modul de recoltare şi preluare probă, valorile normale, limitele de interferenţă, termen de valabilitate a acestuia, valabilitate care trebuie sa acopere o perioada de cel putin 12 luni de la data livrarii, cu exceptia produselor care din fabricatie au o perioada de valabilitate mai mica.

3. Ofertantul isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate in vederea instalarii  aplicatiilor pentru reactivi, calibratori si controale. Furnizorul va oferi suportul tehnic de specialitate si va intreprinde actiuni corective in materie de siguranta in teren impuse de producatorul reactivilor prin personal calificat, fara a pune in pericol certitudinea corectitudinii analizelor rezultate. Instalarea si folosirea reactivilor ofertati nu trebuie sa implice modificari si ajustari ale analizorului, altele decat cele specificate de producatorul aparatului.

4. Produsele vor fi livrate in baza contractului si numai in baza  comenzii transmise de autoritatea  contractanta, in maximum 5 zile. Sunt admise livrari partiale de reactivi  in cadrul unei comenzi, dar livrarea totala nu trebuie sa depaseasca 14 zile de la lansarea comenzii. Pentru nelivrarea a doua comenzi succesive, contractul  se reziliaza.

La livrare produsele vor fi insotite de certificatele de calitate, garantie, fisa de tehnica de securitate si declaratii de conformitate. Toate produsele vor avea marcaj CE.

5. Transportul  si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a furnizorului.

6.Ofertantul va prezenta o declaratia pe proprie raspundere privind compatibilitatea/echivalenta produselor din interiorul pachetului cu specificatiile tehnice solicitate in caietul de sarcini - semnata si stampilata.

7. Receptia calitativa si cantitativa  se va face de catre autoritatea contractanta in prezenta unei comisii de receptie si a unui delegat imputernicit de catre ofertant. Daca produsele nu corespund din punct de vedere calitativ si nu sunt acceptate de autoritatea contractanta, aceasta isi rezerva dreptul de a rezilia contractul de achizitie publica.

8. Furnizorul va respecta toate prevederile legale in vigoare in Romania.

9. Furnizorul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura, in mod continuu, personalul, produsele si suportul necesar pentru indeplinirea in mod eficient a obligatiilor asumate prin oferta.

10. Furnizor are obligatia de a respecta in executarea contractului, obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile international de drept in domeniul mediului, social si al muncii:

a.   Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

b.	HG 1425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu completarile si modificarile ulterioare;

c.	Anexa X la Directiva 2014/24 care cuprinde:

- Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare,

- Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva,

- Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata,

- Convebtia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate,

- Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munca,

- Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie),

- Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei,

- Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor,

- Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon,

- Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti ( Conventia de la Stockholm privind POP)

11. Modalitati si conditii de plata: Furnizorul va emite factura pentru produsele livrate. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit prin contract in limita comenzilor plasate in perioada contractuala.

Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de maxim  60 zile  de la data receptionarii produselor si emiterii facturii in platforma E-factura. Plata se va face cu OP prin TREZORERIE.

Centralizator reactivi 2026

Cod CPV 33696500-0 Reactivi de laborator

| Nr. crt. | Denumire REACTIV | UM | Cantitate estimata | Pret unitar, lei fara TVA | Valoare fara TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 Pachet de reactivi compatibil cu analizorul de hematologie SYSMEX XN1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Diluent | kit | 27 | 248.00 | 6,696.00 |  |
| 2 | Reactiv determinare hemoglobina | kit | 12 | 250.00 | 3,000.00 |  |
| 3 | Lizant pentru masurare CBC | kit | 3 | 226.00 | 678.00 |  |
| 4 | Colorant fluorescent masurare CBC | kit | 2 | 724.00 | 1,448.00 |  |
| 5 | Lizant pentru masurare DIFF | kit | 3 | 1,152.00 | 3,456.00 |  |
| 6 | Colorant fluorescent masurare DIFF | kit | 3 | 3,698.00 | 11,094.00 |  |
| 7 | Sange de control nivel patologic scazut | kit | 18 | 550.00 | 9,900.00 |  |
| 8 | Sange de control nivel normal | kit | 18 | 550.00 | 9,900.00 |  |
| 9 | Sange de control nivel patologic inalt | kit | 18 | 550.00 | 9,900.00 |  |
| 10 | Sange control BF | kit | 1 | 1,016.00 | 1,016.00 |  |
| 11 | Calibrator | kit | 1 | 360.00 | 360.00 |  |
| 12 | Detergent | kit | 18 | 365.00 | 6,570.00 |  |
|  |  |  | TOTAL FARA TVA: |  |  | 64,018.00 |  |

| LOT 2 Pachet de reactivi compatibil cu analizorul de biochimie ARCHITECT c4000 (estimare 6 luni – conform propunerilor din cadrul PAAP 2026) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire REACTIV | UM | Cantitate estimata | Pret unitar, lei fara TVA | Valoare fara TVA |
| 1 | reactiv ALT | kit | 3 | 3,382.00 | 10,146.00 |
| 2 | reactiv AST | kit | 3 | 3,382.00 | 10,146.00 |
| 3 | reactiv glicemie | kit | 6 | 1,850.00 | 11,100.00 |
| 4 | reactiv creatinina | kit | 3 | 2,195.00 | 6,585.00 |
| 5 | reactiv factor reumatoid | kit | 12 | 2,000.00 | 24,000.00 |
| 6 | reactiv CRP | kit | 11 | 4,300.00 | 47,300.00 |
| 7 | reactiv Calcemie | kit | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 8 | reactiv fosfataza alcalina | kit | 2 | 1,400.00 | 2,800.00 |
| 9 | reactiv uree | kit | 3 | 1,090.00 | 3,270.00 |
| 10 | reactiv acid uric | kit | 9 | 500.00 | 4,500.00 |
| 11 | reactiv colesterol | kit | 9 | 1,755.00 | 15,795.00 |
| 12 | reactiv CK-NAC | kit | 2 | 2,950.00 | 5,900.00 |
| 13 | reactiv sideremie (Fe) | kit | 6 | 495.00 | 2,970.00 |
| 14 | reactiv trigliceride | kit | 11 | 2,975.00 | 32,725.00 |
| 15 | reactiv LDH | kit | 5 | 1,400.00 | 7,000.00 |
| 16 | reactiv GGT | kit | 3 | 500.00 | 1,500.00 |
| 17 | HDL Colesterol direct - reactiv | kit | 6 | 10,190.00 | 61,140.00 |
| 18 | Calibrator lipide | kit | 2 | 925.00 | 1,850.00 |
| 19 | Reactiv ALBUMINA URINARA | kit | 2 | 2,998.00 | 5,996.00 |
| 20 | calibrator ALBUMINA URINARA | kit | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 21 | control ALBUMINA URINARA | kit | 3 | 1,200.00 | 3,600.00 |
| 22 | CRP calibrator (32) set | kit | 3 | 1,265.00 | 3,795.00 |
| 23 | FR standard calibrator | kit | 1 | 980.00 | 980.00 |
| 24 | multiconstituent calibrator | kit | 1 | 875.00 | 875.00 |
| 25 | MCC CONSOLIDATED SIGMA STRONG | kit | 1 | 875.00 | 875.00 |
| 26 | Ser control nivel 1 (TECHOPATH/MULTICHEM) | kit | 1 | 815.00 | 815.00 |
| 27 | Ser control nivel 2 (TECHOPATH/MULTICHEM) | kit | 1 | 815.00 | 815.00 |
| 28 | Ser control nivel 3 (TECHOPATH/MULTICHEM) | buc | 1 | 815.00 | 815.00 |
| 29 | ICT diluent | buc | 1 | 1,335.00 | 1,335.00 |
| 30 | ICT calibrator | buc | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 31 | ICT cleaning fluid | buc | 2 | 390.00 | 780.00 |
| 32 | ICT referance solutions | buc | 3 | 2,234.00 | 6,702.00 |
| 33 | alkaline Wash | buc | 5 | 950.00 | 4,750.00 |
| 34 | acid wash | buc | 5 | 1,350.00 | 6,750.00 |
| 35 | water bath additive | buc | 3 | 1,010.00 | 3,030.00 |
| 36 | detergent A | buc | 7 | 1,240.00 | 8,680.00 |
| 37 | detergent B | buc | 1 | 1,180.00 | 1,180.00 |
| 38 | cuvette dry tip | buc | 3 | 1,420.00 | 4,260.00 |
|  |  |  | TOTAL FARA TVA |  | 309,560.00 |

|  | LOT 3 - Pachet reactivi de laborator compatibili cu analizorul automat de biochimie tip MINDRAY BS-230 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire REACTIV | UM | Cantitate estimata | Pret unitar, lei fara TVA | Valoare fara TVA |
| 1 | Complement C3 Kit | kit | 9 | 356.00 | 3,204.00 |
| 2 | Complement C4 Kit | kit | 9 | 356.00 | 3,204.00 |
| 3 | Immunoglobulin A Kit | kit | 7 | 609.00 | 4,263.00 |
| 4 | Immunoglobulin G Kit | kit | 7 | 609.00 | 4,263.00 |
| 5 | Immunoglobulin M Kit | kit | 7 | 586.00 | 4,102.00 |
| 6 | Proteine totale (ser, plasma) - reactiv | kit | 3 | 74.00 | 222.00 |
| 7 | Albumina - reactiv | kit | 3 | 81.00 | 243.00 |
| 8 | Bilirubina directa - reactiv | kit | 3 | 234.00 | 702.00 |
| 9 | Bilirubina totala - reactiv | kit | 3 | 234.00 | 702.00 |
| 10 | Proteine totale urinare - reactiv, Calibrator inclus MINDRAY | kit | 3 | 75.00 | 225.00 |
| 11 | Proteine totale urinare -Control Nivel 1 & Nivel 2 - MINDRAY | kit | 5 | 65.00 | 325.00 |
| 12 | Calibrator pentru proteine specifice (C3,C4, CRP, IgG, IgA, IgM ), FLACOANE | kit | 10 | 207.00 | 2,070.00 |
| 13 | Multicalibrator , FLACOANE | kit | 9 | 103.00 | 927.00 |
| 14 | Ser control biochimie - valori normale, flacoane | kit | 9 | 186.00 | 1,674.00 |
| 15 | Ser control biochimie - valori patologice, flacoane | kit | 9 | 217.00 | 1,953.00 |
| 16 | Cuve de reactie (X 5 godeuri), box x 1000 buc | kit | 3 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 17 | Solutie de spalare | kit | 3 | 316.00 | 948.00 |
|  |  | TOTAL FARA TVA |  |  | 33,527.00 |

| LOT 4 - Pachet de reactivi de laborator compatibili cu analizorul automat de imunologie prin metoda ELISA tip ALEGRIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire REACTIV | UM | Cantitate estimata | Pret unitar, lei fara TVA | Valoare fara TVA |  |
| Anti CCP-hs | kit | 72 | 714.26 | 51,426.72 |  |
| Ac anti MCV | kit | 2 | 714.26 | 1,428.52 |  |
| ANA Detect | kit | 63 | 613.66 | 38,660.58 |  |
| Anti-dsDNA IgG | kit | 36 | 553.3 | 19,918.80 |  |
| Anti Jo-1 | kit | 5 | 553.3 | 2,766.50 |  |
| Anti- RNP-70 | kit | 7 | 653.9 | 4,577.30 |  |
| ENA Screen | kit | 9 | 603.6 | 5,432.40 |  |
| Anti Sm | kit | 18 | 558.33 | 10,049.94 |  |
| Anti SS-A (Ro) | kit | 27 | 528.15 | 14,260.05 |  |
| Anti SS-B (La) | kit | 27 | 528.15 | 14,260.05 |  |
| Anti-Scl-70 | kit | 9 | 543.24 | 4,889.16 |  |
| Anti-PR3(cAnca) | kit | 5 | 663.96 | 3,319.80 |  |
| Anti-MPO(pAnca) | kit | 5 | 638.81 | 3,194.05 |  |
| Anti – Centromer B | kit | 9 | 613.66 | 5,522.94 |  |
| Anti-C1q | kit | 9 | 633.78 | 5,704.02 |  |
| Anti-Cardiolipin Screen | kit | 27 | 663.96 | 17,926.92 |  |
| Anti Beta-2 Glicoproteina1Screen | kit | 27 | 689.11 | 18,605.97 |  |
| 25-OH-Vitamina D3/D2 |  | 126 | 990.91 | 124,854.66 |  |
| 25-OH-Vitamin D3/D2 Control set | kit | 8 | 880.25 | 7,042.00 |  |
| Alegria Positive Control | kit | 8 | 714.26 | 5,714.08 |  |
| Alegria Negative Control | kit | 8 | 714.26 | 5,714.08 |  |
| Hartie termica 110 mm / 30 m lungime | role | 9 | 50.00 | 450.00 |  |
| varfuri pipetare (Alegria 2 vf 24*96 per box) | kit | 24 | 110.00 | 2,640.00 |  |
|  | TOTAL FARA TVA |  |  | 368,358.54 |  |

| LOT 5 - Pachet de reactivi de laborator compatibili cu analizorul automat pentru urini, tip CLINITECK ADVANTUS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumire REACTIV | UM | Cantitate estimata | Pret unitar, lei fara TVA | Valoare fara TVA |  |
| Stripuri - SUMAR DE URINA (Multistix 10 SG) | kit | 63 | 96.00 | 6,048.00 |  |
| Control urina normal | kit | 9 | 60.00 | 540.00 |  |
| Control urina patologic | kit | 9 | 60.00 | 540.00 |  |
| Hartie termica - rola | buc. | 18 | 36.00 | 648.00 |  |
|  |  | TOTAL FARA TVA |  | 7,776.00 |  |

| LOT 6 - Pachet de reactivi de laborator compatibili cu analizorul automat pentru VSH, tip SRS100/II, prin metoda WESTERGREN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire REACTIV | UM | Cantitate estimata | Pret unitar, lei fara TVA | Valoare fara TVA |
| 1 | Sange control VSH, niv. normal Control, Level 1 | flacon | 2 | 315.00 | 630.00 |
| 2 | Sange control VSH, niv. patologic Control, Level 2 | flacon | 2 | 315.00 | 630.00 |
|  |  |  | TOTAL FARA TVA |  | 1,260.00 |

ANEXA 1  LA CAIETUL DE SARCINI

SPECIFICATII TEHNICE PACHETE DE REACTIVI DE LABORATOR

(REACTIVI, CALIBRATORI SI CONSUMABILE)

COMPATIBILI ANALIZOARELOR  DIN DOTAREA LABORATORULUI SPITALULUI

Lot 1. PACHET REACTIVI compatibili cu  ANALIZORUL SYSMEX XN1000

Valoare estimata 64.018,00 lei

- DILUENT - Diluent pentru analizor automat de hematologie XN-1000

Reactivul se va utiliza pentru numararea si respectiv măsurarea dimensiunilor eritrocitelor şi a trombocitelor prin focalizare hidrodinamică (detectare DC)

Prin adăugarea unui reactiv lizant  pentru determinarea concentraţiei hemoglobinei, poate fi folosit, de asemenea, pentru a analiza concentraţia de hemoglobină. Poate fi utilizat si ca mediu lichid de transport pentru detectorul de citometrie in flux cu fluorescenta

- Impachetare kit: 20 L, flacon de plastic ambalat in cutie de carton

- stabilitate 60 zile de la deschidere la 2-35°C

- compozitie: 	Clorura de sodiu 0.7%

Tampon TRIS 0.2%

K2 EDTA 0.02%

- REACTIV DETERMINAREA HEMOGLOBINEI - Reactiv lizant pentru determinarea automata a concentratiei hemoglobinei pe analizor automat de hematologie XN-1000

- Impachetare kit : 500 ml, flacon de plastic ambalat in cutie de carton

- stabilitate 60 zile de la deschidere la 1-30°C

- compozitie: Sodiu Lauril Sulfat 1.7 g/L

- LIZANT PENTRU MASURARE CBC - Lizant pentru masurare CBC pe analizor automat de hematologie XN-1000

Lizantul se utilizeaza impreuna cu un colorant fluorescent pentru masurare CBC

Prin hemoliza eritrocitelor cu ajutorul lizantului şi diferenţierea leucocitelor (non-bazofile), bazofilelor şi eritrocitelor nucleate cu ajutorul lizantului si colorantului se analizează numărul de leucocite, numărul de bazofile, procentul de bazofile, numărul de eritrocite nucleate şi procentul de eritrocite nucleate (eritroblasti).

- Impachetare kit: 5 L, ambalat in cutie de carton

- stabilitate 90 zile de la deschidere la 2-35°C

- compozitie: 	saruri cuaternare organice de amoniu, 0.20%

surfactant neionic 0.10%

- COLORANT FLUORESCENT MASURARE CBC - Colorant fluorescent pentru masurare CBC pentru analizor automat de hematologie XN-1000

Se utilizează pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat şi lizat în vederea stabilirii numărului de leucocite, a numărului de eritrocite nucleate (eritroblasti) şi a numărului de bazofile din sânge

- Impachetare kit: 2 x 82 ml, flacon de plastic cu identificare RFID (chip cu radiofrecventa). Toate informaţiile despre produs sunt gestionate de cipul electronic integrat în etichetă.

- stabilitate 90 zile de la deschidere la 2-35°C

compozitie: 	colorant fluorescent polymetina 0.005%

- etilen glicol 99.9%

- LIZANT PENTRU MASURARE DIFF - Lizant pentru masurare DIFF pe analizor automat de hematologie XN-1000

Lizantul se utilizeaza impreuna cu un colorant fluorescent pentru masurarea DIFF

Prin hemoliza eritrocitelor cu ajutorul lizantului şi colorarea componentei leucocitelor cu un colorant fluorescent, sunt determina numarul absolut precum si procentele de neutrofile, limfocite, monocite şi eozinofile.

- Impachetare kit: 5 L, ambalat in cutie de carton

- stabilitate 90 zile de la deschidere la 2-35°C

- compozitie: 	saruri cuaternare organice de amoniu, 0.07%

surfactant neionic 0.17%

- COLORANT FLUORESCENT MASURARE DIFF - Colorant fluorescent pentru masurare DIFF pe analizor automat de hematologie XN-1000

Utilizat pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat şi lizat în vederea stabilirii numărului diferenţiat pe 4 tipuri de leucocite din sânge

- Impachetare kit: 2 x 42 ml, flacon de plastic cu identificare RFID (chip cu radiofrecventa). Toate informaţiile despre produs sunt gestionate de cipul electronic integrat în etichetă.

- stabilitate 90 zile de la deschidere la 2-35°C

compozitie: 	colorant fluorescent polymetina 0.002%

- metanol 3.0%

- etilen glicol 96.9%

- SANGE DE CONTROL NIVEL PATOLOGIC SCAZUT care sa aiba valorile specificate in insert pentru analizorul automat de hematologie XN-1000

Sa poata fi utilizat si ca sange de control extern

Impachetare: flacon 3.0 ml pentru fiecare nivel.

- SANGE DE CONTROL NIVEL NORMAL care sa aiba valorile specificate in insert pentru analizorul automat de hematologie XN-1000

Sa poata fi utilizat si ca sange de control extern

Impachetare: flacon 3.0 ml pentru fiecare nivel.

- SANGE DE CONTROL NIVEL PATOLOGIC CRESCUT care sa aiba valorile specificate in insert pentru analizorul automat de hematologie XN-1000

Sa poata fi utilizat si ca sange de control extern

Impachetare: flacon 3.0 ml pentru fiecare nivel.

- SANGE CONTROL PENTRU LICHIDE BIOLOGICE BF  - kit cu doua nivele care sa aiba valorile specificate in insert pentru analizorul automat de hematologie XN-1000.

Impachetare: flacon 3.0 ml pentru fiecare nivel.

- CALIBRATOR - Calibrator pentru analizor automat de hematologie XN-1000

Calibrator pt. WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, si RET pe analizoarele de hematologie ce utilizeaza citometria in flux cu fluorescenta

- Ambalare: 3 ml

- DETERGENT - Solutie de curatare pentru analizorul automat de hematologie XN-1000

volum 50 ml / flacon de plastic introdus in cutie de carton

Detergent puternic alcalin pentru a indepărta reactivii de lizare, reziduurile celulare şi proteinele sanguine rămase in sistemul hidraulic al analizorului

compozitie: Hipoclorit de sodiu (clor activ 5%)

stabilitatea reactivului este de max. 60 de zile dupa deschidere

Lot 2. PACHET REACTIVI compatibili cu  ANALIZORUL ARCHITECT C4000

Valoare estimata 309,560.00 lei

1.    Alanil amino- Transferaza (ALT) sau echivalent –test pentru dozarea ALT  pe analizorul  ARCHITECT C4000.

| Test | - Dozare ALAT |
| --- | --- |
| Principiul metodei | NADH w/o P- 5’- P |
| Reactivi | GATA DE UTILIZARE |
| Proba | Ser, Plasma |
| Tipul reactiei | Rate Down |
| Volum proba | 5,3 μL |
| Volum reactiv | R1: 160 μL; R2; 40 μL |
| Stabilitate on- board- zile | >28 |
| Liniaritate | 3271 U/ L |
| Interferente Hemoglobina, la valori mai mari de: | 150 mg/ dL |
| Interferente Bilirubina la valori mai mari de: | 60 mg/ dL |
| Interferente Trigliceride la valori mai mari de: | 1500 mg/ dL |

Metoda de detectie utilizata : NADH w/o P- 5’- P

Impachetare  3960 teste/ kit.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

2.  Aspartat amino- Transferaza (AST) sau echivalent –test pentru dozarea AST  pe analizorul ARCHITECT C4000

| Test | - Dozare ASAT |
| --- | --- |
| Principiul metodei | NADH w/o P- 5’- P |
| Reactivi | GATA DE UTILIZARE |
| Proba | Ser, Plasma |
| Tipul reactiei | Rate Down |
| Volum proba | 5,3 μL |
| Volum reactive | R1: 160 μL; R2; 40 μL |
| Stabilitate on- board- zile | >28 |
| Liniaritate | 913 U/ L, FLEX: 4202 U/ L |
| Interferente Hemoglobina, la valori mai mari de: | 60 mg/ dL |
| Interferente Bilirubina la valori mai mari de: | 30 mg/ dL |
| Interferente Trigliceride la valori mai mari de: | 750 mg/ dL |

Metoda de detectie utilizata : NADH w/o P- 5’- P

Impachetare  3960 teste/ kit.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

3.  Glicemie (U) sau echivalent –test pentru dozarea Glucozei pe analizorul ARCHITECT C4000

| Test | - Dozare Glucoza |
| --- | --- |
| Principiul metodei | Hexokinaza |
| Reactivi | GATA DE UTILIZARE |
| Proba |  |
| Tipul reactiei | Endpoint U |
| Volum proba | 2 μL |
| Volum reactiv | R1: 160 μL; R2: 40 μL |
| Stabilitate on- board- zile | 30 |
| Liniaritate | 761 mg/dL / 42,2 mmol/L |
| Interferente Hemoglobina, la valori mai mari de: | 750 mg/ dL |
| Interferente Bilirubina la valori mai mari de: | 30 mg/dL |
| Interferente Trigliceride la valori mai mari de: | 2250 mg/ dL |

Metoda de detectie utilizata : Hexokinaza

Impachetare 1500 teste/ kit.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

4. Creatinina (U) sau echivalent –test pentru dozarea creatininei pe analizorul ARCHITECT C4000

| Test | - Dozare creatinina |
| --- | --- |
| Principiul metodei | Jaffe Mod./ Picrat |
| Reactivi | GATA DE UTILIZARE |
| Proba | Ser, plasma urina |
| Tipul reactiei | Rate Up |
| Volum proba | 8,4 μL |
| Volum reactive | R1: 40 μL; R2: 32 μL |
| Stabilitate on- board- zile | 10 |
| Liniaritate | 38,7 mg/dL |
| Interferente Hemoglobina, la valori mai mari de: | 1000 mg/ dL |
| Interferente Bilirubina la valori mai mari de: | 40 mg/dL |
| Interferente Trigliceride la valori mai mari de: | 1500 mg/dL |

Metoda de detectie utilizata : Jaffe Mod./ Picrat

Impachetare 3600 teste/ kit.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

5. Factor Reumatoid sau echivalent –test pentru dozarea factor reumatoid  pe analizorul ARCHITECT C4000

| Test | Factor reumatoid |
| --- | --- |
| Principiul metodei | Immunoturbidimetric |
| Reactivi | GATA DE UTILIZARE |
| Proba |  |
| Tipul reactiei | Endpoint Up |
| Volum proba | 6 |
| Volum reactive | R1: 190, R2: 40 |
| Stabilitate on- board- zile | 30 |
| Liniaritate | 20–200 IU/mL, Autodilution: 12–1600 IU/mL |
| Interferente Hemoglobina, la valori mai mari de: |  |
| Interferente Bilirubina la valori mai mari de: |  |
| Interferente Trigliceride la valori mai mari de: |  |

Metoda de detectie utilizata : Immunoturbidimetric

R1 4X 19 ml R2 4X 8 ml

Impachetare 300 teste/ kit.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

6. CRP sau echivalent –test pentru dozarea CRP  pe analizorul ARCHITECT C4000

| Test | CRP |
| --- | --- |
| Principiul metodei | Immunoturbidimetric |
| Reactivi | GATA DE UTILIZARE |
| Proba | S, Pl |
| Tipul reactiei | Rate up |
| Volum proba | 2 |
| Volum reactive | R1: 100, R2: 113 |
| Stabilitate on- board- zile | 54 |
| Liniaritate | 0.5–30 mg/dL |
| Interferente Hemoglobina, la valori mai mari de: |  |
| Interferente Bilirubina la valori mai mari de: |  |
| Interferente Trigliceride la valori mai mari de: |  |

Metoda de detectie utilizata : Immunoturbidimetric

R1 2X 37 ml R2 2X 37 ml

Impachetare 600 teste/ kit.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

7. Calciu (U) sau echivalent –test pentru dozarea calciului seric  pe analizorul ARCHITECT C4000.

| Test | - Dozare calciu seric |
| --- | --- |
| Principiul metodei | Arsenazo-3-complex |
| Reactivi | GATA DE UTILIZARE |
| Proba |  |
| Tipul reactiei | Endpoint U |
| Volum proba | 2,4 μL |
| Volum reactiv | R1: 240 μL |
| Stabilitate on- board- zile | 41 |
| Liniaritate | 26,1 mg/dL / 6,5 mmol/L |
| Interferente Hemoglobina, la valori mai mari de: | 1000 mg/ dL |
| Interferente Bilirubina la valori mai mari de: | 30 mg/dL |
| Interferente Trigliceride la valori mai mari de: | 750 mg/dL |

Metoda de detectie utilizata : Arsenazo-3-complex

Impachetare 1200 teste/ kit.

Marime Kit- R1: 5x 84 ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

###### 8. Fosfataza alcalina sau echivalent –test pentru dozarea Fosfatazei alcaline  pe analizorul ARCHITECT C4000

| Test | - Dozare fosfataza alcalina |
| --- | --- |
| Principiul metodei | Hidroliza para- Nitrofenil Fosfat |
| Reactivi | GATA DE UTILIZARE |
| Proba | Ser, Plasma |
| Tipul reactiei | Rate Up |
| Volum proba | 7 μL |
| Volum reactive | R1: 60 μL; R2 20 μL |
| Stabilitate on- board- zile | 10 |
| Liniaritate | 4522 U/ L |
| Interferente Hemoglobina, la valori mai mari de: | 250 mg/ dL |
| Interferente Bilirubina la valori mai mari de: | 20 mg/ dL |
| Interferente Trigliceride la valori mai mari de: | 1500 mg/ dL |

Metoda de detectie utilizata : Hidroliza para- Nitrofenil Fosfat

Impachetare  1600 teste/ kit.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

9.Uree (U) sau echivalent –test pentru dozarea Ureei  (U) pe analizorul ARCHITECT C4000

| Test | - Dozare Uree (U) |
| --- | --- |
| Principiul metodei | Ureaza |
| Reactivi | GATA DE UTILIZARE |
| Proba | Ser, plasma urina |
| Tipul reactiei | Rate Down |
| Volum proba | 2 μL |
| Volum reactive | R1: 28 μL; R2: 28 μL |
| Stabilitate on- board- zile | 25 |
| Liniaritate | 128 mg/dL |
| Interferente Hemoglobina, la valori mai mari de: | 2000 mg/ dL |
| Interferente Bilirubina la valori mai mari de: | 60 mg/dL |
| Interferente Trigliceride la valori mai mari de: | 1500 mg/ dL |

Metoda de detectie utilizata : Ureaza

Impachetare 1400 teste/ kit.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

10.Acid Uric (U) sau echivalent –test pentru dozarea acidului uric  pe analizorul ARCHITECT C4000

| Test | - Dozare Ac. uric |
| --- | --- |
| Principiul metodei | Uricaza |
| Reactivi | GATA DE UTILIZARE |
| Proba |  |
| Tipul reactiei | Endpoint U |
| Volum proba | 3,3 μL |
| Volum reactive | R1: 160 μL |
| Stabilitate on- board- zile | 28 |
| Liniaritate | 37 mg/dL |
| Interferente Hemoglobina, la valori mai mari de: | 1000 mg/ dL |
| Interferente Bilirubina la valori mai mari de: | 60 mg/dL |
| Interferente Trigliceride la valori mai mari de: | 1500 mg/dL |

Metoda de detectie utilizata : Uricaza

Impachetare 640 teste/ kit.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

11. Colesterol sau echivalent –test pentru dozarea Colesterolului   pe analizorul ARCHITECT C4000

| Test | - Dozare Colesterol |
| --- | --- |
| Principiul metodei | CHOD-PAP Enzimatic |
| Reactivi | GATA DE UTILIZARE |
| Proba | Ser, plasma |
| Tipul reactiei | Endpoint U |
| Volum proba | 1,6 μL |
| Volum reactive | R1: 72 μL |
| Stabilitate on- board- zile | 28 |
| Liniaritate | 748 mg/dL |
| Interferente Hemoglobina, la valori mai mari de: | 1000 mg/ dL |
| Interferente Bilirubina la valori mai mari de: | 7 mg/dL |
| Interferente Trigliceride la valori mai mari de: | 1000 mg/ dL |

Metoda de detectie utilizata : CHOD-PAP Enzimatic

Impachetare 1000 teste/ kit.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

12.CK sau echivalent –test pentru dozarea CK   pe analizorul ARCHITECT C4000

| Test | - Dozare CK |
| --- | --- |
| Principiul metodei | Hexokinase/ G-6-PD NADP |
| Reactivi | GATA DE UTILIZARE |
| Proba | ser |
| Tipul reactiei | Rate Up |
| Volum proba | 4 μL |
| Volum reactiv | R1 160 μl; R2 40 μl |
| Stabilitate on- board- zile | 30 |
| Liniaritate | 4267 U/ L |
| Interferente Hemoglobina, la valori mai mari de: | 1000 mg/ dL |
| Interferente Bilirubina la valori mai mari de: | 60 mg/ dL |
| Interferente Trigliceride la valori mai mari de: | 2250 mg/ dL |

Metoda de detectie utilizata : Hexokinase/ G-6-PD NADP

Impachetare  1250 teste/ kit.

Marime Kit- R1: 5 x 48 mL, R2: 5 x 15 mL

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

13. Fier sau echivalent –test pentru dozarea Fierului seric   pe analizorul ARCHITECT C4000

| Test | - Dozare Fier seric |
| --- | --- |
| Principiul metodei | Ferene |
| Reactivi | GATA DE UTILIZARE |
| Proba | Ser plasma |
| Tipul reactiei | Endpoint Up |
| Volum proba | 20 μL |
| Volum reactiv | R1: 250 μL; R2: 20 μL |
| Stabilitate on- board- zile | 27 |
| Liniaritate | 1143 μg/dL |
| Interferente Bilirubina la valori mai mari de: | 60 mg/dL |
| Interferente Trigliceride la valori mai mari de: | 1000 mg/ dL |

Metoda de detectie utilizata : Ferene

Impachetare 500 teste/ kit.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

14. Trigliceride sau echivalent –test pentru dozarea trigliceridelor pe analizorul ARCHITECT C4000

| Test | - Dozare Trigliceride |
| --- | --- |
| Principiul metodei | GPO PAP |
| Reactivi | GATA DE UTILIZARE |
| Proba | Ser plasma |
| Tipul reactiei | Endpoint U |
| Volum proba | 1,6 μL |
| Volum reactiv | R1: 160 μL |
| Stabilitate on- board- zile | 28 |
| Liniaritate | 1505 mg/dL |
| Interferente Hemoglobina, la valori mai mari de: | 1000 mg/ dL |
| Interferente Bilirubina la valori mai mari de: | 5 mg/dL |

Metoda de detectie utilizata : GPO PAP

Impachetare 1900 teste/ kit.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

15. Lactat- dehidrogenaza (LDH) sau echivalent –test pentru dozarea Lactat- dehidrogenazei   pe analizorul ARCHITECT C4000

| Test | - Dozare LDH |
| --- | --- |
| Principiul metodei | IFCC LtP |
| Reactivi | GATA DE UTILIZARE |
| Proba |  |
| Tipul reactiei | Rate Up |
| Volum proba | 3,2 μL |
| Volum reactive | R1: 160 μL; R2: 40 μL |
| Stabilitate on- board- zile | 30 |
| Liniaritate | 4325 U/ L |
| Interferente Bilirubina la valori mai mari de: | 60 mg/ dL |
| Interferente Trigliceride la valori mai mari de: | 1500 mg/ dL |

Metoda de detectie utilizata :IFC Lactate-to-Pyruvate

Impachetare  600 teste/ kit.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kittul.

16. GGT - Glutamil Transpeptidaza sau echivalent –test pentru dozarea γ- Glutamil Transpeptidazei   pe analizorul  ARCHITECT C4000

| Test | - Dozare γ- Glutamil Transpeptidazei |
| --- | --- |
| Principiul metodei | L- γ- Glutamil-3-Carboxi-4-Nitroanilid/ mod. Szasz |
| Reactivi | GATA DE UTILIZARE |
| Proba |  |
| Tipul reactiei | Rate Up |
| Volum proba | 3.2 μL |
| Volum reactiv | R1: 125 μL; R2: 32 μL |
| Stabilitate on- board- zile | 27 |
| Liniaritate | 7782 U/ L |
| Interferente Hemoglobina, la valori mai mari de: | 250 mg/ dL |
| Interferente Bilirubina la valori mai mari de: | 60 mg/ dL |
| Interferente Trigliceride la valori mai mari de: | 1500 mg/ dL |

Metoda de detectie utilizata : L- γ- Glutamil-3-Carboxi-4-Nitroanilid/ mod. Szasz

Impachetare  600 teste/ kit.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

17. Ultra HDL – test pentru dozarea HDL Colesterolului compatibil 100% cu analizorul Architect.

| Test | Ultra HDL |
| --- | --- |
| Principiul metodei | Accelerator Selective Detergent |
| Reactivi | GATA DE UTILIZARE |
| Proba | Ser, Plasma |
| Tipul reactiei | Endpoint up |
| Volum proba | 2 μL |
| Volum reactive | R1:200 μL, R2:67 μL |
| Stabilitate on- board- zile | 28 |
| Liniaritate | 180 mg/dl |
| Limita de detectie | 5 mg/dl |
| Lungime de unda | primara/secundara: 604/700 nm |
| Interferente Hemoglobina, la valori mai mari de: | 1000 mg/dl |
| Interferente Bilirubina la valori mai mari de: | 32,6 mg/dl |
| Interferente Trigliceride la valori mai mari de: | 1000mg/dl |

Metoda de detectie utilizata: Accelerator Selective Detergent

Impachetare 1440 teste/ kit.

Marime: R1 4x 84 ml, R2 4x 32 ml

18. Lipide calibrator Ser calibrare pentru lipide solutie compatibil cu sistemul de chimie clinica ARCHITECT C4000

Impachetare Kit: 2 x1 ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

19. Microalbumina (U) sau echivalent –test pentru dozarea microalbumina (U) compatibil 100% cu analizorul Architect

| Test | Microalbumina |
| --- | --- |
| Principiul metodei | Immunoturbidimetric |
| Reactivi | GATA DE UTILIZARE |
| Proba | Urina |
| Tipul reactiei | Endpoint up |
| Volum proba | 6 μL |
| Volum reactive | R1 180 μL; R2 30 μL |
| Stabilitate on- board- zile | 28 |
| Lungime de unda | primara/secundara: 340/700 nm |
| Liniaritate | 5- 500μL |
| Interferente Hemoglobina, la valori mai mari de: | 500mg/dl |
| Interferente Creatinina la valori mai mari de: | 400 mg/dl |
| Interferente Glucoza la valori mai mari de: | 4000mg/dl |

Metoda de detectie utilizata: Immunoturbidimetric

Impachetare 500 teste/ kit.

Marime kit: R1 2x 53 ml R2 2x 12 ml

20. Calibrator pentru microalbuminurie- calibrator pentru dozarea albuminei urinare pe sistemul de chimie clinica ARCHITECT C4000. Impachetare- C1: 5 x 2 mL

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

21. Control pentru microalbuminurie- control pentru dozarea albuminei urinare pe sistemul de chimie clinica ARCHITECT C4000. Impachetare- L1: 2 x 2 mL si L2: 2 x 2 mL

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

22. Proteina C reactiva Standard Calibrator- calibrator pentru proteina C reactiva pe sistemul de chimie clinica ARCHITECT C4000. Impachetare- C1: 7x 3ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

23. FR Standard Calibrator- calibrator pentru factorul reumatoid pe sistemul de chimie clinica ARCHITECT C4000. Impachetare- C1: 7x 3ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

24. Multiconstituent calibrator pentru sistemul de chimie clinica pe ARCHITECT C4000

Impachetare- C1: 3x 5ml; C2: 3x 5ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

25. MCC Consolidated Sigma  Strong pentru sistemul de chimie clinica pe ARCHITECT C4000

Impachetare- : 12x 5ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

26. Ser control liofilizal imunologic plus I- ser de control, nivel 1, proteine specifice normal pentru pe sistemul de chimie clinica ARCHITECT C4000.

Impachetare- : 6x1 ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

27. Ser control liofilizal imunologic plus II  - ser de control nivel 2 proteine specifice patologic pentru pe sistemul de chimie clinica ARCHITECT C4000.

Impachetare- : 6x1 ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

28. Ser control liofilizal imunologic plus III  - ser de control nivel 3 proteine specifice patologic pentru pe sistemul de chimie clinica ARCHITECT C4000.

Impachetare- : 6x1 ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

29. ICT Sample Diluent - Diluent probe modul ICT pentru analizorul ARCHITECT C4000

Impachetare/ kit: 10x 54 ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

30. ICT Calibrator Serum - Ser calibrare modul ICT solutie pe baza de proteine specifice pe sistemul de chimie clinica ARCHITECT C4000

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

31.  ICT Cleaning Fluid - Solutie curatare modul ICT pentru analizorul ARCHITECT C4000

Impachetare/ kit: 10x 5 ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kittul.

32.  ICT Reference Solution - Solutie modul ICT pentru analizorul ARCHITECT C4000

Impachetare/ kit: 2x 2l

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

33.  Alkaline Wash Solution- Solutie spalare alcalina pentru analizorul ARCHITECT C4000

Impachetare/ kit: 2x 500 ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

34. Acid Wash Solution - Solutie spalare acida pentru analizorul ARCHITECT C4000

Impachetare/ kit: 2x 500 ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

35.  Water Bath Aditive - Solutie aditiva pentru analizorul ARCHITECT C4000

Impachetare/ kit: 2x 500 ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

36.  Detergent A - Solutie Detergent A pentru analizorul ARCHITECT C4000

Impachetare/ kit: 2x 500 ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

37. Detergent B - Solutie Detergent B pentru analizorul ARCHITECT C4000

Impachetare/ kit: 4x250 ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

38. Cuvete dry tip - Cuve  pentru analizorul ARCHITECT C4000

Lot 3. PACHET REACTIVI compatibili  CU ANALIZORUL AUTOMAT DE BIOCHIMIE - model MINDRAY BS-230

### Valoare estimativa contract 33,527.00 lei

1. COMPLEMENT C3- kit de reactiv pentru determinarea complementului C3 in  ser uman sau plasma compatibil cu analizor automat de biochimie BS 230 , metoda turbidimetrica

Ambalaj de 1 x 36 ml + 1 x 18 ml.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

2. COMPLEMENT C4- kit de reactiv pentru determinarea complementului C4 in ser uman sau plasma compatibil cu analizor automat de biochimie BS 230, metoda turbidimetrica.

Ambalaj de 1 x 40 ml + 1 x 15 ml.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

3. IMUNOGLOBULINA A - kit de reactiv pentru determinarea cantitativa a imunoglubulinei A  ,  in ser uman sau plasma compatibil cu  analizor automat biochimie BS 230, metoda turbidimetrica.

Ambalaj de 1 x 36 + 1 x 18  ml

4.  IMUNOGLOBULINA G - kit de reactiv pentru determinarea cantitativa a imunoglubulinei G  ,  in ser uman sau plasma compatibil cu  analizor automat biochimie BS 230,metoda turbidimetrica.

Ambalaj de 1 x 36 + 1 x 18  ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

5. IMUNOGLOBULINA M - kit de reactiv pentru determinarea cantitativa a imunoglubulinei M  ,  in ser uman sau plasma compatibil cu  analizor automat biochimie BS 230,metoda turbidimetrica.

Ambalaj de 1 x 40 + 1 x 10  ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

6. PROTEINE TOTALE   - kit de reactiv pentru determinarea cantitativa a concentratiei   proteinelor totale  ,  in ser uman sau plasma compatibil cu  analizor automat biochimie BS 230, ambalaj de 4 x 40 ml, metoda Biuret.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

7.ALBUMINA- kit de reactiv pentru determinarea cantitativa a albuminei, ambalaj de 4 x 40 ml compatibil cu  analizor automat de biochimie BS 230, metoda Bromcresol Green

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

8. BILIRUBINA DIRECTA-  kit de reactiv pentru determinarea cantitativa a bilirubinei directe, metoda VOX  ambalaj de 4 x 35 + 2 x 18 ml  compatibil cu  analizor automat de biochimie BS 230.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

9. BILIRUBINA TOTALA -  kit de reactiv pentru determinarea cantitiva a bilirubinei totale, metoda VOX  ambalaj de 4 x 35 + 2 x 18 ml  compatibil cu  analizor automat de biochimie BS 230.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

10. PROTEINE  TOTALE URINARE - kit de reactiv, calibrator inclus, pentru determinarea cantitativa a concentratiei  proteinelor,  in probele de urina  compatibil cu  analizor automat biochimie BS 230, ambalaj kit reactiv - 2 fl x 125 ml, ambalaj kit calibrator inclus – 1 fl x 1 ml.

Reactivi si concentratie:

-flacon R1-rosu de pirogalol

rosu de pirogalol                        1,5 mmol/l

molybdate de sodium                  10 mmol/l

pH 2,5

-flacon R2-standard

albumina bovina                           1g/l

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

11. CONTROL – PROTEINE TOTALE – NIVEL1/ NIVEL2 - control lichid gata de utilizare compatibil cu reactivul de proteine urinare ofertat, compatibil cu  analizor automat biochimie BS 230, ambalaj kit – 1 fl x 10 ml/nivel 1 /  1 fl x 10 ml/nivel 2.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

12.CALIBRATOR- calibrator biochimie pentru proteine specifice – C3, C4, CRP, IgG, IgA, IgM – Ambalaj - flacoane

13.MULTICALIBRATOR- calibrator biochimie cu valori pentru parametrii  ALB,ALP,ALT,AMY,AST, DB-VOX,  TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-Jaff,  GLU-O,GGT, HBDH, LDH-L, Mg, P, TP, TG, Urea, UA, ambalaj flacon de  3 ml.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

14. SER CONTROL BIOCHIMIE - VALORI NORMALE - cu valori pentru ALT, AST, Fosfataza alcalina/ALP, GGT, LDH, Hidroxibutiratesteraza/HBDH, Amilaza/AMY, CK, Bilirubina totala/TB-DSA, Bilirubina directa/DB-DSA, Bilirubina directa/DB-VOX, Bilirubina totala/TB-VOX, Glucoza/Glu-O, Glucoza/Glu-HK, Creatinina/Crea-J, Creatinina Sarcozina/Crea-S, Proteine totale/TP, Albumina/ALB, Uree/Urea, Acid uric/UA, Colesterol total/TC, Trigliceride/TG, Calciu/Ca, MAgneziu/Mg, Fosfor/P, Fier/Fe, UIBC, LIpaza/LIP, Colinesteraza/CHE, Na+, K+, Cl-, ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C, IgA, IgG, IgM, C3, C4, CRP, HS-CRP/FR-CRP, PA, CK-MB, Feritina/FER, Transferina/TRF, ASO/ASOII.

Ambalaj de 10 x 5 ml

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

15. SER CONTROL BIOCHIMIE - VALORI PATOLOGICE - cu valori pentru ALT, AST, Fosfataza alcalina/ALP, GGT, LDH, Hidroxibutiratesteraza/HBDH, Amilaza/AMY, CK, Bilirubina totala/TB-DSA, Bilirubina directa/DB-DSA, Bilirubina directa/DB-VOX, Bilirubina totala/TB-VOX, Glucoza/Glu-O, Glucoza/Glu-HK, Creatinina/Crea-J, Creatinina Sarcozina/Crea-S, Proteine totale/TP, Albumina/ALB, Uree/Urea, Acid uric/UA, Colesterol total/TC, Trigliceride/TG, Calciu/Ca, MAgneziu/Mg, Fosfor/P, Fier/Fe, UIBC, LIpaza/LIP, Colinesteraza/CHE, Na+, K+, Cl-, ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C, IgA, IgG, IgM, C3, C4, CRP, HS-CRP/FR-CRP, PA, CK-MB, Feritina/FER, Transferina/TRF, ASO/ASOII.

Ambalaj de 10 x 5 ml.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

16. CUVE DE REACTIE (5 godeuri)

Impachetare/ kit: 1 buc.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

17. SOLUTIE DE SPALARE- solutie de spalare pentru analizor automat de biochimie BS 230.

Ambalaj de 500 ml.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este flaconul.

### Lot 4. PACHET REACTIVI compatibili  CU ANALIZORUL AUTOMAT DE IMUNOLOGIE - model ALEGRIA

### Valoare estimativa contract  368,358.54 lei

1. Anticorpi anti Peptid Ciclic Citrulinat,  ELISA high sensitive (Anti – CCPhs) sau echivalent compatibil cu  analizor Alegria

Stripuri  de testare Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru detectarea  calitativa/masurarea cantitativa a auto anticorpilor clasa IgG împotriva cyclic citrullinated peptides (CCP), în serul uman sau plasma, si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid.  Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).

Compozitia stripului test: 1-2 godeuri goale pentru diluarea probelor, 3-4 godeuri  invelite cu antigen  purificat cyclic citrullinated peptides (CCP), 5 control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ), 6 conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v), 7 proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w); 8. TMB solutie substrat.

Volum de proba : 10 microlitri de ser  nediluat

Interpretarea rezultatelor: automat cu sistemul Alegria

Domeniul de masurare: 0 – 1000 U/mL

Ambalaj : 24 teste/kit

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

2. Anti-VIMENTINA ( mutated citrullinated vimentin-MCV)IgG sau echivalent compatibil cu  analizorul Alegria

Stripuri  de testare ELISA bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru determinarea  calitativa/cantitativa in vitro a auto anticorpilor clasa IgG anti VIMENTINA CITRULINATA in serul uman sau plasma, si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid .  Fiecare strip contine 8 godeuri  si este prevazut cu cod de bare individual. Un strip test se foloseste pentru o singura determinare, fiind echipat cu un set complet de reactivi, enzima-conjugat, enzima-substrat (TMB), solutie tampon de diluare a probelor, si un control specific testului. Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).Compozitia stripului test: 1. 2. godeuri goale pentru diluarea probelor; 3. 4. godeuri  invelite cu antigen anti β2-GP I  : solutie tampon spa 5. control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ); 6. conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v); 7. proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w); 8. TMB solutie substrat.
Volum de proba : 10 microlitri de ser  nediluat
Interpretarea rezultatelor: automat cu sistemul Alegria
Domeniul de masurare: 0 -90 U/ml
Ambalaj : 24 teste/kit

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul

3.Anticorpi anti nucleari, ELISA (ANA Detect) sau echivalent compatibil cu  analizor Alegria

Stripuri  de testare Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru determinarea  calitativa/cantitativa in vitro a auto anticorpilor auto anticorpilor clasa lgG antiSS-A-52 (Ro-52), SS-A-60 (Ro-60), SS-B (La), RNP/Sm, RNP-70, RNP-A, RNP-C, Sm-BB, Sm-D, Sm-E, Sm-F, Sm-G, Scl-70, Jo-1,dsDNA, polynucleosomes, mononucleosomes, histone complex, histone H1, histone H2A, histone H2B, histone 3, histone H4, Pm-Scl-100 and centromere B , în serul uman sau plasma, si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid.  Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).

Compozitia stripului test: 1,2 godeuri goale pentru diluarea probelor, 3-4 godeuri  invelite cu antigen, 5 control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ), 6 conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v), 7 proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w); 8. TMB solutie substrat.

Volum de proba : 10 microlitri de ser  nediluat

Interpretarea rezultatelor: automat cu sistemul Alegria

Domeniul de masurare: 0 – 200 U/mL

Ambalaj : 24 teste/kit

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

4.Anticorpi anti ADN dublu catenar, ELISA (Anti-dsDNA Screen) sau echivalent compatibil cu  analizor Alegria

Stripuri  de testare Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru determinarea  calitativa/cantitativa in vitro a auto anticorpilor clasa IgG, IgM ai IgA anti ADN dublucatenar , în serul uman sau plasma, si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid.  Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).

Compozitia stripului test: 1,2 godeuri goale pentru diluarea probelor, 3-4 godeuri  invelite cu antigen, 5 control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ), 6 conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v), 7 proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w); 8. TMB solutie substrat.

Volum de proba : 10 microlitri de ser  nediluat

Interpretarea rezultatelor: automat cu sistemul Alegria

Domeniul de masurare: 0 – 200 U/mL

Ambalaj : 24 teste/kit

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

5.   Anticorpi anti Jo-1, ELISA (Anti Jo-1) sau echivalent compatibil cu  analizor Alegria

Stripuri  de testare Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru detectia calitativa/masurarea cantitativa a auto anticorpilor clasa lgG anti- Jo-1 în serul uman sau plasma, si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid.  Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).

Compozitia stripului test: 1,2 godeuri goale pentru diluarea probelor, 3-4 godeuri  invelite cu antigen, 5 control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ), 6 conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v), 7 proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w); 8. TMB solutie substrat.

Volum de proba : 10 microlitri de ser  nediluat

Interpretarea rezultatelor: automat cu sistemul Alegria

Domeniul de masurare: 0 – 200 U/mL

Ambalaj : 24 teste/kit

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

6.  Anticorpi anti RNP-70, ELISA (Anti- RNP-70) sau echivalent compatibil cu  analizor Alegria,

Stripuri  de testare Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru pentru selectarea calitativa/masurarea cantitativa a auto anticorpilor clasa IgG ai  RNP-70  în serul uman sau plasma, si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid.  Fiecare strip contine 8 godeuri  si este prevazut cu cod de bare individual. Un strip test se foloseste pentru o singura determinare, fiind echipat cu un set complet de reactivi, enzima-conjugat, enzima-substrat (TMB), solutie tampon de diluare a probelor, si un control specific anti- RNP-70. Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).

Compozitia stripului test: 1,2 godeuri goale pentru diluarea probelor, 3-4 godeuri  invelite cu antigen, 5 control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ), 6 conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v), 7 proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w); 8. TMB solutie substrat.

Volum de proba : 10 microlitri de ser  nediluat

Interpretarea rezultatelor: automat cu sistemul Alegria

Domeniul de masurare: 0 – 200 U/mL

Ambalaj : 24 teste/kit

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul

7. Anticorpi anti ENA, ELISA (Anti- ENA Screen) sau echivalent compatibil cu  analizor Alegria

Stripuri  de testare Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru determinarea  calitativa/cantitativa in vitro a auto anticorpilor clasa IgG anti SS-A, SS-B, Sm, RNP/Sm, Scl-70

and Jo-1 în serul uman sau plasma, si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid.  Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).

Compozitia stripului test: 1,2 godeuri goale pentru diluarea probelor, 3-4 godeuri  invelite cu antigen, 5 control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ), 6 conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v), 7 proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w); 8. TMB solutie substrat.

Volum de proba : 10 microlitri de ser  nediluat

Interpretarea rezultatelor: automat cu sistemul Alegria

Domeniul de masurare: index, POZ index >1,0

Ambalaj : 24 teste/kit

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul

8. Anticorpi anti Sm, ELISA (Anti- Sm) sau echivalent compatibil cu  analizor Alegria

Stripuri  de testare Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru determinarea  calitativa/cantitativa in vitro a auto anticorpilor clasa lgG contra Sm, în serul uman sau plasma, si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid.  Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).

Compozitia stripului test: 1,2 godeuri goale pentru diluarea probelor, 3-4 godeuri  invelite cu antigen anti- Sm, 5 control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ), 6 conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v), 7 proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w); 8. TMB solutie substrat.

Volum de proba : 10 microlitri de ser  nediluat

Interpretarea rezultatelor: automat cu sistemul Alegria

Domeniul de masurare: 0 – 200 U/mL

Ambalaj : 24 teste/kit

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul

9.Anticorpi anti SS-A (Ro), ELISA (Anti SS-A (Ro) sau echivalent compatibil cu  analizor Alegria

Stripuri  de testare Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru determinarea  calitativa/cantitativa in vitro a auto anticorpilor clasa lgG împotriva SS-A 60, SS-A 52, în serul uman sau plasma, si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid.  Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).

Compozitia stripului test: 1,2 godeuri goale pentru diluarea probelor, 3-4 godeuri reactive: acoperite cu antigen purificat SS-A 60, SS-A 52, 5 control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ), 6 conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v), 7 proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w); 8. TMB solutie substrat.

Volum de proba : 10 microlitri de ser  nediluat

Interpretarea rezultatelor: automat cu sistemul Alegria

Domeniul de masurare: 0 – 200 U/mL

Ambalaj : 24 teste/kit

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul

10.Anticorpi anti SS-B (La), ELISA (Anti SS-B (La) sau echivalent compatibil cu  analizor Alegria

Stripuri  de testare Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru determinarea  calitativa/cantitativa in vitro auto anticorpilor clasa lgG împotriva SS-B, în serul uman sau plasma, si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid.  Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).

Compozitia stripului test: 1,2 godeuri goale pentru diluarea probelor, 3-4 godeuri reactive: acoperite cu antigen purificat SS-B, 5 control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ), 6 conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v), 7 proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w); 8. TMB solutie substrat.

Volum de proba : 10 microlitri de ser  nediluat

Interpretarea rezultatelor: automat cu sistemul Alegria

Domeniul de masurare: 0 – 200 U/mL

Ambalaj : 24 teste/kit

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul

11. Anticorpi anti SCL-70, ELISA (Anti-Scl-70) sau echivalent compatibil cu  analizor Alegria

Stripuri  de testare Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru determinarea  calitativa/cantitativa in vitro a auto anticorpilor clasa lgG contra SCL70, în serul uman sau plasma, si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid.  Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).

Compozitia stripului test: 1,2 godeuri goale pentru diluarea probelor, 3-4 godeuri  invelite cu antigen anti- SCL70, 5 control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ), 6 conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v), 7 proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w); 8. TMB solutie substrat.

Volum de proba : 10 microlitri de ser  nediluat

Interpretarea rezultatelor: automat cu sistemul Alegria

Domeniul de masurare: 0 – 200 U/mL

Ambalaj : 24 teste

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul

12. Anticorpi anti Anti-PR3(cAnca), ELISA (Anti-PR3(cAnca) sau echivalent compatibil cu  analizorul Alegria

Stripuri  de testare Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru determinarea  calitativa/cantitativa in vitro a auto anticorpilor clasa IgG contra proteinase 3 (PR3) în serul uman sau plasma, si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid .  Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).

Compozitia stripului test: 1.2. godeuri goale pentru diluarea probelor: 3-4 godeuri  invelite cu antigen anti- proteinase 3. 4. 5. control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ); 6. conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v); 7. proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w); 8. TMB solutie substrat.

Volum de proba : 10 microlitri de ser  nediluat

Interpretarea rezultatelor: automat cu sistemul Alegria

Domeniul de masurare: 0 -100 U/ml

Ambalaj : 24 teste/kit

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul

13.  Anticorpi anti Anti-MPO(pAnca), ELISA (Anti-MPO(pAnca) sau echivalent compatibil cu analizorul Alegria

Stripuri  de testare Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru determinarea  calitativa/cantitativa in vitro a auto anticorpilor clasa IgG anti mieloperoxidaza (MPO) în serul uman sau plasma, si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid  Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).

Compozitia stripului test: 1. 2. godeuri goale pentru diluarea probelor; 3. 4. godeuri  invelite cu antigen anti- mieloperoxidasa (MPO); 5. control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ); 6. conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v); 7. proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w); 8. TMB solutie substrat.

Volum de proba : 10 microlitri de ser  nediluat

Interpretarea rezultatelor: automat cu sistemul Alegria

Domeniul de masurare: 0 -100 U/ml

Ambalaj : 24 teste/kit

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kit-ul

14. Anticorpi anti Centromer B,  ELISA (Anti – Centromer B) sau echivalent compatibil cu  analizor Alegria

Stripuri  de testare Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru determinarea/selectarea calitativa/masurarea cantitativa a auto anticorpilor clasa IgG ai Centromerelor B în serul uman sau plasma, si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid.  Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).

Compozitia stripului test: 1,2 godeuri goale pentru diluarea probelor, 3-4 godeuri  invelite cu antigen , 5 control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ), 6 conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v), 7 proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w); 8. TMB solutie substrat.

Volum de proba : 10 microlitri de ser  nediluat

Interpretarea rezultatelor: automat cu sistemul Alegria

Domeniul de masurare: 0 – 300 U/mL

Ambalaj : 24 teste/kit

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

15. Anticorpi anti C1q,  ELISA (Anti – C1q) sau echivalent compatibil cu  analizorul Alegria

Stripuri  de testare Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru determinarea cantitativa in vitro a anticorpilor Ig G anti –C1q, în serul uman sau plasma, si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid.  Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).

Compozitia stripului test: 1,2 godeuri goale pentru diluarea probelor, 3-4 godeuri  invelite cu antigen , 5 control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ), 6 conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v), 7 proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w); 8. TMB solutie substrat.

Volum de proba : 10 microlitri de ser  nediluat

Interpretarea rezultatelor: automat cu sistemul Alegria

Domeniul de masurare: 0 – 100 U/mL

Ambalaj : 24 teste/kit

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul

16. Anticorpi anti cardiolipinici IgG_IgA+IgM (Anti – Cardiolipin screen) sau echivalent compatibil cu  analizor Alegria

Stripuri  de testare Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru determinarea  calitativa/cantitativa in vitro a auto anticorpilor clasa IgG, IgM and IgA contra cardiolipinei, în serul uman sau plasma, si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).

Compozitia stripului test: 1.2. godeuri goale pentru diluarea probelor; 3. 4. godeuri  invelite cu antigen anti-cardiolipina, 5. control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ); 6. conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v); 7. proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w); 8. TMB solutie substrat.

Volum de proba : 10 microlitri de ser  nediluat

Interpretarea rezultatelor: automat cu sistemul Alegria

Domeniul de masurare: 0 – 90 U/mL

Ambalaj : 24 teste/kit

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul

17. Anti-β2-Glykoprotein I Screen sau echivalent compatibil cu  analizor Alegria

Stripuri  de testare Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru determinarea  calitativa/cantitativa in vitro a auto anticorpilor clasa IgA,IgG, IgM anti β2-Glykoprotein I  în serul uman sau plasma, si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid .  Fiecare strip contine 8 godeuri  si este prevazut cu cod de bare individual. Un strip test se foloseste pentru o singura determinare, fiind echipat cu un set complet de reactivi, enzima-conjugat, enzima-substrat (TMB), solutie tampon de diluare a probelor, si un control specific testului. Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).Compozitia stripului test: 1. 2. godeuri goale pentru diluarea probelor; 3. 4. godeuri  invelite cu antigen anti β2-GP I  : solutie tampon spa 5. control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ); 6. conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v); 7. proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w); 8. TMB solutie substrat.

Volum de proba : 10 microlitri de ser  nediluat

Interpretarea rezultatelor: automat cu sistemul Alegria

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul.

18. Reactiv pentru dozarea 25-hidroxi Vitamina D2/D3,  ELISA (25-OH-Vitamina D3/D2) sau echivalent compatibil cu  analizor Alegria

Stripuri  de testare 12 module x 8 godeuri Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica,pentru determinarea cantitativă a concentrației totale de 25-OH vitamina D3 și 25-OH vitamină D2 în ser uman sau plasmă (plasmă EDTA, heparină plasma, citrat) pentru evaluarea nivelurilor de vitamina D si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid.Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).

Compozitia testului:

Benzi de testare Alegria® sunt module de 8 godeuri fiecare compus din:

-godeu 1: verde; acoperita cu trasor de 25-OH Vitamina D

-godeu 2: maro; acoperit cu trasor 25-OH Vitamina D + control 25-OH Vitamina D

-godeurile 3 + 4: acoperite cu anticorpi (godeuri de reacție)

-godeu 5: Tampon: galben.

-godeu 6: Enzyme Conjugate; rosu; conținând conjugat HRP; PBS, BSA,

detergent, conservant ProClin 0,05%.

-godeu 7: Matricea; opac; conținând matrice serică umană, Tris, BSA, conservant azidă de sodiu 0,09%.

-godeu  8: Substrat TMB: clar; conținând 3,3 ', 5,5'-tetrametilbenzidin.

Volum de proba : 80 microlitri de ser  nediluat

Interpretarea rezultatelor: automat cu sistemul Alegria

Domeniul de masurare: 5 – 200 ng/mL

Ambalaj : 24 teste/kit

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul

19. Control set pentru 25-OH-Vitamin D3/D2,  ELISA (25-OH-Vitamin D3/D2 Control set) sau echivalent compatibil cu  analizor Alegria

Setul de control 25-OH Vitamina D3 / D2 contine materiale de control extern pentru testul cantitativ Alegria® 25-OH Vitamina D3 / D2.

Setul de control include 2,5 ml fiecare de Control A si Control B cu o concentratie definita de 25-OH vitamina D3 / D2.

Setul este pentru 30 de determinări

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul

20. Control pozitiv pentru  teste  ELISA-Alegria (Alegria Positive Control) sau echivalent compatibil cu  analizorul Alegria

Stripuri  de testare Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru efectuarea controlului de calitate general si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid.  Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).

Compozitia stripului test: 1,2 godeuri goale pentru diluarea controlului, 3-4 godeuri  invelite cu antigene specifice, 5 control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ), 6 conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v), 7 proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w) , 8 TMB solutie substrat

Interpretarea rezultatelor: automat, cu sistemul Alegria

Domeniul de masurare: 0 – 200 UI/mL

Ambalaj : 24 teste/kit

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul

21. Control negativ pentru  teste  ELISA-Alegria (Alegria Negative Control) sau echivalent compatibil cu  analizorul Alegria

Stripuri  de testare Elisa bazate  pe o reactie imunoenzimatica indirecta, pentru efectuarea controlului de calitate general si reactivi : solutie tampon spalare si solutie System fluid.  Stripul test are la baza tehnologia SMC® (Sensotronic Memorized Calibration).

Compozitia stripului test: 1,2 godeuri goale pentru diluarea controlului, 3-4 godeuri  invelite cu antigene specifice, 5 control  (PBS, NaN3 < 0,1 %(w/w ), 6 conjugat-enzima (PBS proclin 300 < 0,05 %(v/v), 7 proba tampon Tris, NaN3 < 0,1 % (w/w) , 8 TMB solutie substrat

Interpretarea rezultatelor: automat, cu sistemul Alegria

Domeniul de masurare: 0 – 200 UI/mL

Ambalaj : 24 teste/kit

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul

22. Hartie termica 110 mm/30m, compatibila  cu analizorul Alegria

Hartie termosensibila, latime 110 mm. Impachetare: 5 role/cutie

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este rola.

23. Varfuri cristal pentru pipeta fixa Soccorex 10 ul - kit, compatibila  cu analizorul Alegria

Impachetare: 96buc/rack.

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul  si cantitatea este kitul

### Lot 5 -  pachet de reactivi de laborator compatibili cu analizorul semiautomat pentru sumar de urina, tip CLINITEK ADVANTUS, prin metoda reflectometrie

### valoare estimativa contract 7.776,00 lei

1. Stripuri sau echivalent compatibil cu  analizorul semiautomat pentru sumar de urina, tip CLINITEK ADVANTUS, metoda reflectometrie

Compozitie: stripurile sa contina combinatii ai urmatorilor parametri:
- Bilirubina, Hematii, Glucoza, Corpi cetonici, Leucocite, Nitriti, pH, Proteine, Albumina, Creatinina Urobilinogen, Densitate.
Sa poata calcula raportul A/C si P/C.
Stabilitate dupa deschidere: Pana la data expirarii inscrisa pe kitul de stripuri.
Tipul de strip sa fie identificat automat de catre analizor.
Stripul sa nu necesite calibrare.
Stripul sa poata sa fie verificat automat daca a fost expus la umiditate de catre analizor. 
Unitatea de masura la care se raporteaza pretul si cantitatea este kitul.

2. Control urina normal sau echivalent compatibil cu  analizorul semiautomat pentru sumar de urina, tip CLINITEK ADVANTUS, metoda reflectometrie

Gata de utilizat, flacon de 12 ml
Stabilitate: dupa deschidere 30 de zile la temperature camerei
Depozitare: la 2-8 grade pana la data inscriptionata pe eticheta
Unitatea de masura la care se raporteaza pretul si cantitatea este flaconul.

3. Control urina patologic sau echivalent compatibil cu  analizorul semiautomat pentru sumar de urina, tip CLINITEK ADVANTUS, metoda reflectometrie

Gata de utilizat, flacon de 12 ml
Stabilitate: dupa deschidere 30 de zile la temperature camerei
Depozitare: la 2-8 grade pana la data inscriptionata pe eticheta
Fiecare lot de control sa fie insotit de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatea acestuia
Unitatea de masura la care se raporteaza pretul si cantitatea este flaconul.

4. Rola hartie termica compatibila cu  analizorul semiautomat pentru sumar de urina, tip CLINITEK ADVANTUS.

### Lot 6 -  pachet de reactivi de laborator compatibili cu analizorul automat pentru VSH, tip SRS100/II,  prin metoda Westergren

### valoare estimativa contract 1.260,00 lei

### 1.  Sange control VSH, nivel normal, level 1 sau echivalent compatibil cu  analizorul automat pentru VSH, tip SRS100/II,  metoda Westergren

Gata de utilizat, flacon de 9 ml
Stabilitate: dupa deschidere 30 de zile la temperature camerei
Depozitare: la 2-8 grade pana la data inscriptionata pe eticheta
Unitatea de masura la care se raporteaza pretul si cantitatea este flaconul.

2. Sange control VSH, nivel normal, level 2 sau echivalent compatibil cu  analizorul automat pentru VSH, tip SRS100/II,  metoda Westergren

Gata de utilizat, flacon de 9 ml
Stabilitate: dupa deschidere 30 de zile la temperature camerei
Depozitare: la 2-8 grade pana la data inscriptionata pe eticheta
Unitatea de masura la care se raporteaza pretul si cantitatea este flaconul.

ÎNTOCMIT,

Medic Sef Laborator,

Dr. Carmen Stentel