|  | R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE SPITALUL CLINIC DE URGENŢÃ MILITAR „DR. ŞTEFAN ODOBLEJA”CRAIOVA | NECLASIFICAT Exemplar unic |
| --- | --- | --- |
| Loc. Craiova, str. Caracal nr. 150, jud. Dolj; telefon/fax 0251 581081; 0251 581444; e-mail: licitatii@smucraiova.ro |  |  |

# ANEXA NR. 1 la caietul de sarcini

ACORD CADRU 32 DE LUNI FURNIZARE PROTEZE SI COMPONENTE PROTEICE SPECIFICE PN ENDOPROTEZARE

# LOT Nr. 1

# Proteza totala de sold hibrid inversat cu cap ceramic

# Cupa acetabulara cimentata

- Sa fie confectionata din polietilena

- Grosimea minima a polietilenei sa fie de 7 mm pentru fiecare cupa.

- Diametrul exterior minim de 42, diametrul exterior maxim mai mare de 66 mm

- Diametrul interior de 28 si 32 mm

- Profilul de ancorare sa fie striat, cu distantiere pt mantaua de ciment

- Disponibila in varianta retentiva si neretentiva

# Cap femural

- Sa fie confectionat din material ceramic tip Biolox Delta

- Sa fie disponibil in minim 3 dimensiuni ale colului

- Sa prezinte variante de diametru exterior de 28, 32 mm

- Dimensiuni con interior: 12/14

# Componenta femurala

- Confectionata din aliaj de Titan

- Tija dreapta, fara coleret, cu sprijin metafizar

- Universala stanga/ dreapta

- Sectiune rectangulara in partea proximala pentru efect antirotational

- Sa prezinte rizuri de stabilizare oblice pe segmentul metafizar si verticale pe segmentul diafizar

- Sa prezinte curbura metafizara mediala pentru un transfer eficient de forte

- Varf distal conic, pentru o insertie facila

- Minim 22 dimensiuni, 11 standard si 11 high offset (lateralizat);

- Gama de marimi care sa acopere lungimi de tija femurala cel putin de la 115 la 190 mm

  - Unghi cervico-diafizar 130̊ si 125;

- Pentru o corecta adaptare la specificul pacientului, tija sa fie disponibila in doua variante de acoperire:

  - suprafata microporoasa

  - suprafata microporoasa acoperita cu fosfat de calciu prin depunere electrochimica, cu o grosime de 15 microni, pentru evitarea delaminarii

- Dimensiuni con: 12/14

- Colul subtiat si polisat pentru cresterea amplitudinii miscarii si reducerea uzurii de polietilena

Ciment cu antibiotic x 1 doza

Toate certificatele, avizele şi auorizaţiile să fie în termen de valabilitate

LOT Nr. 2

Proteza totala de genunchi cimentata cu platou mobil si stabilizare  posterioara :

1. Componenta femurala cimentata:

- sa fie confectionata din aliaj de CoCr

- fiecare componenta sa fie anatomica, cu variante stanga-dreapta

- sa existe minim 5 dimensiuni pefiecare tip stanga / dreapta

- sa fie disponibila in variante cimentata si necimentata

- fereastra intercondiliana pentru eventuala insertie intramedulara de tije retrograde

- componenta femurala sa prezinte ramforsari (rizuri) de rigidizare in plan antero-posterior

- design care sa permita o hiperflexie pana la 150 grade

- sterilizare gamma

2. Componenta tibiala:

- sa fie confectionata din aliaj de CoCr

- baza de implantare prin pin de stabiliza retronconic si aripioare suplimentare prevazute cu  rizuri de ancorare

- platou tibial suficient de intins pentru a asigura o rotatie de 20 de grade a insertului tibial mobil,fara a genera stres pe ligamentele colaterale;

- sa existe minim 5 dimensiuni;

- sa fie disponibila in variante cimentata si necimentata

3. Insert tibial:

- mobil, confectionat din uhmwpe                 reticulizata

- arhitectura care sa asigure stabilizarea posterioara a protezei prin plot de stabilizare

- congruenta perfecta cu componenta femurala in flexie si extensie

- fixarea pe componenta tibiala sa se faca pe sectiune mixta cilindru – con pentru o stabilitate optima;

- disponibile minim 5 dimensiuni x 5 grosimi, compatibile cua bsolut orice marime de componenta tibiala

- sterilizare gamma.

4. Componenta patelara:

- confectionata din UHMWPE

- disponibila in minim 5 dimensiuni;

- forma de dom concentric

- fixare cu  ajutorul a 2 pini de cimentare

- sterilizare gamma

5. Sistem de lavaj pulsatil:

- sa fie sistem de unica utilizare

- cu debit variabil

- sa se livreze impreuna cu atasamentul sub forma de palnie

- sa prezinte si tubulatura pentru aspiratie din plaga

- sa prezinte doua viteze de pulverizare

- sa se livreze impachetat steril

6. Ciment ortopedic:

- doza de 40 gr.

- disponibil in doua variante: cu vascozitate normala si vascozitate joasa

- prezentat sub forma de pulbere si monomer lichid

- cu continut de 1 g. gentamicina per doza

LOT NR. 3

PROTEZA TOTALA DE SOLD NECIMENTATA CU CUPA PRESS-FIT  INALT POROASA SI CUPLU CERAMIC-CERAMIC

- Cupa acetabulara

- Sa fie confectionata din aliaj de titan;

- Pentru o corecta adaptare la specificul pacientului, cupa sa fie disponibila in doua variante de acoperire:

  - titan poros cu porozitate ridicata si hidroxiapatita;

  - exclusiv titan poros cu porozitate ridicata

- Evazare ecuatoriala pentru un press-fit crescut de minim 1,5-2 mm;

- Diametrul exterior minim de 42, diametrul exterior maxim de 72 mm

- Sa prezinte 3 gauri care sa permita fixarea cupei cu suruburi;

- Se vor livra 3 suruburi de fixare;

- Suruburile de fixare a cupei acetabulare vor fi autotarodante, cu diam de 6,5 mm si vor fi disponibile in variante de lungime de la 15 la 60 mm;

- Cupa se va echipa cu dopuri sau alte mecanisme preinstalate de sigilare a gaurilor din acetabul, pentru eliminarea riscului de aparitie a osteolizei;

- Sa accepte augmente de lateralizare / repozitionare a insertului cu 0, 10 si 20 grade

# 2. Insert ceramic

- Sa fie confectionat din ceramica tip Biolox Delta

- Diametrul interior disponibil in variantele 28, 32 si 36 mm;

# 3. Cap femural

- Sa fie confectionat din ceramica tip Biolox Delta

- Sa fie disponibil in minim 3 dimensiuni ale colului

- Sa prezinte variante de diametru exterior de 28, 32 si 36 mm

- Dimensiuni con interior: 12/14

# 4. Componenta femurala

- Confectionata din aliaj de Titan

- Tija dreapta, fara coleret, cu sprijin metafizar

- Universala stanga/ dreapta

- Sectiune rectangulara in partea proximala pentru efect antirotational

- Sa prezinte rizuri de stabilizare oblice pe segmentul metafizar si verticale pe segmentul diafizar

- Sa prezinte curbura metafizara mediala pentru un transfer eficient de forte

- Varf distal conic, pentru o insertie facila

- Minim 22 dimensiuni, 11 standard si 11 high offset (lateralizat);

- Gama de marimi care sa acopere lungimi de tija femurala cel putin de la 115 la 190 mm

- Unghi cervico-diafizar 130̊ si 125;

- Pentru o corecta adaptare la specificul pacientului, tija sa fie disponibila in doua  variante de acoperire

    - suprafata microporoasa

    - suprafata microporoasa acoperita cu fosfat de calciu prin depunere electrochimica, cu o grosime de 15 microni, pentru evitarea delaminarii

- Dimensiuni con: 12/14

- Colul subtiat si polisat pentru cresterea amplitudinii miscarii si reducerea uzurii de polietilena

Toate certificatele, avizele şi auorizaţiile să fie în termen de valabilitate

FARMACIST SEF                                                                          MEDIC ORTOPED

LT COTIGA MIHAIL                                                                        CPT CALAFETEANU DAN