Caiet de Sarcini

Cuprins

1	Introducere	3

2	Contextul realizării acestei achiziții de produse	3

2.1	Informații despre Autoritatea Contractantă	3

2.2	Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor	3

2.3	Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă	3

2.4	Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse	4

2.5	Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea	4

2.6	Factori interesați și rolul acestora	4

3	Descrierea produselor solicitate	4

3.1	Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante	4

3.2	Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor	4

3.3	Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor	5

3.4	Produsele solicitate și operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate	5

3.4.1	Produse solicitate	5

3.4.2	Disponibilitate (Uptime)	8

3.5	Extensibilitate/ Modernizare (Upgrade)	8

3.5.1	Garanție	8

3.5.2	Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului	9

3.5.3	Operatiuni cu titlu accesoriu	10

3.5.3.1	Instalare, punere în funcțiune, testare	10

3.5.3.2	Instruirea personalului pentru utilizare	11

3.5.3.3	Mentenanta preventiva în perioada de garanție	11

3.5.3.4	Suport tehnic	12

3.5.3.5	Piese de schimb pentru activitatile din programul de mentenanta corectiva	13

3.5.4	Mediul în care este operat produsul	13

3.5.5	Constrangeri privind locatia unde se va efectua instalarea	13

3.6	Atribuțiile și responsabilitățile Părților	13

4	Documentații ce trebuie furnizate Autorității Contractante în legătură cu produsul	13

5	Receptia Sistemului RAMAN confocal	14

6	Modalitati și conditii de plata	14

7	Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)	15

8	Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului	15

8.1	Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă	15

8.2	Evaluarea performanței Contractantului	15

9	Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate	16

# Introducere

În cadrul acestei proceduri, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasma si Radiatie (INFLPR) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

# Contextul realizării acestei achiziții de produse

INFLPR a incheiat contractele ELI-RO/RDI/2025_020 (ELIFOAM), ELI-RO/RDI/2024_026 (ELITE) si 67PED/2025 (TWIST) finantate de la Bugetul de Stat – Ministerul Educației și Cercetării, care pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, prevede achiziția unui Sistem RAMAN confocal. Achizitia descrisa in acest caiet de sarcini, sistem RAMANc confocal, se refera la realizarea achizitiei, punerea in funcțiune si instruirea personalului pentru echipamentul prevazut in lista de achizitii (“Formular B4_RO – Echipamentele proiectului” din cadrul contractului de finantare ELI-RO/RDI/2024_026 si ELI-RO/RDI/2025_020, precum si propunerea de proiect 67PED). Acesta va fi folosit pentru studiul materialelor in diferite configuratii (strat subtire, spuma, nanostructuri), asigurând capabilitati de investigare rapida a materialelor in concordanta cu obiectivele proiectelor.

## Informații despre Autoritatea Contractantă

Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei este un institut de cercetare-dezvoltare de nivel national, stabilit prin hotarare a Guvernului Romaniei cu misiunea de a conduce cercetari fundamentale si aplicative la nivel national si international in domeniile fotonicii, plasmei, acceleratoarelor de electroni si stiintelor spatiale.

INFLPR se finanteaza pe baza de proiecte castigate in competitii nationale si internationale, finantate din fonduri publice si/sau fonduri private, in parteneriat cu alte institutii de cercetare sau intreprinderi publice sau private.

Echipamentul care va fi achizitionat va fi folosit pentru indeplinirea obiectivelor proiectelor  ELI-RO/RDI/2025_020, ELI-RO/RDI/2024_026, 67PED/2025 de catre membrii echipei si va facilita dezvoltarea de produse: tinte autoportante si dispozitive de camuflaj.

## Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Modernizarea bazei materiale a institutului de cercetare, finantata prin proiectele de cercetare, presupune achizitia unor echipamente ultramoderne, de inalta performanta care sa asigure o activitate de cercetare-dezvoltare comparabila cu cea din institutii europene similare. Acest echipament completeaza baza materială a INFLPR in domeniul instalațiilor de caracterizare si ajuta la indeplinirea strategiei si a planului de dezvoltare institutionala pentru urmatorii ani.

## Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Prin finalizarea contractului de achiziție a sistemului RAMAN confocal, Autoritatea Contractanta va îndeplini indicatorii prevăzuți in proiectele ELIFOAM, ELITE si TWIST referitoare la realizarea de investigatii structurale si compozitionale ale materialelor organice/anorganice.

In particular, sistemul RAMAN confocal va face parte dintr-o baza materiala de sisteme de investigare care va permite echipei proiectelor mentionate mai sus, din INFLPR, realizarea de hărți spectrale RAMAN 2D și 3D, corelate cu topografia suprafeței probelor analizate. Sistemul care urmează a fi achiziționat oferă Autorității Contractante, prin caracteristicile sale, un net avantaj competițional, datorita flexibilității investigarii de materiale diverse.

## Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse

Nu este cazul.

## Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea

Autoritatea Contractanta își desfășoară activitatea in coordonarea Ministerul Educatiei si Cercetării, sectorul de activitate cercetare-dezvoltare-inovare si acoperă un domeniu de cercetare specific (investigatii). Prin achiziționarea sistemului RAMAN confocal prevăzut in proiectele ELI-RO/RDI/2025_0260, ELI-RO/RDI/2024_026, 67PED/2025, va creste substanțial vizibilitatea autorității contractante in cercetarea științifică si dezvoltarea tehnologică in fizica solidului si nucleara.

## Factori interesați și rolul acestora

Factorii interesați și rolul acestora în implementarea Contractului:

- departamentele de cercetare din INFLPR;

- MEC prin Organismul Intermediar pentru Cercetare;

- echipele de cercetare ale proiectelor ELITE, ELIFOAM si TWIST, din Secția Laseri.

Rolul factorilor interesați:

- departamentele de cercetare din INFLPR: transfer de cunoștințe;

- MEC prin Organismul Intermediar pentru Cercetare: avizarea cererilor de plata;

- echipele de cercetare ale proiectelor ELITE, ELIFOAM si TWIST: utilizatori finali ai echipamentului.

# Descrierea produselor solicitate

Autoritatea Contractanta se așteaptă ca in urma executării acestui Contract sa rezulte achiziția unui Sistem RAMAN confocal, ultra-stabil, pentru imagistică spectrală și spectroscopie RAMAN de înaltă rezoluție.

Microscopul RAMAN trebuie să permită: mapare RAMAN 2D și 3D, spectroscopie RAMAN în punct fix, imagistică spectrală ultra-rapidă, autofocalizare în timp real pe suprafețe neuniforme.

## Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante

Autoritatea Contractanta deține si utilizează sisteme de caracterizare compozitionala si structurala, dispune de personal specializat in operarea acestor echipamente.

## Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Furnizarea sistemului RAMAN contribuie la realizarea obiectivelor proiectelor ELITE, ELIFOAM si TWIST, prin asigurarea capabilităților avansate de caracterizare structurală și compozițională a materialelor, filmelor subțiri și nanostructurilor, care va deservi cerințelor de cercetare și inovare ale institutului INFLPR.

Prin aceasta investiție se urmărește îndeplinirea mai multor obiective incluse in strategia INFLPR de a se alinia la standardele, nevoile si performantele cerute de mediul științific si industrial si programele de finanțare a cercetării in special cele europene.

Microscopul RAMAN confocal achiziționat va permite realizarea de analize spectroscopice și imagistică chimică 2D și 3D de înaltă rezoluție spațială, inclusiv pe suprafețe neuniforme, contribuind la dezvoltarea și evaluarea materialelor funcționale investigate în cadrul proiectelor menționate.

## Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectiv specific îndeplinit prin achiziția preconizata: realizarea de analize spectroscopice și imagistică RAMAN confocală 2D și 3D asupra materialelor, filmelor subțiri și nanostructurilor investigate în cadrul proiectelor mentionate mai sus.

## Produsele solicitate și operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

## Produse solicitate

Sistem RAMAN confocal

Produsul va avea caracteristicile din tabelul de mai jos.

|  | Cantitate | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Unitate de măsură | Buc |
|  | Loc de livrare | INFLPR Atomistilor 409 Magurele, Ilfov, Romania, Cladirea S200 |
|  | Durata contractului* | Maxim 161 de zile de la semnarea contractului |
|  | Specificaţii tehnice SAU cerinte functionale minime | Sistem RAMAN confocal trebuie să permită realizarea următoarelor tipuri de analize ale materialelor: a) Mapare (imagistică spectroscopică) RAMAN confocală 2D și 3D de înaltă rezoluție spațială, cu pași XY minimi ≤ 50 nm, respectiv ≤ 10 nm pe axa Z, pe volume (XYZ) de cel puțin 110 mm x 75 mm x 25 mm. b) Mapare RAMAN confocală 2D ultra-rapidă fără întreruperi (continuă) pe suprafețe XY de cel puțin 100 mm x 75 mm la viteze de achiziție spectre RAMAN de cel puțin 1000 spectre / secundă c) Mapare RAMAN confocală cu autofocalizare în timp real în fiecare pixel individual pentru materiale tip „spuma”, simultan cu achiziționarea semnalului RAMAN în fiecare pixel la viteze de cel puțin 10 spectre/secundă, fără a fi necesare pre-scanări sau întreruperea experimentului pentru refocalizări. Simultan cu înregistrarea mapării RAMAN cu autofocalizare să se achiziționeze și topografia 3D a suprafeței probei analizate, în scopul corelării hărților spectroscopice cu cele topografice. d) Spectroscopie RAMAN confocală în puncte fixe liber alese de utilizator, la viteze ≥ 1800 spectre/secundă. e) Spectroscopie RAMAN confocală în punct fix cu menținerea automată și fără întreruperi a focalizării pe suprafața probei, la viteze de cel puțin 1000 spectre/secundă, chiar și atunci când suprafața probei se deplasează pe axa Z din cauza fenomenelor de dilatare, contractare sau schimbări de fază la variația temperaturii probei. Operarea sistemului se va realiza prin software dedicat, care trebuie să asigure controlul complet al spectrometrului și microscopului, calibrarea automată a sistemului, achiziția și prelucrarea datelor RAMAN, precum și suprapunerea hărților spectrale peste imaginile optice și topografice ale probelor analizate. Oferta va mentiona in mod explicit daca este necesara asigurarea unei atmosfere controlate in timpul procesarii si in caz afirmativ, va detalia modul in care este asigurata aceasta din punct de vedere constructiv. Sistemul va contine toate piesele necesare montarii si functionarii la parametrii optimi (identici cu cei din fabrica), in laborator. ALTE CONDITII TEHNICE Echipamentul ofertat si toate piesele si subansamblele componente trebuie sa fie noi (cu o data de fabricare nu mai mare de 2 ani de la data achizitionarii), sa nu fi fost refuzate anterior de un alt client si sa fie compatibile cu modurile de functionare si capabilitatile specificate. Echipamentul va fi prevazut cu toate conexiunile necesare pentru evacuarea gazelor, racire - dacă este necesară, introducere gaze de lucru. Ofertanții vor include o schiță tehnică care să ilustreze dimensiunile de gabarit ale sistemului, precum și imagini ilustrative ale sistemului ofertat. Oferta va include foi de catalog pentru echipament și subansamblele ofertate care să includă informații privind caracteristicile tehnice și funcționale ale acestora. Sistemul va fi livrat cu toate componentele si accesoriile necesare functionarii complete si corecte conform specificatiilor tehnice din prezentul Caiet de sarcini. Echipamentul va fi prevazut cu sisteme de siguranta pentru a impiedica defectarea rapida a echipamentului. Aceste sisteme trebuie sa semnalizeze utilizatorului starea necorespunzatoare de operare. Echipamentul va fi prevazut cu sistem de siguranta care sa permita oprirea in siguranta a echipamentului in regim de urgenta (buton de panica). Oferta tehnica va contine detalii privind toate utilitatile care trebuie asigurate de Autoritatea Contractanta. Sistemul va fi livrat cu un set complet de accesorii necesare functionarii uzuale. Echipamentul va fi testat in fabrica, rezultatele testelor trebuie trimise prin e-mail inaintea livrarii sistemului. Dupa aprobarea testelor de catre Autoritatea Contractanta (prin email) se poate initia procedura de livrare. Documentatia de testare care atesta indeplinirea tuturor conditiilor impuse prin caietul de sarcini va insoti echipamentul. Aceste conditii trebuie reproduse in limita ofertei si dupa instalarea la beneficiar, fapt ce va fi documentat in timpul procesului de receptie calitativa. Echipamentul va fi livrat cu manuale de instruire si operare, in limba romana sau engleza. Echipamentul va fi insotit de certificate de conformitate. Sistemul va fi conform cu toate normele de sanatate si securitate in munca la nivel UE. Tensiunea de alimentare se impune sa corespunda standardelor pentru România. |
|  | Specificaţii tehnice SAU cerinte functionale extinse (coroborat cu criteriile de atribuire) | Microscopul RAMAN confocal trebuie să permită: 1. Spectrometru RAMAN motorizat - Pentru optimizarea spectroscopiei RAMAN pe fiecare domeniu spectral, sistemul ofertat să fie echipat cu cel puțin trei căi optice complet independente, câte una distinctă pentru fiecare domeniu spectral NIR, UV, respectiv VIS. Acestea să fie fără suprapuneri și cu elemente optice dedicate și motorizate de la laseri până la microscopul optic - Intrările laserilor pe fiecare cale optică (VIS, UV, NIR) să fie echipate cu aperturi (pin-hole) și lentile motorizate. - Să fie echipat cu standarde interne (cel puțin probă de Si și lampă cu Neon) pentru calibrare, aliniere și testare automate. - Rezoluție spectrală: ≤ 0.3 cm-1 (FWHM) - Domeniu spectral detector: de la ≤ 200 nm la ≥ 1000 nm - Detectorul pentru spectroscopie să aibă cel puțin 1024 x 256 pixeli și să fie răcit la temperaturi ≤ -70°C pentru minimizare zgomotului - Sa fie echipat cu monocromator de înaltă sensibilitate: să permită detecția peak-ului de ordinul 4 al siliciului cu un raport semnal zgomot de cel puțin 4:1 - Distanța focală a spectrometrului să fie ≤ 250 mm pentru a minimiza sensibilitatea la vibrații - Să permită instalarea a cel puțin 4 detectori RAMAN simultan și cel puțin 6 laseri externi spectrometrului. - Se va livra cel puțin un laser extern spectrometrului cu lungimea de undă 633 nm și putere ≥15 mW, echipat cu oglindă cu reglaje de înaltă precizie pe cel puțin patru axe pentru maximizarea preciziei alinierilor - Sistemul ofertat trebuie să permită instalarea și operarea a cel puțin inca 5 laseri externi spectrometrului, cu schimbare și autoaliniere automată, acoperind domeniile spectral UV, VIS și NIR. - Spectrometrul RAMAN trebuie să fie echipat cu căi optice independente și motorizate, care să permită conectarea ulterioară a laserilor suplimentari și a detectorilor RAMAN, precum și integrarea de module experimentale adiționale, fără afectarea performanțelor inițiale ale sistemului. - Livrarea să includă cel puțin o rețea de difracție cu minim 1.800 linii/mm montată pe carusel motorizat cu minim două poziții și filtru Rayleigh cu frecvența de tăiere ≤ 100cm-1, montat pe carusel motorizat cu poziții pentru minim 4 filtre simultan, operate/selectate din software. - Spectrometrul RAMAN să aibă sistemul de detecție echipat cu apertură de confocalitate cu poziție și deschidere motorizate, pentru reglarea motorizată din software a gradului de confocalitate precum și pentru alinierea complet automată a aperturii de confocalitate și a detectorului. - Să poată fi reglate cel puțin 15 nivele de intensitate a laserilor, în intervalul 0.00005% - 100% sau mai larg 2. Microscop optic - Să fie de tip ”upright” cu iluminare din partea superioara a probei, echipat cu cel puțin următoarele obiective: 5x, 20x, 50x cu distanța de lucru (WD) ≥ 8 mm și 100x - Turela microscopului să permită instalarea simultană a minim 6 obiective. - Să fie echipat cu măsuță pentru probe (stage) motorizată echipată cu senzori de poziție cu rezoluții pe X și Y ≤ 50 nm, respectiv ≤ 10 nm pe direcția Z și cu deplasare XYZ de cel puțin 110 mm x 75 mm x 25 mm - Stage-ul sa memoreze pozițiile chiar și dacă a fost deplasat manual și să revină automat la poziția inițială. 3. Software - Softul să permită calibrării automate ale instrumentului, folosind etaloane de siliciu și lampă neon încorporate în spectrometru. - Mapările RAMAN să poată fi suprapuse peste imaginile topografice ale suprafeței probei colectate pentru a genera imagini 3D. - Softul să permită predefinirea unei forme a suprafeței probei pentru a menține focalizarea laserului în timpul mapării pe respectiva suprafață predefinită. - Licența softului să fie fără limită în timp și să permită instalarea acestuia pe un număr nelimitat de computere. Contractantul va furniza un manual detaliat de mentenanță, în limba română sau engleză, care să conțină: - Procedurile recomandate pentru întreținerea preventivă și corectivă. - Instrucțiuni pentru calibrarea periodică a sistemului. - Metode de diagnosticare a eventualelor probleme și soluțiile aferente. Contractantul va asigura asistență tehnică pentru calibrare și mentenanță pe toată durata garanției, inclusiv prin suport remote sau intervenție la fața locului, conform timpilor de răspuns stipulați în prezentul document. |
|  | Durata minima garantie | 12 luni de la punerea in functiune conform Proces verbal de receptie finala. |

* -  durata contractului se compune din:

- termenul de livrare

- termenul de instalare, testare, punere in funcțiune

- termen instruire personal si recepție finala

- termenul de plata

## Disponibilitate (Uptime)

Echipamentul trebuie sa fie disponibil 90%, timp funcționare/timp total.

## Extensibilitate/ Modernizare (Upgrade)

Sistemul RAMAN confocal trebuie să permită extinderea și modernizarea ulterioară a sistemului prin integrarea de laseri suplimentari și module opționale, fără modificări majore ale configurației de bază.

Configurația sistemului trebuie să permită adăugarea de:

- laseri suplimentari externi spectrometrului

- rețele de difracție și filtre suplimentare

- module de imagistică și analiză spectrală

Contractantul va asigura compatibilitatea mecanică, optică și software a eventualelor upgrade-uri cu sistemul livrat, precum și suport tehnic pentru instalarea și integrarea acestora pe durata de garantie a echipamentului.

## Garanție

Sistemul RAMAN trebuie să fie acoperit de garanție pentru cel puțin 12 luni începând cu momentul semnării procesului verbal de punere in funcțiune.

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

  - demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției;

  - ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi, etc.);

  - transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport;

  - diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

  - repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

  - înlocuirea părților defecte;

  - instalarea în starea inițială;

  - testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

  - repunerea în funcțiune.

Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretata ca un comportament al sistemului RAMAN diferit de parametrii precizați in tabelul 1, având ca referință pentru determinarea defectelor cerințelor funcționale din caietul de sarcini.

## Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este de maxim 120 de zile de la semnarea contractului, fiind consemnat de Autoritatea Contractanta prin semnarea procesului-verbal de recepție cantitativa.

Sistemul RAMAN confocal va fi livrat cantitativ si calitativ la locul indicat de Autoritatea Contractanta si va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii si menținerii in funcțiune.

Contractantul (ofertantul) va ambala si eticheta componentele furnizate, astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestuia către destinația stabilită.

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, stării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului, Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a componentelor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Toate materialele de ambalare, precum si toate materialele necesare protecției coletelor (folii de protecție, cutii, etc.) vor fi preluate de către viitorul contractant după instalarea si testarea echipamentelor, cu excepția acelor ambalaje care sunt necesare a fi prezentate in vederea acordării garanției.

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este Secția Laseri din INFLPR, adică Str. Atomiștilor nr. 409, Măgurele, judetul Ilfov, Romania, cod postal 077125.

Contractantul este responsabil pentru livrarea sistemului RAMAN in termenul agreat si se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

## Operatiuni cu titlu accesoriu

## Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va asambla sistemul RAMAN la locul de instalare indicat de Autoritatea Contractanta si va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a sistemului RAMAN confocal, in termen de maxim 5 zile de la data procesului-verbal de recepție cantitativa precizat la pct. 3.5.2.

Contractantul trebuie să instaleze sistemul in mod corespunzător, asigurându-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea sistemului, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce sistemul RAMAN este asamblat, contractantul va realiza conectarea la infrastructura existenta și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsul în funcțiune. Punerea in funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare si punere in funcțiune, Contractantul va efectua testele de funcționare a sistemului RAMAN confocal care trebuie sa coincida cu cele trimise prin e-mail de producator inainte de livrarea cantitativa. Contractantul va efectua în regim propriu testele de acceptanță pentru verificarea performanțelor și funcționalităților sistemului RAMAN confocal, în prezența reprezentanților Autorității Contractante.

Testele vor include cel puțin:

- verificarea funcționării spectrometrului RAMAN pe întreg domeniul spectral specificat

- verificarea rezoluției spectrale utilizând etalon intern de siliciu

- verificarea calibrației spectrale automate cu etaloanele interne (Si și lampă Neon)

- verificarea funcționării laserului de excitație și a stabilității semnalului RAMAN

- verificarea funcționării detectorului CCD răcit și a nivelului de zgomot

- verificarea funcționării microscopului optic și a camerei video

- verificarea deplasării și poziționării stage-ului motorizat pe axele XYZ la rezoluțiile specificate

- verificarea funcției de autofocalizare automată în timp real

- realizarea unei mapări RAMAN 2D și a unei imagini RAMAN 3D pe probă standard

- verificarea suprapunerii hărților RAMAN peste imaginile optice/topografice

- verificarea funcționării software-ului de achiziție și procesare a datelor

Performanțele sistemului vor fi considerate acceptate dacă rezultatele testelor confirmă îndeplinirea specificațiilor tehnice din prezentul Caiet de Sarcini.

Rezultatele testelor de instalare și punere în funcțiune vor fi consemnate într-un proces-verbal de punere în funcțiune semnat de ambele părți.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității Contractante toate testele pentru a asigura funcționarea sistemului RAMAN confocal la parametrii tehnici descriși in Tabelul 1.

## Instruirea personalului pentru utilizare

In termen de maxim 5 zile de la data procesului-verbal de recepție calitativa precizat la pct.

3.5.3.1, Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului (destinația de livrare) a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera sistemul RAMAN confocal. Numărul persoanelor care vor fi instruite este 3 (trei).

Instruirea va fi organizata după ce sistemul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității Contractante înțelegerea tuturor funcționalităților; operarea sistemului; informarea despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; depistarea problemelor și diagnosticarea de baza; etc.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității Contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a spectrometrului RAMAN confocal.

Durata sesiunii de instruire va fi stabilita de contractant împreună cu Autoritatea Contractanta dar nu mai puțin de 2 ore.

Sesiunea de instruire se va desfășura in limba romana sau engleza.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport in limba romana, care includ cel puțin manuale de operare, fise tehnice, etc. In termen de maxim 1 zi de la finalizarea instruirii Autoritatea Contractanta va întocmi procesul-verbal de recepție finala, ce va conține toate informațiile referitoare la data livrării, termenul de finalizare al operațiunilor de instalare, punere in funcțiune si testare, precum si data finalizării instructajului, numele persoanelor instruite etc.

## Mentenanta preventiva în perioada de garanție

Mentenanța preventiva trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație a sistemului RAMAN confocal care se efectuează pe parcursul functionarii acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optima a sistemului RAMAN, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

Operațiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenție sunt: inspecție, testare, operațiuni de întreținere periodica, reglaje, reparații curente si revizii, etc.

Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventiva in conformitate cu cerințele stabilite de către producătorul echipamentelor.

Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventiva, Contractantul comunică Autorității Contractante lista operațiunilor mentenanță care trebuie efectuate. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea Contractanta.

Mentenanța preventivă trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, piese de schimb si altele asemenea.

Operațiunile de mentenanță preventiva trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie sa efectueze teste de funcționare ale componentelor si sa prezinte un raport care sa includă activitățile realizate.

## Suport tehnic

Pe toata durata contractului, inclusiv in perioada de garanție, Contractantul va asigura suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact suport in caz de urgenta dedicat personalului autorizat al Autorității Contractante unde se poate semnala orice problema/defecțiune care necesita mentenanța preventiva sau corectiva sau solicita suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil de luni până vineri intre orele 9.00 - 17.00, pentru a se asigura ca orice situație semnalata este tratata cu promptitudine.

Contractantul va răspunde in timp util la orice incident semnalat de Autoritatea Contractanta, in funcție de nivelul incidentului.

Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului. Nivelele de prioritate sunt:

- Urgent:

Incidentul are impact major asupra funcționării componentelor. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității Contractante.

- Critic:

Impact semnificativ asupra funcționării componentelor. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității Contractante. Nicio soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității Contractante  poate totuși continua, însă intr-un mod restrictiv.

- Major:

Impact major asupra desfășurării activității Autorității Contractante. Problema afectează funcționalitățile componentelor. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților.

- Minor:

Impact minim asupra desfășurării activității Autorității Contractante. Problema nu afectează funcționalitățile componentelor. Rezultatul este o eroare minora care nu împiedică desfășurarea in bune condiții a activității Autorității Contractante.

Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport in timpul programului normal de lucru săptămânal 8 ore/zi.

Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului:

| Nivel prioritate | Timp de răspuns | Timp de implementare soluție provizorie | Timp de rezolvare |
| --- | --- | --- | --- |
| Major | 24 ore | 3 zile lucrătoare | 10 zile lucrătoare |
| Minor | 72 ore | 9 zile lucrătoare | 30 zile lucrătoare |

Definiții aplicabile:

Timp de Răspuns: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Autoritatea Contractanta si răspunsul primit de la Contractant.

Timp de Rezolvare: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Autoritatea Contractanta pana la rezolvarea finala  a incidentului.

Timp de implementare soluție provizorie: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Autoritatea Contractanta si adoptarea unei soluții provizorii, temporare, care sa permită funcționarea componentelor fără afectarea funcționalităților critice, pana la rezolvarea definitiva a incidentului, cu asigurarea integralității funcționale si a performantei acestora.

Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității Contractante de a solicita penalități/daune interese in conformitate cu clauzele contractului de furnizare.

## Piese de schimb

Contractantul își va asuma responsabilitatea pentru asigurarea pieselor de schimb pe toata durata perioadei de garanție.

Toate piesele de schimb asigurate de Contractant trebuie sa respecte cerințele tehnice si de calitate ale producătorului componentelor.

## Mediul în care este operat produsul

Produsul va fi utilizat in cadrul proiectelor mentionate in prezentul contract desfasurate in Secția Laseri, de către un număr de 3 operatori (din echipa proiectelor mentionate), cu o intensitate de utilizare de 100%.

## Constrangeri privind locatia unde se va efectua instalarea

Nu este cazul.

## Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Autoritatea contractanta are urmatoarele responsabilitati:

- Sa puna la dispozitie spatiul de instalare cu utilitatile necesare conform cerintelor prevazute in oferta tehnica acceptata

- Sa asigure operarea echipamentului cu personal calificat

- Sa plateasca contravaloarea prevazuta in contract dupa indeplinirea conditiilor prevazute in contract.

Autoritatea contractanta are urmatoarele atributii:

- Sa verifice indeplinirea tuturor cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini

Contractantul are urmatoarele responsabilitati:

- Sa furnizeze si sa instaleze produsul in spatiul indicat de Autoritatea Contractanta;

- Sa testeze echipamentul in prezenta reprezentantilor Autoritatii Contractante demonstrand indeplinirea conditiilor prevazute in Contract si in Caietul de Sarcini;

- Sa instruiasca personalul desemnat de Autoritatea Contractanta pentru operarea echipamentului.

# Documentații ce trebuie furnizate Autorității Contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie sa le livreze Autorității Contractante in cadrul contractului includ, însă fără a se limita la: documentația de utilizare; documentația de administrare si operare; raport privind testarea; certificate de conformitate, etc.

# Receptia Sistemului RAMAN confocal

Recepția sistemului RAMAN se va efectua pe baza de procese verbale semnat de Contractant si Autoritatea Contractanta. Recepția se va realiza in mai multe etape, in funcție de progresul contractului, respectiv:

- Recepția cantitativa se va realiza după livrarea sistemului la locația indicata de Autoritatea Contractanta;

- Recepția calitativa se va realiza după instalare, punere in funcțiune si testarea Sistemului RAMAN confocal și după caz, toate defectele au fost remediate. Procesul verbal de recepție calitativa va include unul din următoarele rezultate:

a) Acceptat: sunt îndepliniți toți parametrii tehnici prevăzuți in contract;

b) Refuzat: nu sunt îndepliniți toți parametrii tehnici prevăzuți in contract.

- Recepția finala se va realiza după instruirea personalului beneficiarului.

Refuzul menționat la recepția calitativa presupune reluarea testelor de acceptanta la o data ulterioara prestabilita, care nu va fi mai mare de 15 zile calendaristice, timp in care furnizorul poate remedia defectele astfel încât Sistemul RAMAN confocal sa funcționeze la parametrii optimi.

Daca componentele sunt refuzate din nou contractul se reziliază si Contractantul plătește penalitățile prevăzute in contract.

# Modalitati și conditii de plata

Contractantul va emite factura pentru echipamentul furnizat. Factura va avea mentionat numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. In cazul in care Contractantul este operator economic stabilit in Romania conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, Factura va fi transmisa prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. In cazul in care Contractantul nu este operator economic stabilit in Romania, Factura va fi trimisa in original la adresa specificata de Autoritatea Contractanta.

Factura va fi emisa dupa semnarea de catre Autoritatea Contractanta a procesului verbal de receptie finala. Procesul verbal de receptie finala va insoti factura si reprezinta elementul necesar realizarii platii, impreuna cu celelalte documente justificative prevazute mai jos:

- certificatul de calitate si garantie;

- declaratia  de conformitate;

- avizul de expeditie a produsului;

- procesul verbal de receptie cantitativa;

- procesul verbal de receptie calitativa.

Plata echipamentului va fi efectuata astfel:

- 30 % in avans, in termen de 10 zile de la semnarea contractului;

- 60% dupa receptia cantitativa, in termen de 3 zile de la semnarea PV receptie cantitativa;

- 10% in termen de 30 de zile de la receptia finala – dupa semnarea PV receptie finala.

Fiecare factura va avea mentionat numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective.

# Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Contractantul trebuie să respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel național, dar și regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune).

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii.

# Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului

## Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă

- Autoritatea Contractanta este responsabila pentru organizarea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform Contractului, desemnarea unui responsabil de contract și stabilirea rolului acestuia in monitorizarea executării proiectului;

- Responsabilul de contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, va tine evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, va monitoriza permanent și va evalua periodic gradul de îndeplinire a obiectivelor Contractului.

- Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului.

## Evaluarea performanței Contractantului

Nivelul așteptat pentru performanță în cadrul Contractului: îndeplinirea tuturor parametrilor tehnici specificați in prezentul caiet de sarcini la termenul stabilit prin Contract.

Intervalul/momentul la care se măsoară performanța și modalitatea de măsurare: performanta se măsoară la punerea in funcțiune a sistemului RAMAN confocal la împlinirea termenului de livrare al acestuia, după terminarea instruirii personalului desemnat de Autoritatea Contractanta.

Autoritatea Contractantă utilizează indicatorii de performanță stabiliți în tabelul de mai jos:

| Atribut | Descrierea atributului |
| --- | --- |
| Categorie indicator | TIMP |
| Denumire indicator de performanță | Livrarea Sistemului RAMAN confocal la termenul stabilit prin Contract. |
| Referința din Caiet de Sarcini/Contract/Ofertă, după caz | Reprezintă identificarea cerinței din Caietul de Sarcini sau clauza contractuală sau informația din Oferta Contractantului care este utilizată în legătură cu indicatorul de performanță. |
| Nivelul de performanță așteptat | Echipamentul este livrat si pus in functiune la data prevazuta in contract. |
| Formula de calcul | Se acorda 5 puncte pentru livrarea conform termenului dat de prevederilor contractuale. Se acorda 0 puncte pentru livrarea la o data ulterioara din motive ce tin de ofertant. |
| Modalitatea de măsurare | Performanta se masoara la punerea in functiune a sistemului la implinirea termenului de livrare a echipamentului, dupa terminarea instruirii personalului desemnat de Autoritatea Contractanta. |

# Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Se verifica îndeplinirea tuturor cerințelor tehnice prevăzute in Tabelul 1, garanțiile, condițiile de mentenanță si celelalte cerințe stabilite prin caietul de sarcini. Ofertele tehnice care îndeplinesc condițiile sunt considerate calificate. Atribuirea se face in baza criteriului „cel mai bun raport calitate-preț”, având următorii factori de evaluare:

1. Prețul

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Preț: 66 puncte primește "oferta cu cel mai scăzut preț"; orice alt preț (n) primește punctajul conform formulei: P (n) = (preț minim ofertat/ preț ofertant "n") x 66 pct;

2. Termenul de garanție

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Se acorda 2 puncte pentru fiecare 6 luni suplimentare de garanție in plus fata de cele 12 luni cerute in caietul de sarcini astfel: - 0 (zero) puncte pentru oferta fără garanție suplimentara; - 2 (doua) puncte pentru oferta cu 6 luni de garanție suplimentara; - 4 (patru) puncte pentru oferta cu 12 sau mai multe luni de garanție suplimentara. Termenele de garanție intermediare se vor asimila punctajului inferior acordat. Spre exemplu, ofertarea unei garanții suplimentare de 8 luni va primi 2 puncte. Conform caietului de sarcini, durata minima a termenului de garanție este de 12 luni.

3. Caracteristici tehnice extinse

| Caracteristica tehnica şi de performanţã | Justificare pentru ponderile alocate | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| Autofocalizare automată în timp real în timpul mapării RAMAN (max. 10 puncte) | Autofocalizarea automată în timp real în timpul mapării RAMAN reprezintă un avantaj major pentru activitatea de cercetare experimentală, în special pentru analiza probelor cu topografie complexă (spume, nanostructuri, filme subțiri neuniforme). Ponderea de 10 puncte se justifică prin creșterea semnificativă a acurateței datelor și reducerea timpului experimental, conducând la rezultate CDI superioare. | Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Se acordă: - 0 puncte pentru oferta care nu include autofocalizare automată în timp real în timpul mapării RAMAN; - 10 puncte pentru oferta care permite autofocalizare automată în timp real, simultan cu achiziția semnalului RAMAN în fiecare pixel, fără întreruperea experimentului și fără prescanare. Conform cerințelor minime, sistemul trebuie să permită mapare RAMAN; punctajul se acordă exclusiv pentru funcționalitatea avansată de autofocalizare automată continuă. |
| Imagistică RAMAN 3D simultan cu topografie 3D (max. 10 puncte) | Posibilitatea realizării imagisticii RAMAN 3D corelate simultan cu topografia 3D permite analiza corelativă chimic-structurală a materialelor. Această capabilitate reprezintă un atu major pentru activitatea de cercetare experimentală și justifică ponderea de 10 puncte. | Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul • 0 puncte pentru oferta care nu permite achiziția simultană a datelor spectrale și topografice; • 10 puncte pentru oferta care permite achiziția simultană a imaginii RAMAN 3D și a topografiei 3D în timpul aceluiași experiment. Conform cerințelor minime, sistemul trebuie să permită mapare RAMAN 3D; punctajul suplimentar se acordă doar pentru funcționarea simultană cu topografie 3D. |
| Viteză maximă de mapare RAMAN ≥ 1000 spectre/s (max. 2 puncte) | Un sistem cu viteză mare de mapare RAMAN reprezintă un avantaj pentru activitatea de cercetare experimentală, întrucât permite reducerea semnificativă a timpului necesar obținerii hărților spectrale pe suprafețe extinse sau pe volume tridimensionale. O viteză ridicată de achiziție contribuie la creșterea productivității și la realizarea unui număr mai mare de experimente într-un interval de timp redus. Ponderea de 2 puncte se justifică prin impactul direct asupra eficienței activității CDI. | Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Se pot acorda până la 2 puncte pentru oferirea unei viteze maxime de mapare RAMAN de cel puțin 1000 spectre/s, astfel: - 0 puncte pentru viteză = 1000 spectre/s; - 2 puncte pentru viteză > 1000 spectre/s. Conform cerințelor minime, viteza trebuie să fie ≥ 1000 spectre/s. |
| Viteză maximă spectroscopie punct fix ≥ 1800 spectre/s (max. 2 puncte) | Capacitatea de a realiza spectroscopie RAMAN în punct fix la viteze ridicate permite investigarea proceselor dinamice și analiza materialelor care suferă modificări rapide în timp. Această caracteristică extinsă reprezintă un atu pentru activitatea de cercetare experimentală, contribuind la obținerea de rezultate CDI superioare. Ponderea de 2 puncte reflectă importanța acestei funcționalități în studiul fenomenelor tranzitorii. | Se pot acorda până la 2 puncte pentru oferirea unei viteze maxime de spectroscopie în punct fix de cel puțin 1800 spectre/s, astfel: - 0 puncte pentru viteza de 1800 spectre/s; - 2 puncte pentru ofertă care permite o viteză de spectroscopie în punct fix > 1800 spectre/s. Conform cerințelor minime ale caietului de sarcini, viteza minimă pentru spectroscopie în punct fix este ≥ 1800 spectre/s. |
| Posibilitatea instalării de detectori RAMAN multipli ≥ 4 detectori (max. 1 punct) | Posibilitatea instalării simultane a mai multor detectori RAMAN oferă flexibilitate experimentală sporită și permite optimizarea configurației spectrale în funcție de aplicație. Această caracteristică extinsă contribuie la versatilitatea sistemului și la extinderea domeniului de aplicații CDI. Ponderea de 1 punct reflectă caracterul suplimentar al acestei facilități față de cerințele minime. | Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Se poate acorda 1 punct pentru oferirea posibilității instalării a cel puțin 4 detectori RAMAN simultan, astfel: - 0 puncte pentru ofertă care permite instalarea unui număr de 4 detectori; - 1 punct pentru ofertă care permite instalarea a > 4 detectori RAMAN simultan. Conform cerințelor minime ale caietului de sarcini, sistemul trebuie să permită instalarea unui număr de 4 detectori RAMAN; punctajul suplimentar se acordă pentru capacitatea extinsă. |
| Autoaliniere automată a căilor optice și laserilor (max. 2 puncte) | Autoalinierea automată a căilor optice și a laserilor reduce erorile de operare, crește stabilitatea sistemului și diminuează timpul necesar configurării experimentale. Această caracteristică extinsă reprezintă un avantaj pentru activitatea de cercetare, asigurând repetabilitate și acuratețe crescută a măsurătorilor. Ponderea de 2 puncte este justificată prin impactul asupra calității și reproductibilității datelor experimentale. | Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Se pot acorda până la 2 puncte pentru oferirea autoalinierii automate complete a căilor optice și laserilor, astfel: • 0 puncte pentru sistem fără autoaliniere automată; • 2 puncte pentru sistem cu autoaliniere automată completă a căilor optice și laserilor. Conform cerințelor minime, sistemul trebuie să permită alinierea optică; punctajul suplimentar se acordă pentru automatizarea completă a acestei funcționalități. |
| Profilometrie optică 3D integrată simultan cu RAMAN (max. 2 puncte) | Integrarea profilometriei optice 3D simultan cu achiziția datelor RAMAN permite corelarea informației morfologice cu cea chimică într-un singur experiment. Această capabilitate extinsă este un atu major pentru analiza materialelor cu topografie complexă și contribuie la obținerea de rezultate CDI superioare. Ponderea de 2 puncte reflectă relevanța acestei funcționalități pentru activitatea experimentală. | Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Se pot acorda până la 2 puncte pentru oferirea profilometriei optice 3D integrate și operabile simultan cu maparea RAMAN, astfel: - 0 puncte pentru ofertă fără profilometrie 3D integrată; - 2 puncte pentru ofertă care permite profilometrie optică 3D simultan cu achiziția RAMAN. Conform cerințelor minime, sistemul trebuie să permită mapare RAMAN 3D; punctajul suplimentar se acordă pentru integrarea simultană a profilometriei. |
| Domeniu spectral detectabil într-o singură achiziție ≤100–≥4500 cm⁻¹ (max. 1 punct) | Achiziția continuă a spectrului pe un domeniu spectral extins într-o singură măsurătoare reduce artefactele asociate lipirii spectrelor și îmbunătățește acuratețea analizei spectroscopice. Această caracteristică extinsă contribuie la creșterea calității datelor experimentale. Ponderea de 1 punct reflectă caracterul suplimentar al acestei facilități față de cerințele minime. | Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Se poate acorda 1 punct pentru oferirea posibilității achiziției continue a domeniului spectral ≤100–≥4500 cm⁻¹ într-o singură măsurătoare, astfel: - 0 puncte pentru ofertă care necesită achiziții secvențiale și lipirea ulterioară a spectrelor; - 1 punct pentru ofertă care permite achiziția continuă într-o singură măsurătoare pe domeniul specificat. Conform cerințelor minime ale caietului de sarcini, sistemul trebuie să permită achiziția spectrelor RAMAN; punctajul suplimentar se acordă pentru domeniul spectral extins achiziționat într-o singură măsurătoare. |